ZNAK SPRAWY: SPZOZEPII/23/03/09

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

zwana dalej siwz

na dostawę respiratorów

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej Pzp (Dz. U. z 2007 Nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO PONIŻEJ RÓWNOWARTOŚCI 206 000 EURO

I.	ZAMAWIAJĄCY:

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

REGON 411051999 NIP 698-15-78-284, KRS 0000039047

Strona internetowa: http://szpital.koscian.pl

email: zp.spzozkoscian@post.pl

Tel: +48 065 5120-855,

Fax:+48 065 512-07-07 , 0-65 5120-855 w.219,

1)	PROWADZĄCY SPRAWĘ:

Maria Schwarz, Wiesław Nowak,

a) Zamawiający wymaga, aby wszystkie pisma związane z przetargiem, w tym ewentualne zapytania były kierowane wyłącznie na adres jak w części I opatrzone znakiem sprawy.

II.	OFERTA

1)   Opis Przygotowania Oferty

a)	Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (siwz) stanowi, wraz z dodatkami od nr 1 do nr 2 oraz załącznikami od nr 1 do nr 3, kompletny dokument, który obowiązuje wykonawcę i zamawiającego podczas całego prowadzenia postępowania w trybie przetargu nieograniczonego.

b)	Ofertę stanowi druk „formularz ofertowy" z załącznikami i wymaganymi dokumentami (załącznik nr 1).

c)	Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim, pismem czytelnym przy użyciu nośnika pisma nie ulegającego usunięciu bez pozostawienia śladu, w oparciu o załączony wzór formularza ofertowego.

d)	Oferta powinna być zgodna w kwestii sposobu jej sporządzenia, oferowanego przedmiotu i warunków zamówienia ze wszystkimi wymogami siwz oraz zasadami Pzp. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

e)	Oferty nie spełniające wymogów określonych siwz będą odrzucone.

f)	Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę, w której musi być zaoferowana tylko jedna ostateczna cena.

g)	Oferta nie może zawierać propozycji wariantowych.

h) 	Oferta może zawierać propozycje równoważne pod warunkiem spełniania opisu przedmiotu zamówienia wskazanego w Dodatku nr 1 do siwz,  zamawiający informuje , że ilekroć przedmiot zamówienia określony w SIWZ opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia dopuszcza  rozwiązania równoważne tzn. posiadające cechy, parametry, nie gorsze niż opisane w przedmiocie zamówienia z jednoczesnym obowiązkiem wykazania  równoważności przez  wykonawcę,

i)	Osoby  wskazane  w dokumencie  uprawniającym  do  występowania  w  obrocie

prawnym lub upoważnione muszą złożyć podpisy na załącznikach oraz w miejscach, w których wykonawca naniósł zmiany. Dokumenty złożone w formie kserokopii muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem i podpisane przez osobę uprawnioną lub upoważnioną do składania oświadczeń w imieniu wykonawcy.

j)	W przypadku spółki cywilnej lub konsorcjum oferta oraz wszystkie załączniki winna

być podpisana przez wszystkich wspólników spółki lub konsorcjum lub przez jednego ze wspólników, upoważnionego na piśmie do reprezentacji. Upoważnienie (pełnomocnictwo) powinno być dołączone do oferty, o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez wykonawcę.

k) 	Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takiej sytuacji wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielnie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

I) 	Wykonawcą ubiegającym się o udzielenie zamówienia publicznego, składającym ofertę, zawierającym umowę w sprawie zamówienia publicznego, może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

ł) 	Jeżeli wykonawca zastrzega niejawność informacji (informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstw na podstawie odrębnych przepisów) stanowiących treść oferty na podstawie art. 8 ust. 3 Pzp zobowiązany jest wpisać i załączyć do oferty załącznik, będący załącznikiem nr 3 do siwz.

m) 	Oferta powinna być złożona na kolejno ponumerowanych stronach. Numeracja stron winna rozpoczynać się od numeru 1, umieszczonego na pierwszej stronie oferty. Liczba wszystkich stron oferty winna być uwidoczniona na ostatniej stronie. Wszystkie strony oferty muszą być spięte (bądź zszyte) we właściwej kolejności, w sposób zapobiegający możliwości jej dekompletacji.

2)	Oferta musi być złożona w jednym, nieprzejrzystym i zamkniętym opakowaniu oraz oznakowana pieczęcią Wykonawcy oraz opisem o treści: „Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie , oferta w trybie przetargu nieograniczonego: na dostawę respiratorów, nie otwierać przed: ……..02.2009r. godz. 10:00 , SPZOZEPII/23/03/09”.

3)	Koszty opracowania i dostarczenia oferty oraz uczestnictwa w przetargu obciążają wyłącznie Wykonawcę.

4) Wykonawca może zwrócić się pisemnie do Zamawiającego o wyjaśnienie siwz.

a)	Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień, chyba, że prośba wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał siwz, a także tym, którzy ujawnili się w toku postępowania, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieszcza je na swojej stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

b)	Pytania Wykonawców muszą być formułowane na piśmie przesłanym w powyższym terminie na adres określony w części I niniejszej siwz.

c)	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotrze do Zamawiającego przed upływem terminu.

d)	W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu do składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną w ten sposób zmianę specyfikacji przekazuje się niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano siwz oraz zamieszcza na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl

e)	Jeżeli zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający przekazuje zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

f)	Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano siwz oraz informuje na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl .

5) Wykonawca może, przed upływem terminu do składania ofert, zmienić lub wycofać ofertę. Zmiany należy złożyć według takich samych zasad jak składana oferta z dopiskiem „ZMIANA". W przypadku złożenia kilku zmian,  kopertę każdej „zmiany"  należy dodatkowo opatrzyć napisem „ZMIANA NR ...". Wycofanie złożonej oferty w toku postępowania następuje poprzez złożenie pisemnego oświadczenia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela wykonawcy. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE".

III.	SPOSÓB      POROZUMIEWANIA      SIĘ     Z      PRACOWNIKAMI     ZAMAWIAJĄCEGO,
UPRAWNIONYMI DO BEZPOŚREDNIEGO KONTAKTOWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

1)	Zamawiający upoważnia do bezpośredniego kontaktowania się i do udzielania
wyjaśnień:

Maria Schwarz, Wiesław Nowak  zp.spzozkoscian@post.pl tel.0-65 5120-855 w.218 , fax: 0-65 5120-855 w.219

2)	Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują sobie pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej  uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu. Zamawiający wszelkie informacje, modyfikacje, odpowiedzi na zapytania, protesty dotyczące treści ogłoszenia i siwz zamieszcza na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl .

3)	Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących siwz.

IV.	OPIS KRYTERIÓW I SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY OFERT

1)	Publicznego otwarcia oraz oceny ofert dokona komisja przetargowa działająca w imieniu zamawiającego.

2)	Zamawiający wyznaczył następujące kryteria i ich znaczenie:

| Opis Kryteriów oceny | Znaczenie (Waga) | Opis metody przyznawania punktów |
| --- | --- | --- |
| Cena C | 80% | Proporcje matematyczne wg wzoru:C= (cena najniższa ) / (cena najwyższa) x 100 pkt x 80% C- ilość punktów przyznana kryterium cena Przy ocenie wysokości proponowanej ceny najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę brutto wykonania przedmiotu zamówienia Oferta o najniższej cenie brutto - 100 punktów, pozostałe oferty - ilość¦ punktów wyliczona według wzoru |
| Parametry techniczne PT | 20% | PT=( ilość małych punktów przyznana badanej ofercie) / (ilości małych punktów oferty która otrzymała max ilość) x 100 pkt. x 20% W ocenie parametrów technicznych oferta może uzyskać maksymalnie 13 punktów , uzyskując w ten sposób maksymalną ilość dużych punktów ,oferty z mniejszą ilością punktów otrzymują proporcjonalnie mniejszą ilość punktów |
| Ilość punktów jaka będzie porównywana określa wzór: K = C (ilość punktów w kryterium cena max 80 pkt) + PT(ilość punktów w kryterium parametry techniczne max. 20pkt) |

3)	Komisja przetargowa postuluje wybór najkorzystniejszej oferty spośród nieodrzuconych ofert. Komisja Przetargowa postuluje wybór oferty najkorzystniejszej, przez co należy rozumieć ofertę z najwyższą ilością punktów K i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustawy i postanowieniami siwz (art. 2 pkt. 5, art. 91 Pzp). Komisja przetargowa dokona oceny złożonych ofert na zasadzie spełnia/nie spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz czy złożone zostały prawidłowo oświadczenia i dokumenty.

4)	Jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia, nie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający spośród  tych ofert wybiera ofertę z niższą ceną,

V.	OPIS   WARUNKÓW   UDZIAŁU   W   POSTĘPOWANIU    I   OPIS   SPOSOBU   OCENY
SPEŁNIANIA WARUNKÓW

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.	posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

2.	posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia;

3.	znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;

4.	nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia,

Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-17.

VI.	WYKAZ     OŚWIADCZEŃ     LUB     DOKUMENTÓW,     JAKIE     MAJĄ     OBOWIĄZEK
DOSTARCZYĆ WYKONAWCY, ABY SPEŁNIĆ WYMAGANE WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają poniższe warunki udziału opisane w przedmiotowym postępowaniu i załączą do oferty wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty:

1)	W celu potwierdzenia posiadania uprawnień do wykonywania działalności lub czynności w
zakresie objętych niniejszym zamówieniem, Wykonawcy są zobowiązani złożyć
następujące dokumenty:

a) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert). W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę należy załączyć dokumenty wystawione indywidualnie na każdy z tych podmiotów.

2)	W celu potwierdzenia, że Wykonawcy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na
podstawie art. 24 ust. 1 i 2 Pzp zobowiązani są złożyć następujące oświadczenie:

a) Oświadczenie o tym, że Wykonawca spełnia warunki z art. 22 ust. 1 Pzp oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 Pzp (art. 22 ust. 1 pkt 1 i pkt.4 Pzp). W przypadku, kiedy kilka podmiotów składa wspólnie ofertę, wymienione oświadczenie powinno być złożone przez każdy z podmiotów oddzielnie lub przez pełnomocnika w imieniu wszystkich członków Konsorcjum (załącznik nr 2 do siwz).

Sprawdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-17.

VII.        DODATKOWE OŚWIADCZENIA I DOKUMENTY SKŁADAJĄCE SIĘ NA OFERTĘ

1)	Dodatkowe oświadczenia i dokumenty składające się na ofertę złożoną przez

Wykonawcę:

a)	Formularz Ofertowy (załącznik nr 1 do siwz).

b)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty. Pełnomocnictwo należy załączyć do oferty tylko w przypadku, gdy oferta jest podpisana przez osobę nie figurującą w rejestrze lub wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Brak podpisu na ofercie lub podpisanie oferty przez osobę do tego nieupoważnioną spowoduje konieczność odrzucenia oferty. W przypadku składnia oferty przez podmioty występujące wspólnie, dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego jeżeli oferta nie jest podpisana przez wszystkich wykonawców występujących wspólnie. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego nie jest postępowaniem sądowym, stwierdzić należy, że złożenie dokumentu pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii przez pełnomocnika wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego nie podlega opłacie skarbowej.

c)	Katalogi lub ulotki lub opisy techniczne zawierające szczegółowe dane zaproponowanych produktów (dane szczegółowe przedmiotu zamówienia), które umożliwią potwierdzenie spełniania przez zaoferowany przedmiot zamówienia wymagań ustalonych przez Zamawiającego. Wymagania określone zostały przez Zamawiającego w Dodatku nr 1 do siwz.

d)	Dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 20 kwietnia 2004 r. Dz.U. Nr 93, poz. 896 z późn. zm.) Zamawiający wymaga złożenia przez Wykonawcę oświadczeń o posiadaniu certyfikatów rejestracyjnych dla poszczególnych wyrobów. Są to dokumenty dopuszczające do obrotu na terenie RP wyroby medyczne zgodnie z komunikatem Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w sprawie rejestracji wyrobów medycznych.

e)	Oświadczenie o dołączeniu wraz z dostawą wyrobów instrukcji obsługi sporządzonej w języku polski w wersji papierowej jak i elektronicznej oraz paszportów technicznych,

Sprawdzenie spełnienia warunków przez Wykonawcę zostanie dokonane na podstawie złożonego oświadczenia oraz dołączonych do oferty dokumentów według zasady spełnia/nie spełnia na druku ZP-17.

2)	Wymagane dokumenty mogą mieć formę oryginałów lub kopii (kserokopii) poświadczonej za zgodność z oryginałem.

3)	Zamawiający wezwie Wykonawców zgodnie z art. 26 ust. 3 Pzp, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 Pzp, zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

4)	Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1. Pzp

5)	Informacje dotyczące wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej zgodnie z § 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. (Dz. U. Nr 87, poz. 605):

a) Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualnych zaświadczeń właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 Pzp, składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert)

b) Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 a zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

VIII.	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

a)	Przedmiotem zamówienia jest: dostawa respiratorów szczegółowy opis zawarty jest w dodatku nr 1 do siwz.

b)	Określenie przedmiotu zamówienia według kodu CPV: 44611000-0 - respiratory.

c)	Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia podwykonawcom (art. 36 ust 5 Pzp).

d)	Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 7 Pzp.

IX.	TERMIN WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zamawiający wskazuje termin wykonania przedmiotu zamówienia: max 7 dni od daty podpisania umowy. Dostarczenie przedmiotu, montaż, uruchomienie wraz z przeszkoleniem personelu  odbędzie się na koszt i ryzyko Wykonawcy.

X.	CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

1.	Zamówienie  zostało podzielone na dwie wyodrębnione części (pakiety).

2.	Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę na całość przedmiotu zamówienia lub na część

XI.	OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY

1.	Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT. Cena powinna wyrażać elementy ceny, takie jak: NETTO +VAT = BRUTTO przedstawione w zaokrągleniu do drugiego miejsca po przecinku. Cena ta między innymi będzie brana pod uwagę przez Komisję Przetargową w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty.

2.	Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty w cenie oferowane przez wykonawcę.

3.	Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych.

4.	Cena określona przez wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy

i nie będzie podlegała zmianom, chyba że dojdzie do zmiany stawki podatku VAT

XII.	SPOSÓB ZAPŁATY I ROZLICZENIA ZA REALIZACJĘ NINIEJSZEGO ZAMÓWIENIA

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem na podstawie prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej Zamawiającemu. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury VAT.

XIII.	WSKAZANIE MIEJSCA I TERMINU SKŁADANIA OFERT

Oferty należy złożyć w następującym miejscu:

Siedziba Zamawiającego sekretariat. Pokój nr 1

w terminie do dnia 18.02.2009 r.  do godziny 10:00

Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona bez otwierania po upływie terminu przewidzianego

na wniesienie protestu według obowiązujących przepisów Pzp.

XIV.	TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawcy pozostają związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu do składania ofert (art. 85 ust. 1 pkt.1 Pzp).

Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni (art. 85 ust. 2 Pzp).

XV.	MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT

Oferty zostaną otwarte w następującym miejscu:

Siedziba Zamawiającego, budynek administracji mała salka konferencyjna nr 13 ,

Termin otwarcia ofert: 18.02.2009r. godzina 10:05

XVI.	INFORMACJE O TRYBIE OTWARCIA

1)	Otwarcie ofert jest jawne.

2)	Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia (art.86 ust. 3 Pzp)

3)	Podczas otwarcia ofert Zamawiający podaje nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust.4 Pzp).

4)	W przypadku, gdy wykonawca nie był obecny przy otwarciu ofert, na jego pisemny wniosek zamawiający przekaże mu informacje wymienione w pkt. XVI pkt. 3 siwz.

5)	Oferty zostaną sprawdzone czy zostały sporządzone zgodnie z przepisami ustawowymi i siwz, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami i warunkami zawartymi w siwz przez Komisję Przetargową podczas niejawnego posiedzenia.

6)	W toku badania i oceny ofert Zamawiający może zażądać udzielenia przez Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści ofert (art. 87 ust. 1 Pzp).

7)	W przypadku stwierdzenia, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdza, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.

XVII.	WYKLUCZENIE WYKONAWCY

Zamawiający wyklucza z postępowania wykonawców, zgodnie z art. 24 Pzp. Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą Oferta wykonawcy, który został wykluczony z postępowania, nie jest rozpatrywana.

XVIII.	SPOSÓB POPRAWIANIA OMYŁEK W OFERTACH.

1.	Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia niepowodujące istotnych zmian w treści oferty - niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę, którego oferta została poprawiona (art. 87 ust. 2 Pzp).

2.	Za oczywistą omyłkę Zamawiający uzna omyłkę która jest bezsporna, niebudźąca wątpliwości, nasuwająca się każdemu automatycznie bez potrzeby przeprowadzenie dodatkowych badań czy ustaleń, w szczególności bez konieczności żądania od wykonawcy dodatkowych wyjaśnień.

3.	Oczywista omyłka po poprawieniu spowoduje, że złożona oferta pod względem rachunkowym, logicznym i gramatycznym będzie spójna z całością,

XIX.	ZAMAWIAJĄCY ODRZUCA OFERTĘ, JEŻELI:

1)	jest niezgodna z ustawą

2)	jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

3)	jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;

4)	zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;

5)	została złożona przez wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;

6)	zawiera błędy w obliczeniu ceny;

7)	wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 Pzp;

8)	jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów;

9)	Zamawiający odrzuca ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w związku z zarzutem dotyczącym rażąco niskiej ceny lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami   potwierdza,   że   oferta   zawiera   rażąco   niską  cenę  w  stosunku   do   przedmiotu zamówienia;

XX.	POUCZENIE      O      ŚRODKACH      OCHRONY      PRAWNEJ,      PRZYSŁUGUJĄCYCH
WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA.

Wykonawcy przysługują środki ochrony prawnej dotyczące treści ogłoszenia, siwz, czynności lub tez braku czynności Zamawiającego (zaniechania) - na podstawie Pzp, Dział 6 Środki ochrony prawnej, art. 179 do 198 Pzp według zasad ustalonych w ustawie.

XXI.	UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

1)	Zamawiający unieważni postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli:

a)	nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu;

b)	cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

c)	w przypadkach, o których mowa w art. 91 ust 5 Pzp, zostały złożone oferty dodatkowe o takiej samej cenie;

d)	wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej przewidzieć;

e)	postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego;

2)	O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadamia
równocześnie wszystkich wykonawców, którzy:

a)	ubiegali się o udzielenie zamówienia - w przypadku unieważnienia postępowania przed upływem terminu składania ofert;

b)	złożyli oferty - w przypadku unieważnienia postępowania po upływie terminu składania ofert - podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

XXII.	OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA - ZAWARCIE UMOWY

1)	Zamawiający  niezwłocznie   po  zatwierdzeniu   protokołu   (ZP-2)  z   prac   komisji
przetargowej zawiadamia Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

a)	wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), siedzibę i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie faktyczne i prawne jej wyboru, a także nazwy (firmy), siedziby i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

b)	o Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne,

c)	o Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

d)	Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza również na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

e)	Niezwłocznie   po   wyborze   najkorzystniejszej   oferty   Zamawiający   zamieszcza

informacje, o których mowa w podpunkcie a), na stronie internetowej http://szpital.koscian.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

2)	Niezwłocznie po zawarciu umowy Zamawiający zamieszcza ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych (art.95 ust. 1 Pzp).

3)	W zawiadomieniu  wysłanym  do wykonawcy,   którego  oferta  została wybrana zamawiający określi termin i miejsce zawarcia umowy.

4)	Zgodnie z art. 139 Pzp. umowa w sprawie niniejszego zamówienia: zostanie
zawarta w formie pisemnej; mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy
Pzp nie stanowią inaczej; jest jawna i podlega udostępnianiu na zasadach określonych w
przepisach o dostępie do informacji publicznej;

5)	zakres   świadczenia   Wykonawcy  wynikający  z   umowy  jest  tożsamy  z jego
zobowiązaniem zawartym w ofercie;

6)	Umowa  jest   nieważna   w   części   wykraczającej   poza   określenie   przedmiotu
zamówienia zawarte w siwz.

7)	Umowa zostanie podpisana w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia przekazania
zawiadomienia o wyborze oferty, nie później jednak niż przed upływem terminu związania ofertą.
Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem 7 dni
jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia została złożona tylko jedna oferta.

9)	Wykonawca   najpóźniej  w  dniu   podpisania   umowy  przedłoży  zamawiającemu

umowę podmiotów występujących wspólnie, chyba, że umowa została załączona do oferty. Umowa podmiotów występujących wspólnie musi zawierać: określenie celu gospodarczego, oznaczenie czasu trwania konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, oferowanej gwarancji i rękojmi, zakaz zmian w umowie bez zgody zamawiającego, przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia, zasady reprezentacji (ustanowienie pełnomocnika), zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k .c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia.

10)	Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w

sprawie zamówienia publicznego, lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny, chyba że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 Pzp.

Dodatki:

-	dodatek nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

-	dodatek nr 2 - wzór umowy

Załączniki:

-	załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

-	załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 Pzp.

-	załącznik nr 3 - Informacje niejawne

-

Opracowała Komisja Przetargowa:

Przewodniczący Komisji: Maria Schwarz

………………………………………………………………….

Sekretarz Komisji: Wiesław Nowak

………………………………………………………………..

Członek Komisji: dr Jerzy Furmanowski

………………………………………………………………..

dodatek nr 1 - Opis przedmiotu zamówienia

pakiet 1

Respirator fabrycznie nowy – 1 sztuka

Rok produkcji 2008 lub „młodszy”

Gwarancja: minimum 24 miesiące; przeglądy gwarancyjne w cenie,

| Lp. | PARAMETR |
| --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE |
| 2. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie |
| 3. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg |
| 4. | Wyposażony w wózek jezdny |
| 5. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz oraz akumulatorowe |
| 7. | IPPV - CMV, CMV/Assist |
| 8. | SIMV |
| 9. | Pomiar etCO2 |
| 10. | Możliwość rozbudowy o wentylację automatycznie dopasowującą ciśnienie wspomagania PS do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta, wyznaczającą wartość PS na podstawie równoczesnych pomiarów etCO2, Objętości oddechowej VT i częstości oddechów spontanicznych |
| 11. | PSV |
| 12. | PEEP/CPAP |
| 13. | Oddech PCV (Ciśnieniowo kontrolowany) |
| 14. | Oddech typu BiLevel,DuoPAP BIPAP |
| 15. | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) |
| 16. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow,) |
| 17. | Programowanie parametrów wentylacji na podstawie idealnej wagi pacjenta (IBW) |
| 18. | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV |
| 19. | Wentylacja gwarantująca należną ustawioną przez operatora objętość minutową (MMV) |
| 20. | Wentylacja typu ILV (niezależna wentylacja płuc pacjenta przy pomocy dwóch sprzężonych respiratorów) |
| 21. | Wentylacja proporcjonalna do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta typu PPS, PAV |
| 22. | Wentylacja typu APRV |
| 23. | Oddech uruchamiany ręcznie |
| 24. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu |
| 25. | Ręczne przedłużenie fazy wydechu |
| 26. | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów, z regulacją czasu bezdechu w granicach 6-60 sekund |
| 27. | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej i tracheostomijnej dla wszystkich trybów wentylacji w których występuje spontaniczny oddech pacjenta |
| 28. | Westchnienia z regulacją poziomu PEEP |
| 29. | Częstość oddechów min 5- 100 1/min (podać zakres) |
| 30. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1500 ml (podać zakres) |
| 31. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać zakres) |
| 32. | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) |
| 33. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 40 cmH2O(podać zakres) |
| 34. | Regulowany czas wdechu od minimum 0,15 do 5,0 sek (podać zakres) |
| 35. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % |
| 36. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych (podać zakres) |
| 37. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa regulowana w zakresie minimum od 0,3 do 10 l/min |
| 38. | Rzeczywista częstość oddychania- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 39. | Częstość oddechów spontanicznych- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 40. | Objętość pojedynczego oddechu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 41. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 42. | Objętość wentylacji minutowej przecieku - prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 43. | Spontaniczna wentylacja minutowa- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 44. | Szczytowe ciśnienie wdechowe- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 45. | Ciśnienie średnie- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 46. | Ciśnienie fazy Plateau- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 47. | Ciśnienie AutoPEEP- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 48. | Ciśnienie okluzji P0,1- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 49. | Ujemny czynnik wdechu NIF- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 50. | Podatność i oporność statyczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 51. | Podatność i oporność dynamiczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 53. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas · (Pojedyncza matryca o przekątnej minimum 14 cali ) |
| 54. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość przepływ/objętość |
| 55. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów (minimum 24 godziny) |
| 56. | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator |
| 57. | Funkcja automatycznego wykonania manewru kreślenia pętli ciśnienie/objętość (P/V) przy niskim przepływie |
| 58. | Kategorie alarmów według kryterium ważności |
| 59. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |
| 60. | Braku zasilania w energię elektryczną |
| 61. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających |
| 62. | Stężenia tlenu |
| 63. | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej |
| 64. | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnoe |
| 65. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |
| 66. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) |
| 67. | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu |
| 68. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów |
| 69. | Funkcja autotestu aparatu dokonywana na życzenie operatora umożliwiająca pomiar podatności i szczelności układu pacjenta oraz sprawdzenie sprawności podzespołów respiratora. |
| 70. | Nebulizator w każdym układzie pacjenta |
| 71. | W komplecie nawilżacz aktywny oraz 2 zestawy drenów dla dorosłych. |
| 72. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu |
| 73. | Skrócona Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora |
| 74. | Kompresor powietrza zamontowany na podstawie jezdnej respiratora. |

Pakiet 2

Respirator nowy lub używany – 1 sztuka

Rok produkcji 2007 lub „młodszy”

Gwarancja: minimum 12 miesięcy; przeglądy gwarancyjne w cenie

| Lp. | PARAMETR |
| --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE |
| 2. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie |
| 3. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg |
| 4. | Wyposażony w wózek jezdny |
| 5. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz oraz akumulatorowe |
| 7. | IPPV - CMV, CMV/Assist |
| 8. | SIMV |
| 9. | Pomiar etCO2 |
| 10. | Możliwość rozbudowy o wentylację automatycznie dopasowującą ciśnienie wspomagania PS do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta, wyznaczającą wartość PS na podstawie równoczesnych pomiarów etCO2, Objętości oddechowej VT i częstości oddechów spontanicznych |
| 11. | PSV |
| 12. | PEEP/CPAP |
| 13. | Oddech PCV (Ciśnieniowo kontrolowany) |
| 14. | Oddech typu BiLevel,DuoPAP BIPAP |
| 15. | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) |
| 16. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow,) |
| 17. | Programowanie parametrów wentylacji na podstawie idealnej wagi pacjenta (IBW) |
| 18. | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV |
| 19. | Wentylacja gwarantująca należną ustawioną przez operatora objętość minutową (MMV) |
| 20. | Wentylacja typu ILV (niezależna wentylacja płuc pacjenta przy pomocy dwóch sprzężonych respiratorów) |
| 21. | Wentylacja proporcjonalna do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta typu PPS, PAV |
| 22. | Wentylacja typu APRV |
| 23. | Oddech uruchamiany ręcznie |
| 24. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu |
| 25. | Ręczne przedłużenie fazy wydechu |
| 26. | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów, z regulacją czasu bezdechu w granicach 6-60 sekund |
| 27. | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej i tracheostomijnej dla wszystkich trybów wentylacji w których występuje spontaniczny oddech pacjenta |
| 28. | Westchnienia z regulacją poziomu PEEP |
| 29. | Częstość oddechów min 5- 100 1/min (podać zakres) |
| 30. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1500 ml (podać zakres) |
| 31. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać zakres) |
| 32. | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) |
| 33. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 40 cmH2O(podać zakres) |
| 34. | Regulowany czas wdechu od minimum 0,15 do 5,0 sek (podać zakres) |
| 35. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % |
| 36. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych (podać zakres) |
| 37. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa regulowana w zakresie minimum od 0,3 do 10 l/min |
| 38. | Rzeczywista częstość oddychania- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 39. | Częstość oddechów spontanicznych- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 40. | Objętość pojedynczego oddechu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 41. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 42. | Objętość wentylacji minutowej przecieku - prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 43. | Spontaniczna wentylacja minutowa- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 44. | Szczytowe ciśnienie wdechowe- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 45. | Ciśnienie średnie- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 46. | Ciśnienie fazy Plateau- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 47. | Ciśnienie AutoPEEP- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 48. | Ciśnienie okluzji P0,1- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 49. | Ujemny czynnik wdechu NIF- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 50. | Podatność i oporność statyczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 51. | Podatność i oporność dynamiczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej |
| 53. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas · (Pojedyncza matryca o przekątnej minimum 14 cali ) |
| 54. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość przepływ/objętość |
| 55. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów (minimum 24 godziny) |
| 56. | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator |
| 57. | Funkcja automatycznego wykonania manewru kreślenia pętli ciśnienie/objętość (P/V) przy niskim przepływie |
| 58. | Kategorie alarmów według kryterium ważności |
| 59. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu |
| 60. | Braku zasilania w energię elektryczną |
| 61. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających |
| 62. | Stężenia tlenu |
| 63. | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej |
| 64. | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnoe |
| 65. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego |
| 66. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) |
| 67. | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu |
| 68. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów |
| 69. | Funkcja autotestu aparatu dokonywana na życzenie operatora umożliwiająca pomiar podatności i szczelności układu pacjenta oraz sprawdzenie sprawności podzespołów respiratora. |
| 70. | Nebulizator w każdym układzie pacjenta |
| 71. | W komplecie 2 zestawy drenów dla dorosłych HME. |
| 72. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu |
| 73. | Skrócona Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora |
| 74. | Kompresor powietrza zamontowany na podstawie jezdnej respiratora. |

Dodatek nr 2 – wzór umowy

WZÓR UMOWY

W dniu..............................2009r. na podstawie przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z art. 39 i nast. art. Ustawy – prawo zamówień publicznych, pomiędzy :

Samodzielnym Publicznym Zespołem

Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

KRS 0000039047

NIP 698-15-78-284

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM , reprezentowanym przez:

dyr. dr Piotra Lehmanna

a....................................................................................................

..................................................................................................

zwanym dalej WYKONAWCĄ , reprezentowanym przez:

........................................................................................................................

Zawarta w wyniku przetargu nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. Pzp tekst jednolity Dz. U. z .2007 r.  Nr 223 poz.1655 ze zm.

zawarta została umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT UMOWY

1.	Przedmiotem umowy jest sprzedaż i dostawa przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego respiratora pakiet … o parametrach technicznych jak załączniku  nr 1 , który stanowi integralną część umowy, po cenie wskazanej w ofercie Wykonawcy  o  wartości brutto  ......................zł, (słownie:....................................................................................).

Wartość netto ………………………………zł

2.    Na przedmiot umowy określony w ust. 1 składa się następujący zakres rzeczowy:

-	Sprzedaż i dostawa urządzenia do miejsca wskazanego przez Zamawiającego w jego siedzibie,

-	Montaż i uruchomienie urządzenia,

-	Szkolenie personelu ( 4 osoby ) w zakresie korzystania z zamontowanego urządzenia,

3.	Przedmiot umowy określony w ust. 2 zostanie zrealizowany w terminie do 7 dni od daty podpisania  umowy.

§ 2

REALIZACJA PRZEDMIOTU UMOWY

1.	Przedmiot umowy zostanie wykonany przez Wykonawcę, na jego koszt i ryzyko w terminie, o którym mowa w § 1 ust. 3.

2.	Koszt dostawy, ww. urządzenia jak i pełna odpowiedzialność za ewentualne uszkodzenia do czasu jego wydania spoczywa na Wykonawcy.

3.	Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za należyte wykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 1 ust. 3 niniejszej umowy.

4.	Wydanie urządzenia Zamawiającemu nastąpi po zamontowaniu i uruchomieniu ww. urządzenia przez osoby upoważnione do wykonywania powyższych czynności.

5.	Z okoliczności wydania przedmiotu zamówienia Strony sporządzą protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku prac montażowych, terminy do usunięcia stwierdzonych przez Zamawiającego wad i usterek oraz dowód na przeszkolenie personelu w zakresie korzystania z zamontowanego urządzenia.

6.	Przedstawicielem Zamawiającego uprawnionym do kontaktu z Wykonawcą jest

p. dr Jerzy Furmanowski

Wykonawca ustanawia swojego przedstawiciela odpowiedzialnego za realizację zobowiązań wynikających z niniejszej umowy w    osobie...........................................................................				tel. kontaktowy:....................................................... godz………………………..

§ 3

WARUNKI PŁATNOŚCI

1.	Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy nastąpi przelewem w terminie 30 dni w złotych polskich po realizacji przedmiotu umowy i doręczeniu przez Wykonawcę poprawnie zredagowanej faktury. Płatność jest dokonana z dniem obciążenia rachunku Zamawiającego.

2.	Przelew zostanie dokonany na rachunek bankowy Wykonawcy:

Bank................................................

nr rachunku:	...................................................

3.	Cena za przedmiot umowy obejmuje: cenę urządzenia, koszty transportu, koszty montażu i uruchomienia urządzenia, koszty szkolenia personelu, koszty ewentualnego cła i podatku granicznego, podatek od towarów i usług VAT.

4.	W przypadku opóźnienia w zapłacie naliczone zostaną odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.

5.	Cena, o której mowa w § 1 nie może ulec zmianie w czasie obowiązywania umowy.

§ 4

GWARANCJA

1.	Wykonawca udziela gwarancji na respirator nowy rok produkcji 2008 lub młodszy  (w tym na uszkodzenia mechaniczne ) na okres nie mniej niż 24 miesiące od daty wykonania przedmiotu umowy potwierdzonej protokolarnym odbiorem (protokół dostarcza wykonawca wraz z aparatem USG) a na nowy lub używany rok produkcji 2007 lub młodszy nie mniej niż 12 miesięcy,

2.	W przypadku zgłoszenia reklamacji jakościowej Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia lub wymiany części wadliwych na wolne od wad na własny koszt w terminie ustalonym z Zamawiającym w formie pisemnej, przy czym Wykonawca musi podać termin wymiany części wadliwych na wolne od wad w przeciągu 1 dnia od momentu powzięcia informacji o zaistniałych wadach. Brak odpowiedzi w tym terminie jednoznaczne będzie z uznaniem przez Wykonawcę zgłoszonej reklamacji, w tym przypadku Zamawiający sam wyznaczy termin wymiany części wadliwych na wolne od wad, o czym powiadomi niezwłocznie Wykonawcę.

3.	Termin realizacji zobowiązania Wykonawcy wynikający z § 4 ust. 2 nie może być dłuższy niż 7 dni. Na czas, w którym Wykonawca realizował będzie zobowiązania wynikające z tego paragrafu, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć urządzenie zastępcze na swój koszt.

4.	Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas trwania naprawy w terminie 2 dni od dnia powzięcia informacji iż czas naprawy będzie przekraczał 5 dni, a w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych wykonawca zapewni urządzenie zastępcze na czas naprawy w terminie 3 dni od dnia powzięcia informacji iż czas naprawy będzie przekraczał 10 dni .

5.	Wykonawca gwarantuje Zamawiającemu czas oczekiwania na serwis urządzenia w ciągu................. godzin od powzięcia informacji o wystąpieniu awarii urządzenia.

6.	Wykonawca przez okres trwania gwarancji zapewnia bezpłatnie serwis urządzenia oraz wymagane przeglądy, a po jej ustaniu serwis oraz przeglądy urządzenia dokonywane będą na koszt Zamawiającego z zastrzeżeniem udostępnienia Zamawiającemu swobodnego wyboru wykonawcy(Wykonawca usunie wszelkie fabryczne blokady to uniemożliwiające)

7.	Przepisy Kodeksu Cywilnego o rękojmi i gwarancji stosuje się odpowiednio.

§ 5

KARY UMOWNE

1.  W zakresie odpowiedzialności odszkodowawczej, strony ustanawiają odpowiedzialność w formie kar umownych w następujących wypadkach i wysokościach:

1.1	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% kwoty określonej w § 1 ust. 1.

1.2	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki od wyznaczonego terminu w § 1 ust. 3.

1.3	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze i ujętych w protokole oraz za zwłokę w usunięciu wad, o których Zamawiający nie wiedział w chwili wydania urządzenia z tytułu rękojmi za wady w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki ponad wyznaczony termin na usunięcie wad.

1.4	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za wydłużenie czasu oczekiwania na serwis, jaki Wykonawca wskazał w § 4 ust. 5 w wysokości 10 zł za każdą godzinę spóźnienia, lub karę umowną za każdorazową odmowę wykonania usługi serwisowej w trakcie trwania gwarancji w wysokości 2.000 zł. Przez odmowę wykonania usługi serwisowej rozumie się niewykonanie jej w terminie 5 dni  od wskazanego w § 4 ust. 5 terminu.

1.5	Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za zwłokę w dostarczeniu urządzenia zastępczego na czas naprawy w terminie określonym w § 4 ust. 4 w wysokości 200 zł za każdy dzień zwłoki, lub karę umowną za każdorazowe niedostarczenie urządzenia zastępczego Zamawiającemu w wysokości 3.000 zł. Przez niedostarczenie urządzenia zastępczego rozumie się niedostarczenie go w terminie określonym w  § 4 ust. 4,

1.6	Strony dopuszczają możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, gdyby powstała szkoda przekroczyła wysokość kar umownych.

1.7	 Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez pisemnego powiadomienia

§ 6

ODSTĄPIENIA OD UMOWY

1)	Strony postanawiają, iż: Wykonawca ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli:

a.	Zamawiający odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru przedmiotu umowy;

b.	Zamawiający ogłosił likwidację;

2)	Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy zgodnie z art., 492 Kc, jeżeli:

a.	Wykonawca wykonuje przedmiot zamówienia niezgodnie z umową,

b.	Wykonawca dostarczył urządzenie o innych parametrach niż wskazany w ofercie,

c.	Wykonawca ogłosił upadłość lub likwidację.

d.	Wykonawca narusza postanowienia zawartej umowy.

e.	po więcej niż 3 krotnym uszkodzeniu tego samego elementu w ciągu kwartału,

§ 7

ROZSTRZYGANIE SPORÓW

1.	Spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy będą ostatecznie rozstrzygane przez właściwy rzeczowo i miejscowo dla Zamawiającego Sąd Powszechny.

2.	W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie właściwe przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.	Niniejsza umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania.

2.	W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej , że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach,

3.	Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach - jeden dla Zamawiającego, jeden – dla Wykonawcy.

WYKONAWCA					ZAMAWIAJĄCY

załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

OFERTA

Nazwa wykonawcy: Siedziba wykonawcy Adres wykonawcy:

Nr telefonu:

Nr faksu:

Adres e- mail:

Miejsce i numer rejestracji lub wpisu do ewidencji:

nr REGON:

nr NIP:

Nr konta wykonawcy:

Wykonawca będący konsorcjum w pozycji „nazwa wykonawcy" wpisuje nazwę konsorcjum i nazwę pełnomocnika, w pozostałych pozycjach dotyczącej „adresu wykonawcy" dane Pełnomocnika konsorcjum.

Niniejsza oferta zostaje złożona przez (wypełnić tylko w przypadku składania wspólnej oferty):

Do:

Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie,

ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Tel.0-65 5120-855

Fax: 0-65 512-07-07

Odpowiadając na ogłoszenie o przetargu nieograniczonym na dostawę respiratorów ,(respiratora) SPZOZEPII/23/03/09, oferujemy wykonanie przedmiotowej dostawy objętej przedmiotem zamówienia w niniejszym postępowaniu za cenę:

netto

(słownie)

plus	% podatku VAT w kwocie

czyli cena ofertowa wynosi:

brutto

(słownie)

gwarancja na aparat, przetworniki zewnętrzne i wyposażenie dodatkowe (w tym na uszkodzenia
mechaniczne) na okresie krótszy niż 24 miesiące urządzenie nowe , 12 miesięcy na urządzenie używane

| L.P. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Producent / Numer katalogowy lub nazwa handlowa | Ilość (a) | Cena jednostkowa netto (b) | Wartość netto (a x b = c) | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość Brutto Ogółem (c + d) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Respirator nowy pakiet 1 |  | 1 |  |  |  |  |
| 2. | Respirator nowy lub używany pakiet 2 |  | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Wartość netto ogółem | Wartość podatku VAT ogółem | Wartość brutto ogółem |

Pakiet 1

Respirator fabrycznie nowy – 1 sztuka

Rok produkcji 2008 lub młodszy

Gwarancja: minimum 24 miesiące; przeglądy gwarancyjne w cenie

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagalność | WARTOŚCI OFEROWANE | Określić gdzie w załączonych dokumentach znajdują się informacje potwierdzające wymagania | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | TAK |  |  |  |
| 2. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie | TAK |  |  |  |
| 3. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg | TAK |  |  |  |
| 4. | Wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |  |  |
| 5. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar | TAK |  |  |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz oraz akumulatorowe | TAK |  |  |  |
| 7. | IPPV - CMV, CMV/Assist | TAK |  |  |  |
| 8. | SIMV | TAK |  |  |  |
| 9. | Pomiar etCO2 | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 10. | Możliwość rozbudowy o wentylację automatycznie dopasowującą ciśnienie wspomagania PS do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta, wyznaczającą wartość PS na podstawie równoczesnych pomiarów etCO2, Objętości oddechowej VT i częstości oddechów spontanicznych | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 11. | PSV | TAK |  |  |  |
| 12. | PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
| 13. | Oddech PCV (Ciśnieniowo kontrolowany) | TAK |  |  |  |
| 14. | Oddech typu BiLevel,DuoPAP BIPAP | TAK |  |  |  |
| 15. | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |  |  |
| 16. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow,) | TAK |  |  |  |
| 17. | Programowanie parametrów wentylacji na podstawie idealnej wagi pacjenta (IBW) | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV | TAK |  |  |  |
| 19. | Wentylacja gwarantująca należną ustawioną przez operatora objętość minutową (MMV) | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 20. | Wentylacja typu ILV (niezależna wentylacja płuc pacjenta przy pomocy dwóch sprzężonych respiratorów) | TAK |  |  |  |
| 21. | Wentylacja proporcjonalna do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta typu PPS, PAV | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 22. | Wentylacja typu APRV | TAK |  |  |  |
| 23. | Oddech uruchamiany ręcznie | TAK |  |  |  |
| 24. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |  |  |
| 25. | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |  |  |
| 26. | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów, z regulacją czasu bezdechu w granicach 6-60 sekund | TAK |  |  |  |
| 27. | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej i tracheostomijnej dla wszystkich trybów wentylacji w których występuje spontaniczny oddech pacjenta | TAK |  |  |  |
| 28. | Westchnienia z regulacją poziomu PEEP | TAK/NIE |  |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
| 29. | Częstość oddechów min 5- 100 1/min (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 30. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1500 ml (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 31. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 32. | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) | TAK |  |  |  |
| 33. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 40 cmH2O(podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 34. | Regulowany czas wdechu od minimum 0,15 do 5,0 sek (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 35. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | TAK |  |  |  |
| 36. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 37. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa regulowana w zakresie minimum od 0,3 do 10 l/min | TAK |  |  |  |
| 38. | Rzeczywista częstość oddychania- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 39. | Częstość oddechów spontanicznych- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 40. | Objętość pojedynczego oddechu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 41. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 42. | Objętość wentylacji minutowej przecieku - prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE- 0 pkt |
| 43. | Spontaniczna wentylacja minutowa- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 44. | Szczytowe ciśnienie wdechowe- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 45. | Ciśnienie średnie- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 46. | Ciśnienie fazy Plateau- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 47. | Ciśnienie AutoPEEP- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 48. | Ciśnienie okluzji P0,1- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 49. | Ujemny czynnik wdechu NIF- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 50. | Podatność i oporność statyczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 51. | Podatność i oporność dynamiczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE- 0 pkt |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 53. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas · (Pojedyncza matryca o przekątnej minimum 14 cali ) | TAK TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt, NIE- 0 pkt |
| 54. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość przepływ/objętość | TAK |  |  |  |
| 55. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów (minimum 24 godziny) | TAK |  |  |  |
| 56. | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | TAK |  |  |  |
| 57. | Funkcja automatycznego wykonania manewru kreślenia pętli ciśnienie/objętość (P/V) przy niskim przepływie | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 58. | Kategorie alarmów według kryterium ważności | TAK |  |  |  |
| 59. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |  |  |
| 60. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |  |
| 61. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |  |
| 62. | Stężenia tlenu | TAK |  |  |  |
| 63. | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej | TAK |  |  |  |
| 64. | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | TAK |  |  |  |
| 65. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |  |
| 66. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | TAK |  |  |  |
| 67. | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu | TAK |  |  |  |
| 68. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  |  |  |
| 69. | Funkcja autotestu aparatu dokonywana na życzenie operatora umożliwiająca pomiar podatności i szczelności układu pacjenta oraz sprawdzenie sprawności podzespołów respiratora. | TAK |  |  |  |
| 70. | Nebulizator w każdym układzie pacjenta | TAK |  |  |  |
| 71. | W komplecie nawilżacz aktywny oraz 2 zestawy drenów dla dorosłych. | TAK |  |  |  |
| 72. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |  |
| 73. | Skrócona Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora | TAK/NIE |  |  | TAK-1 pkt NIE- 0 pkt. |
| 74. | Kompresor powietrza zamontowany na podstawie jezdnej respiratora. | TAK |  |  |  |
| 75. | Maksymalna liczba punktów w ocenie parametrów technicznych | 13 pkt. |

Pakiet 2

Respirator nowy lub używany – 1 sztuka

Rok produkcji 2007 lub młodszy

Gwarancja: minimum 12 miesięcy; przeglądy gwarancyjne w cenie,

| Lp. | PARAMETR / WARUNEK | Wymagalność | WARTOŚCI OFEROWANE | Określić gdzie w załączonych dokumentach znajdują się informacje potwierdzające wymagania | PUNKTACJA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Certyfikat CE | TAK |  |  |  |
| 2. | Wpis do Rejestru Wyrobów Medycznych lub zgłoszenie | TAK |  |  |  |
| 3. | Respirator do długotrwałej terapii niewydolności oddechowej różnego pochodzenia na podstawie jezdnej dla dorosłych i dzieci powyżej 3,5 kg | TAK |  |  |  |
| 4. | Wyposażony w wózek jezdny | TAK |  |  |  |
| 5. | Zasilanie w tlen i powietrze z sieci centralnej o ciśnieniu w zakresie minimum od 3,0 do 5,0 bar | TAK |  |  |  |
| 6. | Zasilanie sieciowe 230 V AC , 50/60 Hz oraz akumulatorowe | TAK |  |  |  |
| 7. | IPPV - CMV, CMV/Assist | TAK |  |  |  |
| 8. | SIMV | TAK |  |  |  |
| 9. | Pomiar etCO2 | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 10. | Możliwość rozbudowy o wentylację automatycznie dopasowującą ciśnienie wspomagania PS do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta, wyznaczającą wartość PS na podstawie równoczesnych pomiarów etCO2, Objętości oddechowej VT i częstości oddechów spontanicznych | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 11. | PSV | TAK |  |  |  |
| 12. | PEEP/CPAP | TAK |  |  |  |
| 13. | Oddech PCV (Ciśnieniowo kontrolowany) | TAK |  |  |  |
| 14. | Oddech typu BiLevel,DuoPAP BIPAP | TAK |  |  |  |
| 15. | Oddech VCV (Objętościowo Kontrolowany) | TAK |  |  |  |
| 16. | Wentylacja ciśnieniowo kontrolowana z gwarantowaną objętością (typu PRVC, VG, AutoFlow,) | TAK |  |  |  |
| 17. | Programowanie parametrów wentylacji na podstawie idealnej wagi pacjenta (IBW) | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 18. | Wentylacja nieinwazyjna na maskę NIV | TAK |  |  |  |
| 19. | Wentylacja gwarantująca należną ustawioną przez operatora objętość minutową (MMV) | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 20. | Wentylacja typu ILV (niezależna wentylacja płuc pacjenta przy pomocy dwóch sprzężonych respiratorów) | TAK |  |  |  |
| 21. | Wentylacja proporcjonalna do spontanicznego wysiłku oddechowego pacjenta typu PPS, PAV | TAK/NIE |  |  | TAK – 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 22. | Wentylacja typu APRV | TAK |  |  |  |
| 23. | Oddech uruchamiany ręcznie | TAK |  |  |  |
| 24. | Ręczne przedłużenie fazy wdechu | TAK |  |  |  |
| 25. | Ręczne przedłużenie fazy wydechu | TAK |  |  |  |
| 26. | Wentylacja bezdechu z regulacją parametrów, z regulacją czasu bezdechu w granicach 6-60 sekund | TAK |  |  |  |
| 27. | Automatyczna kompensacja oporów rurki inkubacyjnej i tracheostomijnej dla wszystkich trybów wentylacji w których występuje spontaniczny oddech pacjenta | TAK |  |  |  |
| 28. | Westchnienia z regulacją poziomu PEEP | TAK/NIE |  |  | TAK – 3 pkt NIE – 0 pkt |
| 29. | Częstość oddechów min 5- 100 1/min (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 30. | Objętość pojedynczego oddechu minimum od 20 do 1500 ml (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 31. | Regulowane ciśnienie wdechu dla wentylacji ciśnieniowo kontrolowanych minimum od 5 do 90 cmH2O (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 32. | Ciśnienie wspomagania PSV minimum od 5 do 90 cmH2O (podać) | TAK |  |  |  |
| 33. | Możliwość ustawienia PEEP/CPAP minimum od 0 do 40 cmH2O(podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 34. | Regulowany czas wdechu od minimum 0,15 do 5,0 sek (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 35. | Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej regulowane płynnie w granicach 21-100 % | TAK | 1. |  |  |
| 36. | Płynna regulacja czasu lub współczynnika przyspieszenia przepływu dla oddechów ciśnieniowo kontrolowanych i ciśnieniowo wspomaganych (podać zakres) | TAK |  |  |  |
| 37. | Wyzwalanie oddechu, czułość przepływowa regulowana w zakresie minimum od 0,3 do 10 l/min | TAK |  |  |  |
| 38. | Rzeczywista częstość oddychania- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 39. | Częstość oddechów spontanicznych- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 40. | Objętość pojedynczego oddechu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 41. | Rzeczywista objętość wentylacji minutowej MV- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 42. | Objętość wentylacji minutowej przecieku - prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE- 0 pkt |
| 43. | Spontaniczna wentylacja minutowa- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 44. | Szczytowe ciśnienie wdechowe- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 45. | Ciśnienie średnie- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 46. | Ciśnienie fazy Plateau- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 47. | Ciśnienie AutoPEEP- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 48. | Ciśnienie okluzji P0,1- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 49. | Ujemny czynnik wdechu NIF- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 50. | Podatność i oporność statyczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 51. | Podatność i oporność dynamiczna płuc- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE- 0 pkt |
| 52. | Integralny pomiar stężenia tlenu- prezentacja na ekranie w formie cyfrowej | TAK |  |  |  |
| 53. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie krzywych oddechowych: ciśnienie/czas, przepływ/czas, objętość/czas · (Pojedyncza matryca o przekątnej minimum 14 cali ) | TAK TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt, NIE- 0 pkt |
| 54. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie pętli oddechowych: ciśnienie/objętość przepływ/objętość | TAK |  |  |  |
| 55. | Prezentacja na kolorowym minimum 12 calowym ekranie respiratora trendów mierzonych parametrów (minimum 24 godziny) | TAK |  |  |  |
| 56. | Prezentacja cyfrowych wartości parametrów mierzonych przez respirator | TAK |  |  |  |
| 57. | Funkcja automatycznego wykonania manewru kreślenia pętli ciśnienie/objętość (P/V) przy niskim przepływie | TAK/NIE |  |  | TAK- 1 pkt NIE – 0 pkt |
| 58. | Kategorie alarmów według kryterium ważności | TAK |  |  |  |
| 59. | Wadliwej pracy elektroniki aparatu | TAK |  |  |  |
| 60. | Braku zasilania w energię elektryczną | TAK |  |  |  |
| 61. | Niskiego ciśnienia gazów zasilających | TAK |  |  |  |
| 62. | Stężenia tlenu | TAK |  |  |  |
| 63. | Całkowitej objętości minutowej za niskiej i za wysokiej | TAK |  |  |  |
| 64. | Za wysokiej częstości oddechów – tachypnoe | TAK |  |  |  |
| 65. | Zbyt wysokiego ciśnienia szczytowego | TAK |  |  |  |
| 66. | Zbyt niskiego ciśnienia wdechu (przecieku) | TAK |  |  |  |
| 67. | Alarm bezdechu z uruchomieniem wentylacji przy bezdechu | TAK |  |  |  |
| 68. | Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawionych parametrów | TAK |  |  |  |
| 69. | Funkcja autotestu aparatu dokonywana na życzenie operatora umożliwiająca pomiar podatności i szczelności układu pacjenta oraz sprawdzenie sprawności podzespołów respiratora. | TAK |  |  |  |
| 70. | Nebulizator w każdym układzie pacjenta | TAK |  |  |  |
| 71. | W komplecie 2 zestawy drenów dla dorosłych HME. | TAK |  |  |  |
| 72. | Polski interfejs i oprogramowanie aparatu | TAK |  |  |  |
| 73. | Skrócona Instrukcja Obsługi wyświetlana na ekranie respiratora | TAK/NIE |  |  | TAK-1 pkt NIE- 0 pkt. |
| 74. | Kompresor powietrza zamontowany na podstawie jezdnej respiratora. | TAK |  |  |  |
| 75. | Maksymalna liczba punktów w ocenie parametrów technicznych | 13 pkt. |

1.	Oświadczamy, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia

i realizacji przyszłego świadczenia umownego i że cena oferty nie ma charakteru ceny rażąco niskiej (ceny dumpingowej).

2.	Oświadczamy, że przedmiot zamówienia wykonany zostanie w nieprzekraczalnym terminie max 7 dni od daty podpisania umowy

3.	Warunki płatności:

3.1.	Rozliczenie wykonanej dostawy zostanie dokonane na  podstawie prawidłowo wystawionej faktury VAT wystawianej Zamawiającemu przez Wykonawcę potwierdzonej protokołem odbioru,.

3.2.	Za datę płatności strony przyjmują datę na poleceniu przelewu Zamawiającego.

3.3.	Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie zapłacone przez Zamawiającego, przelewem na podstawie
prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT w terminie 30 dni od dnia dostarczenia jej
Zamawiającemu. Zapłata nastąpi na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w treści faktury
VAT. Jednocześnie wyrażam/y zgodę na otrzymanie należności w ciągu 30 dni od daty
otrzymania faktury przez Zamawiającego w formie przelewu na konto wskazane w wystawionej
fakturze VAT.

4.	Oświadczamy, że uważamy się związani niniejszą ofertą przez czas wskazany w siwz.

5.	Zapoznaliśmy   się   ze   wszystkimi   warunkami   zamówienia,   specyfikacją   istotnych   warunków zamówienia oraz dodatkami i akceptujemy je bez zastrzeżeń.

6.	Zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru naszej oferty podpiszemy umowę zgodnie z tym projektem.

7.	zamówienie wykonamy z podwykonawcą /bez podwykonawcy

8.	Reakcja serwisowa …………godz. o zgłoszenia awarii urządzenia,

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

czytelny

skrócony - parafa

miejscowość, data

załącznik nr 2 - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 i 24 Pzp.

OŚWIADCZENIE O spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

art. 22 ust. 1 i art. 24 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,

(Dz. U. z 2007 nr 223, poz.1655 z późn. zm.)

Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego organizowanego przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie na dostawę respiratorów

Ja (imię i nazwisko),

zamieszkały

reprezentując firmę (nazwa firmy)

jako - upoważniony na piśmie lub wpisany w rejestrze

w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam, że:

1.	posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (art. 22 ust. 1 pkt. 1);

2.	posiadamy niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponujemy potencjałem technicznym

i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, * przedstawiamy pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia* (art.22 ust.1 pkt. 2)

3.	znajdujemy się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia (art.22 ust. 1 pkt. 3);

4.	nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

(art. 22 ust.1, pkt. 4) (z postępowania o udzielenie zamówienia zamawiający wyklucza zgodnie z art. 24 ust. 1 i ust. 2)

miejscowość, data	(imię i nazwisko)

podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

* niewłaściwe skreślić

załącznik nr 3 - informacje niejawne

ZASTRZEŻENIE*

informacji   stanowiących   tajemnicę   przedsiębiorstwa**,   które   nie   mogą   być   udostępnione pozostałym uczestnikom postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Nazwa Wykonawcy

Adres Wykonawcy

Numer telefonu	Numer teleksu/fax

Niniejszym zastrzegam, aby następujące informacje nie były udostępniane pozostałym uczestnikom postępowania:

1

2

3

4

miejscowość, data

podpisy osób/-y uprawnionych/-ej

*) tajemnicę przedsiębiorstwa stanowią nie ujawnione do publicznej wiadomości informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności.

**) Wykonawca załączy niniejsze oświadczenie, tylko wówczas jeżeli uzna, iż któreś z informacji zawartych w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstw. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 8 ust. 3 Pzp.

Zatwierdzam siwz wraz z dodatkami i załącznikami:

……………………………………………………………….

Dyr. dr n med. Piotr Lehmann

Kościan dnia 09 lutego 2009 r.