Załącznik nr 1 do SIWZ

| ZESTAWIENIE WARUNKÓW TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH STACJONARNEGO CYFROWEGO APARATU RTG DO ZASTOSOWAŃ W RADIOGRAFII |
| --- |
| Uwagi i objaśnienia dotyczące oferty; Parametry określone jako "TAK", oraz parametry o określonych warunkach liczbowych są warunkami granicznymi. Nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty. Brak opisu w przypadku pozostałych warunków określanych jako "Podać", jeżeli są one punktowane, punktowany będzie jako 0 pkt. |
| I. Aparat rtg cyfrowy dwustanowiskowy do zdjęć klatki piersiowej i zdjęć kostnych. |
| Producent: podać |  |
| Nazwa i typ aparatu: podać |  |
| Wersja z roku: podać |  |
| L.p. | Wymagalne minimalne parametry techniczne oferowanego sprzętu | Wartość wymagana | Wartość oferowana | Punktacja |
| I | Wymagania ogólne |
|  | Oferowany aparat RTG fabrycznie nowy, nie rekondycjonowany, nie powystawowy i nieużywany. Rok produkcji aparatu: 2009. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Deklaracja zgodności CE na kompletny oferowany aparat RTG (nie dla poszczególnych podzespołów oddzielnie). | Tak, do oferty załączyć deklarację zgodności CE |  | Bez punktacji |
|  | Aparat w pełni cyfrowy | Tak |  |  |
|  | Potwierdzony wpis lub zgłoszenie kompletnego oferowanego aparatu do rejestru wyrobów medycznych | Tak, do oferty dołączyć potwierdzenie wpisu lub zgłoszenie |  | Bez punktacji |
|  | Pozytywna opinia PZH na kompletny oferowany aparat RTG. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Do oferty dołączyć dokumentację producenta dotyczącą zaleceń instalacyjnych i instrukcję obsługi w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie trójfazowe, 400V, 50Hz, dopuszczalne wahania parametrów napięcia zasilającego zgodne z PN – EN 50160 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Aparatura i sprzęt rtg spełniająca wymogi zgodnie z Roz. MZ z dn. 25.08.05 (Dz.U. 2005 nr 194 poz. 1625) i z dn. 21.08.06 (Dz.U. 2006 nr 180 poz. 1325) | Tak |  |  |
| II | Generator ( podać oferowany model generatora i producenta) |
|  | Generator wysokoczęstotliwościowy, klasa HF | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pełna automatyka ekspozycji programowana z poziomu konsoli operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Moc generatora (zgodnie z normą IEC 601-2-7) | ≥ 65 kW |  | Wartość największa - 10 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Zakres napięć | 40-150 kV |  | Bez punktacji |
|  | Max. wartość prądu anodowego z oferowanego zakresu nastaw | min. 800 mA |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka zdjęciowa AEC | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najkrótszy czas ekspozycji | (2 ms |  | Bez punktacji |
|  | Zakres dostępnych nastawień mAs- MIN, mAs – MAX | 1 mAs do 800 mAs |  | 0 pkt- zakres najmniejszy 5 pkt- zakres największy Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Programy anatomiczne dostępne z konsoli operatora systemu DR | Tak, min 250 |  | Bez punktacji |
| III | Lampa rentgenowska (podać model i producenta) |
|  | Szybkość wirującej anody | ( 8500 obr |  | Bez punktacji |
|  | Wymiar małego ogniska (zgodnie z normą IEC 336) | ( 0,6 mm; |  | Bez punktacji |
|  | Moc małego ogniska (zgodnie z normą IEC 613) | ( 40 kW |  | Wartość największa - 20 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Wymiar dużego ogniska (zgodnie z normą IEC 336) | ( 1,2 mm |  | 1,2 – 0 pkt. 1,0 mm – 30 pkt. Pozostałe proporcjonalnie |
|  | Moc dużego ogniska (zgodnie z normą IEC 613) | ( 80 kW |  | Wartość największa - 30 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Pojemność cieplna anody (zgodnie z IEC 613) | ( 600 kHU |  | Bez punktacji |
| 8 | Szybkość emisji ciepła z anody lampy | ( 100 kHU/min |  | Wartość największa - 30 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 9 | Pojemność cieplna kołpaka (zgodnie z IEC 613) | ( 1500 kHU |  | Wartość największa - 10 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 10 | Automatyka zabezpieczeń lampy przed przegrzaniem | Tak |  | Bez punktacji |
| 11 | Zakres ruchu lampy rtg umożliwiający badania na stole stacjonarnym, mobilnym oraz badań pacjenta w pozycji pionowej | Tak |  | Bez punktacji |
| 12 | Możliwość wykonywania zdjęć cyfrowych w projekcjach bocznych i skośnych bez potrzeby przemieszczania pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
| 13 | Ruch wzdłużny lampy rtg i detektora w poziomie | Tak, Min 300 cm |  | Bez punktacji |
| 14 | zasięg lampy rtg w poziomie, poprzecznie | min. 250 cm, podać |  | Wartość największa - 30 pkt, najmniejsza wartość - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 15 | zasięg lampy w pionie | min. 150 cm, podać |  | Wartość największa - 20 pkt, najmniejsza wartość - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 16 | Zakres ruchu głowicy lampy wokół osi pionowej | min. +/-150o |  | Wartość największa - 30 pkt, najmniejsza wartość - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 17 | Zakres ruchu wokół osi poziomej | min. +/-120o |  | Wartość największa – 30 pkt, najmniejsza wartość - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
| 18 | Układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora w zależności od opcji wybranej przez operatora | Tak |  | Bez punktacji |
| 19 | Automatyczne ustawianie się lampy w osi detektora | Tak |  | Bez punktacji |
| 20 | Centralne zwalnianie blokad 3-ech ruchów liniowych kolumny i wysięgnika kołpaka za pomocą jednej ręki | Tak |  | Bez punktacji |
| IV | Kolimator, podać oferowany model kolimatora i producenta |
|  | Możliwość obrotu kolimatora z zakresie ≥ ±45° z możliwością pewnego unieruchomienia w pozycji 0° | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kolimator wyposażony w filtry redukujące miękką część widma promieniowania. Wymagane minimum 3 filtry. | Tak Podać materiał i grubości filtrów. |  | Bez punktacji |
|  | Wbudowany w system układ pomiaru (rejestrator) dawki promieniowania jonizującego | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych; kV, mAs, napięcie. Z przeniesieniem danych na zdjęcie | Tak |  | Bez punktacji |
| V | Stacjonarny stół do zdjęć z ruchomym blatem (podać model i producenta) |
|  | Pływający blat stołu ze swobodnym dostępem z każdej strony, podparty jednostronnie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymiary blatu stołu: pełne Obszar przezierności | min. 220 x 70 cm podać |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość stołu w pozycji dolnej | ( 65 cm |  | Bez punktacji |
|  | Wysokość stołu w pozycji górnej | ( 85cm |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchu poprzecznego blatu stołu pacjenta | ≥ 20 [cm] |  | 0 pkt. wartość graniczna 5 pkt. wartość największa wartości pozostałe proporcjonalnie |
|  | Zakres ruchu podłużnego blatu stołu pacjenta | ≥ 20 [cm] |  | Bez punktacji |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie płyty pacjenta. | ≥ 215 kg |  | Bez punktacji |
|  | Detektor automatycznie podążający za pozycją głowicy lampy (przy przesuwaniu głowicy równolegle do podłużnej osi stołu) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Głowica lampy podążająca za zmienną wysokością detektora – stałe SID (przy podnoszeniu i opuszczaniu stołu) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Kratka przeciwrozproszeniowa wyjmowana bez użycia narzędzi; Min 40 linii/cm, ogniskowa kratki w zakresie 115-150cm | Tak |  | Bez punktacji |
| VI | Kolumna do zdjęć odległościowych i do zdjęć płuc (podać model i producenta) |
|  | Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora cyfrowego, jednoelementowego w technologii aSi o parametrach wyszczególnionych poniżej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres ruchów detektora realizowany automatycznie, z przesuwem elektrycznym umożliwiający wykonywanie badań pacjenta w pozycji pionowej. | min. 150 [cm] |  | Wartość największa - 15 pkt, najmniejsza wartość - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Możliwość wykonywania zdjęć AP, poziomych i skośnych pacjenta w pozycji pionowej. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zakres pochylania kątowego blatu detektora min. | od 0o do 90 o |  | Bez punktacji |
|  | Układ głowicy lampy podążający za ruchem detektora w zależności od opcji wybranej przez operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Detektor podążający za ruchem głowicy lampy w zależności od opcji wybranej przez operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne ustawianie się lampy w osi detektora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymienna kratka /bez użycia narzędzi/przeciwrozproszeniowa do zdjęć robionych z odległości ok. 180 cm | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyka AEC, min 3-komorowa | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Najniższa wysokość punktu centralnego flat panel od podłogi | ≤ 40 [cm] |  | 0-pkt wartość największa 10-pkt- wartość najmniejsza |
| VII | Płaski detektor /flat panel/ /1 zintegrowany z lampą, lub 2 / po 1 –nym w stole i w stojaku(kolumnie) z napędem silnikowym (podać model i producenta) |
|  | Akwizycja realizowana przy pomocy płaskiego detektora/detektorów jednoelementowych w technologii a-Si | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Płaski detektor wymiarach min. 43 x 43cm, umożliwiający również wykonywanie zdjęć klatki piersiowej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rozdzielczość detektora, zapewniająca uzyskanie zdjęć szczegółowych o wysokim kontraście | min. 5,5 mln pikseli |  | Wartość największa - 20 pkt, wartość najmniejsza - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Wielkość piksela | ( 160 μm |  | Wartość najmniejsza - 25 pkt, wartość największa - 0 pkt Inne proporcjonalnie mniej |
|  | Głębia przetwarzania - min 14 bitów | Tak min 14 bitów |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczny zakres ruchów detektora: - detektor podążający za ruchem głowicy lampy (z możliwością wyłączenia automatyki) - detektor utrzymujący prostopadły promień lampy (z możliwością wyłączenia automatyki) | Tak Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wymienna kratka przeciwrozproszeniowa | Tak |  | Bez punktacji |
| VIII | Konsola operatora |
|  | Wybór programu badania - detektor i lampa rtg przemieszczają się do położenia obrazowania określonego przez użytkownika, | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System oznakowania pozycji i lateralizacji pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa generatora, dobór parametrów ekspozycji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | System pomiaru dawki pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Płaski monitor LCD do przeglądania obrazów | ≥ 18 [”] – wymóg ustawowy |  | Bez punktacji |
|  | Pulpit ze stołem i przyciskiem wyzwalania promieniowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na obraz po ekspozycji | ≤ 8 [s] |  | Bez punktacji |
|  | Możliwa ilość zdjęć (obrazów) do zapisu w pamięci | Min. 1 000 zdjęć |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wprowadzania: pola tekstowego w dowolnym miejscu na obrazie, elektronicznych markerów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs DICOM : Word List Manager(WLM), Modality Performed Procedure Step (MPPS), Print | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nagrywanie płyty CD z badaniem pacjenta z przeglądarką uruchamianą na dowolnym komputerze klasy PC. | Tak |  | Bez punktacji |
| IX | Stacja opisowo - diagnostyczna lekarska |
|  | Monitor diagnostyczny 2 sztuki, - czarno-biały LCD, - rozdzielczość min. 2 megapiksele, - jasność maksymalna min. 900 cd/m2, - kontrast min. 750:1, - obszar roboczy o przekątnej min. 21” - przedni panel zabezpieczający ekran | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Trzeci monitor LCD min. 17” do wyświetlania danych demograficznych pacjenta | podać |  | Bez punktacji |
|  | Monitory diagnostyczne i monitor dodatkowy podłączone do jednego komputera i obsługiwane za pomocą jednej klawiatury i jednej myszy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Komputer, minimalne wymagania: procesor klasy Pentium min. 2,3 GHz mocy obliczeniowej, min. 2GB pamięci RAM, dysk twardy 120GB, DVD RW, karta sieciowa 10/100/1000, klawiatura, mysz optyczna | Tak, podać parametry konfiguracji |  | Bez punktacji |
|  | Interface użytkownika oprogramowania medycznego stacji w języku polskim lub ikonograficzny z instrukcją w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wydruk badań na kamerach cyfrowych poprzez DICOM Print | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja modyfikowania przez użytkownika układu wydruku - konfigurowanie informacji zawartych na wydruku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja kolimacji obrazu badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyostrzania krawędzi w obrazie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja powiększania obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar kątów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja dodanie dowolnego tekstu do obrazu badania o długości min. 16 znaków | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomiar odległości pomiędzy dwoma punktami na obrazie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja usunięcia adnotacji wprowadzonych przez użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja cofnięcia ostatnio wykonanej zmiany obrazu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu obrazu. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja obrotu obrazu - o min. o kąt 90º, 180º, 360º | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Funkcja wyświetlania w różnym układzie obrazów na pojedynczym ekranie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wyświetlanie badań na dostępnych monitorach w różnych trybach | Tak |  | Bez punktacji |
|  | UPS dobrany mocą do zastosowanego umożliwiający sekwencyjne zamykanie oprogramowania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Drukarka laserowa do wydruku opisów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Inne funkcje stacji diagnostycznej/oprogramowania użyteczne w zastosowaniach klinicznych ( wymienić-opisać) | podać |  | Bez punktacji |
| X | Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na cały przedmiot zamówienia, łącznie z lampą RTG - min. 12 miesięcy | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania przez okres 12 miesięcy od daty instalacji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych minimum 10 lat | Tak |  | Bez punktacji |
| XI | Szkolenie personelu medycznego |
|  | Szkolenie personelu na miejscu po instalacji w zakresie obsługi aparatu potwierdzone protokołem | Min. 3 dni |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcja do aparatu RTG w języku polskim | Tak |  | Bez punktacji |
| XII | Stacja archiwizacji |
|  | Sieciowy system operacyjny serwera | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Motor baz danych SQL | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Obsługa protokołów DICOM C-Move, C-Find, C-Store SCU i SCP oraz DICOM Storage Commitment | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Interfejs graficzny z pełną obsługą polskich czcionek | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zabezpieczenia przed nieautoryzowanym dostępem, zabezpieczenia muszą funkcjonować na poziomie aplikacji i bazy danych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nieograniczonej czasowo licencji na użytkowanie oprogramowania - PACS serwer | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zgodność ze standardem DICOM 3.0 w zakresie komunikacji z urządzeniami medycznymi | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta z wykorzystaniem bazy pacjentów (raz wprowadzone dane muszą być wykorzystywane w każdym miejscu systemu). | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość zapisania na listę roboczą osoby, która została wpisana tylko na konsoli aparatu. System tworzy rekord nowego pacjenta | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Generowanie kopii bezpieczeństwa: automatycznie wg zadanego harmonogramu i na żądanie operatora | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Prowadzenie zdalnego serwisu poprzez łącze internetowe | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Budowa słowników procedur wykonywanych w pracowniach diagnostycznych z poziomu aplikacji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zapis cyfrowych wyników badań w centralnym archiwum w standardzie DICOM 3.0 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizm archiwizacji obrazów i automatycznego „starzenia” archiwum | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Archiwizacja badań na trwałych nośnikach CD lub DVD | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Podstawowa obróbka (zaczernienie, kontrast, obroty, powiększenia, pomiary) każdego obrazu na ekranie użytkownika | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Mechanizm automatycznej archiwizacji (backupu) bazy danych. | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość nagrywania na płyty CD/DVD wyników badań w formacie DICOM, JPEG oraz opisu w postaci tekstowej wraz z oprogramowaniem do przeglądania tych wyników. Producentem dołączanego oprogramowania jest producent oferowanego systemu RIS/PACS | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Polska wersja przeglądarki DICOM nagrywanej na CD/DVD dla pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przeglądarka DICOM nagrywana na CD/DVD dla pacjentów posiadająca minimum następujące funkcje: • możliwość wyświetlenia na ekranie badań w rozkładzie 1x1, 1x2, 2x1, 3x1, 2x2 • możliwość wyświetlenia obrazów z badania w rozkładzie 1x1, 1x2, 2x1 ,2x2 dodatkowo dla badań CT i MR rozkład 3x3 oraz 4x4 • zmianę jasności i kontrastu • przeglądarka kinowa • możliwość pokazania/ukrycia danych dodatkowych • płynne powiększanie zdjęcia • płynne przesuwanie zdjęcia • pomiar odległości • możliwość zapisania obrazu w postaci JPEG • możliwość szybkiego powrotu do stanu obrazu sprzed modyfikacji | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Udostępnianie obrazów w jakości diagnostycznej i referencyjnej | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Rejestracja pacjenta z możliwością wykorzystania bazy pacjentów | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Wykorzystanie terminarza do rejestracji badań | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość rejestracji zleceń zewnętrznych i wewnętrznych | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Poprawne sortowanie list roboczych z uwzględnieniem polskich czcionek | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Zastosowanie reguł autoroutingu | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Dostęp do wykazu pacjentów z możliwością przeglądu danych archiwalnych (dane osobowe, dane dotyczące poszczególnych badań) wraz z możliwością ich wydruku | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przeniesienie informacji identyfikujących technika wykonującego badania z konsoli DR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Automatyczne przeniesienie danych ekspozycji badania RTG z konsoli DR | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość anulowania zaplanowanego badania | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Przegląd oraz możliwość wydruku listy pacjentów do badania w wybranym dniu do danej pracowni | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość generowania raportów: * Wykaz badań z podziałem na płatników * Wykaz badań z podziałem na jednostki kierujące * Wykaz badań z podziałem na lekarzy wykonujących * Wykaz badań z podziałem na lekarzy zlecających * Wykaz badań z podziałem na techników wykonujących * Wykaz badań z podziałem na procedury | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Możliwość wydruku przygotowanych zestawień oraz ich eksportowania przynajmniej w formacie XLS oraz TXT | Tak |  | Bez punktacji |
| XIII | Sprzęt komputerowy stacji archiwizacji |
|  | Producent serwera | podać |  | Bez punktacji |
|  | System operacyjny Sieciowy system operacyjny z polskim interfejsem użytkownika obsługujący 8 GB pamięci RAM. | podać |  | Bez punktacji |
|  | Baza danych Relacyjna SQL z możliwością dostępu dla min. 5 użytkowników | podać |  | Bez punktacji |
|  | Procesor Min. dwurdzeniowy serwerowy np. Xeon częstotliwość taktowania min3.0 GHz, 6MB Ciche L2 lub inny uzyskujący w testach nie gorsze wyniki niż określony | podać |  | Bez punktacji |
|  | Pamięć RAM Min. 2 GB 800 MHz typu ECC z możliwością rozbudowy do min. 8 GB | podać |  | Bez punktacji |
|  | LAN Karta sieciowa 1Gb Ethernet | podać |  | Bez punktacji |
|  | VGA Karta graficzna min. 16 MB | podać |  | Bez punktacji |
|  | Kontroler dysków RAID SATA lub SAS pozwalający na konfigurację RAID 1 | podać |  | Bez punktacji |
|  | Macierz dysków Dyski SATA lub SAS połączone w macierz RAID-1 o pojemności dla archiwum min. 1TB | podać |  | Bez punktacji |
|  | Pojemność zewnętrzna Możliwość dołączenia macierzy zewnętrznej | podać |  | Bez punktacji |
|  | Napęd optyczny 16X DVD +/-RW z oprogramowaniem | podać |  | Bez punktacji |
|  | Zasilanie Min. moc zasilacza 300 W | podać |  | Bez punktacji |
|  | Zasilacz awaryjny UPS o mocy zapewniającej min. 5 minut nieprzerwanej pracy serwera przy zaniku zasilania z oprogramowaniem zapewniającym bezpieczne zamknięcie systemu. | podać |  | Bez punktacji |
|  | Klawiatura, mysz | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Monitor Min. LCD 17 ” | podać |  | Bez punktacji |
|  | Gwarancja 36 miesięcy z naprawą u klienta | Tak, podać |  | Bez punktacji |
|  | Certyfikat i spełniane normy Zgodności z normą CE, ISO-9001 | Tak |  | Bez punktacji |
| XIV | Sprzęt komputerowy stacji archiwizacji |
|  | Okres gwarancji i obsługi serwisowej na oferowany system min. 12 miesięcy z możliwością przedłużenia jej na kolejne lata | Tak |  | Bez punktacji |
|  | W okresie gwarancji min. 2 nieodpłatne przeglądy gwarancyjne | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Pomoc telefoniczna (hot-line) w dni robocze od 8.00 – 16.00 | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Czas oczekiwania na usługę serwisową (naprawę) - maks. 2 dni robocze od zgłoszenia | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Nadzór zdalny: poprzez szyfrowane połączenie Internetowe (VPN) | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Instrukcje obsługi w języku polskim w formie drukowanej lub elektronicznej na CD – przy dostawie | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Szkolenia użytkowników w zakresie dostarczanego oprogramowania bezpośrednio po instalacji systemu - min. 6 godzin | Tak |  | Bez punktacji |
|  | Transfer danych i modyfikacji do nowych wersji systemu | Tak |  | Bez punktacji |
| Uwaga- Parametry, których wartość określona jest w w rubryce „Wartość wymagana” na Tak, stanowią wymagania, których niespełnienie spowoduje odrzucenie oferty. |