SPZOZEPII/23/21/09

Kościan , dnia 03 września 2009 r.

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

W Kościanie

Ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

Tel. 0-65 5120-855

Fax .0-65 512-07-07

e- mail zp.spzozkoscian@post.pl                                                   Do wykonawców

zainteresowanych przetargiem

Informacja  o wykluczeniu , odrzuceniu , wyborze oferty  lub unieważnieniu postępowania

Dotyczy : Przetargu nieograniczonego powyżej 206 000 euro na  zakup z dostawą – stacjonarnego cyfrowego aparatu RTG do zastosowań w radiografii w celu podniesienia jakości usług medycznych.

Zamawiający informuje iż , na podstawie art. 24  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz.1655 z  póź. zm. ),  żaden Wykonawca nie został wykluczony z postępowania.

Informujemy, że oferta złożona przez :

Nazwa wykonawcy

OK. Medical Systems Sp.z o.o. Sp. Komandytowa 60-650 Poznań Ul. Piątkowska 161

została odrzucona na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie

W ofercie złożonej przez firmę OK Medical Systems wystąpiły następujące  nieprawidłowości:

- Zgodnie z przesłanymi w dniu 28.08.2009 r. materiałami dla aparatu ddRCombi Trauma firmy Swissray Medical AG, stół IGS Trauma posiada regulację wysokości w zakresie od 51 cm do 82 cm. Informacja ta jest jednoznacznie określona w oryginalnym angielskojęzycznym dokumencie producenta „Technical Data Sheet IGS Trauma”, co sprawia, że zaoferowany aparat nie spełnia minimalnych wymagań określonych w SIWZ w punkcie V.4. Maksymalna wysokość stołu w pozycji górnej miała wynosić 85 cm.. w ofercie wykonawca zaoferował 90 cm co jest całkowicie sprzeczne z oryginalnymi dokumentami mającymi  to potwierdzić.

- W oryginalnym angielskojęzycznym dokumencie producenta „Technical Data Sheet ddRCombi Trauma” producent zapewnia 222 cm poprzecznego zasięgu lampy rtg w poziomie, co również nie spełnia minimalnych wymagań określonych w SIWZ w punkcie III.14. gdzie wymagana jest min 250 cm

- W przypadku kolimatora Wykonawca podał w ofercie model AL01 produkcji Siemens AG, dla którego potwierdził w punkcie IV.4, że posiada cyfrowy wyświetlacz parametrów zdjęciowych, kV, mAs, napięcia. Jednak z przesłanych materiałów „Siemens Multileaf Collimator AL01” wynika, że w/w kolimator umożliwia wyświetlanie parametrów takich jak SID i pole kolimacji. Producent Swissray Medical AG potwierdził, że wyświetlanie wymaganych parametrów odbywa się na konsoli „eXpert", co jednak nie ma związku z kolimatorem i nie spełnia wymogu SIWZ.

- W punkcie IV.1 SIWZ Wykonawca nie podał zakresu obrotu kolimatora.

- Brak określenia jednoznacznie producenta generatora i typu. Podają dwa alternatywne rozwiązania . Poza tym brakuje Certyfikatu EC na oferowany generator. W takim przypadku powinno być oświadczenie wystawione przez producenta na zgodność z art. 12 Dyrektywy Medycznej.

- Wykonawca określił, że oferowany generator jest produkowany dla Swissray Medical AG pod nazwą Gen-x-4000 przez kanadyjską firmę CPI, natomiast dołączona została ulotka informacyjna na generator Indico 100. Istnieje zatem uzasadniona wątpliwość jaki generator został zaoferowany w przedmiotowym postępowaniu. Ponadto Deklaracja zgodności na aparat załączona do oferty  nie uwzględnia generatora.

Mając powyższe na uwadze Zamawiający odrzuca ofertę wymienioną na wstępie i informuje  ,  iż  na podstawie art. 91 ust 1 i art. 92 ustawy prawo zamówień publicznych , Zamawiający  wybrał   jako najkorzystniejszą ofertę , którą złożył wykonawca:

ADO – MED. Sp. z o.o.

41-600 Świętochłowice

Ul. Bytomska 38 b

- termin realizacji : do 30.09.2009 r.

- płatność przelewem w terminie 30 dni od daty dostarczenia poprawnie wystawionej faktury,

- Gwarancja :  12 miesięcy od uruchomienia,

- W ocenie oferta uzyskała : 100 punktów,

- Ranga kryterium : Cena :80 % i Pt = 20%

,

W sprawie podpisania Umowy Zamawiajacy skontaktuje się z Wykonawcą    . Od niniejszej decyzji przysługują środki ochrony prawnej określone w  noweli ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych - dział VI "Środki ochrony prawnej" oraz w SIWZ .

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie.

Zamawiający

Dyr dr med   Piotr Lehmann