Pakiet 1

Zakup i dostawa ambulansu typ C w ilości 1 sztuki wraz z wyposażeniem

medycznym dla SPZOZ w Kościanie

Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był fabrycznie nowy, nie eksploatowany

z  2009 roku z dwu letnią pełną gwarancją- bez limitu kilometrów.

Marka , typ , nazwa handlowa pojazdu kompletnego czyli przed wykonaniem adaptacji

( wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji.

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

# Marka,  typ, nazwa handlowa  pojazdu  skompletowanego czyli po wykonaniu adaptacji

( wynikająca ze świadectwa homologacji); data wydania i numer świadectwa homologacji:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

Nazwa i adres wykonawcy zabudowy przedziału medycznego:

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia

| Parametr wymagany (graniczny) | Spełnienie wymaganych parametrów. Wykonawca wpisuje „TAK” lub „NIE” lub żądane dane | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia warunków wymagalnych (granicznych) podanie strony folderu, opisu instrukcji na której wymagane parametry są potwierdzone (Wypełnia Wykonawca ) |
| --- | --- | --- |
| Przedmiotem oferty jest dostawa fabrycznie nowej karetki reanimacyjnej typ C wraz z wyposażeniem medycznym z homologacją pojazdu skompletowanego. |  |  |
| opłacony pakiet ubezpieczeń OC, AC, NW na okres 1 roku, |  |  |
| Oferowana karetka spełnia warunki określone w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia . oferowana karetka wraz ze sprzętem medycznym spełnia wymagania norm PN-EN 1789 i PN-EN 1965. |  |  |
| Oferowana karetka posiada świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną) |  |  |
| 1. NADWOZIE |  |  |
| typu „furgon” z izolacją termiczną i akustyczną ścian, częściowo przeszklony z DMC do 3,5 t. |  | ; |
| kabina kierowcy wyposażona w dwa pojedyncze fotele |  |  |
| wysokość przedziału medycznego min. 1,82 m; |  |  |
| długość przedziału medycznego min; 2,60 ; |  |  |
| szerokość przedziału medycznego min. 1,62; |  |  |
| drzwi tylne przeszklone, otwierane na boki o min.180 stopni: |  |  |
| szyby przedziału medycznego zmatowionego 2/3 wysokości |  |  |
| drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z przesuwną szybą |  |  |
| centralny zamek wszystkich drzwi ze zdalnym sterowaniem |  |  |
| stopień tylny stanowiący zderzak tylny ochronny; |  |  |
| autoalarm. |  |  |
| immobilize |  |  |
| L) poduszka powietrzna kierowcy i pasażera |  |  |
| m) elektrycznie sterowane lusterka boczne |  |  |
| n) powłoka lakiernicza w kolorze białym |  |  |
| o) fotel kierowcy regulowany w min. 3 płaszczyznach z podłokietnikiem |  |  |
| p) zbiornik paliwa min. 75.l. |  |  |
| r) radioodtwarzacz fabryczny z CD |  |  |
| 2. SILNIK |  |  |
| a) Spełniający wymagania normy Euro 4 |  |  |
| z zapłonem samoczynnym, turbodoładowany, posiadający układ wtrysku bezpośredniego paliwa |  |  |
| c) pojemność silnika powyżej 1990 cm3 |  |  |
| d) moc silnika min. 84 kW |  |  |
| 3. ZAWIESZENIE |  |  |
| zawieszenie ze stabilizatorem osi przedniej, oraz tylnej |  |  |
| gwarantujące dobrą przyczepność kół do nawierzchni , stabilność i manewrowość w trudnym terenie, oraz odpowiedni komfort transportu chorego; |  |  |
| 4. NAPĘD |  |  |
| a) Manualna skrzynia biegów 6 biegów w przód i jeden bieg wsteczny |  |  |
| b) Z napędem na koła przednie lub tylne |  |  |
| c) komplet kół z oponami letnimi plus koło rezerwowe oraz komplet opon zimowych. |  |  |
| 5. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| ze wspomaganiem; |  |  |
| systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania; posiadający Układ wspomagania Nagłego Hamowania |  |  |
| z elektronicznym systemem stabilizacji toru jazdy np.ESP |  |  |
| z systemem zapobiegającym poślizgowi kół w trakcie ruszania np.ASR |  |  |
| 6. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| ze wspomaganiem; |  |  |
| 7. OGRZEWANIE I WENTYLACJA |  |  |
| ogrzewanie cieczą chłodzącą silnik z dodatkową nagrzewnicą w przedziale medycznym z możliwością ustawienia temperatury termostatem oraz zaworem odcinającym obieg cieczy (podać markę, model , parametry) |  |  |
| ogrzewanie postojowe - grzejnik elektryczny o mocy min 2.0 kw zasilany z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem;(podać markę, model , parametry) |  |  |
| wentylacja nawiewno- wywiewna (podać markę, model) |  |  |
| niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem.(podać markę, model , parametry) |  |  |
| klimatyzacja dwuparownikowa z niezależną regulacją temperatury i siły nawiewu dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego |  |  |
| 8. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| alternator zapewniający ładowanie zespołu 2 akumulatorów o prądzie maksymalnym co najmniej 130A |  |  |
| dodatkowy akumulator 100A z automatyczną ładowarką akumulatorową(podać markę, model ) wraz z separatorem obu akumulatorów , który uniemożliwia rozładowanie się akumulatora pojazdu bazowego; |  |  |
| instalacja elektryczna 230 V (min 2 gniazda) umożliwiająca ładowanie i pracę urządzeń zamontowanych w ambulansie podczas postoju |  |  |
| układ zasilania zewnętrznego z zabezpieczeniem uniemożliwiającym rozruch silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym i z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym;( podać markę, parametry, modele) |  |  |
| min 3 gniazda poboru energii elektrycznej o napięciu 12V w przedziale medycznym do podłączenia urządzeń medycznych; |  |  |
| 9. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| a) Belka świetlna z lampami wyładowczymi w przedniej części pojazdu |  |  |
| b) 2 niebieskie lampy pulsacyjne zamontowane na wysokości pasa przedniego . |  |  |
| c) Lampa typu „Kogut” zamontowana w tylnej dachowej części pojazdu. |  |  |
| d) światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu; |  |  |
| e) Oznakowanie ambulansu zgodnie z wymogami przepisów o ruchu drogowym, pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości podziału nadwozia, pas barwy czerwonej pod niebieskim, napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu oraz logo zamawiającego po uzgodnieniu przed realizacją. |  |  |
| f) Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki)ze światłem rozproszonym do oświetlania miejsca akcji ,po 2 z każdej strony z możliwością włączania / wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |
| 10. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| światło rozproszone typu jarzeniowego umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego (min 4 punktów świetlnych) zapewniające prawidłowe oświetlenie przedziału medycznego; |  |  |
| Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu/ zamknięciu drzwi przedziału medycznego. |  |  |
| min 2 halogenowy punkt świetlny nad noszami w suficie z regulacją kąta padania światła , umożliwiające bezpieczną obsługę pacjenta; |  |  |
| Oświetlenie punktowe blatu roboczego. |  |  |
| 11. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY i JEGO WYPOSAŻENIE |  |  |
| przegroda między kabiną kierowcy a przedziałem medycznym. Przegroda zapewniająca możliwość oddzielenia obu przedziałów oraz komunikację pomiędzy personelem medycznym a kierowcą.. Przegroda ma być wyposażona w drzwi spełniające normę PN EN 1789. |  |  |
| przy ścianie działowej u wezgłowia noszy fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy ,ze składanym do pionu siedziskiem, zagłówkiem i bezwładnościowym pasem bezpieczeństwa. |  |  |
| Na prawej ścianie co najmniej jeden fotel obrotowy wyposażony w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, zagłówek ( regulowany lub zintegrowany), ze składanym do pionu siedziskiem. |  |  |
| Pod fotelem części prawej przedziału medycznego wysuwana szuflada na płyny „ termobox.” |  |  |
| na ścianach bocznych zestaw podświetlonych szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość montażu butli tlenowych, materaca próżniowego i innego sprzętu (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami).Do oferty należy dołączyć schemat oferowanej zabudowy medycznej przedstawiający widok strony lewej i prawej oraz ściany działowej przedziału medycznego. |  |  |
| ściany boczne i sufit pokryte specjalnym tworzywem sztucznym – łatwo zmywalne i odporne na środki dezynfekcyjne, w kolorze białym. |  |  |
| podłoga: warstwowa o powierzchni antypoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudowa ścian; wzmocniona, umożliwiająca mocowanie noszy głównych |  |  |
| sufitowe uchwyty do pojemników z płynami infuzyjnymi (min 2 szt) |  |  |
| zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia; |  |  |
| centralna instalacja tlenowa z min 2 punktem poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej, 2 szt. butli tlenowej 10l z reduktorami o konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy. Manometr reduktora zabezpieczony przed uszkodzeniami mechanicznymi; |  |  |
| Przepływomierz obrotowy wyposażony w nawilżacz tlenowy wykonany z tworzywa sztucznego. |  |  |
| miejsce na mocowanie krzesełka kardiologicznego , noszy podbierakowych oraz deski ortopedycznej |  |  |
| podstawa noszy głównych, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzenie noszy.(podać markę i model podstawy oraz załączyć model wraz z opisem). |  |  |
| miejsce mocowania respiratora, defibrylatora ssaka elektrycznego ,umożliwiające korzystanie z nich w czasie jazdy. |  |  |
| uchwyt sufitowy dla personelu o min 1m. umieszczony wzdłuż noszy. |  |  |
| punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych. |  |  |
| r) blat roboczy wykończony blachą nierdzewną z pojemnikami na zużyte igły , strzykawki –min. 2 szt. |  |  |
| 12. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| sygnał dźwiękowy modulowany z możliwością podawania komunikatów głosem |  |  |
| 13. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego; |  |  |
| wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu; zamontowana dachowa antena radiotelefonu w kabinie kierowcy zamontowany radiotelefon przewoźny szt. 1( podać markę ,model ,dołączyć folder z opisem) |  |  |
| ambulans wyposażony dodatkowo w radiotelefon przenośny z ładowarką 230V szt.1 ( podać markę ,model ,dołączyć folder z opisem) |  |  |
| 14. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| urządzenie do wybijania szyb; |  |  |
| dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym; |  |  |
| panel sterujący w przedziale medycznym ekranem dotykowym o przekątnej powyżej 5 cali; - informujący o temperaturze w przedziale medycznym, - z funkcją zegara kalendarza, - regulujący pracę termoboxa stacjonarnego (włączanie / wyłączanie, regulacja temperatury) z funkcją wyświetlania aktualnej temperatury. - sterujący oświetleniem przedziału medycznego z dodatkową funkcją jednoczesnego wyłączania wszystkich źródeł światła znajdujących się w przedziale medycznym. - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |  |  |
| e) kosz na śmieci |  |  |
| f) nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |  |
| g) przenośny szperacz akumulatorowo sieciowy z możliwością ładowania w ambulansie, wyposażony w światło halogenowe oraz światło LED, czas pracy na zasilaniu akumulatorowym przy oświetleniu halogenowym min. 2,5 godziny, wyposażony w stojak oraz ładowarkę 12V i 230V (podać markę i model) |  |  |
| 15 . TRANSPORTER NOSZY GŁÓWNYCH |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami |  |  |
| Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia. |  |  |
| 4 kółka obrotowe (w zakresie 360 stopni) umożliwiające zarówno jazdę bokiem jak i jazdę na wprost po zablokowaniu dwóch przednich kółek, kółka o średnicy powyżej 12 cm umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach |  |  |
| System mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 200 kg |  |  |
| g) Waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg.) |  |  |
| h) Transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą |  |  |
| i) Min. dwa kółka wyposażone w hamulce’ |  |  |
| j) Musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi |  |  |
| k) deklaracja zgodności na oferowany system transportowy ( nosze i transporter) – załączyć do oferty. |  |  |
| l) Podać dane adresowe ( adres nr tel nr fax, e-mail) autoryzowanego serwisu. |  |  |
| 16. NOSZE GŁÓWNE |  |  |
| a) Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienia wszystkich dostępnych funkcji. |  |  |
| Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha |  |  |
| Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do min 75 stopni. |  |  |
| Z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy oraz dodatkowy komplet pasów służący do zabezpieczenia dzieci w trakcie transportu na noszach |  |  |
| Ze składanymi poręczami bocznymi , z rączkami do przenoszenia |  |  |
| Nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| Z możliwością montażu składanego statywu na płyny infuzyjne |  |  |
| Z możliwością wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy |  |  |
| Z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich pozycji transportowych |  |  |
| Nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi |  |  |
| Nosze z możliwością złożenia do krzesełka kardiologicznego, przystosowane do poruszania się w pomieszczeniach ciasnych |  |  |
| Waga oferowanych noszy max. 23kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 |  |  |
| 17. GWARANCJA: |  |  |
| na pojazd bazowy min. 24 miesiące bez limitu kilometrów |  |  |
| na lakier min. 36 miesięcy |  |  |
| na perforację nadwozia min. 120 miesięcy |  |  |
| na przedział medyczny min. 24 miesiące |  |  |

## Do oferty należy dołączyć oryginale ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi

## wymogami i parametrami technicznymi urządzeń.

……….......…………………...........                                            ..............................................................

miejscowość i data                                                                 pieczęć i podpis osób upoważnionych      		 	                                                                                   do złożenia oferty

# Pakiet 2

# Wymogi co do przedmiotu zamówienia w zakresie sprzętu medycznego który będzie wyposażeniem  ambulansu typ C

# ( sprzęt medyczny ma spełniać wymogi normy PN-EN 1865:2002)

| Parametry wymagane (graniczne) | Spełnienie wymaganych parametrów. Wykonawca wpisuje „TAK” lub „NIE” lub żądne dane | Potwierdzenie przez Wykonawcę spełnienia warunków wymagalnych (granicznych) podanie strony folderu, opisu instrukcji na której wymagane parametry są potwierdzone (Wypełnia Wykonawca |
| --- | --- | --- |
| sprzęt medyczny spełnia wymogi normy PN-EN 1865:2002) |  |  |
| 1. krzesełko transportowe składane |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z deklaracją zgodności |  |  |
| b) wyposażone w min 3 pasy zabezpieczające u umożliwiające szybkie ich rozpięcie. |  |  |
| c) wykonane z materiału odpornego na korozje i na działanie płynów dezynfekcyjnych. |  |  |
| d) wyposażone w min 4 kółka transportowe z czego min 2 obrotyowe i min 2 wyposażone w hamulce |  |  |
| e) e) Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach (podać liczbę ustawień wysokości) |  |  |
| f) Wyposażone w blokadę przypadkowego złożenia w trakcie transportu |  |  |
| G g) waga max 10 kg |  |  |
| h) Max. obciążenie powyżej 150 kg |  |  |
| i) Podać dane adresowe ( adres nr tel nr fax, e- mail) autoryzowanego serwisu. |  |  |
| nosze podbierające |  | 1 |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder z opisem oraz deklaracje zgodności |  | P |
| Łopaty zbierające wykonane z tworzywa sztucznego |  |  |
| Regulowana długość umożliwiająca dostosowanie długości noszy do wzrostu pacjenta |  |  |
| Prześwietlane dla promieni X w stopniu diagnostycznym |  |  |
| Nosze składane do transportu w połowie długości |  |  |
| Zamki z zapięciem uniemożliwiającym przypadkowe rozpięcie noszy. |  |  |
| Konstrukcja noszy zabezpieczona przed wnikaniem płynów |  |  |
| Zawierające wbudowane w obrys noszy uchwyty do przenoszenia min 10 uchwytów |  |  |
| Waga noszy max 8 kg |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie min 150 kg |  |  |
| k) Podać dane adresowe ( adres nr tel nr fax, e-mail) autoryzowanego serwisu. |  |  |
| deska ortopedyczna z unieruchomieniem głowy i kompletem pasów. |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Wykonana z tworzywa sztucznego |  |  |
| Przenikliwa dla promieni X w stopniu umożliwiającym diagnostykę |  |  |
| Posiadająca ścięty koniec od strony nóg |  | P |
| Zawierająca wbudowane w zarys deski, uchwyty do przenoszenia pacjenta min 16 uchwytów |  |  |
| Wyposażona w min 5 punktów na dłuższej stronie deski do mocowania pasów |  |  |
| Na wyposażeniu 4 szt. regulowanej długości pasy z metalowymi zapięciami , zakończonych metalowymi obrotowymi karabińczykami |  |  |
| Długość deski min 180 cm |  |  |
| Na wyposażeniu „klockowy” system unieruchomienia głowy złożony z podkładki pod głowę , dwóch klocków stabilizujących głowę z otworami na uszy, pasków mocujących głowę |  |  |
| Waga kompletnej deski max 8 kg |  |  |
| Dopuszczalne obciążenie min 150 kg |  |  |
| Podać markę model oraz dołączyć folder wraz z opisem. Podać dane adresowe (adres nr tel, nr fax, e- mail) autoryzowanego serwisu |  |  |
| unieruchomienie pediatryczne |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem i deklaracje zgodności CE |  |  |
| Umożliwiające pełną stabilizację dzieci w wieku do 10 lat o wadze do min.40 kg |  |  |
| Wyposażone w komplet pasów spinających kodowanych kolorem |  |  |
| Wyposażone w uchwyty transportowe oraz miejsca do mocowania na noszach |  |  |
| Prześwietlne dla promieni X |  |  |
| Pokrycie deski wykonane z tworzywa sztucznego , łatwozmywalnego |  |  |
| Pokrowiec ochronny transportowy łatwozmywalny |  |  |
| kamizelka ortopedyczna ked. |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Pokryta wytrzymałym, odpornym na przetarcia tworzywem sztucznym |  |  |
| Materiał zmywalny |  |  |
| Wyposażona w wbudowane uchwyty transportowe min 3. |  |  |
| Prześwietlna dla promieni X |  |  |
| Zawierająca: - komplet pasów zabezpieczających - poduszkę wypełniającą krzywizny ciała - paski stabilizujące głowę min 2 szt. - pokrowiec ochronny- torba transportowa |  |  |
| Waga kamizelki do 4 kg |  |  |
| Obciążenie dopuszczalne powyżej 200 kg |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| płachta transportowa szt.1 |  |  |
| a) Płachta transportowa przeznaczona do ewakuacji poszkodowanych z miejsc gdzie nie ma możliwości użycia noszy tradycyjnych. Płachta wykonana z poliestru, łatwa w utrzymaniu czystości , wodoodporna . Wyposażona w min 6 lub 8 uchwytów transportowych równomiernie rozmieszczonych na obwodzie płachty. Maxymalne dopuszczalne obciążenie-do 150 kg. Wymiary: min 195x100cm. Płachta w komplecie z torbą transportową. |  |  |
| 7. materac próżniowy |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Materac wyposażony w system pasów spinających min 3 pasy zabezpieczające pacjenta |  |  |
| c) Wymiary: min 210cm x 100 cm |  |  |
| Ze wzmacnianą dopinaną podłogą zabezpieczająca przed rozszczelnieniem |  |  |
| Z uchwytami rozmieszczonymi na obwodzie materaca służącymi do przenoszenia min 8 uchwytów |  |  |
| W komplecie : pompka dwukierunkowa z możliwością nadmuchiwania i odciągania powietrza , prosty zestaw naprawczy , torba transportowa na kompletny zestaw |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| 8.respirator reanimacyjno-transportowy |  | 1 |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Transportowy, zasilany pneumatycznie wyłącznie ze źródła sprężonego tlenu |  |  |
| Zasada działania - czasowo/objętościowo zmienny |  |  |
| Tryby pracy CMV |  |  |
| Funkcja automatycznej blokady cyklu wentylacji CMV przy oddechu spontanicznym pacjenta z zapewnieniem minimalnej wentylacji minutowej |  |  |
| Przepływ gazu w trybie automatycznym w zakresie minimalnym od 6 do 50 L/min; |  |  |
| Wentylacja bierna 100% tlenem - oddech spontaniczny na żądanie z przepływem zależnym od podciśnienia (integralna funkcja respiratora) |  |  |
| Podciśnienie w układzie oddechowym hamujące tryb wentylacji automatycznej max. – 5 cm H2O |  |  |
| wentylacja tlenem o stężeniu 100% lub max 50% w trybie wentylacji automatycznej (CMV) |  |  |
| Częstość oddechów regulowana w zakresie minimalnym od 40/min do 8/min |  |  |
| Zastawka ciśnieniowa bezpieczeństwa regulowana z alarmem akustycznym w zakres regulacji min. 20-60 cm H2O |  |  |
| Sygnalizacja spadku ciśnienia zasilania |  |  |
| Manometr ciśnienia w drogach oddechowych |  |  |
| Przewód zasilający z wtykiem AGA |  |  |
| Wielorazowy , przystosowany do sterylizacji przewód pacjenta zakończony zastawką pacjenta umożliwiającą podłączenie maski lub rurki intubacyjnej |  |  |
| Zastawka PEEP regulowana w zakresie od min 5 do min 20 cm H2O |  |  |
| Z uchwytem ściennym do ambulansu zgodnym z wymogami polskiej normy PN EN 1789 |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| przenośny zestaw tlenowy |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Umożliwiający transport respiratora poza ambulansem |  |  |
| Butla tlenowa aluminiowa o objętości wodnej zapewniającej min.400 l przy ciśnieniu roboczym 150 atm) |  |  |
| Reduktor tlenowy z przepływomierzem obrotowym o przepływie regulowanym oraz szybkozłączem typu AGA w zakresie regulacji od 0 do 25 l / min ) |  |  |
| Worek samorozprężalny silikonowy dla dorosłych {maska nr 5 , zawór i rezerwuar tlenu} |  |  |
| Torba transportowa lub sztywny uchwyt umożliwiający zawieszenie zestawu na noszach |  |  |
| defibrylator przenośny |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  | P |
| Defibrylacja dwufazowa z zakresem regulacji energii od 2 do min. 200 J. Podać dostępne poziomy energii oraz zalecany algorytm defibrylacji dla dorosłych i dla dzieci |  |  |
| Przenośny, transportowy, odporny na drgania i wstrząsy ; waga kompletnego defibrylatora poniżej 10 kg. |  |  |
| Posiadający opakowanie transportowe zabezpieczające aparat przed uszkodzeniem , posiadający uchwyt pozwalającym na montaż i transport aparatu w karetce (uchwyt zgodny z normą PN EN 1789) |  |  |
| Czas ładowania defibrylatora do energii maksymalnej poniżej10 sek. |  |  |
| Regulacja parametrów defibrylacji : wybór energii , ładowanie , wyzwolenie wstrząsu - z łyżek zewnętrznych i płyty czołowej aparatu |  |  |
| Ilość poziomów energetycznych dostępnych przy defibrylacji zewnętrznej: min 18 |  |  |
| Defibrylacja dorosłych i dzieci – łyżki dla dorosłych i dzieci w komplecie |  |  |
| Automatyczna kompensacja prądowa lub napięciowa impedancji ciała pacjenta przy defibrylacji z łyżek zewnętrznych i elektrod samoprzylepnych |  |  |
| Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór energii , ładowanie , wyzwolenie wstrząsu , wydruk) |  |  |
| Kardiowersja |  |  |
| Stymulacja zewnętrzna z trybem pracy sztywnym i na żądanie, w komplecie kabel do stymulacji |  |  |
| 3 odprowadzeniowe monitorowanie EKG – w komplecie kabel do monitorowania |  |  |
| 12 odprowadzeniowe monitorowanie EKG z funkcją analizy i interpretacji- w komplecie kabel do monitorowania. |  |  |
| Ekran EL zapewniający dobrą widoczność pod różnym kątem w warunkach silnego oświetlenia |  |  |
| Przekątna ekranu min. 5” ; |  |  |
| Zasilanie defibrylatora i ładowanie akumulatora/ów z instalacji karetkowej12V jako integralna cześć aparatu |  |  |
| Akumulator/y bez efektu pamięci z możliwością doładowywania w aparacie z instalacji 12V ambulansu. W zestawie 2 komplety. |  |  |
| Moduł SpO2 – Pulsoksymetria z możliwością prezentacji krzywej pletyzmograficznej oraz wartości cyfrowej saturacji; w komplecie czujnik typu klips palcowy dla dorosłych oraz czujniki jednorazowe dla dorosłych , dzieci i niemowląt dla każdej grupy wiekowej. |  |  |
| Moduł ETCO2 - Kapnografia |  |  |
| Moduł NIBP – nieinwazyjne ciśnienie tętnicze krwi, komplet mankietów |  |  |
| Uchwyt do montażu defibrylatora na ścianie ambulansu |  |  |
| Komunikacja z użytkownikiem i instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| ssak przenośny akumulatorowo-sieciowy |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Przenośny, transportowy ,akumulatorowo-sieciowy -odporny na drgania i wstrząsy, umożliwiający pracę w różnych warunkach atmosferycznych |  |  |
| Słój jednorazowy na wydzielinę z zaworem przelewowym oraz filtrem bakteryjnym w układzie ssania min 25 l/min |  |  |
| Opakowanie transportowe z kieszenią na akcesoria |  |  |
| Uchwyt ścienny do karetki umożliwiający, po wpięciu ssaka, automatyczne zasilanie i ładowanie go z instalacji elektrycznej 12V ambulansu |  |  |
| Z systemem umożliwiającym zasilanie z instalacji elektrycznej 12V ( wbudowanym w aparat lub w postaci niezależnego modułu), niezależnie od uchwytu ściennego np. z gniazda zapalniczki samochodowej |  |  |
| Z system umożliwiającym zasilanie z instalacji 230V ( wbudowanym w aparat lub w postaci niezależnego modułu ) |  |  |
| Z zasilaniem własnym w postaci akumulatora/ kompletu akumulatorów ( wewnętrznym lub wymiennym ) czas pracy ciągłej akumulatora przy maxymalnym obciążeniu min. 30 minut. |  |  |
| Płynna regulacja siły ssania w zakresie do min 75 kPa |  |  |
| Manometr podciśnienia ssania |  |  |
| Wskaźnik poziomu naładowania baterii |  |  |
| Waga max 5 kg |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| ssak ręczno- nozny |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Możliwość odsysania dzieci i dorosłych |  |  |
| Pompa |  |  |
| Podciśnienie ssania w zakresie 400-550 mmHg. |  |  |
| Wydajność min 20 l/min |  |  |
| W wyposażeniu rurki silikonowe, filtr ,łącznik sonda. |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| pompa infuzyjna |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem. Podać dane adresowe (adres, nr tel,nr fax, e-mail) |  | P |
| Jednostrzykawkowa , przeznaczone do precyzyjnego dozowania leków i płynów infuzyjnych podczas transportu dorosłych , dzieci i noworodków ambulansem |  |  |
| Stosowanie strzykawek 5,10,20,30,50 ml |  |  |
| Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki |  |  |
| Funkcja bolus umożliwiająca szybkie i wielokrotne podawanie pacjentowi dawki uderzeniowej o precyzyjnie ustawionej objętości w dowolnie wybranym momencie infuzji |  |  |
| Bolus automatyczny i manualny |  |  |
| Programowana szybkość podawania bolusa |  |  |
| Możliwość zmiany parametrów bolusa w trakcie trwania infuzji |  |  |
| Programowany próg ciśnienia okluzji – min. 3 poziomy |  |  |
| Automatyczna redukcja bolusa okluzyjnego, |  |  |
| Historia infuzji |  |  |
| Biblioteka nazw leków – możliwość zapamiętywania w pompie nazw leków |  |  |
| Strzykawka montowana od czoła pompy |  |  |
| Rama pompy nie może wysuwać się poza obudowę pompy |  |  |
| Dźwiękowe i optyczne sygnalizowanie sytuacji wymagających interwencji personelu |  |  |
| Duży i czytelny wyświetlacz z możliwością odczytu m.in. następujących informacji: -szybkość podawania leku -ciśnienie infuzji -zaprogramowany próg alarmu okluzji -stan naładowania akumulatora |  |  |
| Mocowanie pompy do pionowych kolumn oraz stacji dokujących bez konieczności zmiany lub demontażu uchwytu mocującego(lub jakichkolwiek jego części) |  |  |
| Uchwyt do przenoszenia pompy (rączka) nie wymagający demontażu przy mocowaniu pomp w stacjach dokujących. |  |  |
| Zasilanie pomp mocowanych poza stacją dokującą bezpośrednio z sieci energetycznej 230 V / 50 Hz -nie dopuszczalny jest zasilacz zewnętrzny dla pompy. |  |  |
| Czas pracy z akumulatora min. 15 h przy 5ml/h |  |  |
| Zasilanie karetkowe 12 V DC |  |  |
| Interfejs użytkownika w języku polskim |  |  |
| Waga do 3 kg |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
|  |  | 1 |
| pulsoksymetr |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Możliwość pomiaru SpO2 i pulsu u dorosłych i dzieci |  |  |
| Zakres pomiaru SpO2 0-100 % |  |  |
| Wielorazowy czujnik typu klips na palec dla dorosłych i dla dzieci w komplecie |  |  |
| Cyfrowe wyświetlanie parametrów |  |  |
| Z alarmem i funkcją pamięci |  |  |
| Zasilanie bateryjne lub akumulatorowe |  |  |
| Zakres pracy temperaturowy min minus 20 do plus 50 stopni celsjusza |  |  |
| W komplecie pokrowiec ochronny i baterie |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| laryngoskop |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Laryngoskop z oświetleniem światłowodowym |  |  |
| Rękojeść dla dorosłych |  |  |
| Łyżka typu Macintosh roz. 1 , 2 , 3, 4 |  |  |
| Rękojeść dla dzieci |  |  |
| Łyżka typu Miller roz. 0 ,1 |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności z normami UE |  |  |
| 16. Ciśnieniomierz stacjonarny. |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Możliwość montażu na ścianie ambulansu |  |  |
| Kosz na mankiety |  |  |
| Duży czytelny zegar tarcza o średnicy min 12 cm |  |  |
| Z mankietami wielokrotnego użytku przystosowanymi do dezynfekcji dla dorosłych, dzieci, niemowląt i noworodków. |  |  |
| Ze stetoskopem płaskim |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| 17.zestaw kołnierzy ortopedycznych (podać markę i model, załączyć folder) |  |  |
| Dla dorosłych i dzieci (min 4 szt. dla dorosłych i 1 szt. dla dzieci). |  |  |
| Wielorozmiarowy, wielokrotnego użytku, z regulacją żuchwy i potylicy , z dostępem do tętnic szyjnych, prześwietlany dla promieni X, zapewniający dostęp do wykonania tracheopunkcji przy użyciu standartowych zestawów. |  |  |
| Przystosowany do dezynfekcji powszechnie stosowanymi płynami |  |  |
| Wpis do rejestru wyrobów medycznych ze znakiem zgodności CE |  |  |
| Deklaracja zgodności CE (załączyć) |  |  |
| plecak reanimacyjny |  |  |
| Podać markę, model oraz dołączyć folder wraz z opisem |  |  |
| Pokrycie zewnętrzne -CODURA |  |  |
| Pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne |  |  |
| Konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu |  |  |
| Możliwość modyfikacji wnętrza poprzez system odpinanych przegród i przezroczystych min 8 szt. saszetek |  |  |
| Przegroda komory głównej zaopatrzona w system mocujący sprzęt do intubacji |  |  |
| w komplecie dodatkowe wyjmowane ampularium na min 80 ampułek |  |  |
| Minimum 5 kieszeni zewnętrznych |  |  |
| Rozmiar umożliwiający właściwe rozmieszczenie wszystkich elementów wyposażenia |  |  |
| Możliwość transportu w ręku w pozycji pionowej oraz poziomej |  |  |
| System transportu na plecach składający się z 2-ch szelek oraz pasa biodrowego |  |  |
| Regulacje umożliwiające dopasowanie systemu transportu do indywidualnych potrzeb |  |  |
| Liczne elementy odblaskowe |  |  |
| 19 . Torba na opatrunki (podać markę, model oraz dane adresowe, adres nr.tel, e-mail) |  |  |
| Pokrycie zewnętrzne -CODURA |  |  |
| Pokrycie wewnętrzne łatwo zmywalne |  |  |
| Konstrukcja wielokomorowa zapewniająca właściwą segregację sprzętu |  |  |
| Możliwość transportu w ręku i na ramieniu. |  |  |
| 20. Zestaw opatrunków hydrożelowych. ( podać markę i model ,załączyć folder) |  |  |
| - przeznaczony do udzielania pierwszej pomocy, nietoksyczny, silnie schładzający, nie zamazujący obrazu rany, nie podrażniający oczu i skóry, sterylny. |  |  |
| 21. Glukometr przenośny ( podać markę model, załączyć folder) |  |  |
| - wyposażony w nakłuwacz o regulowanej długości z min 50 igłami - min 50 szt. pasków diagnostycznych |  |  |
| 22. Mankiet do wlewów ciśnieniowych. (podać markę i model załączyć folder) |  |  |
| 23. Zestaw porodowy( podać markę i model załączyć folder) Zestaw podzielono na niezależne pakiety do użycia w odpowiedniej fazie porodu. |  |  |
| Pakiet wykorzystywany przed porodem : Min. 2 pary rękawiczek Min. 1 sterylny podkład Min. 1 sterylna serwetka wierzchnia Min 1 sterylne ręczniki do rąk |  |  |
| Pakiet wykorzystywany w czasie porodu: Min 4 sterylne tampony Min 1 sterylna gruszka Min 4 sterylne klemy pępowinowe Min 1 sterylne nożyczki |  |  |
| Pakiet wykorzystywany po porodzie: Min 1 sterylna wyściółka Min 2 rękawiczki anytyseptyczne Min 1 kocyk dla noworodka Min 1 pieluszka min 1 plastikowa torba na łożysko |  |  |
| 24. Rurka przełykowo-tchawiczna LTS wielorazowa rozmiary 3 do 5 po 1 szt. |  |  |
| 25.. Rurka COMBITUBE dla dorosłych szt. 1 |  |  |
| 26. Rurka COMBITUBE dla dzieci szt.1 |  |  |
| 27. Prowadnica dla dzieci |  |  |
| 28. GWARANCJA MIN.24 MIESIĄCE –NA KOMPLETNE MEDYCZNE WYPOSAŻENIE AMBULANSU BEZPŁATNE PRZEGLĄDY PRZEZ OKRES UDZIELONEJ GWARANCJI. (za wyjątkiem wyposażenia jednorazowego użytku) |  |  |

## Do oferty należy dołączyć oryginale ilustrowane foldery producenta z potwierdzonymi wymogami i parametrami technicznymi urządzeń.

……….......…………………...........                                            ..............................................................

miejscowość i data                                                                 pieczęć i podpis osób upoważnionych      		 	                                                                                   do złożenia oferty