Kościan , 30.10.2009 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do

zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Zapytanie do specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu nieograniczonego na  zakup ambulansu wraz z wyposażeniem

- Czy Zamawiający dopuści , na zasadzie równoważności, krzesło kardiologiczne spełniające wszystkie wymogi specyfikacji lecz ze względu na u życie materiałów zwiększających odporność o wadze 12,5 kg ? Krzesło posiada certyfikat potwierdzający zgodność z przedmiotowymi normami wystawiony  przez niezależną jednostkę notyfikującą.

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza krzesło kardiologiczne spełniające wszystkie wymogi specyfikacji lecz ze względu na u życie materiałów zwiększających odporność o wadze 12,5 kg które posiada certyfikat potwierdzający zgodność z przedmiotowymi normami wystawiony  przez niezależną jednostkę notyfikującą.

- Mając na uwadze fakt , iż SIWZ dot. Krzesełka kardiologicznego spełnia jedynie krzesełko firmy Ferno model S 242 znajdujące się w ofercie firmy Paramedica, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji , pragniemy zapytać czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne posiadające dwa kółka główne, co w praktyce nie ma większego wpływu na używanie tego urządzenia ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Mając na uwadze fakt , iż SIWZ dot. Krzesełka kardiologicznego spełnia jedynie krzesełko firmy Ferno model S 242 znajdujące się w ofercie firmy Paramedica, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurencji , pragniemy zapytać czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności krzesełko kardiologiczne z systemem składanych rączek na jednym poziomie, zaprojektowane w sposób nie wymagający regulacji ?

Odp. Nie dopuszcza.

- W związku z tym, że opisany w SIWZ parametr nr 7 dotyczący deski ortopedycznej „min 16 uchwytów do przenoszenia rozmieszczonych na obwodzie deski, zdystansowane od podłoża” jest możliwy do spełnienia tylko i wyłącznie przez jednego producenta, tj. firmę Ferno , pragniemy zapytać czy celem umożliwienia złożenia oferty innemu dystrybutorowi, aniżeli dystrybutorowi firmy Ferno, zamawiający dopuści na zasadzie równoważności, deskę ortopedyczną z 14 dużymi do przenoszenia , umożliwiającymi pracę w grubych rękawicach, co w żaden sposób nie wpłynie na warunki przenoszenia deski ? Pragniemy nadmienić , że 16 uchwytów pozwala na noszenie deski przez 8 osob, a 14 uchwytów pozwala na przeniesienie deski przez 7 osob. W praktyce natomiast deska jest noszona przez maksymalnie 4 osoby. W związku z tym 14 uchwytów pozwalających na noszenie deski przez 7 osób w jest w praktyce ilością w zupełności wystarczającą .

Odp. Tak dopuszcza.

RESPIRATOR

- Z uwagi na fakt, iż warunki SiWZ spełnia jedynie respirator firmy Pneupac mod Parapac znajdujący się w ofercie firmy Paramedica, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurenci, pragniemy zapytać czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, respirator o zakresie przepływu gazu do 42 l/min, który to zakres w praktyce nie ma zastosowania przy podanym przez zamawiającego zakresie ilości oddechów na minutę, objętość jednego oddechu wynosiłaby do 5,25 litra, co przy wartości granicznej 10 ml/kg masy ciała pozwala na wentylacje osoby ważącej do 525 kg?

Odp. Tak dopuszcza.

- Z uwagi na fakt, iż warunki SiWZ spełnia jedynie respirator firmy Pneupac mod Parapac znajdujący się w ofercie firmy Paramedica, co jest niezgodne z zasadą uczciwej konkurenci, pragniemy zapytać czy zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, respirator o stężeniu tlenu 100% lub 60%, co w praktyce nie stanowi różnicy przy wentylacji mieszanką powietrza?

Odp. Tak dopuści.

KOŁNIERZ ORTOPEDYCZNY

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, kołnierze ortopedyczne posiadającą regulację Żuchwy, co jest wystarczającym parametrem w działaniach ratunkowych?

Odp. Nie dopuszcza.

SSAK

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ssak akumulatorowe - sieciowy, o przepływie maksymalnym do 201/min, co w praktyczny sposób nie wpływa na jakość prowadzonego zabiegu odsysania wydzieliny ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności ssak z innym systemem powiadamiania o podciśnieniu ssania niż manometr, tj. precyzyjny system wyboru podciśnienia obrazujący ten parametr za pomocą diody przy Odpowiedniej wartości?

Odp. Tak dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści, na zasadzie równoważności, ssak akumulatorowo - sieciowy, którego waga wynosi 5,1 kg, zważając na fakt rzadkiego wykorzystania urządzenia poza ambulansem, na którego wyposażeniu musi znajdować się ssak ręczny?

Odp. Tak dopuszcza.

ZESTAW PORODOWY

- Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności powszechnie stosowany w pogotowiach ratunkowych zestaw porodowy jednorazowego użytku zawierający: chusteczki, ręcznik papierowy, 1 para rękawiczek sterylnych, 2 zaciski do pępowiny, gruszka do odsysania, plastikową torbę na łożysko 22x46 cm, nożyczki, podkład położniczy, prześcieradło do okrycia, sterylny opatrunek, który to zestaw jest w zupełności wystarczający w sytuacji nagłego odbierania porodu w ambulansie ?

Odp. Tak dopuszcza.

- Zamawiający w opisie technicznym poszczególnych urządzeń medycznych służących do transportu - przenoszenia pacjenta, wymaga aby urządzenia te wytrzymywały obciążenie powyżej 150 kg. Np. krzesełko kardiologiczne, deska ortopedyczna, nosze podbierakowe, natomiast w opisie kamizelki typu KED wymaga obciążenia maksymalnego powyżej 200 kg. Czy zatem Zamawiający dopuści do zaoferowania kamizelkę typu KED o możliwości maksymalnego obciążenia 159 kg ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 brzmi Nie, to prosimy o sprecyzowanie, czy zapis maksymalnego obciążenia kamizelki typy KED należy Interpretować, że każdy z Uchwytów do przenoszenia ma wytrzymać obciążenie powyżej 200 kg przypadające na jeden uchwyt, czy też kamizelka ma wytrzymać obciążenie 200 kg, ale przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych w niej uchwytów ?

Odp. Kamizelka ma wytrzymać 200 kg.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania materac próżniowy o wymiarach 210x90 cm ?

Odp. Tak , dopuszcza.

- Ponieważ Zamawiający wymaga aby oferowany defibrylator posiadał możliwość zasilania i ładowania akumulatora i 12 V w formie integralnego modułu, pragniemy zapytać czy oferowany defibrylator ma posiadać również zintegrowany moduł zasilania z sieci 230 V ?

Odp. Tak, oferowany defibrylator ma posiadać również zintegrowany moduł zasilania z sieci 230 V.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania defibrylator z zewnętrzną ładowarką akumulatorów?

Odp. Nie, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie na zasadzie równoważności  lawety bez wysuwu na zewnątrz lecz posiadającej przesuw boczny do 300mm oraz specjalną uchylną pochylnię umożliwiającą łatwe wprowadzanie noszy ?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu typu B wg. normy PN EN 1789:2008 spełniającego wszystkie wymogi siwz?

Odp. Tak, dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z poź. zm.)

ZAMAWIAJĄCY