SPZOZEPII/23/06/10

Załącznik  nr 1 –  Opis  przedmiotu  zamówienia

Zadanie nr 2

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zakup z dostawą analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych | 1 szt |
| 2 | Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy | Ilość przewidywanych badań w okresie 36 miesięcy 3000 |

| Lp | Wymagane parametry analizatora | Odpowiedź TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| 1. | Analizator kompaktowy, mały, stolikowy |  |
| 2. | Masa do 10 [kg] |  |
| 3. | Zasilanie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie pracy |  |
| 4. | Zasilanie sieciowe AC 230 V 50Hz +/- 10% |  |
| 5. | Urządzenie przenośne, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu |  |
| 6. | Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych w kasecie testów |  |
| 7. | Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne , monitor dotykowy itp..), oprogramowanie w języku polskim |  |
| 8. | Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca+2, Hct, Glu, pełna oksymetria sO2, ctHB, FO2Hb, FMet HB, FHHct |  |
| 9. | Parametry wyliczane: HCO3(P), HCO3(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), ctCO2(B), ctCO2(P), ctO2, sO2, Ca+2(7,4), ctHb, pO2(A), pO2(a/A), pO2(A-a), Luka anionowa, RI |  |
| 10. | System automatycznej kontroli jakości mierzonych parametrów , trzy poziomy codziennie |  |
| 11. | Objętość próbki max do 110 uL |  |
| 12. | Czas oznaczenia próbki nie więcej niż 150 s |  |
| 13. | System pracujący w oparciu o kasety sensoryczne oraz kasety zawierające odczynniki i kalibratory, umożliwiające wielokrotne pomiary, kasety od 25 do 300 testów |  |
| 14. | Trwałość kasety od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni |  |
| 15. | Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym |  |
| 16. | Eksport – wyników pomiarowych na zewnętrzne nośniki pamięci masowej wielokrotnego zapisu odczytywane przez inne PC |  |
| 17. | Certyfikat CE dla wyrobów medycznych |  |
| 18. | Gwarancja na analizator min 24 miesięczny |  |
| 19. | Serwis gwarancyjny przez 24 miesiące |  |
| 20. | Przegląd aparatu po 1 roku i 2 roku użytkowania |  |
| Zadanie nr 1 |
| l.p. | Przedmiot zamówienia | Ilość |
| 1. | Dzierżawa przez okres 36 miesięcy, montaż, uruchomienie analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z przeszkoleniem min 3 osób | 1 szt |
| 2. | Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy | Ilość przewidywanych badań w okresie 36 miesięcy 24 000 |
|  | Wymagane parametry analizatora | Odpowiedź TAK/NIE |
| 1. | Analizator parametrów krytycznych - fabrycznie nowy (rok produkcji 2009) |  |
| 2. | Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy |  |
| 3. | Zasilanie 220 - 240 V oraz zapewnienie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut |  |
| 4. | Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund |  |
| 5. | Kalibracje 1 i 2 punktowe automatyczne i na żądanie |  |
| 6. | Kalibracja przy użyciu zewnętrznych gazów kalibracyjnych. Pojemniki zintegrowane z analizatorem |  |
| 7. | Możliwość ustawienia startu kalibracji w ciągu doby |  |
| 8.. | Możliwość natychmiastowego przerwania kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito” |  |
| 9. | Objętość badanej próbki w dowolnym trybie maksymalnie 180ul |  |
| 10. | Objętość próbki krwi do oznaczania parametrów z ; pH, pCO2, pO2, SO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, tHb. : ≤ 85 ul |  |
| 11. | System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów |  |
| 12. | Możliwość wykonywania pracy wyłącznie na jednym torze pomiarowym dla materiału badanego i kontroli z wykorzystaniem wyłącznie jednej elektrody referencyjnej |  |
| 13. | Parametry mierzone: Gazometria, oksymetria, elektrolity(Na,K,Cl,Ca) glukoza, mleczany |  |
| 14. | Parametry wyliczane : standardowy i aktualny nadmiar zasad we krwi koncentracja jonów wodorowych , aktualne stężenie wodorowęglanów , standardowe stężenie wodorowęglanów, hematokryt , całkowita zawartość dwutlenku węgla , Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4 |  |
| 15. | Możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej |  |
| 16. | Parametry wprowadzane: temperatura pacjenta , numer identyfikacyjny pacjenta |  |
| 17. | Możliwość podawania badanego materiału z kapilar , strzykawek , ampułek |  |
| 18. | Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki |  |
| 19. | Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary bez użycia adapterów |  |
| 20. | Odczynniki pakowane w pojedyncze butelki, jedna butelka jeden odczynnik, roztwór . |  |
| 21. | Odczynniki gotowe do użycia; nie wymagające chłodni przez cały okres przechowywania |  |
| 22. | Materiał badany: krew pełna heparynowa, materiał kontrolny, surowica osocze, płyny dializacyjny, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy |  |
| 23. | Należy wyszczególnić wszystkie elektrody i części zużywalne zgodnie z terminami gwarancji. Podać sposób liczenia tych elementów z uwzględnieniem terminów gwarancji |  |
| 24. | Podać okres gwarancji: elektrody pCO2, pO2, pH, mleczanowej, glukozowej, K, Na, Cl, Ca |  |
| 25. | Analizator ma posiadać systemowe zabezpieczenia elektrod przed zatkaniem się mikroskrzepami . |  |
| 26. | Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego |  |
| 27. | Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach |  |
| 28. | Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi |  |
| 29. | Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrzlaboratoryjnej kontroli na koszt Wykonawcy |  |
| 30. | Podłączenie analizatora do szpitalnej sieci komputerowej (transfer dwukierunkowy danych) na koszt Wykonawcy |  |
| 31. | Interwencja serwisu - maksymalnie do 12 godzin po zgłoszeniu telefonicznym |  |
| 32. | Bezpośredni telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze |  |
| 33. | Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim |  |
| 34. | Oprogramowanie aparatu w języku polskim |  |

*wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych

………………………………………………………….