PAKIET 4 Formularz cenowo – ilościowy z opisem
Endoprotezy stawu kolanowego

L.p.	Nazwa artykułu	J.m.	Ilość	Cena netto za 1 j.m.	Wartość netto / stanowiąca iloczyn / A x B = C	VAT %	Kwota VAT	Wartość brutto / stanowiąca sumę / C + E = F	Uwagi
			A	B	C	D	E	F
1	Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów	m-c	12
2	ENDOPROTEZA STAWU KOLANOWEGO / - endoproteza cementowa kłykciowa; / - część udowa z chromokobaltu , anatomiczna w 8 rozmiarach w wersji z zachowaniem więzadła krzyżowego w 16 rozmiarach; / - część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności naścieranie , uniwersalna w 10 rozmiarach ; / - wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm; / - proteza z możliwością zastosowania przedłużek standardowych i offsetowych a także klinów i podkładek ; / – powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego; / -możliwość śródoperacyjnego wyboru implantu zachowującego więzadło krzyżowe lub tylnostabilizowanego; / -rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach; / - śródoperacyjne zgięcie stawu kolanowego 150 stopni; / -instrumentarium umożliwiające zastosowanie małoinwazyjnej / techniki operacyjnej; / - cement kostny z Gentamycyną.	Kpl.	70						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
3	ENDOPROTEAZA REWIZYJNA STAWU KOLANOWEGO / -endoproteza cementowa, kłykciowa; / -część udowa z chromokobaltu, anatomiczna w 5 rozmiarach; / -część piszczelowa tytanowa lub wykonana w całości z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie, uniwersalna, w 10 rozmiarach; / -wkładki ślizgowe z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie , mocowane zatrzaskowo na całym obwodzie w wysokościach : 9, 10 , 12 , 14 , 17 , 20 , 23 mm; / -powierzchnia protezy pokryta PMMA- substancją wspomagającą wiązanie cementu kostnego; / -rzepka w całości wykonana z polietylenu o zwiększonej odporności na ścieranie z trzema bolcami w 10 rozmiarach; / -zarówno w części udowej jak i piszczelowej istnieje możliwość użycia przedłużek, klinów i podkładek umocowanych śrubami; / -kliny i podkładki pokryte PMMA wspomagającą adhezję cementu / -przedłużki rewizyjne w wersji prostej i offset	Kpl.	5						Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom / 1 / próbka
				RAZEM		x	x

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne dokumenty firmowe wraz z bezpłatną próbką produktu potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,

Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić nieodpłatnie kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu tym dostarczy opaskę pneumatyczną o następujących parametrach :

L.p.	Wymagane parametry i warunki	Wartości wymagane /graniczne	Oferowane parametry
Opaska pneumatyczna
1.	Aparat do operacji w niedokrwieniu: / - możliwość operacji z równoczesnym zastosowaniem dwóch opasek ,	tak
2.	Awaryjne zasilanie zapewniające całkowite bezpieczeństwo operacji ,	tak
3.	Wewnętrzny elektroniczny alarm powiadamiający o zmianie ciśnienia i przekroczeniu zaprogramowanego czasu operacji ,	tak
4.	Możliwość operacji w bloku Biera	tak
5.	Możliwość zastosowania sterylnych opasek jednorazowych w przypadku konieczności operowania nosicieli wirusa HIV i żółtaczki	tak

        Data podpis i pieczęć wykonawcy