  Kościan , 24.05.2010 r.

Zamawiający :
Samodzielny Publiczny Zespół
Opieki Zdrowotnej
w Kościanie
64-000 Kościan
Ul. Szpitalna 7
Fax : 0-65 512 -07 -07
        Do
        zainteresowanych przetargiem

Dotyczy : Dostawę łóżek szpitalnych z wyposażeniem dla Oddziału Intensywnej Terapii

znak sprawy: SPZOZEPII/23/21/10

Czy Zamawiający wydłuży termin realizacji dostawy do 42 dni od dnia zawarcia umowy?
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

I. Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych – 2 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 45 – 85 cm?
    Odpowiedź: Zamawiajmy nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

1. Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację części nożnej w zakresie 0 - 37° ?
    Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści elektryczną regulację do pozycji anty-Trendelenburga w zakresie 0-12° ?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

II. Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych i wagą – 1 szt.

Czy Zamawiający dopuści łóżko z leżem wypełnionym płytami z tworzywa HPL, równie wysoce prześwietlnym dla promieni RTG i nie pogarszającym jakości zdjęć RTG? Nie ma naukowego dowodu na to, że tworzywo Policom ma lepsze właściwości przezierności dla promieni RTG niż tworzywo HPL
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści przechył Trendelenburga (kardiologiczny) w zakresie 0-20°?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści łóżko z baterią wskazującą poziom naładowania lecz bez wskaźnika żywotności baterii
Odpowiedź:Zamawiajmy nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści podwójne koła blokowane z 4 miejsc podstawy łóżka?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

 III. Łóżko do intensywnej opieki medycznej – 2 szt.
Czy Zamawiający dopuści łóżko z długością zewnętrzną po przedłużeniu 2350 mm ?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

Czy Zamawiający dopuści łóżko z elektryczną regulacja wysokości w zakresie 45 – 85 cm?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści zamiast wysuwanych spod leża rączek dodatkowy pilot dla pacjenta z możliwością zawieszenia go na barierkach bocznych, pod leżem lub na wysięgniku nad głową pacjenta?
Odpowiedź: Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

1. Czy Zamawiający wymaga pozycji stymulującej pacjenta do wstawania z łóżka (leże maxsymalnie do dołu, wyrównanie leża, oparcie pleców max do góry) uzyskiwanej z jednego przycisku na panelu centralnym?
  Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza proponowane rozszerzenie
2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z baterią wskazującą poziom naładowania lecz bez wskaźnika żywotności baterii ?
  Odpowiedź:Zamawiajmy nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

Czy Zamawiający dopuści wagę do 1 łóżka z wysoką precyzyjnością pomiaru – 10 g oraz z wszystkimi wymaganymi przez Zamawiającego funkcjami, ale bez atestu urzędu miar i wag?
Odpowiedź: Zamawiajmy nie wyraża zgodny, wymagania zgodne z SIWZ.

Pytania dot. zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia
1. Wnosimy o wykreślenie zapisów zawartych w formularzu wymaganych warunków technicznych dla części I., II., III., IV. w pkt. 5 i 6 (Załącznik nr 4 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia) ze względu na fakt, że pozostają one w sprzeczności z zakresem dokumentów jakich może żądać Zamawiający enumeratywnie wymienionych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 87, poz. 605 z późn. zm.). Pragniemy zwrócić uwagę, że żądanie złożenia wraz z ofertą Certyfikatu systemu zarządzania jakością ISO 9001:2000 w celu zapewnienia zgodnej z wszystkimi obowiązującymi normami realizacji zamówienia oraz Certyfikatu systemu zarządzania jakością dla wyrobów medycznych ISO 13485:2003 w celu zapewnienia zgodnej z wszystkimi normami realizacji zamówienia jest co najmniej nieuzasadnione jak i również nieuprawnione, gdyż powyższe dokumenty odnoszą się do właściwości wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia, których jedyny możliwy zakres został wymieniony w powołanym Rozporządzeniu i wymaganie jakichkolwiek innych jest przekroczeniem skutkującym naruszeniem przepisów Ustawy pzp.
Odpowiedź: zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.) § 5 .1 zezwala zamawiającemu w celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają jego wymaganiom żądać zaświadczenia podmiotu uprawnionego do kontroli jakości potwierdzającego że dostarczane produkty/wyroby odpowiadają określonym normom lub specyfikacjom technicznym oraz zaświadczenia niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczaniem działań wykonawcy z normami jakościowymi. Zamawiający mając powyższe na uwadze podtrzymuje zapisy zgodne z SIWZ

Pytania dot. części I:
16. Czy w związku z wymogiem zaoferowania łóżka do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych i wagą, Zamawiający wymaga zaoferowania łóżka wyposażonego w system pomiaru masy ciała pacjenta w celu monitorowania, diagnozowania i leczenia z legalizacją i oznaczeniem zgodnym z wytycznymi dyrektywy 90/384/EWG wdrożoną rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2003 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla wag nieautomatycznych podlegających ocenie zgodności (Dz. U. z 2004 r. Nr 4, poz. 23)? W związku z powyższym i z faktem iż łóżko jest wyrobem medycznym z funkcją pomiarową, czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia certyfikatu CE dla wagi nieautomatycznej podlegającej ocenie zgodności wraz z numerem jednostki certyfikującej, wydanego przez jednostkę notyfikowaną na zgodność z wyżej powołaną dyrektywą 90/384/EWG. Pragniemy zauważyć, iż system pomiaru masy pacjenta w łóżkach do intensywnej terapii stanowi ważny element w terapii pacjenta i potwierdzenie prawidłowości jego działania przez jednostki niezależne zgodnie z ustawą jest podstawą bezpieczeństwa eksploatacji łóżka, tak by dokonywane pomiary wagi były zgodne z rzeczywistością i z założonymi tolerancjami, czyli np. uwzględniały wpływ grawitacji w kraju, w którym znajduje się łóżko i wiele innych czynników.
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza złożenie wraz z ofertą w/w dokumentów

17. Czy Zamawiający dopuści łóżka do intensywnej terapii, w którym przechyły boczne realizowane są dzięki terapeutycznemu materacowi powietrznemu, a nie mechanicznie poprzez przechylanie całego leża na bok, co grozi upadkiem pacjenta na podłogę? Czy Zamawiający wymaga systemu bezpieczeństwa, który w razie opuszczenia barierki bocznej w przechyle leża natychmiast je wypoziomuje?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
Pytania dot. części I, II, III:
18. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie łóżek do intensywnej opieki medycznej spełniających wymogi zawarte w formularzu wymaganych warunków technicznych, jednak wykazujących nieistotne z punktu widzenia klinicznego nieznaczne rozbieżności co do wymiarów zewnętrznych, kątów nachyleń, wysokości przekraczających wartości dopuszczonej tolerancji spełniających najwyższe światowe standardy?
Odpowiedź: Nie Zamawiający nie dopuszcza. Oferent nie sprecyzował konkretnych parametrów na które Zamawiający miałby się zgodzić. Określenie „nieznaczne rozbieżności” jest mało precyzyjne
Pytania dot. części IV:
19. Czy Zamawiający, w związku z wymogiem zaoferowania materaca przeciwodleżynowego wymaga w rzeczywistości zaoferowania materaca terapeutycznego, powietrznego, przeciwodleżynowego, umożliwiającego leczenie pacjenta z odleżyn? Pragniemy zauważyć, iż zgodnie z zapisami ustawy o wyrobach medycznych, wyroby medyczne terapeutyczne czyli takie które prowadzą do odbudowy struktur komórkowych tkanki są klasyfikowane jako wyroby medyczne klasy IIa i muszą być certyfikowane przez jednostki notyfikowane na zgodność z dyrektywą medyczną 93/42/EWG. Czy Zamawiający będzie wymagał przedstawienia certyfikatu CE dla zaoferowanego materaca powietrznego terapeutycznego podlegającego ocenie zgodności wraz z numerem jednostki certyfikującej, wydanego przez jednostkę notyfikowaną na zgodność z wyżej powołaną dyrektywą 90/384/EWG?
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zaoferowany materace posiadające w/w certyfikaty
20. Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie materacy przeciwodleżynowych spełniających wymogi zawarte w formularzu wymaganych warunków technicznych, jednak wykazujących nieistotne z punktu widzenia klinicznego nieznaczne rozbieżności co do wymiarów zewnętrznych, wysokości przekraczających wartości dopuszczonej tolerancji spełniających najwyższe światowe standardy?
Odpowiedź:Nie Zamawiający nie dopuszcza. Oferent nie sprecyzował konkretnych parametrów na które Zamawiający miałby się zgodzić. Określenie „nieznaczne rozbieżności” jest mało precyzyjne
Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych-2 szt

21.Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii o całkowitej długości łóżka 2280 mm?
Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza

22. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, którego regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża (bez materaca) odbywa się w zakresie 465-865 mm?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

23. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym przyciski sterowania nożnego nie są wyposażone w dodatkowy przycisk pozycji egzaminacyjnej?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

24. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym panel sterujący jest chowany pod leżem łóżka?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

25. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii bez przycisku zabezpieczającego przed nieświadomym uruchomieniem przycisków sterowania nożnego?
Odpowiedź: Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

26. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, bez dodatkowej elektrycznej funkcji wspomagającej wstawanie?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

27. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, bez możliwości uzyskania pozycji mobilizacyjnej?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

28. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, bez możliwości uzyskania pozycji mobilizacyjnej?
Odpowiedź:Zgodnie z odpowiedzią 27

29. Czy Zamawiający może określić jakie elementy łóżka będą w wymaganym w SIWZ kolorze?
Odpowiedź: wymagany kolor dotyczy szczytów i barierek

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w
kolorystyce RAL 5023
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
Łóżko do intensywnej opieki medycznej z funkcją przechyłów bocznych i wagą- 1 szt.
31. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z tworzywowymi wyjmowanymi szczytami od strony nóg i głowy?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
32. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii w którym 3 segmenty leża są przezierne dla promieni RTG i z możliwością współpracy z ramieniem C na długości tych segmentów?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
33. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym panel sterujący jest chowany pod leżem łóżka bez możliwości wbudowania panelu sterowniczego w ramę łóżka od strony głowy
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
34. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii bez wskaźnika najniższego położenia leża?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
35. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii bez wyłącznika funkcji elektrycznych na panelu sterującym dla sterowników nożnych?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
36. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii w którym segmenty pleców i siedziska wypełnione są płytą z laminatu?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
37. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, którego regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca odbywa się w zakresie 465-865 mm?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ

38. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym regulacja pozycji trendelenburga (antyszokowa) wynosi 15°?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
39. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym regulacja pozycji trendelenburga (kardiologiczna) wynosi 15°?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
40. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym regulacja przechyłów bocznych wynosi 25°?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
41. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym przyciski sterowania nożnego nie są wyposażone w dodatkowy przycisk pozycji egzaminacyjnej?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
42. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym wskaźnik baterii pokazuje stan: bateria naładowana, bateria rozładowana. Bez wskaźnika diagnozującego żywotności baterii?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
43. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, które nie jest wyposażone w przycisk zabezpieczający przed nieświadomym uruchomieniem funkcji łóżka?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
44. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z mechanicznym wskaźnikiem pochyleń wzdłużnych i bocznych leża oraz segmentu pleców?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
45. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, które nie posiada alarmu dźwiękowego braku włączonej blokady centralnej przy podłączeniu łóżka do sieci elektrycznej?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
46. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, które nie jest wyposażone w układ ważenia odnotowujący zmiany wagi w zaprogramowanym okresie?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
47. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, z wyświetlaczem wagi znajdującym się w centralnym panelu sterującym?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
48. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, z tworzywowymi szczytami?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
49. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym tolerancja błędu w systemie pomiarowym wynosi 100g
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
50. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym koła blokowane są z czterech miejsc podstawy łóżka?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza

Łóżko do intensywnej opieki medycznej- 2 szt.

51. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii o całkowitej długości łóżka 2280 mm?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
52. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii bez wysuwanych rączek?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
53. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym szczyty poruszają się wraz z leżem?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
54. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, którego regulacja wysokości leża mierzona od podłoża do górnej płaszczyzny segmentów leża bez materaca odbywa się w zakresie 465-865 mm?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
55. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii bez wyłącznika funkcji elektrycznych na panelu sterującym dla sterowników nożnych?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
56. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym panel sterujący jest chowany pod leżem łóżka od strony nóg?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
57. Co Zamawiający rozumie pod pojęciem panel? Czy chodzi o pilot przewodowy? Prosimy o sprecyzowanie tego terminu.
Odpowiedź: zamawiający pod pojęciem panelu rozumie sterownik umocowany na elastycznym przewodzie luk wbudowany w barierki boczne
58. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym elektryczna funkcja CPR z każdej pozycji do reanimacji o zwiększonej prędkości ■ uzyskania pozycji ratującej życie przekracza 4 sekundy?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
59. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym elektryczna pozycja antyszokowa o zwiększonej prędkości uzyskania pozycji ratującej życie przekracza 4 sekundy?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
60. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, bez możliwości uzyskania pozycji mobilizacyjnej?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
61. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym uruchomienie funkcji łóżka odbywa się bez wciśnięcia dodatkowego przycisku?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
62. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii wyposażone w pojedynczy układ ważenia odnotowujący wagę pacjenta na jednym elektronicznym wyświetlaczu?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
63. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym wskaźnik baterii pokazuje stan: bateria naładowana, bateria rozładowana. Bez wskaźnika diagnozującego żywotności baterii?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
64. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym tolerancja błędu w systemie pomiarowym wynosi 100g?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
65. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii, w którym system ważenia daje możliwość odczytu bieżącego pomiaru wagi pacjenta (bez archiwizacji)?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie dopuszcza, wymagania zgodne z SIWZ
66. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z tworzywowymi szczytami i kolorową wkładką?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
67. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko do intensywnej terapii z barierkami bez regulacji za pomocą sprężyny gazowej?
Odpowiedź:Tak, Zamawiający dopuszcza
68. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu realizacji zamówienia z 4 do 12 tygodni od daty zawarcia umowy? Jeżeli nie, to na jakie maksymalne wydłużenie tego terminu Zamawiający wyrazi zgodę?
Odpowiedź:Zamawiajmy nie wyraża zgody, wymagania zgodne z SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 171 poz.1058)

        ZAMAWIAJĄCY