Kościan , 10.06.2010 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

# Dotyczy : przetargu nieograniczonego na „sukcesywne dostawy odczynników wraz z dzierżawą analizatorów” dotyczy pakietu nr 2

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę terminu wydania systemu z 3 na 14 dni od dnia podpisania umowy  ?

Odp. Zamawiający wychodząc na przeciw prośbom wykonawców ustanawia nieprzekraczalny termin 7 dni od dnia podpisania umowy i przypomina o 21 dniowym od podpisania umowy terminie przystosowania do współpracy analizatorów ze  szpitalną siecią informatyczną.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na  zmianę terminu wymiany towaru wadliwego na wolny od wad z 3 na 7 dni?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis zgodny z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2006 r. ?

Odp. Dotyczy pakietu nr 2.  Zamawiający wyraża zgodę na zaoferowanie analizatora wyprodukowanego w 2006 r. pod warunkiem bezwzględnego przestrzegania SIWZ który mówi, że w przypadku awarii utrzymującej się powyżej 48 godz. lub jeżeli w okresie 6 miesięcy będą wykonane trzy naprawy aparatu Wykonawca zobowiązany będzie wymienić sprzęt na nowy spełniający wymogi specyfikacji.

Załącznik nr 9 Wymagane cechy analizatora koagulogicznego i materiałów eksploatacyjnych

- Czy Zamawiający dopuści jeden uniwersalny standard fibrynogenu, używany również do PT i AT, automatycznie, rozcieńczany na pokładzie?

Odp. Zamawiający dopuszcza jeden uniwersalny standard fibrynogenu.

- Czy Zamawiający dopuści fibrynogen metodą Claussa bez wstępnego, manualnego rozcieńczania osocza, przy pierwszym oznaczeniu zakres pomiarowy 80-700 mg/dl; w trybie automatycznego rozcieńczania bądź zatężania próbki zakres pomiarowy rozszerza się od 30 do 1300 mg/dl.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

- Czy Zamawiający dopuści analizator, którego maksymalna wydajność dla PT wynosi 175 ozn/h.?

Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza analizator o wydajności 175 ozn./h

- Czy w związku z regulacją art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Zamawiający zechce wprowadzić do wzoru umowy zapis o dopuszczalności wprowadzenia zmian, w brzmieniu przedstawionym poniżej:

Zamawiający dopuszcza wprowadzenia zmian do umowy w zakresie zmiany:

- numeru katalogowego produktu,

Odp. Informacja ujęta w projekcie umowy w § 9 pkt 1 ust. a,

- nazwy produktu przy zachowaniu jego parametrów,

Odp. Zamawiający uwzględnia zmianę i dopisuje ust. g w punkcie 1 § 9 ust.g

- sposobu konfekcjonowania produktu,

Odp. Ujęte w projekcie umowy § 9 pkt 1 ust. d

- liczby opakowań (zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona Umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów.)

Odp. Zamawiający dopisuje w projekcie umowy  punkt h o brzmieniu:

h. zmianę liczby opakowań (zmiany spowodowane koniecznością zakupu niektórych towarów w większej ilości niż wymieniona Umowie. Zmiany powyższe możliwe są z równoczesnym zmniejszeniem ilościowym dostawy towarów pozostałych asortymentów.)

Zamawiający uwzględnia uwagę wykonawcy i dopisuję w § 9 pkt 2 ust. i  następującą treść:  „Powyższe zmiany nie mogą skutkować zmian ceny jednostkowej i nie mogą być niekorzystne dla Zamawiającego”

- Czy Zamawiający nie pomylił się w opisie wydajności analizatora immunobiochemicznego oczekując „ Wydajności biochemicznej min 400 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i min 200 oznaczeń ISE (Na, K, Cl,)na godz.” przy założonej i ilości badań 630060 na okres 36 miesięcy , skoro w identycznym postępowaniu z dnia 27.07.2009 r. na dzierżawę analizatora biochemicznego Zamawiający wymagał analizatora „ Wydajność aparatu min 800 oznaczeń fotometrycznych na godzinę i min 400 oznaczeń (Na, K, Cl, ) na godzinę przy założonej ilości badań 206650 na okres 12 m-cy” Czy na pewno analizator o tak małej wydajności w obecnym postępowaniu spełni oczekiwania Zamawiającego?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ.

Dotyczy umowy

- Prosimy o wydłużenie terminu, o którym mowa w § 1 pkt 6 do 14 dni

Odp. Udzielona w punkcie 1,

- Prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę cen brutto w przypadku zmiany obowiązujących stawek VAT,

Odp. Zamawiający dopisuje do projektu umowy w § 9 ust. 1 pkt i o następującej treści: zmiany mogą objąć zmianę jednostkowych cen brutto tylko i wyłącznie w przypadku gdy wykonawca składając ofertę mimo dołożenie należytej staranności nie mógł pozyskać informacji o możliwości wprowadzenia  zmian dotyczących podatku VAT choćby  zmiany te były w stadium projektu.”

- Prosimy o zmianę wysokości kar , o których mowa w § 6 pkt 2 z 1 % do 0,1 %

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapisy zgodny z SIWZ

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.)

ZAMAWIAJĄCY