| Załącznik nr 2 do SIWZ |
| --- |
| FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNYCH DLA APARATU USG WYSOKIEJ KLASY Z GŁOWICAMI KARDIOLOGICZNĄ PHASED ARRAY DLA DOROSŁYCH, PHASED ARRAY PEDIATRYCZNĄ LINIOWĄ PRZEZPRZEŁYKOWĄ WIELOPŁASZCZYZNOWĄ |
| L.p. | Wymagane parametry techniczne | Wymagania | Podać oferowane parametry oraz stronę w ofercie na której informacje wymagane są potwierdzane* |
| 1 | Oferent/Producent | Podać |  |
| 2 | Nazwa i typ | Podać |  |
| 3 | Kraj pochodzenia | Podać |  |
| 4 | Rok produkcji 2010 | Podać |  |
| I | Konstrukcja |  |  |
| 1 | Cyfrowy ULTRASONOGRAF wysokiej klasy z kolorowym Dopplerem. Aparat ze zintegrowaną stacją roboczą i systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji, sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| 2 | Aparat fabrycznie nowy - nieużywany. | TAK |  |
| 3 | Podstawa jezdna z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania kół. | TAK |  |
| 4 | Zasilanie 230V 50Hz±10% 16A | TAK |  |
| 5 | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanego aparatu 2010 rok. | TAK |  |
| 6 | Przetwornik min. 12-bitowy | TAK |  |
| 7 | Zaawansowany technicznie cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
| 8 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów nadawczych min. 25000 | TAK |  |
| 9 | Ilość niezależnych aktywnych kanałów odbiorczych min. 25000 | TAK |  |
| 10 | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 3 | TAK |  |
| 11 | Dynamika systemu min. 220 dB. | TAK |  |
| 12 | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości. Przekątna ekranu minimum 15 cali. Możliwość obrotu ekranu monitora w płaszczyźnie poziomej i pionowej. | TAK |  |
| 13 | Zmiana wysokości pulpitu sterowniczego względem aparatu. | TAK |  |
| 14 | Dotykowy, kolorowy, programowalny panel sterujący LCD o wielkości min. 10 cali | TAK |  |
| 15 | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych -opcja | TAK |  |
| 16 | Zakres częstotliwości pracy USG: min. od 1-18 MHz | TAK |  |
| 17 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): w trybie B-mode min. 19000 obrazów | TAK |  |
| 18 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): w trybie M lub D-mode min. 60 sekund | TAK |  |
| 19 | Uzyskanie dynamicznych obrazów po zamrożeniu ze zmianą prędkości odtwarzania (tzw. Cineloop) | TAK |  |
| 20 | Głębokość obrazowania w zakresie min. 2-30 cm | TAK |  |
| 21 | Nastawy programowane dla aplikacji i głowic, tzw. "presety" min.45. Możliwość zachowywania ustawień użytkownika na nośnikach mobilnych, minimum na pamięci flash typu PenDrive lub płyty CD-R/RW. | TAK |  |
| II | Obrazowanie i prezentacja obrazu | TAK |  |
| 1 | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. | TAK |  |
| a | B, | TAK |  |
| b | B + B | TAK |  |
| c | 4B | TAK |  |
| d | M | TAK |  |
| e | B + M | TAK |  |
| f | D | TAK |  |
| g | B + D | TAK |  |
| h | B + C (Color Doppler) | TAK |  |
| i | B + PD (Power Doppler) | TAK |  |
| j | 4 B (Color Doppler) | TAK |  |
| k | 4 B (Power Doppler) | TAK |  |
| 1 | B + Color + M | TAK |  |
| ł | B + M + D | TAK |  |
| 2 | Obrazowanie panoramiczne na głowicach Convex i Linia min. 100 cm - opcja | TAK |  |
|  | FRAME RATĘ dla trybu B: min. 900 obrazów/sek. | TAK |  |
| 4 | FRAME RATĘ dla trybu B + kolor: min. 80 obrazów/sek. | TAK |  |
| 5 | Obrazowanie na II harmonicznej. Min. 8 pasm II harmonicznej | TAK |  |
| 6 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD), HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 7 | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: +/- 600 cm/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |
| 8 | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) - opcja | TAK |  |
| 9 | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) min.: +/-15,5 m/sek (przy zerowym kącie bramki) - opcja | TAK |  |
| 10 | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 11 | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: +/-3,5 m/sek | TAK |  |
| 12 | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |
| 13 | Obrazowanie w trybie Kolorowy Doppler Tkankowy (Color Tissue Doppler) oraz Spektralny Doppler Tkankowy minimum z głowicy phased array i convex | TAK |  |
| 14 | Obrazowanie w Dopplera Tkankowego w trybach M-mode i Angio minimum z głowicy phased array i convex | TAK |  |
| 15 | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości czasowej i przestrzennej z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach na wszystkich głowicach | TAK |  |
| 16 | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci CTNELOOP minimum z głowicy phased array | TAK |  |
| 17 | Ilość niezależnych kursorów (linii prostych) w M-mode anatomicznym w czasie rzeczywistym i z pamięci CINELOOP minimum 3 | TAK |  |
| 18 | Obrazowanie w trybie Triplex - (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |
| 19 | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |
| 20 | Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze zmianą wielkości bramki co 0,5 mm | TAK |  |
| 21 | Odchylenie wiązki Dopplerowskiej min. +/- 30 stopni | TAK |  |
| 22 | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej max. +/- 80 stopni | TAK |  |
| 23 | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |
| 24 | Kątowa regulacja wzmocnienia (Angel Gain) min. 8 | TAK |  |
| 25 | Zmiana map koloru w Color Dopplerze min. 25 map | TAK |  |
| 26 | Moduł sygnałów fizjologicznych (ECG, PCG, pulse wave) z synchronizacją EKG do synchronizacji badań naczyniowych i kardiologicznych trybach B-mode, M-mode i Doppler PWD z kablami na odprowadzenia kończynowe klamrowe i odprowadzenia przystosowane do elektrod samoprzylepnych | TAK |  |
| 27 | Moduł automatycznego badania gęstości i elastyczności naczyń o dokładności pomiarów do max. 10 mikronów. | TAK |  |
| 28 | Moduł badania wysiłkowego - Stress Echo (wysiłek fizyczny i próba farmakologiczna) wbudowane w aparat z raportem graficznym, segmentowym i tabelarycznym. | TAK |  |
| III | Archiwizacja obrazów | TAK |  |
| 1 | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym i bazą pacjentów. Dysk Twardy o pojemności min. 100 GB | TAK |  |
| 2 | Możliwość archiwizacji obrazów w formatach kompatybilnych z systemem Windows minimum JPG, BMP, TIFF, AVI. Zapis obrazów na płytach CD-R/RW, na nośnikach typu Pen-Drive (pamięć flash) w formatach minimum JPG, BMP, TIFF, AVI bezpośrednio z systemu archiwizacyjnego wbudowanego w aparat | TAK opisać |  |
| 3 | Aparat wyposażony w moduł transmisji w sieci komputerowej wg standardu DICOM 3.0 Aparat w standardzie wyposażone w zapis obrazów w formacie DICOM i wyjście do podłączenia sieci DICOM (wersja 3.0) oraz program do zainstalowania na PC -umożliwiający kopiowanie obrazów w formacie DICOM. | TAK |  |
| 4 | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |
| 5 | Opcjonalna możliwość podłączenia drukarki komputerowej (laserowa lub atramentowa) do wydruku raportów i obrazów | TAK |  |
| 6 | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |
| IV | Funkcje użytkowe | TAK |  |
| 1 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości w czasie rzeczywistym: min. x5 | TAK |  |
| 2 | Powiększenie obrazu bez pogorszenia jakości po zamrożeniu: min. x 15 | TAK |  |
| 3 | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie: min. 10 | TAK |  |
| 4 | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |
| 5 | Przełączanie głowic z pulpitu aparatu | TAK |  |
| 6 | Waga aparatu max 80 kg | TAK |  |
| V | Głowice ultradźwiękowe szerokopasmowe wykonane w technologii zapewniająca ogniskowanie wiązki dwóch płaszczyznach, ze zmianą częstotliwości pracy. | TAK |  |
| 1. | Głowica elektroniczna, typu Phased Array do badań kardiologicznych szerokopasmowa (zapewniająca ogniskowanie w min. dwóch płaszczyznach), ze zmianą częstotliwości pracy, (podać model) | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 1,0 do 5,0 MHz. | TAK |  |
| b | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
| c | Kąt skanowania minimum 90 stopni | TAK |  |
| d | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 2. | Głowica elektroniczna, typu Phased Array Pediatryczna do badań kardiologicznych dzieci szerokopasmowa (zapewniająca ogniskowanie w min. dwóch płaszczyznach), ze zmianą częstotliwości pracy. (podać model) | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej od 2,0 do 8,0 MHz. | TAK |  |
| b | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |
| c | Kąt skanowania minimum 90 stopni | TAK |  |
| d | Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości | TAK |  |
| 3. | Głowica elektroniczna typu Liniowa do badań naczyniowych szerokopasmowa (zapewniająca ogniskowanie w min. dwóch płaszczyznach), ze zmianą częstotliwości pracy. (podać model) | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy co najmniej od 4 do 13 MHz | TAK |  |
| b | Liczba elementów (przetworników): min. 190 | TAK |  |
| c | Długość max 40 cm | TAK |  |
| d | obrazowanie harmoniczne min. 4 pasm częstotliwości | TAK |  |
| 4. | Głowica elektroniczna, szerokopasmowa, przezprzełykowa TEE wielopłaszczyznowa ze zmianą częstotliwości pracy | TAK |  |
| a | Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 2,0 - 8,0 MHz. | TAK |  |
| b | Kąt skanowania min. 90 stopni. | TAK |  |
| c | długość endoskopu głowicy min. 1 m. | TAK |  |
| VI | Opcje - rozbudowa systemu (dostępne na dzień | TAK |  |
|  | składania oferty) |  |  |
| 1 | Możliwość poszerzenia systemu o moduł Kontrastu | TAK |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy o Tryb 3D w czasie rzeczywistym (tzw. 4D) z głowic objętościowych | TAK |  |
| 3 | Możliwość poszerzenia systemu o współprace z głowicą kardiologiczną sektorową elektroniczną Phased Array przezprzełykową wielopłaszczyznową do badań noworodków i przezprzełykową wielopłaszczyznową dla dorosłych | TAK |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o moduł obrazowania kinetycznego z automatycznym wyznaczaniem frakcji wyrzutowej, ruchu wsierdzia oraz automatyczną segmentową analizę pracy serca przedstawianą na wykresie liniowym, histogramie i tabelarycznie w postaci wartości liczbowych, do naukowych opracowań w zakresie kardiologii. | TAK |  |
| 5 | Możliwość rozbudowy o inne typy obrazowania i współpracy z głowicami specjalistycznymi do badań: | TAK |  |
| a | kardiologicznych | TAK |  |
| b | Naczyniowych i małych narządów | TAK |  |
| c | brzusznych | TAK |  |
| d | endokawitarnych | TAK |  |
| e | śródoperacyjnych | TAK |  |
| f | przezczszkowych | TAK |  |
| g | pediatrycznych | TAK |  |
| h | mięśniowo- szkieletowych | TAK |  |
| VII | POZOSTAŁE |  |  |
| 1 | Okres gwarancji na aparat i głowice minimum 24 miesiące. | TAK podać |  |
| 2 | Ubezpieczenie od wypadów losowych na czas trwania gwarancji. | TAK |  |
| -> | Instrukcja obsługi w języku polskim i (dostarczyć przy dostawie aparatu) | TAK |  |
| 4 | Oferent posiadający na terenie Polski serwis autoryzowany przez producenta - potwierdzić aktualnym certyfikatem dołączonym do oferty. | TAK |  |
| 5 | Dołączony do oferty Certyfikat CE (na aparat, głowice. printer) | TAK |  |

*Dołączyć do oferty karty parametrów technicznych produktów wystawionych przez producenta lub inne dokumenty wystawione przez producenta potwierdzające wymagania zamawiającego.

…………………………….

(Podpis osoby uprawnionej

do reprezentowania wykonawcy )