PARAMETRY GRANICZNE ANALIZATORA 5 DIFF

| L.p. | Aparat musi spełniać następujące warunki graniczne | Parametry oferowane podać nr strony w ofercie na której znajduje się potwierdzenie wymagań |
| --- | --- | --- |
| 1 | Analizator z roku produkcji: min 2008 r./ nr seryjny /katalogowy |  |
| 2 | Parametry wydawanego wyniku : Pięcioparametrowy rozdział krwinek białych (neutrocyty , eozynocyty ,bazocyty ,monocyty ,limfocyty ) oraz RBC, HGB, HCT , .MCV ,MCHC, MCH ,RDW, PLT, MPV , |  |
| 3 | Wydajność nie mniejsza niż 80 badań na godz. |  |
| 4 | Różnicowanie krwinek białych w stanie natywnym (bez barwienia peroksydazą) . |  |
| 5 | Analizator powinien posiadać tylko jedną ,optyczną metodę zliczania i oceniania płytek krwi . |  |
| 6 | Możliwość wykonania oznaczenia retikulocytów |  |
| 7 | Możliwość zdefiniowania co najmniej 5 zakresów norm w zależności od wieku , płci pacjenta .. |  |
| 8 | Powinien posiadać tryb oznaczania próbki eliminujący wpływ obecności kruchych krwinek i innych zaburzeń na zliczanie leukocytów . |  |
| 9 | Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatem opisującym typowe patologie. |  |
| 10 | Dwa sposoby podawania próbki- manualny z otwartej próbki automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 50 probówek |  |
| 11 | Możliwość kalibracji podstawowych parametrów hematologicznych za pomocą kalibratorów |  |
| 12 | Posiada możliwość wykonania oznaczeń w dodatkowym trybie, w którym wydłużono czas działania lizy w celu wyeliminowania erytrocytów opornych na działanie lizatu |  |
| 13 | Objętość próbki nie większa niż : w systemie podawania manualnego 150 μl, w systemie podawania automatycznego 230 μl |  |
| 14 | Automatyczne czyszczenie igły pobierającej |  |
| 15 | Kompresor wewnątrz obudowy analizatora (zintegrowany z analizatorem w jednej obudowie) |  |
| 16 | Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączenia komputera zewnętrznego)minimum 1000 wyników(dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku) |  |
| 17 | Możliwość skonfigurowania do 6 różnych skatergramów na podstawowym ekranie podglądu wyników |  |
| 18 | Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia określonych wyników |  |
| 19 | Możliwość drukowania zbiorczych raportów dotyczących próbek np. dziennych , miesięcznych itd |  |
| 20 | Kolorowe skategramy |  |
| 21 | Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli |  |
| 22 | Wszystkie odczynniki bezcyjankowe |  |
| 23 | Liczba odczynników roboczych niezbędnych do otrzymania na wyniku wszystkich parametrów -max 4 |  |
| 24 | Wewnątrz laboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z między laboratoryjną ,bezpłatną oceną jakości(dostarczanie cyklicznych raportów oceny jakości) |  |
| 25 | System operacyjny wewnętrznego komputera sterującego pracą analizatora -Windows NT lub XP |  |
| 26 | Parametry materiałów kontrolnych wczytywane za pomocą kodu paskowego lub dyskietki |  |
| 27 | Współpraca z siecią komputerową(dwukierunkowo) |  |
| 28 | Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym |  |
| 29 | Analizator wyposażony w monitor LCD i zewnętrzną drukarkę laserową |  |
| 30 | Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku |  |
| 31 | Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatu w przypadku awarii zasilania przez okres min 0,5 h |  |
| 32 | Instrukcja w języku polskim |  |
| 33 | Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników |  |
| 34 | Podłączenie analizatora do LIS „Eskulap” na koszt Wykonawcy |  |
| 35 | Bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania umowy i bezpłatne okresowe przeglądy analizatora |  |
| 36 | Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego)-maksimum 24h od zgłoszenia (w dni robocze) |  |
| 37 | Świadectwo CE dla oferowanego analizatora |  |
| 38 | Wraz z pierwszą dostawą odczynników dostarczenie kart substancji niebezpiecznych |  |

- na potwierdzenie że urządzenie spełnia stawiane wymagania należy dołączyć do oferty foldery , opisy katalogi lub inne dokumenty z których będzie wynikać spełnianie wymagań granicznych,

- niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty,

- należy złożyć oświadczenie , że wszystkie odczynniki i materiały kontrolne posiadają świadectwa CE  oraz że wykonawca na każde żądanie dostarczy je niezwłocznie zamawiającemu,

Data i podpis osoby upoważnionej

……………………………………………………

………………………..

miejscowość , data