Kościan , 15.12.2011 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostawa stanowiska do znieczulania

nr postępowania: SPZOZEPII/23/40/11

- Pkt.11. Czy Zamawiający dopuści wysokiej jakości aparat do znieczulania z podwójnymi rotametrycznymi przepływomierzami dla O2, N2O oraz powietrza?

Odp. Nie.

- Pkt.49. Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulania z pomiarem i prezentacją ciśnienia PEEP poprzez automatycznie skalowany wykres ciśnienie/czas ?

Odp. Tak.

- Pkt.62. Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu kompatybilności z posiadanym przez niego systemem Infinity Delta? Zapis taki stanowi jednoznaczne wskazanie na jednego Wykonawcę.

Odp. Nie.

- Pkt.94. Czy Zamawiający dopuści pomiar zwiotczenia mięśni NMT za pomocą niewielkiego, niezależnego monitora, który można wykorzystać na dowolnym stanowisku do znieczulania? Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. (Dz.U. z 2011 nr 31 poz. 158) w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej wyraźnie mówią, że stanowisko znieczulenia powinno być wyposażone w „monitor zwiotczenia mięśniowego — 1 na stanowisko znieczulenia”. Wymóg Zamawiającego dotyczący dostarczenia modułu NMT a nie monitora jest wyraźnym ograniczeniem liczby potencjalnych Oferentów mogących brać udział w postępowaniu.

Odp. Nie.

I  APARAT DO ZNIECZULANIA

- Pkt. 24 Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w oferowanym aparacie do znieczuleń  produkcji Dameca Philips respirator posiadał następujące tryby wentylacji: ręczny, oddech spontaniczny, VCV – wentylacja kontrolowana objętością, PCV – wentylacja kontrolowana ciśnieniem, SIMV, PSV, lecz nie posiadał trybu CMV/IPPV – stała wentylacja wymuszona?

Odp. Nie.

- Pkt. 48  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by w oferowanym aparacie do znieczuleń  produkcji Dameca Philips były wykonywane pomiary ciśnienia szczytowego, PEEP oraz ciśnienia Plateau lecz bez ciśnienia średniego, gdyż pomiar ciśnienia średniego nie ma znaczenia dla diagnozowania i terapii pacjenta?

Odp. Tak

II MONITOR PACJENTA

- Pkt. 62. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na odstąpienie od wymogu: ,, Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital. Kompatybilność przewodów, czujników stacji dokujących” z uwagi na określoną w ustawie Prawo zamówień publicznych zasadę uczciwej konkurencji ponieważ jedynym dostawcą oferującym urządzenia spełniające w/w wymogi jest firma Dräger.

Odp. Nie.

- Pkt.69. Czy Zamawiający uzna za wystarczające podtrzymanie na 3 godziny zasilania w podłączonym do monitora z ekranem o przekątnej 15”  (produkcji Philips) transportowym module podstawowych parametrów życiowych (EKG/ arytmia/ST, RESP, SpO2, NIBP, TEMP x 1, IBP x 1), posiadającym własny ekran dotykowy oraz wewnętrzne zasilanie akumulatorowe?

Odp. Nie.

- Pkt.94.  Czy Zamawiający wyrazi zgodę by monitor pomiaru zwiotczenia mięśni Organon TOF-Watch SX był połączony z monitorem pacjenta prod. Philips  poprzez moduł pośredniczący? Przy takim rozwiązaniu sterowanie odbywa się z monitora pomiaru zwiotczenia mięśni, natomiast na ekranie monitora pacjenta prezentowane są pomiary zwiotczenia mięśni. Rozwiązanie takie w żaden negatywny sposób nie wpływa na funkcjonalność i bezpieczeństwo pracy aparatu do znieczuleń i monitora.

Odp. Tak.

- Pkt.106.Czy Zamawiający wyrazi zgodę by oferowany monitor realizował współpracę opisaną w pkt. 106  z wykorzystaniem sieci zgodnej ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3) z zastosowaniem serwera,  komputera centrali monitorującej ? Zamawiający w pkt. 107 stawia wymóg systemowi monitorowania współpracy przewodowej i bezprzewodowej z centralą pielęgniarską, której jednym z elementów jest komputer  co stoi w sprzeczności z zakazem stosowania serwerów, komputerów, itp.

Odp. Tak.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………