## Arkusz1
Pakiet 14
Płyty anatomiczne do dalszej nasady kości ramiennej od strony przyśrodkowej i tylnobocznej
L.p. | Nazwa artykułu | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Uwagi
stanowiąca sumę
1 | Dzierżawa niezbędnych do funkcjonowania systemu urządzeń i instrumentariów | m-c | 12
2 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce. Średnica śrub 2.7 mm, długość od 10 mm do 60 mm , samogwintujące , stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcenia do wartości 0.8 Nm. Gniazdo śruby gwiazdkowe | szt | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
3 | Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 mm prosta, wąska, otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych, ilość otworów do 4 do 12, długość od 59 do 163 mm, stalowa. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm | szt | 6 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
4 | Płytka blokująco- kompresyjna 3.5 , rekonstrukcyjna, prosta, z owalnymi dwufunkcyjnymi otworami w części gwintowanymi zarówno pod śruby blokowane jak i korowe. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm. Płytki z wgłębieniem minimalizującym kontakt z okostną. Długość : 70mm – 315 mm; ilość otworów; 5-22. Stalowe | szt | 6 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
5 | Płytka anatomiczna do bliższej nasady kości ramiennej, płytka z wielopłaszczyznowym prowadzeniem śrub blokujących w części proksymalnej, z otworami owalnymi dwuczęściowymi do śrub korowych i śrub blokujących średnicy 3.5 w części trzonowej płytki, długość płytek od 3 do 13 otworów ze zmianą do 1 otwór, stalowa. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5Nm | szt | 4 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
6 | Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu tylno- bocznego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki z wypustką pod śrubę blokowaną 2.7 dla bocznego podparcia. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 65 mm do 208 mm, stal | szt | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
7 | Płytka blokująco- kompresyjna do nasady dalszej kości ramiennej zakładana z dostępu przyśrodkowego. Otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce 3.5 mm oraz kompresyjnych 3.5 mm. Śruby blokowane w płytce, wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W części proksymalnej otwory okrągłe na śruby blokowane w płytce o średnicy 2.7 mm. Płytki prawe i lewe od 3 do 14 otworów w części dalszej, w długości od 59mm do 201 mm, stal. Instrumentarium zawierające urządzenie kompresyjne do kompresji kłykci, przytwierdzane do płytki, przez które prowadzi się śrubę utrzymującą kompresję | szt | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
8 | Płytka LCP 1/3 koła, stalowa z możliwością założenia śrub blokowanych i korowych, do 2 – 12 otworów w długościach od 28 mm – 148 mm. Śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm | szt | 4 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
9 | Płyta LCP do bliższego końca kości udowej, Anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco-kompresyjna. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych (kompresja międzyodlamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujace pod różnymi kątami - w różnych kierunkach śr. 5.0 i 7.3 mm. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 4.5/5.0 | szt. | 4 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
10 | Płytka blokująco- kompresacyjna do nasady dalszej kości podudzia, zakładana z dostępu przyśrodkowego, ukształtowana anatomicznie, stalowa. W części bliższej otwory owalne częściowo gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i kompresyjnych 3.5 mm. Płyta anatomiczna do dalszej nasady kości piszczelowej od strony przyśrodkowej z dodatkowym podparciem oraz bez podparcia kostki przyśrodkowej, płyty prawe i lewe, długość od 117 do 252 mm ( z podparciem ) i od 109 do 246 mm ( bez podparcia), od 4 do 14 otworów w części trzonowej i 9/8 otworów w głowie płytki. Płyty bez dodatkowego podparcia dostępne z dużym i małym anatomicznym wygięciem w odcinku dalszym | szt | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
11 | Płytka anatomiczna do złamań w obrębie bliższego końca kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości piszczelowej, od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja między odłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w różnych kierunkach śr 3.5 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera, w części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/gąbczastych 3.5/4.0. śruby blokowanie w płycie samogwintujące oraz samotnące/samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Materia:stal - płyty do dalszego końca piszczelowej przyśrodkowe 3.5, dług. Od 93 do 301 mm, od 4 do 20 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe - płyty do bliższego końca kości piszczelowej i boczne 3.5 dług. Od 81 do 237 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 7 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt | 2 | 1858 | #REF! | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
12 | Płyta anatomiczna do bliższej nasady kości piszczelowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od bliższej nasady kości kości piszczelowej od strony bocznej i przyśrodkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne, blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blikujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi kątami – rożnych kierunkach śr. 5.0 mm oraz otwory do wstępnej stabilizacji drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintujące oraz samotnące/ samogwintujące z gniazdami sześciokątnymi i gwiazdkowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 4.0 Nm. Materiał stal i tytan. - płyty od dalszej nasady kości piszczelowej boczne4.5/5.0, dług. Od 82 do 262 mm, od 4 do 14 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe. - płyty od bliższej nasady kości piszczelowej przyśrodkowe 4.5/5.0 dług. Od 106 do 322 mm, od 4 do 16 otworów w trzonie i 5 otworów w głowie płytki, płyty prawe i lewe | szt | 2 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
13 | Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna od dalszej nasady kości udowej i bliższej nasady kości piszczelowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne blokująco- kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych ( kompresja międzyodłamowa). W głowie płyty otwory prowadzące śruby blokujące pod rożnymi katami – w rożnych kierunkach śr. 5.0. W części dalszej otwory owalne gwintowane z mozliwością zastosowania alternatywnie śrub blokowanych w płytce i korowych/ gąbczastych 4.5/5.0. śruby blokowane w płycie lite i kaniulowane (5.0), samogwintuające oraz samotnące/samogwintuające z gniazdami sześciokatnymi i gwiazdowymi wkręcane przy pomocy śrubokręta dyanmometrycznego 4.0Nm. Instrumentarium wyposażone w przezierne dla promieni RTG celowniki mocowane do płyty umożliwiające przezskórne wkręcanie śrub przez płytę ( metoda małoinwazyjna). Ilość otworów w trzonie płytek : 5,7,9,11,13, stalowe i tytanowe | szt | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
14 | Płyta anatomiczna rekonstrukcyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Płytka anatomiczna o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, nlokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne nie wymagające zaślepek/przejściówek, blokująco-kompresyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych/gąbczastych(kompresja miedzyodlamowa), podłużny otwór blokująo kompresyjny.MOzliwość dowolnego kształtowania płyty w części trzonowej dzięki podcięciom z boku i od spodu płytki. W głowie płyty otwory prowadzące śruby pod różnymi kątami - w różnych kierunkach oraz otwory umożliwiające wstepną stabilizację drutami Kirschnera. W części dalszej płytki otwory owalne gwintowane z możliwością zatosowania alternatywnie śrub blokowanych korowych/gąbczastych 3.5/4.0 mm. Śruby blokowane wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. Śruby wprowadzane w głowę kości łokciowej za pomocą celownika. Płytki lewe i prawe, dł 86 do 216 mm, ilość otworów 2-12. Materiał stal/tytan | szt. | 3 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
15 | Płyta hakowa o kształcie zmniejszającym kontakt z kością, blokująco- kompresyjna do bliższej nasady kości łokciowej ( wyrostek łokciowy), dalszej nasady kości strzałkowej. Na trzonie płyty otwory dwufunkcyjne z możliwością zastosowania śrub blokujących lub korowych 3.5. śruby blokowane w płytce wkręcane przy pomocy śrubokręta dynamometrycznego 1.5 Nm. W głowie płyty otwór prowadzący śruby korowe pod rożnymi katami oraz dwa haki wygięte do spodu płyty umożliwiający mocne zakotwiczenie płyty w korówce. Długość 62 mm, 3 otwory. stalowa | szt | 4 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
16 | Śruba z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowa. Średnica śrub 3,5 mm, długość od 10 mm do 90 mm, samogwintująca, stalowe. Śruby zakładane z użyciem dynametru regulującego siłę dokręcania do wartości 1,5 Nm | szt | 100 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
17 | śruba korowa 3.5 samogwintująca, stalowa, dł. 10-60 mm | szt | 40 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
18 | śruba korowa 4.5 samogwintująca, stalowa, dł. 14-110mm | szt | 10 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
19 | Śruby z gwintowaną głową do blokowania w płytce, stalowe. Średnica śrub 5.0 mm, długość od 14 mm do 90 mm, samogwintujace. Śruby zakładane z użyciem dynamometru regulującego siłę dokręcania do wartości 4.0Nm. | szt | 35 |  |  | Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające wymagania stawiane wyrobom
RAZEM
Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć katalogi , foldery lub inne firmowe dokumenty wraz z opisem techniki operacyjnej oraz bezpłatną
próbką produktów potwierdzające zgodność oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia ,
Wykonawca zobowiązuje się do wydzierżawienia wszystkich urządzeń umożliwiających funkcjonowanie sytemu ,
Wykonawca zobowiązuje się zapewnić pełen wybór endoprotez przed każdym zabiegiem operacyjnym- magazyn implantów na sali operacyjnej,
Wykonawca zobowiązuje się do uzupełnienia magazynu w terminie do 24 godz. od dostarczenia faksem karty zużycia implantu ,
Wykonawca zobowiązuje się wydzierżawić kompletne instrumentarium do wykonania zabiegu ,
Data podpis i pieczęć wykonawcy