Kościan , 31.07.2012 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostawa dwóch aparatów ultrasonograficznych

nr postępowania: SPZOZEPII/23/20/12

1.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.2

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

zapewniający zakres      częstotliwości pracy 1,4 – 16 MHz i głębokość obrazowania do 38,8 cm z zakresem regulacji głębokości o 0,9-1,8 cm?. Dopuszczenie takiego systemu wyświetlania częstotliwości nie wpłynie na możliwości obrazowania i zwiększy konkurencyjność ofert.

Aktualnie zapis „zakres częstotliwości pracy min. 1-15 MHz” przy uwzględnieniu

pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach

publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego.

2.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I. 8

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

zapewniający możliwość zapamiętania w pamięci dynamicznej 1200 klatek pamięci CINE prezentacji B oraz Doppler . Podczas wykonywania badania w prezentacji M oraz D wystarczającym parametrem jest kilkaset klatek, podczas którego oceniane są parametry czynności pracy narządów.

Aktualnie zapis „min.  2000 klatek pamięci CINE prezentacji B i kolor Doppler” przy

uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

3.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I. 9.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

zapewniający możliwość zapamiętania w pamięci dynamicznej badania trwającego 100 sekund. Podczas wykonywania badań w prezentacji M oraz D wystarczającym parametrem jest kilkanaście sekund podczas, którego oceniane są parametry czynności pracy serca. Wymagane 1000s (prawie 17 minut) zmniejsza konkurencyjność ofert przy czym nie wpływa na jakość badań.

Aktualnie zapis „min. 1000 sekund długości zapamiętanej prezentacji M lub D” przy

uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

4.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I 10.

Czy Zamawiający dopuści do procedury przetargowej wysokiej jakości aparat

wyprodukowany po 2009 roku w wielu punktach przewyższający parametry wymagane w SWIWZ i zapewniający wysokiej jakości wartość diagnostyczną badań  posiadający przetwornik 10 bit. Zapis mówiący o 12 bitowym przetworniku przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego.

5.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.15

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku,

zapewniający odświeżanie dla trybu B na poziomie 640 obrazów/sek. Dla trybu B takie odświeżanie zapewnia wysokiej jakości badanie i nie wpływa negatywnie na wartość diagnostyczną badania w porównaniu z wymaganymi 700 obrazów/sek. Aktualnie zapis „min.  700 obrazów/sek.” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno- eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

6.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.18

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku, o 2 parach częstotliwości harmonicznych będących standardem większości producentów aparatów USG ( zwłaszcza aparatów używanych z 2006 roku) i nie wpływający w istotny sposób na jakość diagnostyczną badań. Aktualnie wymóg pracy w 4 pasmach obrazowania harmonicznego przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno- eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

7.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I 22.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

posiadający 10 klawiszy programowalnych ułatwiających pracę użytkowników. Pozostałe funkcje aparatu są uruchamiane poprzez intuicyjne menu aparatu a zmniejszenie ilości skrótów klawiszowych zwiększa możliwość zapamiętania przez użytkownika każdego programu klawisza oraz zmniejsza ryzyko wciśnięcia klawisza o innej funkcji od zamierzonej. Aktualnie zapis „o minimum 30 klawiszach programowalnych” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

8.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt II.4

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

O trybie pracy CD 226 cm/s będący standardem w obrazowaniu CD szczególnie w przypadku aparatów USG używanych  i jednocześnie zwiększającym konkurencyjność ofert. Aktualnie zapis „tryb Doppler Kolorowy (CD) o zakresie prędkości +/- 300 cm/s” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

9.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt II. 15

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

mierzący prędkość przepływu dla kąta 0 stopni na poziomie 500 cm/s oraz dla trybu PW aż 924cm/s. Aktualnie zapis min.  600 cm/s mierzonej prędkości przepływu dla kąta korekcji 0 stopni  , przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

10.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt II. 18

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

Zapewniający obrazowanie w trybie Doppler tkankowy i spektralny z głowicy

kardiologicznej Phase Array pracującej w zakresie 1.3-4.5 MHz.

Badanie w trybie Doppler tkankowy i spektralny jest badaniem wykonywanie wyłącznie w kardiologii i powinno być wykonywane przy użyciu dedykowanych głowic typu Phase Array. Wykonywanie tych badań głowicą konweksową zmniejsza jego wartość diagnostyczną i nie jest zgodne ze standardami badań kardiologicznych.

Aktualnie zapis mówiący o posiadaniu funkcji Dopplera tkankowego i spektralnego z głowicy typu convex,  przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno- eksploatacyjnych,  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

11.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt IV.1.c

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

Posiadający głowicę Convex o zakresie częstotliwość pracy przetwornika 1,8-6,2 MHz ,przewyższającym wymagane 2-6 MHz przez zamawiającego, oraz promieniu głowicy 50 mm zapewniający pełne spektrum badań brzusznych wraz ze zmianą częstotliwości pracy oraz obrazowaniem harmonicznym. Zapis „głowica o częstotliwości 2-6 MHz i promieniu głowicy min. 60 mm.” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno- eksploatacyjnych,  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

12.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt IV.2.b

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

posiadający głowicę elektroniczną endovaginalną o zakresie częstotliwość pracy przetwornika 3,6 aż do 10 MHz o 128 elementów z promieniem 10 mm i 2 pasmami obrazowania harmonicznego będącymi standardem w przypadku badań ginekologicznych i zwiększającym konkurencyjność ofert w szczególności w przypadku aparatów produkowanych od 2006 roku. Aktualnie zapis dotyczący powyższego punktu: „3-9 MHz,190 elementów, max 9 mm promienia i 4 pasmach obrazowania harmonicznego” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych ,  jednoznacznie wskazuje na jednego

producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach

publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

Aparat USG w konfiguracji z czterema głowicami:

convex, dopochwową, liniową i objętościową 4D

13.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.9.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

zapewniający możliwość zapamiętania w pamięci dynamicznej badania trwającego 100 sekund. Podczas wykonywania badań w prezentacji M oraz D wystarczającym parametrem jest kilkanaście sekund podczas, którego oceniane są parametry czynności pracy serca. Wymagane 1000s (prawie 17 minut) zmniejsza konkurencyjność ofert przy czym nie wpływa na jakość badań.

Aktualnie zapis „min. 1000 sekund długości zapamiętanej prezentacji M lub D” przy

uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych

jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

14.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.18

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku, o 2 parach częstotliwości harmonicznych będących standardem większości producentów aparatów USG ( zwłaszcza aparatów używanych z 2006 roku) i nie wpływający w istotny sposób na jakość diagnostyczną badań.

Aktualnie zapis wymagający 4 par pasm obrazowania harmonicznego przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

15.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I .21

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku nie posiadający Kątowej/poziomej/ regulacji wzmocnienie GAIN w 8 strefach regulacyjnych natomiast posiadający nowoczesny system optymalizacji obrazu przy użyciu jednego przycisku. System taki ułatwia pracę użytkownika i zmniejsza czas trwania badania. Aktualnie zapis „min.  Minimum 8 stref regulacji kątowej /pionowej/” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

16.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt I.22

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

posiadający 10 klawiszy programowalnych ułatwiających pracę użytkowników. Pozostałe funkcje aparatu są uruchamiane poprzez intuicyjne menu aparatu a zmniejszenie ilości skrótów klawiszowych zwiększa możliwość zapamiętania przez użytkownika każdego programu klawisza oraz zmniejsza ryzyko wciśnięcia klawisza o innej funkcji od zamierzonej. Aktualnie zapis wymagający min.  30 klawiszy programowalnych przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

17.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt IV.1

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

Posiadający głowicę Convex o zakresie częstotliwość pracy przetwornika 1,8-6,2 MHz ,przewyższającym wymagane 2-6 MHz przez zamawiającego, oraz promieniu głowicy 50 mm zapewniający pełne spektrum badań brzusznych wraz ze zmianą częstotliwości pracy oraz dwóch pasmach obrazowania harmonicznego. Aktualnie zapis wymagający min.  60 mm promienia głowicy i 4 pasma obrazowania harmonicznego przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych, jednoznacznie wskazuje na jednego

producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach

publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

18.

.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt IV.2.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

posiadający głowicę elektroniczną endovaginalną o zakresie częstotliwość pracy przetwornika 3,6 aż do 10 MHz o 128 elementów z promieniem 10 mm i 2 pasmami obrazowania harmonicznego będącymi standardem w przypadku badań ginekologicznych i zwiększającym konkurencyjność ofert w szczególności w przypadku aparatów produkowanych od 2006 roku. Aktualnie zapis „3-10 MHz oraz 4 pasma obrazowania harmonicznego” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach

publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

19.

Dotyczy załącznika  nr 5 SIWZ punkt IV.4.

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat USG wyprodukowany po 2009 roku

posiadający głowicę objętościową convex 3D/4D o zakresie częstotliwość pracy przetwornika 3 aż do 7 MHz i 2 pasmami obrazowania harmonicznego będącymi standardem w przypadku badań ginekologicznych i zwiększającym konkurencyjność ofert w szczególności w przypadku aparatów produkowanych od 2006 roku. Zapis „3-10 MHz oraz 4 pasma obrazowania harmonicznego” przy uwzględnieniu pozostałych granicznych parametrów techniczno-eksploatacyjnych  jednoznacznie wskazuje na jednego producenta firmę ALOKA (co jest niezgodne z prawem ustawy o zamówieniach publicznych).

NIE – Podtrzymujemy wymagania techniczne SIWZ.

Zgodnie z wiedzą Zamawiającego powyższe parametry spełniają ultrasonografy kilku renomowanych producentów, a wymagany zakres jest niezbędny do prawidłowego prowadzenia diagnostyki wykonywanej przez Zamawiającego

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………

Proszę o potwierdzenie na nr faksu 655120707 lub 655120855 w.218,  składając czytelny podpis i pieczęć,   że dostarczona w dniu 31.07.2012 r.  informacja dotycząca postępowania SPZOZEPII/23/20/12 jest czytelna .