Kościan , dnia 18.12.2012 r.

Samodzielny Publiczny

Zespół Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

ul. Szpitalna 7

64-000 Kościan

tel/fax. 0-65 5120-855 wew.  218

e- mail zp.spzozkoscian@post.pl

Do wykonawców

zainteresowanych przetargiem

Informacja  o wykluczeniu , odrzuceniu , wyborze oferty  lub unieważnieniu postępowania

Dotyczy : sukcesywne dostawy sprzętu i produktów jednorazowego użytku sterylnych i niesterylnych – pakiety nierozstrzygnięte

Pakiet  nr 1.1.

Na podstawie art. 91 ust 1 i art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych , Zamawiający  wybrał ofertę , którą złożył następujący wykonawca:

Centrowet - Cezal Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 133/135 60-543Poznań

Oferta otrzymała maksymalną liczbę 100  punktów w kryterium cena

Ranga kryterium 100 % cena

Pakiet nr 1.2.

W trakcie badania i oceny zgodności ofert z wymaganiami określonymi w SIWZ oraz po analizie uwag do ofert złożonych przez wykonawcę PHU Anmar i Centrowe – Cezal sp. z o.o. zamawiający  stwierdza, że  w ofercie złożonej przez Centrowet – Cezal  sp. z o.o. nastąpiły następujące niezgodności :

w  Pakiet nr 2

Poz. 47-52

w opisach  siwz zamawiający wymagał cyt. „Rurka ustno-gardłowa ………………, bez zawartości ftalanów, z kolorowym kodem indentyfikującym rozmiar WZDŁUŻ całej rurki”.

Wykonawca Centrowet – Cezal  sp. z o.o. zaproponowała rurki ustno-gardłowe firmy Covidien, które nie posiadają kolorowego kodu identyfikującego rozmiar WZDŁUŻ całej rurki, a jedynie posiadają taki kod w części nasadowej tubusu rurki, a więc zaoferowany produkt jest niezgodny z  wymogami siwz. Na potwierdzenie powyższego zamawiający dysponuje wyciągiem z katalogów dotyczących powyższych niezgodności.

Poz. 73

Zamawiający w opisach  siwz wymagał cyt. „Zestaw do autotransfuzji składający się z 2 drenów spiralnych z trokarami CH16 , MIESZKA SILIKONOWEGO 125-400 ml z zastawką przeciwzwrotną i FILTREM 40nm oraz worka na krew 700-1000 ml z filtrem 200 u i zastawką przeciwzwrotną”

Wykonawca Centrowet – Cezal  sp. z o.o.  zaproponowała zestawy do autotransfuzji Handyvac ATS Combi o numerze katalogowym 4021218 firmy Unomedical/Convatec, które nie posiadają MIESZKA SILIKONOWEGO , oraz FILTRA 40nm - zaoferowany produkt nie spełnia  wymogów siwz.

Poz. 25

Zamawiający w opisach siwz wymagał cyt. „Ortopedyczna KOŃCÓWKA do odsysania z filtrem przeciw zapychaniu się, z trzema końcówkami ; jedna- prosta, dwie zagięte (filtr zapasowy w zestawie) dł. końcówek 150, 230, 280mm”

Wykonawca  Centrowet – Cezal  sp. z o.o. zaproponowała produkt o numerze katalogowym 3418918 firmy

Unomedical/Convatec opisując go jako cyt. „Końcówka Filter-Flow”.

Nie jest to zgodne z prawdą, o czym świadczy  katalogu firmy Unomedical/Convatec.

Pod zaproponowanym numerem 3418918 widnieje ZESTAW Filter-Flow, a NIE KOŃCÓWKA Filter-Flow, która posiada numer katalogowy 3309518.

Poz. 5

Zamawiający w opisach siwz wymagał cyt. „Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności

przeciwbakteryjnej:99,9999 % , p/wirusowej: 99,999 %, o przestrzeni martwej 35 ml, o oporach przepływu 1,8 cm H20 przy 60 l/min, o nawilżaniu 31 mgH20 przy VT=500 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 150-1000   ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 31 g, ze złączem prostym, sterylny , z portem kapno” wykonawca Centrowet – Cezal  sp. z o.o.  zaproponowała filtr Hygrobac S o numerze katalogowym 352/5877 firmy Covidien, który nie spełnia wielu z wskazanych w siwz paramterów ( m.in. skuteczność filtracji zamiast 99,999% ma 99,99%, przestrzeń martwa (objętość ściśliwa) zamiast 35ml ma 45ml, opór przy przepływie 60l/min zamiast 1,8 cm H₂O   ma 2,5cm H₂O itd.,

Zamawiaczy poddał analizie również uwagi złożone przez Wykonawcę Centrowet – Cezal  sp. z o.o. dotyczące oferty złożonej przez PHU Anmar i stwierdza  że zarzut, iż podana przez   Anmar  nazwa producenta rzekomo jest nazwą chińskiego miasta Ningbo mija się z prawdą ponieważ, zgodnie ze złożonymi wyjaśnieniami popartymi  dokumentami rejestrowymi producentem masek zaoferowanych w pakiecie nr 1.2 poz. 17 jest firma Ningbo produkująca w prowincji Zhejiang w mieście Cixi City. Co do drugiego zarzutu Zamawiający stwierdza że nastąpiła omyłka pisarska zamieniająca producenta z dystrybutorem.

W związku z powyższym Zamawiający stwierdza, że oferta w pakiecie 1.2. złożona przez Centrowet – Cezal sp. z o.o. jest niezgodna z wymaganiami zawartymi w opisie przedmiotu zamówienia i na podstawie art. 89 ust.1 pkt 2 jako że jej treść nie odpowiada treści SIWZ zostaję odrzucona.

Zamawiający w pakiecie 1.2., jako jedyną niepodlegającą odrzuceniu ofertę i spełniającą wymagania siwz wybrał ofertę  złożoną przez PHU Anmar sp. z o.o. Sp.k..

Dziękujemy za udział w postępowaniu i zapraszamy do udziału w innych postępowaniach prowadzonych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie

Zamawiający

…………………

Pismo Wybór oferty oznaczony jako SPZOZEPII/23/36/12  zostaje wysłane faksem. Zgodnie z art.27 ust 2 ustawy PZP z 29.01.2004 r. żądamy zwrotnego potwierdzenia odbioru pisma zawierającego

Przesłane …… strony, w dniu ……………………………….

przez …………………………………………………są czytelne.

(czytelny podpis i pieczęć )

Dla potwierdzenia Nr faksu (65 512 07 07 )