Opis przedmiotu zamówienia
l.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość
1.	Dzierżawa przez okres 36 miesięcy, montaż, uruchomienie analizatora do wykonywania badań parametrów krytycznych wraz z przeszkoleniem min 3 osób	1 szt
2.	Sukcesywna dostawa odczynników do wykonywania badań parametrów krytycznych przez okres 36 miesięcy	Ilość przewidywanych badań w okresie 36 miesięcy / 24 000
	Wymagane parametry analizatora		Odpowiedź TAK/NIE
1.	Analizator parametrów krytycznych – nie starszy niż 2009 rok
2.	Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy
3.	Zasilanie 220 - 240 V oraz zapewnienie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut
4.	Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 80 sekund
5.	Kalibracje 1 i 2 punktowe automatyczne i na żądanie
6.	Kalibracja przy użyciu zewnętrznych gazów kalibracyjnych. Pojemniki zintegrowane z analizatorem
7.	Możliwość ustawienia startu kalibracji w ciągu doby
8..	Możliwość natychmiastowego przerwania kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito”
9.	Objętość badanej próbki w dowolnym trybie / maksymalnie 180ul
10.	Objętość próbki krwi do oznaczania parametrów z ; pH, pCO2, pO2, SO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, tHb. : ≤ 85 ul
11	System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów
12	Bezpłatna dostawa clot cotcher na czas trwania umowy
12.	Możliwość wykonywania pracy wyłącznie na jednym torze pomiarowym / dla materiału badanego i kontroli z wykorzystaniem wyłącznie jednej elektrody referencyjnej
13.	Parametry mierzone: Gazometria, oksymetria, elektrolity(Na,K,Cl,Ca) glukoza, mleczany
14.	Parametry wyliczane : standardowy i aktualny nadmiar zasad we krwi koncentracja jonów wodorowych , aktualne stężenie wodorowęglanów , standardowe stężenie wodorowęglanów, hematokryt , całkowita zawartość dwutlenku węgla , Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4
15.	Możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej
16.	Parametry wprowadzane: temperatura pacjenta , numer identyfikacyjny pacjenta
17.	Możliwość podawania badanego materiału z kapilar ᴓ 2,30x75mm, strzykawek , ampułek.
18	Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki
19.	Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki lub / z kapilary bez użycia adapterów
20.	Odczynniki pakowane w pojedyncze butelki, jedna butelka jeden odczynnik, roztwór .
21.	Odczynniki gotowe do użycia
22.	Materiał badany: krew pełna heparynowa, materiał kontrolny, surowica osocze, płyny dializacyjny, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy
23.	Należy wyszczególnić wszystkie elektrody i części zużywalne zgodnie z terminami gwarancji. Podać sposób liczenia tych elementów / z uwzględnieniem terminów gwarancji
24.	Podać okres gwarancji: elektrody pCO2, pO2, pH, mleczanowej, glukozowej, / K, Na, Cl, Ca
25.	Analizator ma posiadać systemowe zabezpieczenia elektrod przed zatkaniem się mikroskrzepami - opisać istniejący system
26.	Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego
27.	Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach
28.	Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) / butli z gazami kalibracyjnymi
29.	Zapewnienie udziału w całorocznej zewnątrz laboratoryjnej / kontroli na koszt Wykonawcy
30.	Podłączenie analizatora do szpitalnej sieci komputerowej (transfer dwukierunkowy danych) na koszt Wykonawcy
31.	Interwencja serwisu - maksymalnie do 12 godzin po zgłoszeniu telefonicznym
32.	W przypadku awarii utrzymującej się powyżej 12 godzin od momentu zgłoszenia usterki Wykonawca ponosi koszty wykonania badań w innej jednostce wraz z kosztami transportu.
33.	Przegląd techniczny, konserwacja i części zamienne w trakcie trwania umowy wg zaleceń producenta . Koszty ponosi Wykonawca.
34.	Bezpośredni telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze
35.	Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim
36.	Oprogramowanie aparatu w języku polskim
Wymogi ogólne
37.	Wykonawca zapewni witrynę chłodniczą o wymiarach 180x60x60 oraz przegląd techniczny na czas trwania umowy
38.	Wykonawca zapewni stałe warunki temperatury w pomieszczeniu, w którym będzie znajdował się analizator oraz zadba o jej obsługę na czas trwania umowy

*wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
………………………………………………………….