Załącznik nr 9 Wymagane cechy analizatora koagulogicznego i materiałów eksploatacyjnych

	Lp
	Wymagane cechy
	Oferowane cechy 
	Podać w którym folderze , katalogu firmowym lub dokumencie i na której stronie znajdują się informacje potwierdzające stawiane wymagania  



	
	Odczynniki
	
	

	1.
	Analizator koagulologiczny nie starszy niż 2010 r.
	TAK/NIE *
	

	2.
	Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek badanych, kalibratorów i kontroli
	TAK/NIE *
	

	3.
	Wydajność aparatu co najmniej 150 ozn/h (dla PT)
	TAK/NIE *
	

	4.
	Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/ immunologicznymi (odczyt kolorometryczny). Brak konieczności przełączania filtrów odczytu w przypadku próbek z interferencjami (hemoliza, bilirubinemia, lipemia).
	TAK/NIE *
	

	5.
	Możliwość oznaczania  poziomu fibrynogenu zarówno  na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa 
	TAK/NIE *
	

	6.
	Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu; możliwość załadunku kuwet także w trakcie pracy analizatora
	TAK/NIE *
	

	7.
	Aparat wyposażony w  wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek jak również w czytnik kodów paskowych do odczynników
	TAK/NIE *
	

	8.
	Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa
	Tak/podać*
	

	9.
	Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji)
	TAK/NIE *
	

	10.
	Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników  pacjentów i  danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji)
	TAK/NIE *
	

	11.
	Możliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika 
	TAK/NIE *
	

	12.
	Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego  (LIS) – komunikacja dwukierunkowa
	TAK/NIE* 
	

	13.
	Trwałość odczynników do PT, APTT, Fib co najmniej 3 dni na pokładzie aparatu
	TAK/NIE *
	

	14.
	Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI 1.0 +/- 0,1
	       TAK/NIE*
	

	15.
	D-dimery odczynnik w oparciu o przeciwciało monoklonalne; trwałość w lodówce dla odcz. roboczego min 1 miesiąc
	TAK/NIE*
	

	16.
	Trwałość kontroli do podstawowych metod krzepnięciwych min 24 ha na pokładzie aparatu
	TAK/NIE*
	

	17.
	Co najmniej 40 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby pilną
	TAK/NIE*
	

	18.
	Baza danych min 500 pacjentów wraz z przechowywaniem krzywych wszystkich wykonanych reakcji
	TAK/NIE*
	

	19.
	Mała ilość czynności konserwujących, brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy
	TAK/NIE*
	

	20.
	Wyposażenie w kolorowy monitor LCD (dotykowy) klawiaturę, mysz, UPS i drukarkę działającą z zamiennikami (tonery lub tusze)
	TAK/NIE*
	

	21.
	Serwis: 

Bezpłatny serwis systemu. Czas oczekiwania na interwencję serwisu - naprawę max.24h od momentu zgłoszenia w dni robocze. Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku (podać nr fax lub tel. pod którym można zgłaszać usterkę). Od momentu zgłoszenia Wykonawca ponosi koszt wykonania badań oraz koszty transportu do  innej jednostki wskazanej przez Wykonawcę. W przypadku awarii której usunięcie jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia usterki, urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach zgodnie ze specyfikacją
	TAK/NIE*
	

	22.
	Przy instalacji analizatora dołączone zostaną paszporty techniczne – zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	23
	Wraz z pierwsza dostawą odczynników wykonawca dostarczy wykaz substancji niebezpiecznych oraz karty charakterystyk w języku polskim – zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	24
	Ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim – zgodnie z zał. nr 4
	TAK/NIE*
	

	25
	Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników – zgodnie z zał. Nr 4
	TAK/NIE*
	

	26
	Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną na każdy rok trwania umowy dla PT, APTT, Fibrynogenu, D-Dimer.
	TAK/NIE*
	

	27.
	Wykonawca zapewni witrynę chłodniczą. Kolor obudowy: Srebrny Wymiary(wys/szer/gł): 1800 x 600 x 610 cm Rodzaj drzwi: Przeszklone Pojemność całkowita: 365 l Rodzaj odszraniania lodówki: Automatycznie Rodzaj materiału płek: Ruszty ocynkowane zakres temperatur w środku: 0 +15 C Napięcie: 220-240 V zużycie energii w ciągu 24h: 1.273 kWh Obieg powietrza: Tak

Wykonawca zadba o sprawność witryny na czas trwania umowy
	TAK/NIE*
	


*wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
miejscowość, data

PAGE  
3

