Załącznik nr 10

PARAMETRY GRANICZNE DWÓCH ANALIZATORÓW 5 DIFF

| L.p. | Aparat musi spełniać następujące warunki graniczne | Oferowane cechy | Parametry oferowane podać nr strony w ofercie na której znajduje się potwierdzenie wymagań |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Analizatory 5 Diff, nie mniej niż 24 parametrowe | TAK/NIE* |  |
| 2 | Analizatory fabrycznie nowe, nie używane- rok produkcji nie wcześniej niż 2012 | TAK/NIE* |  |
| 3 | Wydajność analizatorów- nie mniej niż 60 ozn/min | TAK/NIE* |  |
| 4 | Dowolność wyboru oznaczenia dla każdej próbki (CBC lub CBC+5 diff) bez konieczności wykonywania badań w seriach z rzeczywistą oszczędnością odczynników podczas wykonywania morfologii w trybie pracy CBC | TAK/NIE* |  |
| 5 | Możliwość wykonywania oznaczenia CBC+5 Diff zkrwi kapilarnej (również z protokołem wstępnego rozcieńczania) | TAK/NIE* |  |
| 6 | Objętość aspirowanej próbki nie więcej niż 20 ul dla trybu pracy manualnego, podajnikowego, kapilarnego ( w obu trybach: CBC i CBC+5Diff) | TAK/NIE* |  |
| 7 | Pomiar hemoglobiny w osobnym torze pomiarowym wolnym od interferencji ze strony WBC | TAK/NIE* |  |
| 8 | Automatyczny pomiar i różnicowanie WBC na 5 populacjiw oparciu o fluorescencyjną cytometrię przepływową z wykorzystaniem lasera półprzewodnikowego | TAK/NIE* |  |
| 9 | Parametry bezpośrednio mierzone i raportowane na wyniku: RBC, HGB, HCT,PLT,WBC,NEUT# i %, LYMPH # i %, MONO # i %, EO # i %, BASO # i %. Podać metodę pomiaru dla wymienionych parametrów. | TAK/NIE* |  |
| 10 | Minimalny zakres liniowości pomiaru (wartości uzyskiwane bez wstępnego rozcieńczenia): WBC do 400x103 /ul, PLT do 5000x103/ul | TAK/NIE* |  |
| 11 | Możliwość oceny niedojrzałych granulocytów (metamielocyty, mielocyty, promielocyty) jako odrębnej populacji wyrażonej w wartościach bezwzględnych i procentach oraz możliwość oceny anizocytozy RBC zarówno jako RDW-SD i RDW-CV | TAK/NIE* |  |
| 12 | Flagowanie wyników patologicznych w zakresie WBC, RBC i PLT wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie oraz informacja o stopniu zaawansowania patologii | TAK/NIE* |  |
| 13 | Graficzna prezentacja wyników pomiaru dostępna na min 1scattegramie oraz min na 2 histogramach | TAK/NIE* |  |
| 14 | Oba analizatory posiadają automatyczny zintegrowany podajnik z mieszadłem na min 20 probówek, przystosowany do różnego rodzaju probówek systemów zamkniętego pobierania krwi | TAK/NIE* |  |
| 15 | Analizatory wyposażone w wewnętrzny (w podajniku) i zewnętrzny(ręczny) czytnik kodów kreskowych | TAK/NIE* |  |
| 16 | Analizatory wyposażone w komputer sterujący analizatorem, z kolorowym monitorem LCD o przekątnej min 17” oraz drukarkę laserową. System operacyjny zarządzający pracą analizatora – Windows NT 2000XP, z oprogramowaniem bazodanowym o pojemności min.10000 ostatnich oznaczeń oraz prezentację graficzną. | TAK/NIE* |  |
| 17 | Możliwość wprowadzenia danych demograficznych pacjenta oraz wartości referencyjnych w zależności od płci i wieku pacjenta- min 6. Prezentacja wyników badań za pomocą ekranu. Możliwość wydruku wyników badań w formie A4 i A5 na dołączonej drukarce laserowej | TAK/NIE* |  |
| 18 | Oprogramowanie dające dowolność redagowania wydruku wyniku (A4, A5) wraz z podaniem odpowiednich wartości referencyjnych dla płci i wieku oraz umożliwiające zarządzanie odczynnikami – szacowanie przez system ich zużycia. | TAK/NIE* |  |
| 19 | Oprogramowanie QC, obejmujące system kontroli jakości wg systemu L-J oraz program średniej ruchomości Bulla. | TAK/NIE* |  |
| 20 | Oprogramowanie umożlwiające porównanie co najmniej 6 wyników jednego pacjenta w formie skumulowanej (delta check) | TAK/NIE* |  |
| 21 | Analizatory wraz z dołączonym komputerem zabezpieczone zewnętrznym UPS'em | TAK/NIE* |  |
| 22 | Analizatory wyposażone w intefejs umożlwiający dwukierunkową komunikację z siecią komputerową | TAK/NIE* |  |
| 23 | Instrukcja obsługi analizatorów w języku polskim dostarczone wraz z aparatem – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 24 | Analizatory wykorzystujące takie same odczynniki i krew kontrolną | TAK/NIE* |  |
| 25 | Wraz z aparatami dostarczone zostaną materiały do interpretacji wyników zwłaszcza, histogramów i scategramów w typowych patologiach hematologicznych w odniesieniu do obrazu mikroskopowego krwi (materiały powinny zawierać opis, wskazanie typowej cechy histogramu/ scattegramu dla danej patologii oraz kolorowe zdjęcia obrazu mikroskopowego). Dopuszcza się materiały w języku polskim i angielskim, materiały w innych językach obcych powinny być przetłumaczone przez oferenta – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 26 | Przy instalacji analizatorów dołączone zostaną paszporty techniczne – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 27 | Gwarancja techniczna przez cały okres trwania umowy uwzględniająca koszty napraw, wymiany podzespołów określonych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nieuwzględnione w formularzu ofertowym. Oferta musi zawierać pełen asortyment zarówno wymaganego sprzętu jak i odczynników. | TAK/NIE* |  |
| 28 | Dostawa oraz instalacja analizatorów na koszt Wykonawcy . Wykonawca bezpłatnie przeszkoli personel laboratorium w zakresie obsługi analizatora jak i interpretacji wyników. min.2 razy. W czasie trwania umowy zalecane przez producenta przeglądy oraz wszystkie naprawy aparatów dzierżawionych będą wykonywane przez serwis i na koszt Wykonawcy. | TAK/NIE* |  |
| 29 | Bezpłatny serwis systemu. Czas oczekiwania na interwencję serwisu – naprawę max.24h od momentu zgłoszenia w dni robocze. Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz. na dobę przez 365 dni w roku (podać nr fax lub tel. pod którym można zgłaszać usterkę). Od momentu zgłoszenia Wykonawca ponosi koszt wykonania badań oraz koszty transportu do innej jednostki wskazanej przez Wykonawcę. W przypadku awarii której usunięcie jest niemożliwe, Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia usterki, urządzenie zastępcze pracujące na tych samych odczynnikach zgodnie ze specyfikacją. | TAK/NIE* |  |
| 30 | Analizatory wraz z: odczynnikami, preparatem czyszczącym i krwią kontrolną posiadać musi deklaracje zgodności CE – zgodnie z zał. Nr 4 | TAK/NIE* |  |
| 31 | Wykonawca zapewni cytowirówkę oraz zadba o jej sprawność na czas trwania umowy | TAK/NIE* |  |

- na potwierdzenie że urządzenie spełnia stawiane wymagania należy dołączyć do oferty foldery , opisy katalogi lub inne dokumenty z których będzie wynikać spełnianie wymagań granicznych,

- niespełnienie któregokolwiek z warunków granicznych skutkować będzie odrzuceniem oferty,

Data i podpis osoby upoważnionej

……………………………………………………

………………………..

miejscowość , data