O P I S   T E C H N O L O G I C Z N Y

do projektu przebudowy części pomieszczeń piwnic pawilonu chirurgicznego SPZOZ w Kościanie na Pracownię Kardiometryczną.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  Dane ogólne:

| 1.1. | Zadanie | : projektu przebudowy części pomieszczeń piwnic pawilonu chirurgicznego SPZOZ w Kościanie na Pracownię Kardiometryczną. |
| --- | --- | --- |
| 1.2. | Obiekt | : Budynek tzw. Pawilonu Chirurgicznego w budowie. |
| 1.3. | Lokalizacja | : Kościan, ul. Szpitalna 7. |
| 1.4. | Inwestor | : Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kościanie 64-000 Kościan, ul. Szpitalna 7. |

2. Podstawa opracowania:

2.1.  Zlecenie i wytyczne Inwestora,

2.2. Decyzja Wielkopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z dn. 08.04.2013 r. nr DN-NS.9012.2.86.2013 o usytuowaniu pomieszczeń diagnostyki Pracowni Kardiometrycznej poniżej poziomu terenu,

2.3. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunków tech-nicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (D.U. nr 75 poz. 690 z 15.06.2002 r.) z późniejszymi zmianami.

2.4. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań, jakim powin-winny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej,

2.5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia  z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych  wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą,

2.6. Projekt budowlany „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na oddział chirurgii i ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej”,

2.7. koncepcja zagospodarowania części pomieszczeń piwnicznych na Pracownię Kardiometryczną,

2.8. Uzgodnienia międzybranżowe.

3. Określenie przedmiotu i zakresu inwestycji:

Projekt dotyczy projektowanej Pracowni Kardiometrycznej, która przeznaczona jest przede wszystkim na potrzeby szpitala i podmiotów zewnętrznych, z którymi SP ZOZ w Kościanie podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Pokazuje on układ funkcjonalny Pracowni i określa niezbędne wyposażenie pomieszczeń dla niej przeznaczonych.

Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu kardiologii i pulmonologii, polegające na nieinwazyjnej ocenie układu krążenia i oddechowego.

Pracownia zlokalizowana zostanie w piwnicach budynku tzw. Pawilonu Chirurgicznego, będącego aktualnie w budowie, którego część jego powierzchni jest już użytkowana.

Obecnie w pawilonie zagospodarowane są pomieszczenia parteru (oddział SOR + zespoły ratownictwa medycznego, Izba przyjęć, pracownie specjalistyczne – endoskopia, RTG, mammografia, tomografia komputerowa) i I ptra (Oddział Internistyczny, Stacja Dializ) oraz część pomieszczeń piwnic, prowadzone są również prace budowlane związane z przebudową 2, 3 i 4 ptra pawilonu na oddział chirurgii i ortopedii. Aktualnie w pawilonie prowadzone są roboty wg projektu „Rozbudowa i przebudowa pomieszczeń SPZOZ w Kościanie na Oddział Chirurgii i Ortopedii, blok operacyjny, sterylizatornię oraz pomieszczeń pomocniczych wraz z dobudową szybu dźwigowego i nadbudową klatki schodowej” – decyzja nr ABS.6740.533.2011 z dn. 2011.09.26 r..

Czynne są częściowo klatki schodowe oraz dźwig dostępny dla pacjentów niepełnosprawnych.

Projekt uwzględnia istniejące zagospodarowanie pomieszczeń piwnic poza rejonem lokalizacji Pracowni i kondygnacji nadziemnych w zakresie komunikacji poziomej i pionowej, dróg ewakuacyjnych, które są rozwiązane w odrębnej dokumentacji.

Ponieważ projekt usytuowany jest w określonej przestrzeni szpitala, częściowo już zagospodarowanej, nie przewiduje się wydzielenia funkcji związanych z obsługą sanitarną pacjentów, która usytuowana jest poza rejonem objętym opracowaniem. Zabezpieczono tylko, dodatkowo, obsługę osób niepełnosprawnych.

4. Charakterystyka obiektu:

Budynek, w którym zlokalizowana zostanie Pracownia Kardiometryczna jest obiektem budynkiem 6 kondygnacyjnym (w tym kondygnacja najniższa – piwnice). Zlokalizowany jest w centralnej części terenu na którym znajduje się szpital. Połączony jest połączony jest z budynkiem w którym znajdują się oddziały: dziecięcy, położniczo-ginekologiczny, rehabilitacyjny i reumatologiczny. Połączony jest układem komunikacyjnym.

Istniejący budynek wykonany został w konstrukcji stalowej, szkieletowej z wypełnieniem ścianami z ceramiki. Stropy żelbetowe, prefabrykowane z płyt kanałowych, wzmocnionych.

Przebudowa pomieszczeń piwnicznych nie wymaga ingerencji w konstrukcję budynku, ani wykonania obliczeń wytrzymałościowych sprawdzających.

Projektowana Pracownia zlokalizowana zostanie w piwnicach Pawilonu Chirurgicznego, w jego południowo-wschodniej części z bezpośrednim dostępem do zlokalizowanej tam klatki schodowej oraz dźwigu szpitalnego. Dostępna jest również klatka schodowa zlokalizowana w sąsiednim budynku do którego dobudowano Pawilon oraz do wykonywanego tam aktualnie dźwigu szpitalnego. Z racji dostępu do dźwigu Pracownia dostępna jest dla osób niepełnosprawnych i chorych na łóżkach i wózkach inwalidzkich.

5. Program działalności:

Projektowana Pracownia będzie działać na potrzeby szpitala, poradni kardiologicznej oraz podmiotów zewnętrznych, z którymi SPZOZ podpisał umowę na świadczenia diagnostyczne. Przedmiotem działania pracowni będą badania diagnostyczne z zakresu kardiologii i pulmonologii, polegające na nieinwazyjnej ocenie układu krążenia i oddechowego.

Pracownia stanowi wydzieloną część szpitala, obejmującą 6 pomieszczeń z ogólnodostępną komunikacją. Rejestracja i oczekiwanie na badania odbywać się będzie w pomieszczeniu rejestracji z poczekalnią, dostępną z korytarza.

Dla pracowników dochodzących zaplecze socjalne – szatnia, jadalnia znajdują się poza obszarem opracowania.

Wszystkie pomieszczenia wyposażone są w instalację sygnalizująćą – zajętości pomieszczeń i Interkom oraz sieć komputerową.

W zakresie podstawowych badań pracowni należy wymienić między innymi:

- diagnostyka wrodzonych i nabytych wad serca, kardiomyopatii,

- ocena serca w chorobie niedokrwiennej, nadciśnieniu tętniczym i niewydolności serca,

- diagnostyka zaburzeń rytmu serca i przewodzenia, kwalifikacja do wszczepienia urządzeń do stymulacji, resynchronizacji, kardiowersji i defibrylacji,

- ocena rezerwy wieńcowej i kurczliwości serca,

- ocena układu naczyniowego, w szczególności przepływów dopplerowskich w tętnicach nerkowych i aorcie oraz tętnicach dogłowowych,

- ocena funkcji płuc,

- ocena zaburzeń snu – polisomnografia (zespół snu z bezdechem),

- ocena ryzyka sercowo-naczyniowego oraz kwalifikacja do dalszego leczenia kardio-logicznego.

6. Zatrudnienie i czas pracy:

W pracowni zatrudnionych na stałe będzie:

- lekarz kardiolog – 0,4 etatu,

- pielęgniarki – 2 etaty,

- rejestratorka – 1 etat,

- świadczenia lekarzy i pielęgniarek oddelegowanych z oddziału wewnętrznego celem wyko-nania konkretnego badania.

Przewiduje się przebywanie w całej pracowni (z wyłączeniem rejestracji) w danym czasie 3 osób z personelu oraz 3 osób z pacjentów.

Przewiduje się, że praca w Pracowni przebiegać będzie na jedną zmianę.

7. Zestawienie pomieszczeń Pracowni:

| Nr | Nazwa pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. m2 | Wys. m | Temp. oC | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| O1. | Klatka schodowa | pł. ceramiczne |  |  | 15o | Nie objęte opracow. |
| 02. | Śluza | pł. ceramiczne | (24,04) |  | 20o | Nie objęte opracow. |
| 03. | Dźwig szpitalny nr 1 |  | (6,71) |  | 15o | Nie objęte opracow. |
| 1. | Pracownia echokardiografii | wykł. PCV | 28,18 | 2,86 | 24o |  |
| 2. | Pracownia prób wysiłk-owych | wykł. PCV | 22,68 | 2,86 | 24o |  |
| 3. | Pokój obserwacji pacjenta | wykł. PCV | 22,68 | 2,86 | 24o |  |
| 4. | Pomieszczenie socjalne | wykł. PCV | 17,65 | 2,74 | 20o |  |
| 5. | Pomieszczenie sanitarne | pł. ceramiczne | 3,30 | 2,54 | 20o |  |
| 6. | Rejestracja z poczekalnią | pł. ceramiczne | 21,82 | 2,74 | 20o |  |
| 7. | Pracownia EKG, Spiromet-ria | W ykł. PCV | 21,49 | 2,74 | 20o |  |
| 8. | Komunikacja | pł. ceramiczne | 60,00 | 2,40 | 20o |  |
| 9. | W c dla niepełnosprawnych | pł. ceramiczne | 5,52 | 2,62 | 20o |  |
|  | Razem | 203,32 |

Pomieszczenia sanitarne dla pacjentów znajdują się na parterze.

8. Wyposażenie:

Pomieszczenia szpitala należy wyposażyć w optymalny pod względem higieny i komfortu pracy sprzęt ergonomiczny, energooszczędny, trwały, odporny na intensywne użytkowanie, łatwo zmywalny, a także odporny na używane w szpitalu środki czyszcząco-dezynfekujace i wielokrotne cykle czyszczenia, na intensywną eksploatację. Powinny także posiadać atesty dopuszczające do stosowania w zakładach opieki zdrowotnej.

Ze względu na ilość i różnorodność występujących w szpitalu urządzeń, Wykonawca jest zobowiązany do maksymalnego ograniczenia ilość różnych dostawców i producentów sprzętu do niezbędnego minimum, w celu zapewnienia optymalnych warunków zakupu, serwisowych i gwarancyjnych.

W zestawieniach i na rysunku nie wykazano sprzętu medycznego, którego dobór obciąża Inwestora.

W pomieszczeniach Pracowni powinien znajdować się zestaw do udzielani pierwszej pomocy lekarskiej.

Środki czystości i sprzęt do sprzątania przechowywane są w wydzielonych pomieszczeniach poza obrębem opracowania.

Całe wyposażenie winno być uzgodnione z Inwestorem.

W pomieszczeniach sanitarnych i przy umywalkach należy zamontować kompletną galanterię łazienkową, taką jak pojemniki na mydło i płyn dezynfekcyjny, haczyki ubraniowe, haczyki na ręczniki, pojemniki na papiewr toaletowy, suszarki, pojemniki na ręczniki papierowe.

W sanitariacie dla niepełnosprawnych należy zamontować komplet poręczy oraz specjalną armaturę ułatwiającą korzystanie z toalety osobom niepełnosprawnym.

Na ciągach komunikacyjnych należy zamontować pochwyt, który równocześnie będzie listwą odbojowa.

Meble medyczne winny mieć nóżki o wysokości min. 15 cm w celu umożliwienia mycia i dezynfekcji podłóg.

9. Wytyczne dla branż:

-    podłogi i posadzki – wykonać z materiałów gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i

odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych. Połączenie ze ścianami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Posadzki w pomieszczeniach z urządzeniami elektronicznymi powinna być posadzką prądoprzewodzącą z instalacją odprowadzenia ładunków elektrostatycznych. Posadzka w innych pomieszczeniach, w tym ze stanowiskami komputerowymi powinna być antyelektrostatyczna (rozpraszająca).,

  - ściany - projektowane ścianki działowe grub. 10 cm wykonać z płyt gipsowo-kar-

tonowymi z izolacją akustyczną z wełny mineralnej lub szklanej grub. odpowiednio 5 cm. grub. 12 cm z cegły ceramicznej.

-    ściany przy umywalkach w gabinetach i w sanitariatach wykończyć do wys. min. 2,10

m płytkami ceramicznymi na zaprawie klejowej,

  - malowanie ścian i sufitów farbami emulsyjnymi zmywalnymi akrylowymi lub

lateksowymi 2*. Sufit w kolorze białym, ściany w kolorach jasnych. Zaleca się wzmocnić tynki  - podłoże pod malowanie tapetami szklanymi,

  - stolarka drzwiowa - typowa, skrzydła płytowe szer. 1,10 m.

  - ślusarka otworowa aluminiowa ze skrzydłami szer. 1,10 m.

  - stolarka okienna - PCV zespolona, parapety PCV. Okna wyposażone w nawietrzaki

w górnej części. Okno do gabinetu należy wyposażyć w żaluzje,

  - wentylacja – nawiewno-wywiewna, grawitacyjna lub mechaniczna, zapewniająca wymianę powietrza w i-

lości 2x/h, w pomieszczeniach sanitarnych mechaniczna, załączana w momencie wejścia do pomieszczenia,

  - instalacja wod-kan. - wykonać jako krytą,

  - instalacja c.o.  - grzejniki płytowe,  przewody miedziane. Grzejniki montować w

odległości min. 6 cm od ściany w celu umożliwienia utrzymania czystości grzejników, ściany i podłogi.

W wykonawstwie obiektu należy stosować wyłącznie materiały i wyroby posiadające obowiązujące świadectwa dopuszczalności do stosowania w budownictwie. Materiały wykończeniowe muszą posiadać atesty i aprobaty ITB i PZH dopuszczające je do stosowania w budownictwie służby zdro-wia.

Wszystkie roboty należy wykonywać zgodnie z aktualnymi „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz z obowiązującymi przepisami, instrukcjami producentów i sztuką budowlaną.

Opracował :

Kościan, 23.05.2013 r.                                                             ....................................................