Kościan , 24.12.2013 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 5120-855 w.218

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostawa aparatu ultrasonograficznego

nr postępowania: SPZOZEPII/23/25/13

- Dział obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 5 : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie na II harmonicznej  Min. 3 pasma II harmonicznej"

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. II.5. na następujący: „ Obrazowanie na II harmonicznej. Min. 4 pasma II harmonicznej”. Zmniejszenie ilości pasm obrazowania II harmonicznej do 3 spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych Zamawiającego. 3 pasma II harmonicznej są charakterystyczne dla aparatów starszej generacji i niższej klasy niż USG potrzebne do prowadzenia referencyjnej diagnostyki w szpitalu. Aparaty o 4 pasmach obrazowania harmonicznego są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim.

- Dział obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 18 :Wnoszę o dopuszczenie zapisu; „Ilość niezależnych kursorów (linii prostych) w M-mode anatomicznym w czasie rzeczywistym i z pamięci CINE min. 1"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt. II.18. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG, które mają obrazowanie w trybie M-mode anatomicznym min. 3 kursorów (lnii prostych). To rozwiązanie technologiczne ma znaczenie w praktyce szpitalnej i w związku z tym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do nowoczesnych i najlepszych rozwiązań dostępnych powszechnie na rynku zaspakajających jego potrzeby i wymagania. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego takie obrazowanie diagnostyczne jest w ofercie aparatów USG produkowanych przez co najmniej kilku producentów. Ultrasonografy z ta funkcjonalnością są dostępne na rynku polskim.

- Dział obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 21: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 15mm ze zmianą wielkości bramki co 0,5mm lub płynna"

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. II.21 na następujący: „Zakres bramki dopplerowskiej: min. od 0,5 mm do 20 mm ze zmienną wielkością bramki co 0,5 mm lub płynna ze skokiem nie większym niż 0,5 mm”. Zakres ten ma znaczenie w praktyce szpitalnej i w związku z tym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do nowoczesnych i najlepszych rozwiązań dostępnych powszechnie na rynku zaspakajających jego potrzeby i wymagania. Ultrasonografy kilku producentów wyposażone w tą funkcjonalność są dostępne na rynki polskim.

- Dział obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 22: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Odchylenie wiązki Dopplerowskiej min. +/- 20 stopni"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt. II.22. Zakres ten ma znaczenie w praktyce szpitalnej i w związku z tym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do nowoczesnych i najlepszych rozwiązań dostępnych powszechnie na rynku zaspakajających jego potrzeby i wymagania. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG posiadających wymagany kąt odchylenia wiązki dopplerowskiej na głowicach liniowych, m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd.

- Dział obrazowanie i prezentacją obrazu pkt 25:  Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Kątowa regulacja wzmocnienia; (Angel Gain) min. 8"

Wnoszę o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. II.25 na następujący:  "Kątowa regulacja wzmocnienia (Angel Gain) min. 6 stref regulacji"

Całkowity brak tej funkcji spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych Zamawiającego. Aparaty USG o 6 strefach regulacji wzmocnienie kątowego są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim. To rozwiązanie technologiczne ma znaczenie w praktyce szpitalnej i w związku z tym Zamawiający opisał przedmiot zamówienia stosownie do nowoczesnych i najlepszych rozwiązań dostępnych powszechnie na rynku zaspakajających jego potrzeby i wymagania.

- Dział obrazowanie i prezentacja obrazu pkt 26: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Zmiana map koloru w Color Dopplerze min. 12 map"

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. II.26 na następujący: „Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze, min. 15 map”. Zmniejszenie ilości map koloru w Color Doplerze do 12 map spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych Zamawiającego, aparaty o 15 mapach w Color Doplerze są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim.

- Dział funkcje użytkowe pkt 6:  Zamawiający stawia następujące wymaganie: „Ow+33" Wnoszę o usunięcie zapisu.

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. IV.6 na następujący: „ Programowalne przez użytkownika klawisze, ułatwiające pracę przez stworzenie własnych skrótów wywołujących pomiary i zaprogramowania obsługi funkcji indywidualnie w zależności od potrzeb poszczególnych użytkowników - minimum 15 klawiszy”. Pozbawienie aparatu programowalnych klawiszy spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań użytkowych Zamawiającego, aparaty o min. 15 programowalnych klawiszach są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 1: Wnoszę o dopuszczenie zapisu; „Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ."

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.1. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG posiadających nowoczesne głowice matrycowe m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. Nowoczesna technologia zastosowana w głowicach, a określona w opisie przedmiotu zamówienia ma duże znaczenie w praktyce szpitalnej, a proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy starszego typu i niższej  klasy spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 1b: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Liczba elementów; min. 192"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.1b. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG spełniających wymagany parametr m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. Nowoczesna technologia zastosowana w głowicach, a określona w opisie przedmiotu zamówienia ma duże znaczenie w praktyce szpitalnej, a proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy o mniejszej ilości kryształów niż wymagana spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt lc : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Kąt skanowania min. 60 st. +/- 2 st."

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.1c. Postawiony wymóg minimum 60 stopni dopuszcza głowice o większym kącie obrazowania czyli istnieje kliku producentów m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. którzy oferują sondy o w/w parametrach. Proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy o mniejszym kącie niż wymagany spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 1d : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie harmoniczne min. 3 pasma częstotliwości"

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. V.1d. na następujący: „ Obrazowanie na II harmonicznej. Min. 4 pasma II harmonicznej”. Zmniejszenie ilości pasm obrazowania II harmonicznej do 3 spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych Zamawiającego. 3 pasma II harmonicznej są charakterystyczne dla aparatów starszej generacji i niższej klasy niż USG potrzebne do prowadzenia referencyjnej diagnostyki w szpitalu. Aparaty o 4 pasmach obrazowania harmonicznego są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 2: Wnoszę o dopuszczenie zapisu; „Głowica elektroniczna, Liniowa, szerokopasmowa ze zmianą częstotliwości pracy"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.2. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG posiadających nowoczesne głowice matrycowe m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. Nowoczesna technologia zastosowana w głowicach, a określona w opisie przedmiotu zamówienia ma duże znaczenie w praktyce szpitalnej, a proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy starszego typu i niższej  klasy spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowicę ultradźwiękowe pkt 2a: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Zakres częstotliwości pracy; co najmniej  od 4,0 do 13,0 MHz +/-1 MHz"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.2a. Postawiony wymóg minimum od 4 do 13 MHz dopuszcza głowice o większym zakresie częstotliwości czyli istnieje kliku producentów m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. którzy oferują sondy o w/w parametrach. Proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy o mniejszej częstotliwości niż wymagana spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 2b : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Liczba elementów: min. 192"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.2b. Na polskim rynku dostępnych jest wiele aparatów USG spełniających wymagany parametr m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. Nowoczesna technologia zastosowana w głowicach, a określona w opisie przedmiotu zamówienia ma duże znaczenie w praktyce szpitalnej, a proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy o mniejszej ilości kryształów niż wymagana spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych i klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 2e: Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Obrazowanie harmoniczne min. 6 pasm częstotliwości"

Odp. Zamawiający modyfikuje wymóg określony w pkt. V.2e. na następujący: „ Obrazowanie na II harmonicznej. Min. 4 pasma II harmonicznej”.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 3a : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Zakres częstotliwości pracy: co najmniej 4,0 -10,0 MHz +/-1MHZ"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.3a. Postawiony wymóg minimum od 4 do 10 MHz dopuszcza głowice o większym zakresie częstotliwości czyli istnieje kliku producentów m.in: GE, Toshiba, Philips, Mindray, Esaote itd. którzy oferują sondy o w/w parametrach. Proponowane przez Wykonawcę dopuszczenie głowicy o mniejszej częstotliwości niż wymagana spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań diagnostycznych i klinicznych Zamawiającego.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 3b : Wnoszę o dopuszczenie zapisu: „Liczba elementów: min. 128"

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.V.3b. Zmniejszenie ilości elementów formułujących wiązkę w głowicy do 128 map spowodowałoby, że aparat ultrasonograficzny będący przedmiotem zamówienia nie spełniałby oczekiwań klinicznych Zamawiającego. Głowice o 190 elementach są produkowane przez co najmniej kilku producentów i są dostępne na rynku polskim.

- Dział głowice ultradźwiękowe pkt 3e :

Wnoszę o dopuszczenie zapisu; „Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości"

Odp. Zamawiający prosi o uważne zapoznaie się z parametrami i czytanie specyfikacji ze zrozumieniem. Aktualny punkt V.3e. brzmi właśnie: "Obrazowanie harmoniczne min. 4 pasma częstotliwości" czyli dopuszcza parametr przedstawiony przez Wykonawcę.

- Dział opcje rozbudowy pkt 1:

Zamawiający wymaga.- Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną neurolqgiczną typu

„burr hole" szerokopasmową o częstotliwości co najmniej od 3 do 8 MHz ii kącie pola

skanowania min. 90 stopni" . Wnoszę o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zmawiający usuwa wymóg: "Możliwość rozbudowy o głowicę śródoperacyjną neurologiczną typu „burr hole” szerokopasmową o częstotliwości co najmniej od 3 do 8 MHz i kącie pola skanowania min. 90 stopni"

- Dział opcje rozbudowy pkt 4:

Zamawiający wymaga: Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na podłączenie sond

współpracujących z neuronawigacją,. Wnoszę o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zmawiający usuwa wymóg: "Możliwość rozbudowy o moduł pozwalający na podłączenie sond współpracujących z neuronawigacją"

- Dział opcje rozbudowy pkt 5 :

Zamawiający wymaga: możliwość rozbudowy o głowicę laparoskopową szerokopasmową z giętką końcówką o częstotliwości co najmniej od 4 do 13 MHz i długości pola skanowania max 35 mm. Wnoszę o usunięcie zapisu w całości.

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ określony w pkt.VI.5.

Rozbudowa o głowicę laparoskopową jest planowana przez Zamawiającego w przyszłości dlatego wymagana możliwość rozbudowy jest jak najbardziej konieczna i zgodna z oczekiwaniami diagnostycznymi i klinicznymi Zamawiającego.

Pragniemy podkreślić, że Zamawiający zdaje sobie w pełni sprawę z konieczności jasnego i precyzyjnego określenia wymaganych parametrów technicznych przedmiotu zamówienia, poprzez opisy tradycyjnie używane w danej dziedzinie medycyny, a zarazem zrozumiałe dla wszystkich osób trudniących się̨ działalności w branży medycznej.

Zwracamy jednak uwagę na fakt, że określenie przedmiotu zamówienia jest zarazem obowiązkiem jak i uprawnieniem Zamawiającego, a opis przedmiotu zamówienia nie wiąże się z koniecznością zdolności realizacji zamówienia przez wszystkie podmioty działające na rynku w danej branży.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………