Formularz warunków technicznych, dodatek nr III do siwz

Załącznik nr 2 do oferty

Znak Sprawy: SPZOZEPII/23/01/14

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Koscianie  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

Zadanie 1: Dostawa ambulansu.

Marka, typ, model pojazdu bazowego …………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji pojazdu bazowego …………………………………………………………………………………………………....

Ambulans spełnia wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C (lub normy równoważnej) i w normie PN EN 1865 zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) posiada dokument/ certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789, który jest załącznikiem do naszej oferty.

ETAP I

| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO I W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS |  |  |
| 1. NADWOZIE |  |  |
| - Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony |  |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 5 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) |  |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł kąt otwarcia min 250 stopni |  |  |
| - Zewnętrzny schowek za lewymi drzwiami przesuwnymi (oddzielony od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu), z miejscem mocowania min. 2 szt. butli tlenowych 10l, krzesełka kardiologicznego, noszy podbierakowych, materaca próżniowego oraz deski ortopedycznej dla dorosłych. |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu ze stopniem stałym wewnętrznym |  |  |
| - Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
| - Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny |  |  |
| - Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem |  |  |
| - Autoalarm |  |  |
| - Immobilizer |  |  |
| - Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| - Izolacja termiczna i akustyczna ścian |  |  |
| - Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 75 litrów |  |  |
| - Czujnik deszczu |  |  |
| - Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy |  |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Turbodiesel o pojemności min. 1900 cm³ |  |  |
| - Spełniający wymagania normy Euro 5 |  |  |
| - Moc silnika min 160 KM |  |  |
| - Skrzynia biegów manualna synchronizowana min 7 biegów w tym wsteczny |  |  |
| - Napęd na koła tylne lub przednie |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |  |  |
| - Moment obrotowy nie mniejszy niż 350 Nm |  |  |
| III. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania |  |  |
| - Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |
| - System wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| - System rozdziału siły hamowania |  |  |
| IV. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Ze wspomaganiem |  |  |
| V. ZAWIESZENIE |  |  |
| - Stabilizator osi przedniej i tylnej (fabryczny) - System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny - Zawieszenie zapewniające przyczepność kół do podłoża ,oraz komfort transportu chorego |  |  |
| VI. KOŁA I OGUMIENIE |  |  |
| - Komplet kół ( 4 szt.) z oponami zimowymi. |  |  |
| - Rozmiar felg min. 16 cali |  |  |
| - Dodatkowy komplet opon letnich ( 4 szt.) |  |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLCJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Ogrzewanie przedziału medycznego cieczą chłodzącą silnik – nagrzewnica w przedziale medycznym |  |  |
| - Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 1,8 kW (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) |  |  |
| - Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia) |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; |  |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Wzmocniony alternator (podać wydajność w A) |  |  |
| - Dwa akumulatory -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego-połączone tak ,aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania do sieci 230 V-widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów ,z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów) |  |  |
| - Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju |  |  |
| - Minimum 2 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |  |  |
| - Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki ; min 4 gniazda zasilające 12V, |  |  |
| - Przewód zasilania zewnętrznego min. 7 m |  |  |
| - Grzałka zasilana z sieci 230V w układzie chłodzenia silnika (w bloku silnika) |  |  |
| - Inwertor prądu stałego 12V na zmienny sinusoidalny 230V o mocy min. 1000 W, umożliwiający zasilanie urządzeń 230 V w trakcie jazdy ambulansu |  |  |
| IX. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| - Belka świetlna typu LED zamontowana w przedniej części pojazdu z możliwością nadawania komunikatów głosem (głośnik zamontowany w pasie przednim). |  |  |
| - 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |  |  |
| - Belka świetlna typu LED zamontowana w tylnej części dachu. |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
| - Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |  |
| - Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |
| - Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. oraz logo Szpitala po uzgodnieniu z Zamawiającym |  |  |
| - Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. a) pas odblaskowy z folii typu 3 barwy czerwonej, umieszczony w obszarze pomiędzy linią okien i nadkoli b) pas odblaskowy z foli typu 3 barwy czerwonej umieszczony wokół dachu c) pas odblaskowy z folii typu 1 lub 3 barwy niebieskiej umieszczony bezpośrednio nad pasem czerwonym (o którym mowa w pkt. „a”) |  |  |
| X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Światło rozproszone (świetlówki) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego - min. 6 punktów świetlnych (podać ilość punktów świetlnych) |  |  |
| - Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) |  |  |
| - Włączenie /wyłączenie oświetlenia (jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
| - Halogen zainstalowany nad blatem roboczym |  |  |
| XI. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów, zapewniający możliwość przewożenia drobnego wyposażenia medycznego (w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na klucz schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami) |  |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania 2 szt. walizek lub toreb medycznych z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |
| - Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie ; min. 3 sztuki) |  |  |
| - Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |
| - Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  |  |
| - Szyna do mocowania sprzętu na ścianie bocznej typu „Modura” (podać długość szyny w cm) |  |  |
| - Panel sterujący: - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu - sterujący oświetleniem przedziału medycznego - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
| XII. CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA I PRÓŻNIOWA |  |  |
| - Podwójny Punkt poboru typu AGA na ścianie bocznej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |  |
| - Butla tlenowa o pojemności 1500 l (2 x 10 l pod ciśnieniem 150 atm. ,) – 2 szt, |  |  |
| - Reduktor tlenowy do butli 10 l (konstrukcja reduktora umożliwiająca montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy; manometry reduktorów zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi) instalacja tlenowa umożliwiająca zasilanie paneli tlenowych z obu butli jednocześnie lub po wypięciu jednej butli z instalacji – 2 szt. |  |  |
| - Centralna instalacja próżniowa składająca się z: pompy, punktu poboru wyposażonego w regulację siły ssania oraz manometr podciśnienia, słoja na wydzielinę wraz z kompletem przewodów. |  |  |
| XIII. OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| - Reflektory zewnętrzne z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |
| XIV. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| - Sygnał dźwiękowy modulowany |  |  |
| - Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) |  |  |
| XV. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| - Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego |  |  |
| - Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
| - Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: |  |  |
| - zakres częstotliwości 168-170 MHz |  |  |
| - impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
| - współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
| - charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| XVI. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |  |
| - Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z podłokietnikiem zgodnie z PN EN 1789 + regulacja oparcia lędźwiowa |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| - Kosz na śmieci |  |  |
| - Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |  |
| - Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z kierunkowskazem bocznym |  |  |
| - Światła przeciwmgielne przednie |  |  |
| - Poduszka powietrzna kierowcy i pasażera; poduszki boczne oraz kurtyny nadokienne |  |  |
| - Radioodtwarzacz CD MP3 |  |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |  |
| - Pojedynczy fotel pasażera |  |  |
| - Przednie i tylne czujniki parkowania z wizualizacją odległości od przeszkody w lusterkach zewnętrznych. |  |  |
| - Przednia szyba ogrzewana elektrycznie |  |  |
| XVII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| - Długość przedziału medycznego ; min. 325 cm |  |  |
| - Szerokość przedziału medycznego ; min. 170 cm |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego ; min. 185 cm |  |  |
| - Dwa obrotowe miejsca siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówek, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia pod plecami, fotele klasy M1 (podać markę, model,). |  | . |
| - Fotel usytuowany tyłem do kierunku jazdy, ze składanym do pionu siedziskiem i pasem bezwładnościowym trzypunktowym, z regulowanym kątem oparcia pod plecami, fotel klasy M1 (podać markę, model) |  |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |
| - Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| - Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym |  |  |
| - Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przeszkloną przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami o wysokości min. 180 cm); |  |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora ZOLL M Series umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania respiratora PARAPAC 2 D umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania pompy infuzyjnej umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania ssaka akumulatorowgo (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| - Logotyp, nazwa zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Załączyć świadectwo homologacji na pojazd skompletowany jako – M1/samochód specjalny sanitarny typ C (bez załączników |  |  |
| - Pojazd fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji min. 2013 , bez limitu kilometrów. |  |  |
| - Termin dostawy max. 30 dni od daty podpisania umowy |  |  |
| - Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji ambulansu i wyposażenia medycznego . |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| - Gwarancja mechaniczna(silnik i podzespoły) min. 24 miesiące |  |  |
| - Gwarancja na powłokę lakierniczą min. 24 miesiące |  |  |
| - Gwarancja na perforację nadwozia min. 144 miesiące |  |  |
| - Gwarancja na zabudowę medycznej ambulansu min. 24 miesiące |  |  |
| - Gwarancja na sprzęt medyczny min. 24 miesiące |  |  |
| - Zamontowanie przez użytkownika dodatkowego sprzętu i urządzeń nie skutkuje utratą gwarancji na zabudowę przedziału medycznego. |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Bezpłatne przeglądy wyposażenia przedziału medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy |  |  |
| - Naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
| - Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Pełne ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC na okres 12 miesięcy |  |  |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry/warunki” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................

Formularz warunków technicznych, dodatek nr III do siwz

Załącznik nr 2 do oferty

Znak Sprawy: SPZOZEPII/23/01/14

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania charakteryzuje się następującymi parametrami:

Zadanie II: Wyposażenie medyczne.

| - Nosze główne – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
| - z materacem konturowym, profilowanym, stabilizującym; |  |  |
| - nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
| - z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |  |
| - rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |  |
| - z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
| - z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – potwierdzenie producenta o kompatybilności z oferowanymi noszami transportowymi; |  |  |
| - nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| - ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami o regulowanej długości do przenoszenia, z dodatkowym zestawem składanych rączek bocznych do przenoszenia noszy w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych; |  |  |
| - z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
| - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| - z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
| - Składany wieszak na kroplówki |  |  |
| - Jednorazowe prześcieradło z gumką na materac |  |  |
| - dopuszczalne obciążenie noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| - waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - Wyrób spełnia WYMOGI NORMY PN-EN 1789+A1 I PN-EN 1865-1) 14. Deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty |  |  |

| - Transporter noszy głównych – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - System automatycznego składania / rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.; |  |  |
| - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| - regulacja wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
| - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
| - wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); |  |  |
| - min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce |  |  |
| - system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |
| - dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; |  |  |
| - dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera; |  |  |
| - obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
| - waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); |  |  |
| - transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , Licznik wskazujący konieczność wykonania przeglądu serwisowego tzn. pokazujący ilość cykli: złożone /rozłożone podwozie transportera noszy |  |  |
| - transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| - Wyrób spełnia WYMOGI NORMY PN-EN 1789+A1 I PN-EN 1865-1) 14deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |

| - UPRZĄŻ TRANSPORTOWA DLA DZIECI – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - Uprząż transportowa na nosze |  |  |
| - Możliwość zabezpieczenia dzieci od 4,5 do min. 18 kg |  |  |
| - Wykonana z materiału łatwo zmywalnego |  |  |
| - Mocowana do ramy noszy w trzech punktach za pomocą pasów |  |  |
| - Mocowanie dziecka za pomocą pasów o regulowanej długości |  |  |
| - Pokrowiec do przechowywania uprzęży |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - Krzesełko transportowe – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| - Rama krzesła wykonana z materiału zabezpieczonego przed korozją przystosowana do dezynfekcji |  |  |
| - Wyposażone w 4 kółka jezdne z czego 2 przednie skrętne w zakresie 360 stopni wyposażone w hamulce |  |  |
| - Wyposażone w przednie składane rączki transportowe z regulacją długości, z możliwością ustawiana ich na min 2 poziomach wysokości |  |  |
| - Wyposażone w dwie pary składanych tylnych rączek transportowych |  |  |
| - Wyposażone w blokadę zabezpieczającą przed złożeniem w trakcie transportu |  |  |
| - Siedzisko wykonane z mocnego materiału , odpornego na bakterie i grzyby, zmywalnego, dezynfekowalnego, odpornego na wodę oraz na olej napędowy |  |  |
| - Wyposażone w 2 pasy zabezpieczające umożliwiające szybkie ich rozpięcie |  |  |
| - Waga max. 10 kg |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne min 155 kg |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - Defibrylator – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Defibrylator półautomatyczny |  |  |
| - Zasilanie bateryjne, baterie ogólnodostępne w handlu - minimum 300 defibrylacji lub min. 5 lat żywotności |  |  |
| - Możliwość defibrylacji dorosłych i dzieci poniżej 8 roku życia, osobny protokół energetyczny dla dorosłych i dla dzieci / automatyczne rozpoznawanie rodzaju podłączonych elektrod i zmiana protokołu |  |  |
| - Aparat odporny na: - działanie kurzu i wilgoci (min. klasa IP55 wg IEC 529), - niską i wysoką temperaturę (praca w min. 0-50ºC, przechowywanie -20 do +60ºC), - uderzenia i wstrząsy (minimum spełnienie wymogów norm IEC 68−2−27; 100G ) |  |  |
| - Ciężar aparatu max 3,5 kg |  |  |
| - Dwufazowa fala defibrylacji |  |  |
| - Energia maksymalna defibrylacji 200J |  |  |
| - Możliwość programowania poziomów energii |  |  |
| - Defibrylacja przy pomocy elektrod jednorazowych naklejanych na klatkę piersiową |  |  |
| - Ekran typu LCD: - wyświetlanie krzywej EKG, - wyświetlanie liczby wykonanych defibrylacji i komunikatów tekstowych |  |  |
| - Funkcja codziennego automatycznego testu |  |  |
| - Stale widoczny wskaźnik sprawności aparatu, nie wymagający włączania urządzenia |  |  |
| - Pamięć wewnętrzna z możliwością bezprzewodowej transmisji danych do komputera |  |  |
| - Funkcja wspomagania resuscytacji krążeniowo-oddechowej z informacją zwrotną o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  |  |
| - Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  |  |
| - Prezentacja graficzna na ekranie wykresu słupkowego głębokości uciśnięć klatki piersiowej ze znacznikiem na poziomie 5 cm, zgodnie z Wytycznymi 2010 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej |  |  |
| - Elektrody samoprzylepne dla dorosłych – 1 komplet |  |  |
| - Pokrowiec na defibrylator z dodatkową kieszenią do przechowywania zapasowych elektrod |  |  |
| - Komunikaty tekstowe i głosowe wskazujące wszystkie kroki kompletnego algorytmu BLS / AED, zgodnie z „Wytycznymi 2010” Europejskiej Rady Resuscytacji |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - SSAK AKUMULATOROWY PRZENOŚNY–1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| - ssak elektryczny przenośny, zasilany z sieci 12V DC i wewnętrznego akumulatora, możliwość ładowania akumulatora z sieci 230V |  |  |
| - wyposażony w uchwyt do przenoszenia |  |  |
| - Obudowa wykonana z tworzywa ABS o wysokiej odporności |  |  |
| - 1 zbiornik wielorazowy o pojemności min 1[l] na odsysane płyny wykonany z materiału nietłukącego i sterylizowany w temp 121ºC |  |  |
| - wydajność ssania min 22 [l/min] |  |  |
| - płynna regulacja podciśnienia do 80kPa |  |  |
| - czas pracy na zasilaniu akumulatorowym – minimum 40 minut |  |  |
| - wielostopniowe zabezpieczenie przed przenikaniem płynów do wnętrza aparatu (zabezpieczenie pompy) |  |  |
| - ciężar z pełnym wyposażeniem max 3,5 kg |  |  |
| - wyposażony: |  |  |
| - przewód ssący silikonowy |  |  |
| - filtry p/bakteryjny- 7 SZT. |  |  |
| - uchwyt ścienny z systemem zasilania, z atestem na obciążenia min 10G |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - SSAK NOŻNY – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - pojemność min. 600 ml. |  |  |
| - wyposażony w torbę z uchwytami transportowymi do przenoszenia. |  |  |
| - wydajność min. 100 ml/sek, średni przepływ roboczy min 40 l/min. |  |  |
| - podciśnienie co najmniej 80 kPa. |  |  |
| - możliwość uruchamiania nogą (stopą). |  |  |
| - przystosowany do sterylizacji. |  |  |
| - waga do max 2 kg. |  |  |
| - CIŚNIENIOMIERZ ZEGAROWY NA SZYNĘ TYPU MODURA |  |  |
| - Ciśnieniomierz ręczny |  |  |
| - Manometr zegarowy |  |  |
| - Tarcza manometru o szerokości min. 15 cm |  |  |
| - Zakres pomiarowy min. 0 – 300 mmHg |  |  |
| - Potwierdzona dokładność ±3 mm Hg |  |  |
| - Dożywotnia gwarancja kalibracji |  |  |
| - Mankiet wielorazowy wykonany z tworzywa sztucznego – zapinany na rzep, przystosowany do mycia i dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z powłoką antybakteryjną, niezawierający lateksu, przewód mankietu obrotowy o 360º, łatwa wymiana mankietu na inny rozmiar, bez odkręcania przewodów , mankiety dla pacjentów pediatrycznych i dorosłych, min 6 rozmiarów, w tym 1 szt. o dł 60 cm |  |  |
| - Zestaw do montażu ciśnieniomierza na szynie typu modura |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - UNIERUCHOMIENIE PEDIATRYCZNE Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Deska ortopedyczna pediatryczna |  |  |
| - Przeznaczona do zabezpieczenia poszkodowanych do lat 10 |  |  |
| - Przenikliwa dla promieni X |  |  |
| - Wyposażona w zintegrowany (wbudowany) system pediatrycznego unieruchomienia głowy |  |  |
| - System kodowanych kolorami pasów zabezpieczających |  |  |
| - Wbudowane min 4 uchwyty do przenoszenia |  |  |
| - System mocowania na noszach głównych w ambulansie |  |  |
| - Długość min 120cm |  |  |
| - Dopuszczalne obciążenie do min 40kg |  |  |
| - Wyposażona w pokrowiec ochronny |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - KAMIZELKA ORTOPEDYCZNA TYPU KED – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Przeznaczona do ewakuacji i transportu pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |
| - Możliwości zastosowania: |  |  |
| - Unieruchomienie kręgosłupa na całej jego długości |  |  |
| - Ewakuacja z trudno dostępnych miejsc (rozbite pojazdy, wąskie przestrzenie ) pacjentów z podejrzeniem urazu kręgosłupa |  |  |
| - W zestawie: |  |  |
| - kamizelka ortopedyczna |  |  |
| - wypełnienie krzywizny kręgosłupa |  |  |
| - dwa paski mocujące głowę |  |  |
| - pokrowiec transportowy |  |  |
| - pokrycie – wzmacniany, łatwo zmywalny, odporny na przetarcia materiał |  |  |
| - listwy usztywniające |  |  |
| - wbudowane nylonowe pasy spinające |  |  |
| - Pasy spinające o regulowanej długości, min. 6 par |  |  |
| - różnokolorowe pasy spinające tułów |  |  |
| - pasy biodrowe |  |  |
| Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty. |  |  |
| - NOSZE PODBIERAJĄCE – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Łopaty wykonane z aluminium |  |  |
| - System zamków zabezpieczających przed przypadkowym rozdzieleniem noszy przez obsługę /wyposażony w tzw podwójną zapadkę / |  |  |
| - Wielostopniowa regulacja długości |  |  |
| - Możliwość złożenia do transportu |  |  |
| - Min. 6 zdystansowanych od płaskiego podłoża uchwytów do przenoszenia |  |  |
| - Konstrukcja zabezpieczona przed wnikaniem płynów i materiału zakaźnego |  |  |
| - Min. 3 pasy zabezpieczające mocowanie pacjenta do noszy |  |  |
| - Nośność co najmniej 150kg |  |  |
| - Waga do 10 kg |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - PŁACHTA RATOWNICZA – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach |  |  |
| - Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych |  |  |
| - Wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych |  |  |
| - Udźwig min. 200 kg |  |  |
| - Minimalne wymiary: szerokość min. 70Cm, długość min. 180cm |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| - SPRZĘT POZOSTAŁY |  |  |
| - Zestaw do konikotomii typu Quicktrach przeznaczony dla dzieci – 1 szt. , podać markę u typ, rok produkcji załączyć folder, dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych |  |  |
| - Akumulator kwasowo – ołowiowy do defibrylatora marki Zoll - M-Series, zalecany przez producenta – 1 szt., podać markę u typ, rok produkcji załączyć folder, dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych, |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Termin dostawy 21 dni od daty podpisania umowy |  |  |
| - Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji wyposażenia medycznego . |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| - Gwarancja na wyposażenie medyczne min. 24 miesiące |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Naprawy gwarancyjne wyposażenia medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających warsztatu Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
| - Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy |  |  |
| - Przy przedłużającej się naprawie dostarczamy sprzęt zastępczy |  |  |
| - Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry/warunki” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................