Kościan , 28.03.2014 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 65 512 07 07

Do wszystkich  zainteresowanych

dotyczy : dostawy systemu nadzoru kardiologicznego

nr postępowania: SPZOZEPII/23/04/14

- Czy Zamawiający dopuści monitory o wymiarach 310 x 285 x 163 mm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści monitory z pomiarem HR w zakresie 15 – 300 ud./min?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści monitory z liczbą zapisanych zdarzeń alarmowych 700, w tym zdarzenia arytmii, oraz z liczbą zapisanych pomiarów NIBP – 1000?

Odp. Tak.

- Z uwagi na to, iż zamawiane kardiomonitory będą tworzyły odrębny system centralnego monitorowania, zwracamy się do Zamawiającego z prośba o dopuszczenie kardiomonitorów współpracujących z centralą monitorującą PM2000 firmy Biocare, która zostanie zaoferowana razem z monitorami.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści monitory bez możliwości późniejszej rozbudowy ze względu na kompaktową budowę monitora? Elementy wyszczególnione w wymaganiach i parametrach technicznych (pomiar IBP w dwóch kanałach, saturacja Masimo, EtCo2 w technologii Respironics lub Phasel, pomiar gazów anestetycznych w technologii Phasel, drukarka termiczna) możemy zaoferować w tej ofercie przetargowej.

Odp. Zamawiający wymaga możliwości rozbudowy na dzień składania ofert, ale nie wymaga ich dostarczenia.

- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą obsługującą do 64 monitorów przyłóżkowych?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą współpracującą z urządzeniami firmy Biocare?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści centralę monitorującą z 72-godzinnym zapisem krzywych dla każdego monitora przyłóżkowego, 240-godzinnymi trendami dla każdego monitora przyłóżkowego, 3000 zapisanych zdarzeń alarmowych dla każdego monitora przyłóżkowego, bazę danych dla 20 000 pacjentów?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do postępowania monitor pacjenta o rozdzielczości 800 x 600 pikseli.

Odp. Dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………