WYMAGANIA TECHNICZNO-UŻYTKOWE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OGÓLNE WYMOGI

DOTYCZĄCE SUFITOWO-MOSTOWYCH SYSTEMÓW ZASILAJACYCH DO SAL OPERACYJNYCH

| LP. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | PARAMETR WYMAGANY | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wszystkie media i akcesoria niezbędne do montażu, uruchomienia i funkcjonowania urządzeń – w konfiguracji zgodnej z parametrami technicznymi i eksploatacyjnymi wskazanymi poniżej. | TAK |  |

1. Sufitowo-mostowy system zasilający do sali operacyjnej ogólnej – 2 szt.

Nazwa oferenta: ………………….…………………………………………

Producent/kraj : …………………………………………………….……….

Nazwa i typ urządzenia: ……………………………………………………

Rok produkcji: ……………..

| LP. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | PARAMETR WYMAGANY | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC, ISO 13485 – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych (załączyć kopie dokumentów) | TAK |  |
| 2. | Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: PN EN ISO 11197, PN EN ISO 14971, PN EN 60601-1, PN EN 60601-1-1, PN EN 60601-1-2. (Załączyć deklarację zgodności producenta) | TAK |  |
| 3. | System z trzema belkami zasilającymi zintegrowanymi ze sobą w kształcie litery „U” o wymiarach 3500x3700mm mocowany do stropu na pionowych prostopadłościennych profilach (zwiesiach) | TAK |  |
| 4. | Belki główne mostu z aluminium w kolorze do wyboru przez użytkownika według RAL, oprzewodowane wewnątrz przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowane przewodami gazów medycznych. | TAK |  |
| 5. | Belka główna w kształcie litery „U” podwieszona do stropu na 7 profilach z otworami wewnętrznymi, którymi są doprowadzone instalacje gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne | TAK |  |
| 6. | Profile (zwiesia) podwieszające belkę główną wykonane z anodowanego aluminium w kształcie prostopadłościanu z przykrywami technologicznymi zamykanymi na zatrzask bez śrub zewnętrznych. | TAK |  |
| 7. | Powierzchnie belki głównej i zwiesi gładkie bez wystających elementów, w tym śrub i wkrętów | TAK |  |
| 8. | Wewnątrz belki głównej odseparowane kanały gazów medycznych z instalacją wykonaną z atestowanych rur miedzianych podłączonych do instalacji szpitala lutem stałym. (Nie dopuszcza się instalacji wykonanej z przewodów elastycznych z tworzyw sztucznych). | TAK |  |
| 9. | Konstrukcja belki głównej mostu dwustronna z gniazdami o przekroju odwróconego trapezu z płaszczyzną czołową i tylną o kącie pochylenia 55 - 60 stopni do powierzchni podłogi. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych i gazów medycznych przez personel niskiego wzrostu. | TAK |  |
| 10. | Belki główne mostu wyposażone w gniazda gazów medycznych, gniazda elektryczne i teletechniczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej systemu zasilającego | TAK |  |
| 11. | Od wewnętrznej strony systemu szyna sprzętowa z aluminium 25x10mm dla przesuwnych wózków do zamocowania ramienia dla monitorów medycznych o nośności min. 50kg/mb | TAK |  |
| 12. | W dolnej części systemu dwie poziome prowadnice w kształcie odwróconej litery „T” zakończone aluminiowymi szynami 25x10mm dla przesuwnych wózków aparaturowych | TAK |  |
| 13. | Dolna krawędź systemu na wysokości do ustalenia z użytkownikiem na etapie zamówienia w zakresie 1800 – 2000mm. | TAK |  |
| 14. | System odporny na UV i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 15. | System nie wytwarza ponadnormatywnych zakłóceń elektromagnetycznych. | TAK |  |
| 16. | Gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią mostu, zgodne z PN, oznaczone kolorem wg systemu obowiązującego w szpitalu (białe, zielone, pomarańczowe do uzgodnienia z użytkownikiem) - 30% gniazd od wewnętrznej strony belki głównej: • 36 gniazd elektrycznych 230V/16A (IT) z diodą/lampką kontrolną (rozłożenie według wymagań użytkownika). • 36 gniazd ekwipotencjalnych. | TAK |  |
| 17. | Gniazda poboru gazów medycznych typu AGA w standardzie SS8752430 z zaworem serwisowym - 30% gniazd od wewnętrznej strony belki głównej | TAK |  |
| 18. | - Belka mostu u wezgłowia pacjenta - stanowisko znieczulania: • 2 x tlen; • 1 x sprężone powietrze; • 2 x próżnia; • 1 x podtlenek azotu; • 1 x odciąg gazów poanestetycznych z wewnętrzny inżektorem (typ DIN). | TAK |  |
| 19. | - Boczne belki mostu – stanowiska chirurgów: • 2 x 2 x Próżnia; • 2 x 1 x Sprężone powietrze (5 bar); • 2 x 1 x Sprężone powietrze (10 bar); | TAK |  |
| 20. | Łączność i przesyłanie danych: • 3 x podwójne gniazdo RJ45 Cat.6; • 3 x otwór z zaślepką do zabudowania bioinstalacji | TAK |  |
| 21. | Oświetlenie ogólne/pośrednie w moście – 6 x komponent min. 2x54W EVG – włącznik przy wejściu. | TAK |  |
| 22. | Akcesoria wyposażenia ze stali nierdzewnej, takie jak rury nośne wózków, szyny sprzętowe półek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. | TAK |  |
| 23. | 2 x Wózek na sprzęt medyczny o udźwigu minimum 150kg wyposażony w 2 drążki ze stali nierdzewnej o średnicy 38mm i długości min. 1500mm. | TAK |  |
| 24. | Wózki sprzętowe poruszają się po szynach nośnych mostu na łożyskach tocznych wyposażone w cierny hamulec poziomego przesuwu | TAK |  |
| 25. | Zakres obrotu wokół własnej osi każdego wózka aparaturowego 90st. +/-5% | TAK |  |
| 26. | 6 x półka wykonana z odlewu aluminiowego mocowana do rur pionowych wózka pod aparaturę medyczną o powierzchni 650x500mm +/-5% i nośności min. 40 kg każda wraz z dwiema szynami bocznymi 25x10mm ze stali nierdzewnej o nośności min. 10kg. | TAK |  |
| 27. | Możliwość doposażenia systemu w konsolę kolumnową poruszającą się po podwójnych szynach mostu z gniazdami gazów medycznych, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz półkami na sprzęt | TAK |  |
| 28. | Montaż systemu przez autoryzowany serwis producenta z kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych – załączyć kopię uprawnień i przynależności do izby budowlanej. | TAK |  |
| 29. | Instrukcja obsługi systemu wydana przez producenta w języku polskim – załączyć 1 szt. | TAK |  |
| 30. | Do każdego typu systemu należy dołączyć rysunek fabryczny producenta z rozłożeniem gniazd prądowych, teletechnicznych i gazów medycznych oraz oświetlenia. | TAK |  |
| 31. | Gwarancja producenta min. 72 miesięcy (6lat) | TAK |  |
| 32. | Przy wątpliwościach Zamawiającego co do zgodności oferowanego produktu z powyższymi wymaganiami Oferent wyraża zgodę na dostarczenie profilu belki głównej tego samego typu w wersji demo w ciągu 7 dni od daty wezwania. | TAK |  |
| 33. | Termin dostawy i montażu płyt stropowych systemu 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| 34. | Termin dostawy systemu 8 tygodni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| 35. | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu w terminie 1 tygodnia od uruchomienia. | TAK |  |

2. Sufitowo-mostowy system zasilający do sali operacyjnej ortopedycznej – 1 szt.

Nazwa oferenta: ………………….…………………………………………

Producent/kraj : …………………………………………………….……….

Nazwa i typ urządzenia: ……………………………………………………

Rok produkcji: ……………..

| LP. | Wymagane parametry techniczno-użytkowe | PARAMETR WYMAGANY | Odpowiedź oferenta (potwierdzić/podać/opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wyrób ze znakiem CE zgodnie z dyrektywą 93/42/EC, ISO 13485 – zgłoszony w Polsce w rejestrze wyrobów medycznych (załączyć kopie dokumentów) | TAK |  |
| 2. | Wyprodukowany zgodnie ze standardami zawartymi w normach: PN EN ISO 11197, PN EN ISO 14971, PN EN 60601-1, PN EN 60601-1-1, PN EN 60601-1-2. (Załączyć deklarację zgodności producenta) | TAK |  |
| 3. | System z czterema belkami zasilającymi zintegrowanymi ze sobą w kształcie prostokąta o wymiarach 3500x3800mm mocowany do stropu na pionowych prostopadłościennych profilach (zwiesiach) | TAK |  |
| 4. | Belki główne mostu z aluminium w kolorze do wyboru przez użytkownika według RAL, oprzewodowane wewnątrz przewodami elektrycznymi , teletechnicznymi i orurowane przewodami gazów medycznych. | TAK |  |
| 5. | Belka główna w kształcie prostokąta podwieszona do stropu na 8 profilach z otworami wewnętrznymi, którymi są doprowadzone instalacje gazów medycznych, elektryczne i teletechniczne. Wymagana ilość zwiesi zapewnia odpowiednią sztywność systemu. | TAK |  |
| 6. | W dwóch narożnych częściach systemu w nogach stołu operacyjnego dwie obrotnice wózków aparaturowych o kąt 90 stopni z dwiema szynami dla umożliwiające płynne przesuwanie wózków na prostopadłą część systemu przez personel medyczny. | TAK |  |
| 7. | Profile (zwiesia) podwieszające belkę główną wykonane z anodowanego aluminium w kształcie prostopadłościanu z przykrywami technologicznymi zamykanymi na zatrzask bez śrub zewnętrznych. | TAK |  |
| 8. | Powierzchnie belki głównej i zwiesi gładkie bez wystających elementów, w tym śrub i wkrętów | TAK |  |
| 9. | Wewnątrz belki głównej odseparowane kanały gazów medycznych z instalacją wykonaną z atestowanych rur miedzianych podłączonych do instalacji szpitala lutem stałym. (Nie dopuszcza się instalacji wykonanej z przewodów elastycznych z tworzyw sztucznych). | TAK |  |
| 10. | Konstrukcja belki głównej mostu dwustronna z gniazdami o przekroju odwróconego trapezu z płaszczyzną czołową i tylną o kącie pochylenia 55 - 60 stopni do powierzchni podłogi. Taka konstrukcja umożliwia łatwe użytkowanie gniazd elektrycznych i gazów medycznych przez personel niskiego wzrostu. | TAK |  |
| 11. | Belki główne mostu wyposażone w gniazda gazów medycznych, gniazda elektryczne i teletechniczne od strony wewnętrznej i zewnętrznej systemu zasilającego | TAK |  |
| 12. | W dolnej części systemu dwie poziome prowadnice w kształcie odwróconej litery „T” zakończone aluminiowymi szynami 25x10mm dla przesuwnych wózków aparaturowych | TAK |  |
| 13. | Od wewnętrznej strony systemu szyna sprzętowa z aluminium 25x10mm dla przesuwnych wózków do zamocowania ramienia dla monitorów medycznych o nośności min. 50kg/mb | TAK |  |
| 14. | Dolna krawędź systemu na wysokości do ustalenia z użytkownikiem na etapie zamówienia w zakresie 1800 – 2000mm. | TAK |  |
| 15. | System odporny na UV i środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
| 16. | System nie wytwarza ponadnormatywnych zakłóceń elektromagnetycznych. | TAK |  |
| 17. | Gniazda elektryczne zlicowane z powierzchnią mostu, zgodne z PN, oznaczone kolorem wg systemu obowiązującego w szpitalu (białe, zielone, pomarańczowe do uzgodnienia z użytkownikiem) - 30% gniazd od wewnętrznej strony belki głównej: • 44 gniazd elektrycznych 230V/16A (IT) z diodą/lampką kontrolną (rozłożenie według wymagań użytkownika). • 44 gniazd ekwipotencjalnych. | TAK |  |
| 18. | Gniazda poboru gazów medycznych typu AGA w standardzie SS8752430 z zaworem serwisowym - 30% gniazd od wewnętrznej strony belki głównej | TAK |  |
| 19. | - Belka mostu u wezgłowia pacjenta - stanowisko znieczulania: • 2 x tlen; • 1 x sprężone powietrze; • 2 x próżnia; • 1 x podtlenek azotu; • 1 x odciąg gazów poanestetycznych z wewnętrzny inżektorem (typ DIN). | TAK |  |
| 20. | - Boczne belki mostu – stanowiska chirurgów: • 2 x 2 x Próżnia; • 2 x 1 x Sprężone powietrze (5 bar); • 2 x 1 x Sprężone powietrze (10 bar); | TAK |  |
| 21. | Łączność i przesyłanie danych: • 3 x podwójne gniazdo RJ45 Cat.6; • 3 x otwór z zaślepką do zabudowania bioinstalacji | TAK |  |
| 22. | Oświetlenie ogólne/pośrednie w moście: – 8 x komponent min. 2x54W EVG – włącznik przy wejściu. | TAK |  |
| 23. | Akcesoria wyposażenia ze stali nierdzewnej, takie jak rury nośne wózków, szyny sprzętowe półek wykonane ze stali nierdzewnej w gatunku 1.4301 wg PN-EN 10088-1-3. | TAK |  |
| 24. | 2 x Wózek na sprzęt medyczny o udźwigu minimum 150kg wyposażony w 2 drążki ze stali nierdzewnej o średnicy 38mm i długości min. 1500mm. | TAK |  |
| 25. | Wózki sprzętowe poruszają się po szynach nośnych mostu na łożyskach tocznych wyposażone w cierny hamulec poziomego przesuwu | TAK |  |
| 26. | Zakres obrotu wokół własnej osi każdego wózka aparaturowego 90st. +/-5% | TAK |  |
| 27. | 6 x półka wykonana z odlewu aluminiowego mocowana do rur pionowych wózka pod aparaturę medyczną o powierzchni 650x500mm +/-5% i nośności min. 40 kg każda wraz z dwiema szynami bocznymi 25x10mm ze stali nierdzewnej o nośności min. 10kg. | TAK |  |
| 28. | Możliwość doposażenia systemu w konsolę kolumnową poruszającą się po podwójnych szynach mostu z gniazdami gazów medycznych, elektrycznymi i teletechnicznymi oraz półkami na sprzęt | TAK |  |
| 29. | Montaż systemu przez autoryzowany serwis producenta z kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane w zakresie instalacji i urządzeń sanitarnych – załączyć kopię uprawnień i przynależności do izby budowlanej. | TAK |  |
| 30. | Instrukcja obsługi systemu wydana przez producenta w języku polskim – załączyć 1 szt. | TAK |  |
| 31. | Do każdego typu systemu należy dołączyć rysunek fabryczny producenta z rozłożeniem gniazd prądowych, teletechnicznych i gazów medycznych oraz oświetlenia. | TAK |  |
| 32. | Gwarancja producenta min. 72 miesięcy (6lat) | TAK |  |
| 33. | Przy wątpliwościach Zamawiającego co do zgodności oferowanego produktu z powyższymi wymaganiami Oferent wyraża zgodę na dostarczenie profilu belki głównej tego samego typu w wersji demo w ciągu 7 dni od daty wezwania. | TAK |  |
| 34. | Termin dostawy i montażu płyt stropowych systemu 4 tygodnie od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| 35. | Termin dostawy systemu 10 tygodni od dnia podpisania umowy. | TAK |  |
| 36. | Szkolenia dla personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi zaoferowanego sprzętu w terminie 1 tygodnia od uruchomienia. | TAK |  |

UWAGA : Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.

Do oferty należy dołączyć dokładny opis danych technicznych oferowanego produktu, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych przez Zamawiającego zgodnie z powyższym opisem w formie instrukcji obsługi w języku polskim (nie dopuszcza się katalogu lub ulotki handlowej).

Wypełniając powyższe tabele należy podać nr strony w instrukcji obsługi lub oferty potwierdzający spełnienie parametru wymaganego. W załączonej instrukcji obsługi należy zaznaczyć parametr wymagany przez zakreślenie i dopisanie na marginesie nr punktu powyższych wymagań.

W przypadku braku powyższych  dokumentów oferta zostanie odrzucona jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego.

„Oświadczamy, że oferowane urządzenie spełnia wymagania techniczne, zawarte w powyższym opisie, jest kompletne, fabrycznie nowe i będzie gotowe do użytku bez dodatkowych zakupów.”

……….......…..……dnia……………                               ………...................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo