Kościan , 01.07.2014 r.

# Zamawiający :

# Samodzielny Publiczny Zespół

# Opieki Zdrowotnej

# w Kościanie

# 64-000 Kościan

# Ul. Szpitalna 7

# Fax : 0-65 512 -07 -07

## Do

## zainteresowanych przetargiem

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego: dostawa z montażem wyposażenia bloku operacyjnego

Znak: SPZOZEPII/23/22/14

- Pytanie 1 – punkt 8 tabeli technicznej

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej klasy lampę operacyjną  posiadającą kopułę satelitarną złożoną z 76 punktów LED, o natężeniu oświetlenia Ec=130kLUX / 1m?

Pragniemy zauważyć że proponowana przez nas kopuła posiada znacznie większe niż wymagane pierwotnie natężenie światła – spełnia wszystkie pozostałe parametry SIWZ, a ilość diod led nieznacznie różni się od wymogu pierwotnego nie powodując pogorszenia walorów użytkowych sprzętu

Odp. Zgodnie z SIWZ.

Pakiet nr 2 zestaw lamp operacyjnych w technologii LED z satelitą przygotowaną do montażu kamery HD do sali operacyjnej -3 szt.

- Czy Zamawiający dopuści lampę w której wiązka światła emitowana jest przez wysokiej jakości szkło hartowane stanowiące osłonę czaszy  ? Oferowane rozwiązanie umożliwia wysoką iluminację tym samym  daje 100% gwarancji odporności na wszelkie środki dezynfekcyjne oraz pewność, że wraz z upływem czasu nie ulegnie zmatowieniu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną satelitarną w której każda czasza posiada 88 punktów  świetlnych LED ? Oferowane rozwiązanie umożliwia  uzyskanie najwyższej jakości światła    w polu operacyjnym; w lampach starszej generacji realizowanego poprzez różnorakie systemy automatyczne lub półautomatyczne zwiększające natężenie światła w polu operacyjnym aby skompensować powstające cienie. W oferowanej najnowszej technologii lamp hybrydowowych pozwalającej  na jednorodny strumień świetlny oraz uzyskanie niemożliwej dla starszych technologii ilości ponad 396  punktów świetlnych w polu operacyjnym – co stanowi 3 lub 4 krotność w stosunku do starszych technologii przy jednoczesnym znacznym spadku zapotrzebowania na energię pobieraną przez lampę co daje długofalowo znaczne oszczędności.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę główną  z zakresem regulacji średnicy pola d 10  16-29 cm , oraz zakresem dla lampy satelitarnej 19-30 cm ?

Odp. Tak dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z możliwością regulacji natężenia światła w zakresie 5-10 % razem z funkcją endo , oraz lampę z natężeniem dla czaszy w zakresie 10-100 % ?

Odp. Tak dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampę z żywotnością układu świetlnego min 40 000 h ?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę wyposażoną w klasę ochrony IP 53 ?

Odp. Nie dopuszcza.

- Czy Zamawiający oczekuje osłony zewnętrznej elementów emitującej światło wykonanej ze szkła? Tylko taki materiał daje 100% gwarancję odporności na wszelkie środki dezynfekcyjne oraz pewność, że wraz z upływem czasu nie ulegnie zmatowieniu i nie pogorszy parametrów świetlnych lampy?

Odp. Nie.

- Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie okresu gwarancji do max 36 miesięcy , gdyż przy wymaganym obecnie w SIWZ okresie min. 48 miesięcy znacznie wzrasta  cena zaoferowanego asortymentu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną satelitarną z matrycą składającą się z 72 punktów LED o natężeniu oświetlenia 140 klx?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji średnicy wynoszącym 18-30 cm dla czaszy głównej?

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z zakresem regulacji średnicy wynoszącym 18-28 cm dla czaszy satelitarnej?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą główną o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 70x80 cm?

Odp. Tak.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą satelitarną o maksymalnych wymiarach zewnętrznych 60x70 cm?

Odp. Tak.

- 6). Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszami o klasie ochrony IP 42?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z czaszą zwartą, monolityczną,  niezakłócającą przepływu laminarnego?

Odp. Nie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania lampę operacyjną z regulacją natężenia w zakresie 30-100% z możliwością pracy w trybie endoskopowym wynoszącym 5% wartości maksymalnego natężenia?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której obudowa zewnętrzna wykonana jest z bardzo trwałego tworzywa sztucznego PC/ABS pokrytego powłoką antybakteryjną? Jest to rozwiązanie korzystniejsze, gdyż skuteczniej chroni lampę przed uszkodzeniami mechanicznymi, a ponadto już na etapie produkcji obudowa pokryta jest powłoką Polygiene® niszczącą szkodliwe bakterie, wirusy i drożdże (w tym MRSA) dzięki czemu znacznie zmniejsza się ryzyko występowania zakażeń.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną, której oprawa główna wyposażona jest w 90 diod HD-LED (po 15 diod w każdym z 6 paneli), a oprawa satelitarna w 39 diod HD-LED (po 13 diod w każdym z 3 paneli)? Jest to rozwiązanie umożliwiające osiągnięcie sumarycznego natężenia na poziomie 310kLux przy zużyciu energii <90W dla obu kopuł, co jest rozwiązaniem znacznie korzystniejszym od wymaganego. Pomimo większego natężenia żywotność diod LED jest wyższa od wymaganej i wynosi aż 60 000h, co gwarantuje wieloletnie oświetlenie sali operacyjnej.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjna z regulacja temperatury barwowej oprawy głównej w zakresie od 3100oK do 4600oK? Jest to rozwiązanie równie korzystne jak to wymagane, gdyż umożliwia regulację temperatury barwowej w znacznie szerszym zakresie, co umożliwia dokładniejszą analizę tkanek i dobranie odpowiedniego oświetlenia każdorazowo w zależności od przeprowadzanego zabiegu.

Odp. Tak dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjna z regulacją natężenia światła i funkcją oświetlenia endoskopowego na poziomie 5% zapewniającą bezpieczeństwo personelu w trakcie zabiegów endoskopowych bez oświetlenia otoczenia światłem zielonym? Natężenie światła na poziomie 5% i optymalnie dobrana temperatura barwowa umożliwiają komfortowe i skuteczne przeprowadzanie zabiegów endoskopowych bez potrzeby oświetlenia pola światłem zielonym, które w żaden sposób nie wspomaga pracy operatora.

Odp. Tak, dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania wysokiej jakości lampę operacyjną o zwartej konstrukcji w kształcie uwypuklonego koła wyprofilowanego w celu współpracy z nawiewem laminarnym? Proponowana konstrukcja i kształt lampy – ultra cienkie i opływowe kopuły o optymalnych średnicach w żaden sposób nie zakłócają nawiewu laminarnego, są wręcz zaprojektowane aby wspomagać jego pracę. Ponadto kształt lampy nie ma żadnego wpływu na jej funkcjonalność i jakość oświetlenia, dlatego też nie powinno to stanowić kryterium wykluczającego.

Odp. Nie dopuszcza.

- Według jakiej normy podaje Zamawiający wgłębność oświetlenia L1+L2:

PN EN 60601-2-41 z listopada 1999r, czy PNEN 60601-2-41 z kwietnia 2010r?

Odp. Według normy PN EN 60601-1-2-41 z listopada 1999 r.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuły są wykonane ze

stopu aluminium i tworzywa w stosunku 50% do 50%?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuła główna ma 91

punktów LED, a kopuła satelitarna 63 punkty LED?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampę operacyjną w której kopuła główna i

satelitarna mają zakres regulacji średnicy pola d10 od 18 cm do 32 cm?

Odp. Tak dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne z temperaturą barwową 4300K?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający dopuści lampy operacyjne ze światłem Endo o kolorze białym

i regulacją natężenia światła od minimum 7% do 100% ?

Odp. Tak dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 )

ZAMAWIAJĄCY

………………….