## zał 1.1.
załącznik nr 1.1. formularz asortymentowo- ilościowo- cenowy, sprzęt jednorazowy sterylny i niesterylny
pakiet 1
Lp. | Nazwa z opisem asortymentu | Nazwa asortymentu jaka w trakcie obowiązywania umowy używana będzie na WZ i Fakturze | Producent | Numer zgodny z katalogiem producenta | jednostka miary | Ilość a 36 m-cy | jednostkowa cena brutto w zł | wartość brutto w zł
[6 empty] | a | b | c = (a x b)
1 | Filtr elektrostatyczny z hydrofobową warstwą filtracyjną, z wydzielonym celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, o skuteczności przeciwbakteryjnej: 99,9999 % , p/wirusowej: 99,99 %, o przestrzeni martwej 13 ml, o oporach przepływu 1,4 cm H20 przy 20 l/min, o nawilżaniu 33 mg H20 przy VT= 50 ml, o minimalnej i maksymalnej objętości oddechowej Vt 50-250 ml nadrukowanej na obwodzie filtra, waga 14,5 g, ze złączem kolankowym , sterylny, z portem kapno |  |  |  | szt. | 120 |  | 0
2 | Filtr antybakteryjny i antywirusowy, elektrostatyczny, pediatryczny dla dzieci z objętością wdechową 25-100ml, z wymiennikiem ciepła i wilgoci, o masie do 9 g, skuteczność filtracji 99,99%, wydajność nawilżania dla obj.wdech. 50ml - 27,5mg/l , powierzchnia filtrująca min.10cm2, sterylny |  |  |  | szt | 60 |  | 0
4 | Łącznik karbowany „przestrzeń martwa”ze złączem kątowym podwójnie obrotowym, dł. 15cm, złacze pacjenta 22M/15F, gumowa zatyczka do odssysania z samouszczelniającym portem do bronchoskopii, sterylny |  |  |  | szt. | 2400 |  | 0
5 | Sterylny obwód oddechowy z łącznikiem Y - do respiratora SECHRIST |  |  |  | szt | 30 |  | 0
6 | Obwód oddechowy z PCV, jednorazowy, z łącznikiem Y, długość 180 cm,, pakowany pojedynczo, złącza pacjenta 22M/15F, złącze respiratora 22Flex-22Flex, sterylny. |  |  |  | kpl | 10 |  | 0
7 | Jednorazowego użytku wkłady do ssaków Vacu Smart PE(polietylen) o pojemności 700 ml do aparatu Dragerr wraz z drenem Vacum Smart PE długości 2 m z mocowaniem na palec |  |  |  | kpl. | 300 |  | 0
8 | Zestw typu CPAP z zastawką regulacji poziomów ciśnienia od 1 do 10 H2O |  |  |  | szt. | 3 |  | 0
data, pieczęć i podpis wykonawcy lub osoby upoważnionej
…………………………………………………