## Sheet1
Zał 3 Parametry techniczno - eksploatacyjne
Opis ogólny urządzenia
Opis parametru | Wymagania | Wartość oferowana; nr str dokumentu potwierdzającego wymagania
Urządzenie do rejestracji danych polisomnograficznych II poziomu. Zgodne z zaleceniami AASM oraz PTChP dotyczącymi wykrywania zaburzeń oddychania podczas snu zarówno w wariancie PSG II jak i I poziomu. | TAK
Uproszczony sposób mocowania elektrod na głowie pacjenta poprzez zastosowanie jednego przewodu łączącego urządzenie z głową pacjenta. Przewód rozgałęzia się dopiero na poziomie czoła pacjenta, a kable sygnałowe EEG i EOG są różnej długości i w różnych kolorach w zależności od miejsca pomiaru. | TAK, opisać
Ciągłe sprawdzanie impedancji kanałów EEG i EMG. Możliwość odczytu impedancji w każdym momencie podczas badania, jak i po jego zakończeniu. | TAK, opisać
Tzw. referencja pływająca, oznaczająca automatyczne przełączenie kanału referencyjnego na inny, lepszy, gdy impedancja referencji pierwotnej osiągnie zbyt wysoką wartość. | TAK, opisać
Rejestracja minimum 6 kanałów EEG (C3, C4, F3, F4, O1, O2, M1, M2), 2 kanałów EOG (EOG1, EOG2), 3 kanałów EMG z podbródka (ChinL, ChinC, ChinR), 2 kanałów ruchów nóg (Right Leg, Left Leg), 1 kanału EKG
Możliwość rejestracji przepływu i chrapania za pomocą kaniuli nosowej.
Jednoczesna cyfryzacja dla wszystkich sygnałów, każdy kanał posiada oddzielny wzmacniacz. | TAK
Częstotliwość próbkowania 256 kHz | TAK
Przetwarzanie sygnału - 32 bitowe | TAK
Algorytm umożliwiający wykorzystanie kalkulacji ruchów klatki piersiowej i brzucha jako zapasowego kanału przepływu. | TAK, opisać
Wbudowany mikrofon do rejestracji zarówno dźwięku chrapania, jak i dźwięków otoczenia o częstotliwości 50 – 3.500 Hz. Możliwość analizy chrapania na podstawie zarejestrowanego dźwięku. | TAK
Wbudowany odbiornik/nadajnik Bluetooth® | TAK
Komunikacja z urządzeniami zewnętrznymi za pomocą Bluetooth | TAK
Możliwość rozbudowy urządzenia do prowadzenia badań online i rejestracji danych w trybie bezprzewodowym, za pomocą technologii bluetooth. | TAK
Komunikacja z urządzeniem typu tablet za pomocą technologii bluetooth. | TAK, opisać
Specyfikacja sygnałów
Łączna ilość kanałów - 32
13 kanałów unipolarnych (2 EOG, 8 EEG, 3 EMG) o parametrach: - pływająca referencja, automatyczna zmiana referencji gdy referencja pierwotna wykazuje zbyt dużą impedancję - złącze touch proof DIN 42-802, ±8mV - szum < 1 µVrms | TAK
4 kanały bipolarne o parametrach: - złącze key hole, ±350mV - szum < 1 µVrms | TAK
1 kanał uziemienia, ground | TAK
2 kanały RIP (Respiratory Inductance Plethysmography) umożliwiające pomiar ruchów klatki piersiowej i brzucha w technologii indukcyjnej o parametrach: - 2 kanały wysiłku oddechowego - 1 kanał objętości oddechowej - 1 kanał zapasowego przepływu przez górne drogi oddechowe, algorytm umożliwiający ocenę zaburzeń oddychania nawet w przypadku utraty sygnału z kaniuli nosowej i/lub termistora | TAK
1 kanał przepływu/ciśnienia (przepływ z kaniuli nosowej lub z maski podczas terapii CPAP) o parametrach: - mierzone ciśnienie >60 cmH2O, DC-90 Hz, szum <1 mmH2O | TAK
1 kanał do rejestracji dźwięku (mikrofon) o parametrach: - przechowywanie 8kHz, przepustowość 3.6 kHz | TAK
Akcelerometr 3D (sygnał aktywności/pozycji). | TAK
Kanał bezprzewodowy o specyfikacji: - Bluetooth V2.0 | TAK
1 kanał do pomiaru natężenia światła (czujnik wbudowany w urządzenie) | TAK
Bezprzewodowy pulsoksymetr komunikujący się z urządzeniem PSG za pomocą technologii bluetooth o parametrach: - rejestracja sygnałów SpO2, puls, pletyzmogram | TAK, opisać
Specyfikacja kanałów
Impedancja wejścia >10MOhm | TAK
Częstotliwość próbkowania dla kanałów: - Unipolarnych - 256 kHz - Bipolarnych - 256 kHz - SpO2 - 75 Hz - Pasy pomiarowe ruchów klatki i brzucha - 20 Hz - Dźwięk - 1MHz - Ciśnienie - 256 kHz | TAK
Dokładność pomiaru amplitudy % >1 | TAK
Przepustowość kanałów: - Unipolarnych - 0,1 - 90 Hz - Bipolarnych - 0,1 - 90 Hz - Pasy pomiarowe ruchów klatki i brzucha - 0,1 - 2 Hz - Dźwięk - 50 - 3600 Hz - Ciśnienie - DC - 90 Hz | TAK
Dokładność pomiaru % dla kanałów: - Unipolarnych - >99% - Bipolarnych - >99% - Ciśnienie <5mmH20 - Dźwięk <3dBc | TAK
Inne dane techniczne
Zasilanie: - 1.5 V AA - baterie alkaliczne, litowe, wielokrotnego ładowania NiMH | TAK
Wymiary kompletnego urządzenia: - 82mm W x 63mm H x 21mm D | TAK
Waga 89 gram | TAK
Wyświetlacz OLED | TAK
Pamięć wewnętrzna 1 GB | TAK
Czas nagrywania - 9 godzin pełnego badania | TAK
Oprogramowanie
Oprogramowanie medyczne do rejestracji i przeglądania sygnałów polisomnograficznych oraz ich automatycznej i ręcznej analizy | TAK
Analiza i przetwarzanie sygnału Pleth – fali tętna oraz analiza przebudzeń na ich podstawie. | TAK
Możliwość automatycznej analizy i rozpoznania oddechu Cheyne-Stokesa. | TAK
Zgodność urządzenia i oprogramowania z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc dotyczącego rozpoznawania i leczenia zaburzeń oddychania w czasie snu. | TAK
Automatyczna analiza zarejestrowanych danych natychmiast po zgraniu badania, bez konieczność wykonywania dodatkowych czynności. | TAK, opisać
Wyświetlanie spirometrycznych krzywych wydajności, tzw. flow volume loops | TAK, opisać
Analiza fali pleth | TAK
Możliwość konfigurowania raportów w MS Word bezpośrednio z poziomu oprogramowania PSG bez konieczności eksportu do programu zewnętrznego. | TAK, opisać
Obsługa
Możliwość bezprzewodowego podłączenia do systemu urządzenia typu tablet pracującego pod kontrolą systemu Android. | TAK, opisać
Możliwość zaprogramowania i dowolnej konfiguracji badania PSG z poziomu tabletu bez konieczności używania komputera. | TAK, opisać
Możliwość wykonania pełnej procedury biokalibracji i sprawdzenia impedancji z poziomu tabletu. | TAK, opisać
Możliwość sprawdzenia jakości podłączenia wszystkich czujników na ekranie tabletu. Jakość sygnalizowana odpowiednimi kolorami, jak i wartościami liczbowymi. | TAK, opisać
Wyświetlanie wszystkich rejestrowanych sygnałów w czasie rzeczywistym na ekranie tabletu. | TAK, opisać
Data i podpis wykonawcy
………………………………………………………………..