Kościan  04.04.2016 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Tel/fax 655250317/655120707

Do

zainteresowanych przetargiem

dotyczy:  Dostawy inkubatorów

znak sprawy SPZOZEPII/23/11/16

Pytanie nr 1

Załącznik nr 2 do SIWZ ,par.5 ust.12 –

Praktyka rynkowa dowodzi, że czasami dla wykonania naprawy konieczny jest import części zamiennych spoza UE i dokonanie ich odprawy celnej, co zazwyczaj wydłuża czas importu od 2 do 4 dni roboczych. Przy założeniu, że wykonanie diagnostyki nastąpi w ciągu 1 dnia roboczego w takich przypadkach niemożliwe jest ukończenie naprawy w czasie 3 dni roboczych. W związku z powyższym czy Zamawiający dopuści czas do 5 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza Polski i 7 dni roboczych w przypadku konieczności sprowadzenia części zamiennych spoza UE ?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 2

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem z wyposażeniem, pkt. 9.2 – Czy zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisów tego pkt na nast.:

| 9.2 | Ilość punktów serwisowych na terenie Polski – min. 3 punkty | TAK |  |
| --- | --- | --- | --- |

Nieuzasadniona jest sytuacja, w której wymaga Zamawiający posiadania przez Wykonawcę 3 punktów świadczących usługi serwisowe. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, jako najkorzystniejsza, podpisując umowę zgodzi się na świadczenie usług serwisowych przez okres 24 miesięcy na warunkach określonych w umowie oraz w ofercie. Wymóg posiadania 3 punktów serwisowych nie ma uzasadnienia należytego świadczenia usług serwisowych. Pozostawienie takiego wymogu, ogranicza jednak zasadę uczciwej konkurencji, ponieważ może umożliwiać złożenie oferty tylko Wykonawcom mającym3 i więcej punktów serwisowych. W związku z powyższą argumentacją wnoszę o modyfikację zapisów tego punktu.

Odp. Zamawiający modyfikuje pkt.9.2.

Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawcę minimum 1 punktu serwisowego na terenie Polski.

Pytanie nr 3

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem a wyposażeniem, do pkt 1.3.: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z panelem sterującym z dużym wyświetlaczem widocznym z obu stron inkubatora umiejscowionym nad kopułą?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 4

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem a wyposażeniem, pkt 2.6.: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z regulacją pochylenia materacyka dokonywaną wewnątrz inkubatora przy użyciu jednej ręki w zakresie +-12º? Takie rozwiązanie pozwala zredukować ryzyko przenoszenia infekcji z elementów na zewnątrz urządzenia do przedziału pacjenta.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 5

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem a wyposażeniem, pkt 2.9.: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z poziomem głośności wewnątrz kopyły nie większej niż 49 dB? Urządzenie spełniające dyrektywę IEC 60601-2-19, zapewniającą standaryzację i walidacje w zakresie nieprzekroczenia dopuszczalnego bezpiecznego progu głośności pod kopułą inkubatora.

Odp. Zamawiający nie dopuszcza

Pytanie nr 6

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem a wyposażeniem, pkt 3.1.: Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z regulacją ustawienia poziomu wilgotności, co 5%?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Pytanie nr 7

Zestawienie parametrów i warunków wymaganych dla inkubatorów do podstawowej opieki nad noworodkiem a wyposażeniem, pkt 4.2.: Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy inkubator z regulacją temperatury bazującej na pomiarach temperatury skóry noworodka w zakresie od 35 do 37,5 ºC ?

Odp. Zamawiający nie dopuszcza.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art. 38 ust. 1-7 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2015 r.  poz. 2254)

Zamawiający

……………………