PAKIET NR 1: Dzierżawa analizatora do oceny fizykochemicznych moczu oraz analizatora do oceny elementów upostaciowanych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa automatycznego analizatora do oceny właściwości fizykochemicznych moczu (1 szt.) oraz automatycznego analizatora do oceny elementów upostaciowanych moczu (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.

Ilość badań: 80.000/36 m-cy ( liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów i kontroli winna wystarczyć na wykonanie 80.000 badań w okresie trwania umowy
##### Parametry techniczne dla analizatora

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Tabela nr 1. Parametry wymagane
lp	Parametry wymagane*	Odpowiedz TAK/NIE**
1	Automatyczny analizator do odczytu pasków testowych oraz cyfrowej analizy obrazów mikroskopowych elementów upostaciowanych moczu, sprawny technicznie. Jeżeli używany to po gruntownym przeglądzie.
2	Czytnik pasków i analizator elementów upostaciowanych kompatybilne ze sobą pozwalające na wykonanie badań z tej samej próbki bez konieczności jej przenoszenia.
3	Wymagane parametry fizykochemiczne moczu oceniane w testach paskowych: białko, krew, / leukocyty, azotyny, glukoza, ciała ketonowe, pH, ciężar właściwy, bilirubina , urobilinogen. / Paski z eliminujące wpływ kwasu askorbinowego lub wykazujące jego obecność.
4	Pomiar każdego pola testowego paska z zastosowaniem trzech długości fal.
5	Analiza elementów upostaciowanych w analizatorze bez konieczności stosowania jednorazowych kuwet lub naczynek reakcyjnych.
6	Analizator elementów upostaciowanych wyposażony w automatyczny podajnik z wbudowanym czytnikiem kodów kreskowych na minimum 50 próbek ładowanych jednorazowo z możliwością doładowywania w trakcie pracy.
7	Automatyczne ilościowe oznaczanie elementów upostaciowanych moczu tak / ich jak: erytrocyty, leukocyty, zlepy leukocytów, kryształy, bakterie, wałeczki szkliste, wałeczki niesklasyfikowane, drożdże, plemniki , nabłonki płaskie, nabłonki okrągłe, śluz.
8	Możliwość uzyskiwania wyniku elementów upostaciowanych moczu w jednostce objętości (ul) i w polu widzenia 40.
9	Automatyczna analiza minimum 100 wykonanych fotografii mikroskopowych dla każdej próbki.
10	Oprogramowanie zintegrowane z czytnikiem pasków oraz analizatorem elementów upostaciowanych moczu prezentujące wynik właściwości fizykochemicznych oraz wynik osadu ze zdjęciami pojedynczych elementów upostaciowanych.
11	Oprogramowanie umożliwiające prowadzenie codziennej kontroli jakości wykonywanych badań.
12	Oprogramowanie umożliwiające wprowadzenie dodatkowych kategorii elementów upostaciowanych moczu definiowanych przez użytkownika.
13	Wszystkie analizatory, odczynniki , paski testowe, kontrole, kalibratory, płyny konserwacyjne pochodzące od tego samego producenta. Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć)
14	Wykonawca zapewni bezpłatny serwis, przeglądy gwarancyjne oraz części zamienne przez okres związania z umową. Zamawiający wymaga dostarczenia harmonogramu przeglądów (załączyć).
15	Czas reakcji serwisu: 24 godziny od momentu zgłoszenia awarii (podać nr fax lub tel) W przypadku 3 awarii tego samego podzespołu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany urządzenia. / W przypadku awarii nie możliwej do usunięcia zamawiający jest zobowiązany do wstawienia urządzenia o tych samych parametrach technicznych w ciągu 48 godz.
16	Czytnik kodów kreskowych i system podtrzymywania zasilania UPS.
17	Dwustronna komunikacja z LIS. / W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap autorstwa Politechniki Poznańskiej. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający / wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.
19	Nieodpłatne przeprowadzenie szkoleń każdego Użytkownika w siedzibie Zamawiającego, szkolenie potwierdzone certyfikatem uczestnictwa
20	Instrukcja obsługi w języku polskim
21	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk odczynników w języku polskim, dla wszystkich / stosowanych odczynników i substancji wraz z pierwszą dostawą (wersja drukowana).
22	Wykonawca zapewni kontrolę zewnętrzną Labquality min 4 razy w każdym roku trwania umowy.
23	Zamawiający wymaga przed instalacją analizatora wizji lokalnej pracowni w celu dostosowania.

*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
** Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Tabela nr 2. Parametry oceniane – Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3
1	2	3	4
Lp.	Parametry oceniane	Ilość punktów za odpowiedź / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt	Uzyskana ilość punktów (wypełnia Zamawiający)
1	Objętość moczu w badanej próbce potrzebna do oceny elementów upostaciowanych maksymalnie / 3 ml.

.....................................................
pieczątka firmy

.....................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu
Wykonawcy