PAKIET NR 2: Dzierżawa analizatora do badań immunohematologicznych

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa automatycznego analizatora do badań immunohemtologicznych (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.

Ilość badań: określa załącznik nr 1.2. ; Pakiet nr 2.
##### Parametry techniczne dla analizatora

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

## Tabela nr 1 Parametry wymagane
L.p.	Parametry wymagane*	Wymagania	Potwierdzenie spełniania warunku**
1	2	3	4
ANALIZATOR
	Oferowany analizator fabrycznie nowy, nie starszy niż 2016 r., z niezbędnym oprzyrządowaniem (UPS, komputer własny analizatora, drukarka, stół pod analizator).	TAK
	Automatyczny analizator wykonujący całą procedurę badania od pobrania materiału z badanej próbki do przesłania wyniku do komputera w technice mikrotestów kolumnowych. Mikrokarty zawierające 6 kolumn wypełnionych żelowym lub kulkowym podłożem separującym. Metoda oparta na aglutynacji krwinek czerwonych. Analizator przystosowany do pracy ciągłej 24h /dobę 7 dni w tygodniu, bez potrzeby wyłączania.	TAK
	Analizator o wymiarach nieprzekraczających: (dług x szer x wys) 125 x 90 x 100 cm / ( Ze względu na warunki techniczne pracowni )	TAK
	Drukarka do kodów kreskowych.	TAK
	Analizator musi pracować w trybie wolnego dostępu (Random Access) – umożliwiając rozpoczęcie wykonywania badań, łącznie z zakropleniem materiału badanego, w trakcie trwania procedury wykonywania badań zleconych wcześniej oraz posiadać funkcję wykonywania badań pilnych (STAT).	TAK
	Wymiana igły w analizatorze przez użytkownika bez konieczności wzywania serwisu – możliwość przeprowadzenia przez użytkownika ustawienia igieł.	TAK
	Zapewnienie kompletnego manualnego systemu / zastępczego/backup pracującego na takich samych odczynnikach jak analizator automatyczny: / - wirówka – 1 szt, / - inkubator – 1 szt. / lub wirówko-inkubator / - pipeta elektroniczna ze statywem do ładowania – 1 szt., / - dozownik do diluentu - 1 szt. (jeśli konieczny), / - statyw do pracy manualnej dla kart i probówek (jeśli konieczne)	TAK
	Automatyczny analizator musi wykonywać badania wymienione w SIWZ w technice aglutynacji kolumnowej (kolumny wypełnione fabrycznie odczynnikami monoklonalnymi i odpowiednimi surowicami przez producenta)	TAK
	Możliwość oznaczania badań w systemie manualnym ( w przypadku awarii analizatora ) – na identycznych odczynnikach.	TAK
	Wszystkie odczynniki (karty, krwinki wzorcowe) oraz analizator ze stołem (z wyjątkiem kontroli zewnętrznej, sprzętu komputerowego, płynów systemowych analizatora) muszą pochodzić od tego samego producenta.	TAK
16.	Możliwość pracy na probówkach o średnicy 11-16 mm.	TAK
	Pozytywna identyfikacja badanych próbek i odczynników poprzez kody kreskowe zawierające informacje o numerze, serii i dacie ważności.	TAK
	Akceptacja różnych systemów kodów kreskowych.	TAK
	Oprogramowanie analizatora aktywnie monitoruje załadowane na pokład odczynniki. Analizator zgłasza stan alarmowy, jeśli ilość odczynników nie jest wystarczająca do wykonania zaplanowanych ilości badań.	TAK
	Wymagany wbudowany system kontroli jakości dla poszczególnych modułów automatycznego analizatora: / - wirówki: kontrola prędkości wirowania, / - inkubatora: temperatura inkubacji, / - systemu pipetującego: kontrola objętości pipetowania / - odczynników	TAK
	Kompletna rejestracja czynności operatora, użytych próbek badanych i wykonanych testów.	TAK
	Polskojęzyczne oprogramowanie umożliwiające archiwizację wyników badań (protokół badania i obraz bezpośredni mikrokolumny) obraz kolumny z nasileniem reakcji w postaci kolorowych zdjęć	TAK
	Analizator posiadający system detekcji skrzepu oraz system automatycznego rozpoznawania zakorkowanych probówek na pokładzie zabezpieczający przed wygięciem /złamaniem igły pipetującej. Zamawiający pracuje na systemie Sarstedt.	TAK
	Możliwość jednoczesnego załadowania minimum 120 kart na pokład	TAK
	Możliwość zdalnej diagnostyki systemu automatycznego analizatora.	TAK
	Automatyczne usuwanie zużytych kart przez analizator. Kosz na odpady na pokładzie analizatora o pojemności minimum 100 kart.	TAK
	Analizator wykonujący badania z próbek pierwotnych pacjentów, odwirowanej krwi pełnej, osocza lub surowicy i z przygotowanej poza układem analizatora zawiesiny roboczej krwinek czerwonych (w przypadku krwi pobieranej od noworodków)	TAK
	Instalacja i uruchomienie analizatora oraz szkolenie personelu potwierdzone certyfikatem w zakresie obsługi na koszt dostawcy, w laboratorium Zamawiającego.	TAK
	Analizator otwierający pojedyncze mikrokolumny na karcie przy pomocy dedykowanych dziurkaczy zapewniających eliminacje przenoszenia odczynników pomiędzy kolumnami	TAK
	Do oferty zamawiający wymaga załączenia pozytywnej opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie o oferowanych testach mikrokolumnowych (zgodnie z obowiązującymi przepisami IHiT ”Medyczne zasady”…. rozdz. 7 punkt 7.5, wyd. III), który na podstawie ustawy z dnia 22.08.1997r. o publicznej służby krwi (Dz. U. Nr 106, poz.681, z późn. zm.) stanowi w Polsce obowiązujące przepisy w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi	TAK
	Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z urządzeniami instrukcji obsługi w języku polskim oraz całości dokumentacji technicznej niezbędnej do prawidłowego korzystania z urządzeń.	TAK
	Gwarancja dotyczy całego okresu trwania umowy dzierżawy, obejmuje koszty napraw, wymiany podzespołów, okresowych przeglądów serwisowych oraz wszystkie części i akcesoria nie podane w ofercie.	TAK
	Aparat oznakowany znakiem CE, oraz posiadający deklarację zgodności z wymaganiami wspólnoty europejskiej EC, dopuszczony na terenie RP	TAK
	Możliwość wykonywania badań z minimalnej objętości materiału, max. objętości materiału badanego 50 µl	TAK
	Zabezpieczenie przed kontaminacją - analizator wykorzystujący jednorazowe mikroprobówki do zawieszania krwinek	TAK
	Wykonywanie kopii bezpieczeństwa dla wszystkich wyników badań	TAK
II. ODCZYNNIKI
	Badanie przeglądowe przeciwciał pośrednim testem antyglobulinowym, włączając Cw. Mikrokolumny wypełnione surowicą antyglobulinową poliwalentną.	TAK
	Próba zgodności pomiędzy biorcą a dawcą krwi – pośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną.	TAK
	Badanie grupy krwi dorosłych i noworodka: anty-A, anty-B, anty-DVI(-), ctrl, BTA (I-sza seria)	TAK
	Potwierdzenie grupy krwi noworodka: anty-A, anty-B (II-ga seria), anty-D (drugi klon)	TAK
	Oznaczanie skróconych grup krwi i RhD biorców (anty-A, anty-B, anty-D(VI-)) oraz dawców (anty-A, anty-B, anty-D, zastosowany odczynnik anty-D powinien wykrywać większość słabych odmian antygenu D). Mikrokarty wypełnione odczynnikami przez producenta.	TAK
	Bezpośredni test antyglobulinowy, kolumny wypełnione surowicą poliwalentną	TAK
	Krwinki wzorcowe oraz materiały zużywalne zaoferowane w ilości potrzebnej do wykonania przedstawionych w zadaniu rodzajów i ilości badań uwzględniając termin przydatności po dostawie.	TAK
	Odczynniki – gotowe do użycia. Krwinki wzorcowe do wykrywania przeciwciał w PTA-LISS zawieszone w roztworze o niskiej sile jonowej, zawiesina poniżej 1%. Materiały kontrolne w pełnych opakowaniach producenta z oryginalnymi etykietami.	TAK
	Termin ważności oferowanych odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych, licząc od dnia dostawy do Zamawiającego: dla kart – minimum 5 miesięcy, dla krwinek wzorcowych – minimum 1 miesiąc, dla pozostałych odczynników i materiałów zużywalnych – minimum 6 miesięcy.	TAK
	Każde jednostkowe opakowanie opisane: nazwa, seria, termin ważności.	TAK
	Dostawa odczynników krwinkowych wg harmonogramu transportem zgodnym z zaleceniami producenta.	TAK
	Certyfikaty kontroli jakości dla każdego rodzaju i serii odczynników przy każdej dostawie.	TAK
	Temperatura przechowywania wszystkich kart – pokojowa (18-25 st. C).	TAK
	Zewnątrzlaboratoryjna kontrola jakości IHiT potwierdzona certyfikatem 3 x w rok. Wykonywana na systemie automatycznym (z zawiesin krwinek przygotowanych poza pokładem analizatora)	TAK
	Oferowane produkty zaokrąglić do pełnych opakowań handlowych w górę.	TAK
	W przypadku niedoszacowania ilości opakowań odczynników i materiałów zużywalnych, Wykonawca dostarczy je na koszt własny w okresie obowiązywania umowy.	TAK
	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk dla substancji niebezpiecznych wraz z pierwszą dostawą.	TAK
III. Warunki gwarancji i serwisu analizatora, kompletnego systemu zastępczego oraz oprogramowania
1.	Bezpłatny serwis gwarancyjny oraz walidacja urządzeń wchodzących w skład przedmiotu zamówienia /analizator automatyczny, system manualny/, serwis gwarancyjny UPS, przez okres trwania umowy. Załączyć harmonogram przeglądów.	TAK
2.	Czas reakcji serwisu: w ciągu 24 godzin od chwili zgłoszenia awarii przez użytkownika w dni powszednie i 48h w dni wolne od pracy. 3-krotna awaria tego samego podzespołu skutkuje wymianą urządzenia.	TAK
3.	Szkolenie personelu i instalacja systemu do czterech tygodni od daty podpisania umowy	TAK
4.	Podłączenie do sieci Eskulap na koszt wykonawcy	TAK

Objaśnienia:
* Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
** Należy dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
## Tabela nr 2 Parametry oceniane
PARAMETRY OCENIANE
LP	Opis parametru / cechy	Sposób oceny	Opis oferowanych parametrów – wypełnia Wykonawca, dostarczyć dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku
1.	Zestaw do codziennej kontroli jakości i dopuszczenia do używania automatycznego urządzenia dla wszystkich elementów systemu automatycznego i manualnego zawierający przeciwciała anty-D (0,05 - 0,1 IU/ml) lub anty-Fya oraz próbkę ujemną (bez przeciwciał)	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.
2.	Czas uzyskania wyniku dla grupy krwi osób dorosłych z przeciwciałami PTA - LISS w przypadku próbek Cito	Czas najdłuższy - 0 pkt. / Czas najkrótszy – 10 pkt.
3.	Automat odczytujący dwustronnie każdą reakcję serologiczną w kolumnie i archiwizujący odczyty w komputerze.	TAK – 10 pkt. / NIE – 0 pkt.

………………………………………………………………………….
(podpis i pieczęć upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy)

………………………..
(miejscowość, data)