PAKIET NR 3: Dzierżawa analizatora parametrów krytycznych oraz dwóch analizatorów typu POCT dla oddziału SOR i OIT wraz z dostawą odczynników.

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatora parametrów krytycznych (1 szt.) oraz analizatorów parametrów krytycznych typu POCT (2 szt) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli. Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość.

Ilość badań:
- analizator dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej: 24.000 badań/36 m-cy: załącznik nr 1
- analizator dla OIT: 3000 badań/36 m-cy- załącznik nr 2
- analizator dla SOR: 3000 badan/36 m-cy – załącznik nr 2
 Liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów i kontroli winna wystarczyć na wykonanie w/w ilości badań w okresie trwania umowy

Załącznik 1: Analizator dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej
##### Parametry techniczne dla analizatora :
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Tabela nr 1: Wymagane parametry dla analizatora dla Zakładu Diagnostyki Laboratoryjnej:
lp	Wymagane parametry analizatora*	Odpowiedź** TAK/NIE
1.	Analizator parametrów krytycznych fabrycznie nowy 2016 rok – 1 szt
2.	Analizator z kompletnym wyposażeniem; zainstalowany ze wszystkimi materiałami eksploatacyjnymi i kompletem odczynników gwarantujących podjęcie pracy. Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć)
3.	Zasilanie 220 - 240 V oraz zapewnienie urządzenia podtrzymującego napięcie na minimum 15 minut
4.	Czas pomiaru wszystkich parametrów jednego badania maksymalnie do 150 sekund
5.	Kalibracje 1 i 2 punktowe automatyczne i na żądanie
6.	Kalibracja przy użyciu zewnętrznych gazów kalibracyjnych. Pojemniki zintegrowane z analizatorem
7.	Możliwość ustawienia startu kalibracji w ciągu doby
8	Możliwość natychmiastowego przerwania kalibracji analizatora w celu wykonania badania „cito”
9.	Objętość badanej próbki w dowolnym trybie / maksymalnie 180ul
10.	Objętość próbki krwi do oznaczania parametrów z ; pH, pCO2, pO2, SO2, Na, K, Ca, Cl, Hct, tHb. : ≤ 90 ul
11	System pobierania próbki przez analizator z eliminacją mikroskrzepów
12	Bezpłatna dostawa clot cotcher na czas trwania umowy
13	Możliwość wykonywania pracy wyłącznie na jednym torze pomiarowym / dla materiału badanego i kontroli z wykorzystaniem wyłącznie jednej elektrody referencyjnej
14	Parametry mierzone: gazometria, oksymetria, elektrolity(Na,K,Cl,Ca) glukoza, mleczany
15	Parametry wyliczane : standardowy i aktualny nadmiar zasad we krwi koncentracja jonów wodorowych , aktualne stężenie wodorowęglanów , standardowe stężenie wodorowęglanów, hematokryt , całkowita zawartość dwutlenku węgla , Ca zjonizowany skorygowany do pH 7,4
16	Możliwość oznaczania hemoglobiny płodowej
17	Parametry wprowadzane: temperatura pacjenta , numer identyfikacyjny pacjenta
18	Możliwość podawania badanego materiału z kapilar ᴓ 2,30x75mm, strzykawek , ampułek.
19	Pomiar wszystkich parametrów z jednej próbki
20	Możliwość podania próbki bezpośrednio ze strzykawki lub z kapilary bez użycia adapterów
21	Odczynniki pakowane w pojedyncze butelki, jedna butelka jeden odczynnik, roztwór .
22	Odczynniki gotowe do użycia
23	Materiał badany: krew pełna heparynowa, materiał kontrolny, surowica / osocze, płyny dializacyjny, mocz, płyn mózgowo-rdzeniowy
24	Należy wyszczególnić wszystkie elektrody i części zużywalne zgodnie z terminami gwarancji. Podać sposób liczenia tych elementów z uwzględnieniem terminów gwarancji
25	Podać okres gwarancji: elektrody pCO2, pO2, pH, mleczanowej, glukozowej, / K, Na, Cl, Ca na czas trwania umowy
26	Analizator ma posiadać systemowe zabezpieczenia elektrod przed zatkaniem się mikroskrzepami - opisać istniejący system
27	Automatyczny program kontroli jakości pozwalający zaprogramować terminy kontroli przy użyciu automatycznego podajnika materiału kontrolnego
28	Materiały kontrolne co najmniej na 3 poziomach
29	Brak zewnętrznych (tj. poza obudową aparatu) butli z gazami kalibracyjnymi
30	Wykonawca zapewni nieodpłatny udział w miedzynarodowej kontroli zewnętrznej Labquality.
31	Podłączenie analizatora do szpitalnej sieci komputerowej (transfer dwukierunkowy danych) na koszt Wykonawcy
32	Interwencja serwisu - maksymalnie do 24 godzin po zgłoszeniu telefonicznym. W przypadku awarii niemożliwej do usunięcia Wykonawca zapewni urządzenie zastępcze o tych samych parametrach technicznych w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia awarii.
33	Wymiana wadliwego urządzenia na nowe w razie 3-krotnej awarii w ciągu roku tego samego podzespołu.
34	Bezpłatny przegląd techniczny, aktualizacja oprogramowania, konserwacja i części zamienne w trakcie trwania umowy wg zaleceń producenta . Koszty ponosi Wykonawca.
35	Bezpośredni telefoniczny kontakt z serwisantem, pomoc doraźna przy analizatorze
36	Szczegółowa instrukcja obsługi w języku polskim
37	Oprogramowanie aparatu w języku polskim
38	Wykonawca dostarczy karty charakterystyk odczynników w formie papierowej
39	Oprogramowanie aparatu w języku polskim
40	Zamawiający wymaga drukarki termicznej kodów kreskowych model nie gorszy niż Zebra GC420t.

Objaśnienia:
- *Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
- **Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
##### Załącznik nr 2: Analizator typu POCT dla oddziałów OIT i SOR
##### Parametry techniczne dla analizatora
Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Tabela nr 2: Wymagane parametry analizatora dla oddziału OIT i SOR
Lp	Wymagane parametry analizatora*	Odpowiedź TAK/NIE**
1.	Analizator kompaktowy, mały, stolikowy. Data produkcji nie starszy niż 2015r.
2.	Masa do 11 [kg]
3.	Zasilanie akumulatorowe umożliwiające podtrzymanie pracy
4.	Zasilanie sieciowe AC 230 V 50Hz +/- 10%
5.	Urządzenie przenośne, natychmiastowe przejście w tryb pracy po przeniesieniu
6.	Możliwość wyłączania aparatu bez utraty pozostałych testów w tej samej kasecie
7.	Sterowanie i komunikacja z aparatem (przyciski funkcyjne , monitor dotykowy itp..), oprogramowanie w języku polskim
8.	Mierzone parametry: pH, pCO2, pO2, Na, K, Cl, Ca+2, Hct, Glu, pełna oksymetria sO2, ctHB, FO2Hb, FMet HB, FHHct
9.	Parametry wyliczane: HCO3(P), HCO3(P,st), cBase(B), cBase(Ecf), ctCO2(B), ctCO2(P), ctO2, sO2, Ca+2(7,4), ctHb, pO2(A), pO2(a/A), pO2(A-a), Luka anionowa, RI
10.	System automatycznej kontroli jakości mierzonych parametrów , trzy poziomy codziennie
11.	Objętość próbki max do 110 uL
12.	Czas oznaczenia próbki nie więcej niż 150 s
13.	System pracujący w oparciu o kasety sensoryczne oraz kasety zawierające odczynniki,kalibratory i płyny kontrolne, umożliwiające wielokrotne pomiary. Kasety od 100 do 1200 testów.
14.	Trwałość kasety od momentu zainstalowania w aparacie min 30 dni
15.	Odczynniki zintegrowane z pojemnikiem ściekowym
16.	Eksport – wyników pomiarowych na zewnętrzne nośniki pamięci masowej wielokrotnego zapisu odczytywane przez inne PC
17.	Certyfikat CE dla wyrobów medycznych (załączyć)
18.	Gwarancja na analizator min 24 miesiące
19.	Serwis gwarancyjny przez 24 miesiące
20.	Przegląd aparatu raz w roku
21	Zamawiający wymaga kontroli zewnętrznej 4 razy do roku

Tabela nr 3. Parametry oceniane – Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3
1	2	3	4
Lp.	Parametry oceniane	Ilość punktów za odpowiedź / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt	Uzyskana ilość punktów (wypełnia Zamawiający)
1	Ilość krwi potrzebnej do wykonania badania: / analizator parametrów krytycznych dla ZDL: nie więcej niż 100 ul / analizator typu POCT kasetowy: nie więcej niż 130ul
2	Czas rozpatrywania reklamacji nie dłuższy niż 7 dni roboczych

Objaśnienia:
- *Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
- **Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .
Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
………………………………………………………….