PAKIET NR 4: Dostawa odczynników wraz z dzierżawą dwóch analizatorów do oznaczania morfologii 5 diff

##### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatorów do oznaczania morfologii krwi 5 diff (2 szt) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.

Ilość badań: 150.000/36 msc ( liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów i kontroli winna wystarczyć na wykonanie 150.000 badań w okresie trwania umowy.

Parametry techniczne dla analizatora

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Tabela nr 1. Parametry wymagane
Lp.	Parametry wymagane*	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE**
1	Odczynniki robocze, materiały kontrolne, akcesoria itp., pochodzą od producenta oferowanego analizatora.
2	Analizatory fabrycznie nowe, rok produkcji 2016 zaopatrzone w czujniki ścieków- 2 szt
3	Wydajność minimum 70 oznaczeń/godz. w trybie CBC+5DIFF
4	Rozdział WBC na 5 populacji przy użyciu metody fluoroscencyjnej cytometrii przepływowej, bez barwienia cytochemicznego.
5	Liniowość (bez rozcieńczenia) z pierwszego pobrania do min. / WBC – do min. 400 tys./ μl / PLT – do min. 5000 tys./ μl
6	Parametry wydawane na wyniku: WBC, 5 parametrowy rozdział krwinek białych wyrażony w # i % (neutrocyty, / eozynocyty, bazocyty, monocyty, limfocyty), / ponadto: RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW, PLT, MPV, IG #,%
7.	Pomiar reticulocytów (RET #,%) podczas rutynowej pracy bez konieczności specjalnego przygotowywania próbki- na jednym z analizatorów
8.	Oznaczanie parametrów (widoczne na wyniku) (RBC, WBC, MN, PMN) w płynach z jam ciała (w tym płynu mózgowo-rdzeniowego) bez konieczności stosowania dodatkowych odczynników (przynajmniej na jednym analizatorze)
9.	Flagowanie wyników patologicznych wraz z komunikatami opisującymi typowe patologie.
10.	Sposób podawania próbki - manualny z otwartej probówki oraz automatyczny z użyciem podajnika dostosowanego do różnego typu systemów zamkniętych, na co najmniej 20 probówek.
11.	Objętość próbki nie większa niż: / -w systemie podawania manualnego oraz w systemie podawania automatycznego – 25 μl
12.	Automatyczne czyszczenie igły pobierającej
13.	Archiwizacja danych w analizatorze (bez dołączania komputera zewnętrznego) minimum 10000 wyników (dane numeryczne oraz graficzne dla każdego wyniku)
14	Możliwość automatycznego przeszukiwania bazy danych w celu odnalezienia i porównania wyników wybranego pacjenta
15	Kontrola jakości z zastosowaniem reguł Westgarda, z graficzną prezentacją i statystyczną oceną wyników kontroli
16	Wewnątrzlaboratoryjny program kontroli jakości badań połączony z międzylaboratoryjną, bezpłatną oceną jakości
17	Współpraca z siecią komputerową (dwukierunkowo)
18	Przystosowanie analizatora do pracy w systemie całodobowym
19	Dodatkowy zewnętrzny monitor LCD min. 19”
20	Drukarka laserowa
21	Wewnętrzny czytnik kodów paskowych w podajniku
22	Wyposażenie w UPS podtrzymujący pracę aparatów w przypadku awarii zasilania przez okres min.30 min.
23	Firma zapewni bezpłatny serwis producencki (bez podwykonawców) na czas trwania
24	Obsługa serwisowa w dni robocze 24h
25	Czas reakcji serwisu (przyjazd inżyniera serwisowego) - maksimum 24 h od zgłoszenia
26	Włączenie na koszt Wykonawcy dzierżawionego analizatora do systemu międzynarodowej internetowej kontroli jakości producenta analizatora, wyniki dostępne po wykonaniu badania
27	Instrukcja obsługi analizatora w języku / polskim
28	Bezpłatny przegląd aparatów raz do roku, inżynier serwisowy skontaktuje się z Zamawiającym wcześniej w celu uzgodnienia terminu przeglądu.
29	Szkolenie pracowników w obsłudze aparatu i interpretacji wyników
30	Wykonawca zapewni cytowirówkę model nie gorszy niż MPW 223 c i nie starszy niż 2013 rok, która po zakończeniu umowy w ramach offsetu przechodzi na stan Zamawiającego.
31	Wykonawca zapewni fabrycznie nowy sumator hematologiczny 46 parametrowy posiadający 24 klawisze funkcyjne. Urządzenie po zakończeniu umowy zostanie w ramach offsetu przechodzi na Zamawiającego
32	Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć)

Obaśnienia:
* Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
** Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Tabela nr 2. Parametry oceniane – Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3
1	2	3	4
Lp.	Parametry oceniane	Ilość punktów za odpowiedź / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt	Uzyskana ilość punktów (wypełnia Zamawiający)
1	Kontrola poziomu odczynników z graficzną informacją o poziomie zużycia, opakowania z kodami RF do automatycznego wczytywania na pokładzie
2	Wydłużony czas pomiaru przy niskich wartościach WBC a także możliwość automatycznej powtórki. Wysoka czułość zliczania WBC# i różnicowania próbek leukocytopenicznych

Podpis osoby/osób uprawnionej/uprawnionych
………………………………………………………….