PAKIET NR 5:Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej.
Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatora do oznaczenia hemoglobiny glikowanej metodą chromatografii cieczowej wysokociśnieniowej   (1 szt.) wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.

Ilość badań: 6000/36 m-cy ( liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów i kontroli winna wystarczyć na wykonanie 6000 badań w okresie trwania umowy). 

 Parametry techniczne dla analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glinowanej metodą HPLC

	Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
	

	Producent – pełna nazwa, adres
	

	Kraj pochodzenia
	


	Tabela nr 1. Parametry wymagane
l.p.
	Parametry wymagane*
	Potwierdzenie spełnienia warunku –wypełnić TAK/ NIE**

	1
	2
	3

	1
	Automatyczny analizator z podajnikiem (rack) do oznaczania hemoglobiny glikowanej metodą wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej (HPLC).

Analizator sprawny technicznie. Jeśli Wykonawca zaoferuje analizator używany Zamawiający wymaga gruntownego przeglądu potwierdzonego dokumentem.
	

	3
	Analizator wyposażony w system informowania o stanie odczynników oraz poziomie ścieków. 
	

	4
	Możliwość pracy z próbkami pierwotnymi i hemolizatami. Zamawiający wymaga określenia ilości testów wykonanych na 1 kolumnie - nie dopuszcza oznaczania badań po przekroczeniu dopuszczalnej ilości deklarowanej przez producenta.
	

	
	Trwałość kolumny potwierdzona przez producenta. 
	

	5
	W trakcie trwania umowy Wykonawca zapewni materiał kontrolny, którego ważności wynosi minimum 4 miesiące od daty dostawy.
	

	6
	Zgodność ze standardem IFCC, certyfikat NGSP.

Wynik badania deklarowany jednocześnie w mmol/mol i %.
	

	7
	Aparat ergonomiczny, wyposażony w UPS podtrzymujący pracę analizatora przez 30 minut od awarii sieci elektrycznej.
	

	8
	Czytnik kodów paskowych wbudowany
	

	9
	Dwustronna komunikacja z LIS. 

W ramach dostawy Zamawiający wymaga zintegrowania oferowanego analizatora z użytkowanym przez Zamawiającego systemem informatycznym Eskulap autorstwa Politechniki Poznańskiej. Koszty integracji i wdrożenia leżą po stronie Wykonawcy. W ramach składanej oferty Zamawiający wymaga załączenia dokumentacji technicznej protokołu wymiany danych między analizatorem a systemem informatycznym.
	

	10
	Dostawca zapewni własnym staraniem i kosztem możliwość uczestniczenia w kontroli międzynarodowej kontroli jakości minimum 4 razy w każdym roku trwania umowy
	

	11
	Wykonawca w czasie trwania umowy zapewni bezpłatny serwis gwarancyjny z ewentualną wymianą części zużywalnych obejmujący przedmiot dzierżawy, ponadto bezpłatne przeglądy techniczne oraz aktualizację oprogramowania.
	

	12
	Czas reakcji na zgłoszenie awarii do 24 godzin w dni robocze. Po trzeciej naprawie tego samego podzespołu Wykonawca zobowiązuje się do wymiany urządzenia.
	

	13
	Wykonawca dostarczy karty charakterystyki wszelkich oferowanych substancji niebezpiecznych i szkodliwych wersji papierowej na etapie zawarcia umowy
	

	14
	Zamawiający wymaga dostarczenia przez Wykonawcę polskie wersje wszystkich oferowanych instrukcji na etapie zawarcia umowy.
	

	15
	Drukarka umożliwiająca wydruk raportu pacjenta w postaci chromatogramu
	

	16
	Szkolenie pracowników w zakresie obsługi aparatu i interpretacji wyników, potwierdzone indywidualnym certyfikatem.
	

	17
	Zamawiający wymaga dołączenia do oferty analizatora w wersji demo. Instalacja urządzenia powinna nastąpić w ciągu 7 dni od daty złożenia oferty.
	


Objaśnienia:

· *Nie spełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty.

· **Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Tabela nr 2. Parametry oceniane
	PARAMETRY OCENIANE

	LP
	Opis parametru / cechy
	Sposób oceny
	Opis oferowanych parametrów – wypełnia Wykonawca, dostarczyć dokumenty na potwierdzenie spełniania warunku

	1.
	Termin ważności odczynników minimum 3 miesiące od daty dostawy
	TAK – 10 pkt.

NIE – 0  pkt.
	


Zamawiający w pakiecie nr 5  zobowiązuje wykonawcę, w celu potwierdzenia że oferowany analizator wraz z materiałami eksploatacyjnymi spełnia stawiane wymagania , przeprowadzić prezentację systemu u zamawiającego. Po przeprowadzeniu prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wersji testowej systemu wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 4 dni roboczych celem ich wnikliwej oceny. W tym celu zgodnie z kolejnością alfabetyczną zamawiający wezwie do przeprowadzenia prezentacji  systemu.


Data  ...................................



                                                                         ....................................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej

PAKIET NR 6 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do wykonywania badań hemoglobiny glikowanej.                       3        

