PAKIET NR 6: Dostawa odczynników do oznaczeń biochemicznych i immunochemicznych wraz z dzierżawą automatycznego analizatora

##### Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem przetargu jest dzierżawa analizatora do oznaczania badań biochemicznych i immunochemicznych wraz z dostawą niezbędnych odczynników, materiałów zużywalnych, kalibratorów i kontroli.

Ilość badań: została określona w Załączniku nr 1, Pakiet nr 6. ( liczba asortymentu zużywalnego, odczynników, kalibratorów i kontroli winna wystarczyć na wykonanie wymienionych badań w okresie trwania umowy)

Parametry techniczne dla analizatora

Pełna nazwa urządzenia / model, typ, rok produkcji
Producent – pełna nazwa, adres
Kraj pochodzenia

Tabela nr 1. Parametry wymagane
Lp.	Parametry wymagane*	Należy wypełnić tabelę wpisując TAK lub NIE**
1	System (analizator) nie starszy niż 2012r
2	Zintegrowany system immuno-biochemiczny umożliwiający wykonanie badań z tej samej próbki, bez potrzeby manualnego przenoszenia próbki pomiędzy modułami – biochemicznym i immunochemicznym, bez dodatkowych urządzeń łączących, bądź pracy operatora i zarządzane za pomocą jednego komputera - jednej jednostki sterującej.
3	Możliwość wykonywania na analizatorach wszystkich badań immunochemicznych i biochemicznych określonych w Formularzu Cenowo - Ofertowym
4	Wydajność części immunochemicznej powyżej 150 oznaczeń na godzinę
5	W części immunochemicznej typ pomiaru : chemiluminescencja.
6	Odczynniki, kontrole oraz kalibratory gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji dla co najmniej 95% oznaczeń.
7.	Odczynniki, kontrole oraz kalibratory gotowe do użycia bez konieczności rekonstytucji dla co najmniej 95% oznaczeń.
8.	Odczynniki, kontrole, kalibratory tej samej serii w trakcie trwania umowy.
9.	W części biochemicznej - analiza w fazie ciekłej.
10.	Minimum 25 pozycji odczynnikowych w części immunochemicznej i min. 45 pozycji odczynnikowych w części biochemicznej
11.	Automatyczne monitorowanie i archiwizacja stanu odczynników uwzględniające ich ilość i ważność
12.	Czujnik poziomu cieczy w próbkach i odczynnikach oraz czujnik skrzepu dla próbek
13.	Identyfikacja próbek i odczynników za pomocą kodów kreskowych
14	Wykonywanie automatycznych rozcieńczeń próbek i powtórek analizy
15	Możliwość umieszczenia na pokładzie aparatu jednorazowo min 150 próbek
16	Osobne miejsce na próbki "cito"
17	Wbudowany program kontroli jakości (analizy Levey Jeningsa)
18	Analizator wyposażony w drukarkę dającą możliwość bezpośredniego wydruku oraz skaner kodów kreskowych.
19	Wyposażenie w zdalny modem serwisowy
20	Ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim
21	Wraz z pierwszą dostawą wykaz substancji niebezpiecznych zawartych w odczynnikach oraz metodyk w języku polskim (możliwy nośnik CD )
22	Pełna instrukcja obsługi aparatu w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej
23	Deklaracje zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć)
24	Bezpłatny serwis systemu, części zamiennych, przeglądy techniczne oraz oprogramowania – załączyć harmonogram przeglądów technicznych. Czas oczekiwania na interwencję max.24h od momentu zgłoszenia w dni robocze. Możliwość zgłoszenia awarii 24 godz na dobę przez 365 dni w roku (podać nr fax lub tel pod którym można zgłaszać usterkę). Od momentu zgłoszenia Wykonawca ponosi koszt wykonania badań oraz koszty transportu do innej jednostki wskazanej przez Wykonawcę.
25	W przypadku awarii systemu, której usunięcie u zamawiającego jest nie możliwe, Wykonawca dostarczy w ciągu 72 godz. na czas usunięcia usterki, zastępcze urządzenie systemu zgodne ze specyfikacją, pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych
26	Na koszt wykonawcy włączenie analizatora do szpitalnej sieci informatycznej z dostawą , instalacją i próbami niezbędnego oprogramowania oraz z synchronizacją analizatora z laboratoryjnym systemem komputerowym tak aby w 14 dniach od podpisania umowy analizator był w pełni gotów do pracy bez dodatkowych nakładów ze strony zamawiającego. Sieć "Eskulap".
27	Dostarczenie: / Stacji uzdatniania wody – jeśli potrzebna / Wirówkę np. MPW z możliwością odwirowania próbek w temp 37 st.C, możliwość wirowania jednocześnie min 100 probówek, wirnik horyzontalny, prędkość wirowania do 4300bor/min – przegląd techniczny raz w roku. / Komputera PC Notebook / Klimatyzator – przegląd techniczny na koszt Wykonawcy raz w roku / Wykonawca dostarczy farby potrzebne do odświeżenia pomieszczeń laboratoryjnych. Zamawiający wskaże w odpowiednim momencie rodzaj i ilość potrzebnych farb. Szacowany koszt zakupu max 2000 zł netto. / Wykonawca zapewni udział w kontroli zewnątrzlaboratoryjnej przynajmniej raz w roku dla testów: HIV, HCV, HBSag oraz HBS przeciwciała przez cały okres trwania umowy / Przeglądy techniczne stacji uzdatniania, wirówki, klimatyzatora – minimum raz w roku na koszt Wykonawcy.

Objaśnienia:
- * Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
- ** Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Tabela nr 2. Parametry oceniane – Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3
1	2	3	4
Lp.	Parametry oceniane	Ilość punktów za odpowiedź / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt	Uzyskana ilość punktów (wypełnia Zamawiający)
1	Odczynniki chłodzone na pokładzie modułów biochemicznego i immunochemicznego systemu w zakresie temperatur od 2°C do12°C
2	Jeden rodzaj statywów dla probówek badanych, kalibratorów,kontroli oraz próbek o różnej objętości