PAKIET NR 7; Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników, kontroli, kalibratorów oraz materiałów zużywalnych

Przedmiot postępowania: Dzierżawa analizatora do badań koagulologicznych wraz z dostawą odczynników, materiałów kontrolnych, kalibratorów i materiałów zużywalnych na 36 miesięcy.

Ilość badań: została określona w załączniki 1.7.

Parametry techniczne analizatora

Tabela nr 1. Parametry wymagane
lp	Parametr wymagany*	TAK/NIE**
1	Automatyczny analizator koagulologiczny nie starszy niż 2010 rok	TAK/NIE*
2	Pełna automatyzacja procesu oznaczenia wraz z rozcieńczaniem próbek badanych, kalibratorów i kontroli	TAK/NIE*
3	Wydajność aparatu co najmniej 150 ozn/h (dla PT)	TAK/NIE*
4	Możliwość oznaczeń zarówno metodami wykrzepialnymi (odczyt na zasadzie nefelometrii) jak i chromogennymi/ immunologicznymi (odczyt kolorometryczny). Brak konieczności przełączania filtrów odczytu w przypadku próbek z interferencjami (hemoliza, bilirubinemia, lipemia).	TAK/NIE*
5	Możliwość oznaczania poziomu fibrynogenu zarówno na podstawie pomiaru czasu protrombinowego jak i klasyczną metodą Claussa	TAK/NIE*
6	Automatyczny załadunek kuwet z magazynku kuwet do bloku reakcyjnego i automatyczny wyładunek z bloku reakcyjnego do zbiornika na odpadki, bez konieczności przerywania pracy aparatu; możliwość załadunku kuwet także w trakcie pracy analizatora	TAK/NIE*
7	Aparat wyposażony w wewnętrzny czytnik kodów paskowych do próbek jak również w czytnik kodów paskowych do odczynników	TAK/NIE*
8	Oprogramowanie analizatora wyposażone w system kontroli jakości wykonywanych badań wraz z wykresami Levey-Jenningsa	TAK/NIE*
9	Oddzielne igły pipetujące do odczynników i próbek badanych (zapobieganie kontaminacji)	TAK/NIE*
10	Oprogramowanie analizatora wyposażone w wewnętrzną bazę danych wyników pacjentów i danych kalibracyjnych (zapamiętywanie kalibracji)	TAK/NIE*
11	Mozliwość wykonywania testów „reflex” wg zasad ustalonych przez użytkownika	TAK/NIE*
12	Analizator przystosowany do podłączenia do laboratoryjnego systemu informatycznego (LIS) – komunikacja dwukierunkowa	TAK/NIE*
13	Trwałośc odczynników do PT, APTT, Fib co najmniej 3 dni na pokładzie aparatu	TAK/NIE*
14	Tromboplastyna ludzka rekombinowana ISI 1.0 +/- 0,1	TAK/NIE*
16	Trwałośc kontroli do podstawowych metod krzepnięciwych min 24 ha na pokładzie aparatu	TAK/NIE*
17	Co najmniej 40 pozycji próbkowych, każda może być w razie potrzeby pilną	TAK/NIE*
18	Baza danych min 500 pacjentów wraz z przechowywaniem krzywych wszystkich wykonanych reakcji	TAK/NIE*
19	Mała ilość czynności konserwujących, brak konieczności wymiany źródła światła przez okres trwania umowy	TAK/NIE*
20	Wyposażenie w kolorowy monitor LCD (dotykowy) klawiaturę, mysz, UPS i drukarkę	TAK/NIE*
21	Serwis: / W czasie kontraktu naprawy oraz przeglądy seriwsowe bezpłatne – załączyć harmonogram przeglądów. Czas oczekiwania na interwencją max 24 godziny w dni robocze. Mozliwość zgłoszenia awarii 24 godziny na dobę 365 dni w roku (podać nr faxu lub inny kontakt, pod którym można zgłosić awarię). Od momentu zgłoszenia usterki Wykonawca ponosi koszt wykonania badań w najbliższej jednostce wskazanej przez Wykonawcę. / W przypadku awarii systemu , której usunięcie u zamawiającego jest nie możliwa , Wykonawca dostarczy w ciągu 48 godz. od momentu zgłoszenia usterki, zastępcze urządzenie, zgodne ze specyfikacją, pracujące na tych samych odczynnikach i materiałach eksploatacyjnych.	TAK/NIE*
22	Wraz z pierwsza dostawą odczynników Wykonawca dostarczy wykaz substancji niebezpiecznych oraz karty charakterystyk w języku polskim – wersja drukowana	TAK/NIE*
23	Ulotki informacyjne o stosowanych odczynnikach w języku polskim	TAK/NIE*
24	Deklaracja zgodności CE dla aparatu i odczynników (załączyć)	TAK/NIE * / załączyć
25	Wykonawca zapewni międzynarodową kontrolę zewnętrzną na każdy rok trwania umowy dla PT, APTT, Fibrynogenu, D-Dimer.	TAK/NIE*
26	Zamawiający wymaga wstawienia analizatora w wersji demo wraz z złożeniem oferty na czas 7 dni.	TAK/NIE*

Objaśnienia:
*Niespełnienie parametrów wymaganych spowoduje odrzucenie oferty
** Wypełnić „ Tak / Nie „ dołączyć krótki opis , wymagane oświadczenia , dokumenty , ulotki , foldery lub inne dokumenty potwierdzające że oferowane odczynnik i analizator spełniają stawiane wymagania .

Tabela nr 2. Parametry oceniane – Wykonawca wypełnia kolumnę nr 3
1	2	3	4
Lp.	Parametry oceniane	Ilość punktów za odpowiedź / TAK – 10 pkt / NIE – 0 pkt	Uzyskana ilość punktów (wypełnia Zamawiający)
1	Rekonstrukcja odczynników w temperaturze pokojowej
2	Czas rozpatrywania reklamacji nie dłuższy niż 7 dni roboczych

Zamawiający w pakiecie nr 7 zobowiązuje wykonawcę, w celu potwierdzenia że oferowany analizator wraz z materiałami eksploatacyjnymi spełnia stawiane wymagania , przeprowadzić prezentację systemu u zamawiającego. Po przeprowadzeniu prezentacji Wykonawca będzie zobowiązany do udostępnienia Zamawiającemu wersji testowej systemu wraz z materiałami eksploatacyjnymi na okres 4 dni roboczych celem ich wnikliwej oceny. W tym celu zgodnie z kolejnością alfabetyczną zamawiający wezwie do przeprowadzenia prezentacji systemu.

.....................................................
pieczątka firmy

.....................................................................
czytelny podpis lub pieczęć imienna osoby umocowanej do dokonywania czynności w imieniu
Wykonawcy