Formularz warunków technicznych,

Załącznik nr 2A do oferty

Znak Sprawy: SPZOZ.EPII.23.01.02.2017

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Koscianie  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania oświadczamy, że oferowany przedmiot zamówienia charakteryzuje się następującymi parametrami:

Zadanie 1: Dostawa ambulansu.

Marka, typ, model pojazdu bazowego …………………………………………………………………………………………………....

Rok produkcji pojazdu bazowego …………………………………………………………………………………………………....

Ambulans spełnia wymagania określone w polskiej normie PN-EN 1789 typ ambulansu C (lub normy równoważnej) i w normie PN EN 1865 zakresie odpowiednim do przedmiotu (zakresu) prowadzonego postępowania.

Ambulans (spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego określone w niniejszej SIWZ) posiada dokument/ certyfikat potwierdzający pozytywnie przeprowadzone dynamiczne badania wytrzymałościowe (kompleksowe testy zderzeniowe całego ambulansu a nie poszczególnych jego elementów) wykonane przez jednostkę notyfikowaną zgodnie z normą PN-EN 1789, który jest załącznikiem do naszej oferty.

ETAP I

| Parametry wymagane | TAK/NIE* | Parametry oferowane* |
| --- | --- | --- |
| A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO I W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS |  |  |
| 1. NADWOZIE |  |  |
| - Typu „furgon” o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony rok produkcji 2016 |  |  |
| - Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób) |  |  |
| - Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł kąt otwarcia min 270 stopni( podać kąt) |  |  |
| - Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne |  |  |
| - Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego. |  |  |
| - Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze |  |  |
| - Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną |  |  |
| - Chlapacze kół przednich i tylnych |  |  |
| - Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789 |  |  |
| - Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie z drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem |  |  |
| - Autoalarm |  |  |
| - Immobilizer |  |  |
| - Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą |  |  |
| - Izolacja termiczna i akustyczna ścian |  |  |
| - Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy |  |  |
| - Fotel kierowcy regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |  |
| - Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem |  |  |
| - Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera |  |  |
| - Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy |  |  |
| - Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem |  |  |
| - Światła przeciwmgielne przednie |  |  |
| - Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym |  |  |
| - Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów |  |  |
| - Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy |  |  |
| - Czujnik światła |  |  |
| - Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie. |  |  |
| - Drzwi przednie ze schowkami min. 4 |  |  |
| - Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm |  |  |
| - Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą |  |  |
| II. Silnik |  |  |
| - Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3 |  |  |
| - Spełniający wymagania normy Euro 5b+ |  |  |
| - Moc silnika min. 120 kW(podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm) |  |  |
| - Skrzynia biegów min manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów) |  |  |
| - Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha ( nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość) |  |  |
| - Napęd na koła przednie |  |  |
| - System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny |  |  |
| III. UKŁAD HAMULCOWY |  |  |
| - Z systemem ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV |  |  |
| - Wspomaganie układu hamulcowego |  |  |
| - System wspomagania nagłego hamowania |  |  |
| - System rozdziału siły hamowania |  |  |
| IV. UKŁAD KIEROWNICZY |  |  |
| - Ze wspomaganiem |  |  |
| - Regulowana kolumna kierownicy |  |  |
| V. ZAWIESZENIE |  |  |
| - System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny |  |  |
| - Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę |  |  |
| VI. KOŁA I OGUMIENIE |  |  |
| - Komplet kół ( 4 szt.) z oponami zimowymi. |  |  |
| - Rozmiar felg min. 16 cali |  |  |
| - Dodatkowy komplet opon letnich ( 4 szt.) |  |  |
| VII. OGRZEWANIE I WENTYLCJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem |  |  |
| - Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2,1 kW (podać markę i model oraz moc oferowanego urządzenia) |  |  |
| - Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia) |  |  |
| - Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę) |  |  |
| - Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego; |  |  |
| VIII. INSTALACJA ELEKTRYCZNA |  |  |
| - Wzmocniony alternator min 185 A (podać wydajność w A) |  |  |
| - Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego - połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów) |  |  |
| - Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju |  |  |
| - Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi |  |  |
| - Gniazda zasilające 12V w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki ; min 4 gniazda zasilające 12V, ( podać ilość ) |  |  |
| IX. OZNAKOWANIE POJAZDU |  |  |
| - W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS. |  |  |
| - 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej |  |  |
| - W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego |  |  |
| - Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu |  |  |
| - Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia |  |  |
| - Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim |  |  |
| - Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu |  |  |
| - Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  |  |
| - Logotyp/nazwa Zamawiającego po uzgodnieniu |  |  |
| - Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2010 r. |  |  |
| X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego |  |  |
| - Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie) |  |  |
| - Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego |  |  |
| - Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym |  |  |
| - Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem |  |  |
| XI. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO |  |  |
| - Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek. |  |  |
| - Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną |  |  |
| - Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie ; (min. 4 sztuki) podać ile szt. |  |  |
| - Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia |  |  |
| - Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania. |  |  |
| - Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane |  |  |
| - Panel sterujący: |  |  |
| - informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu |  |  |
| - z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data) |  |  |
| - informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu |  |  |
| - sterujący oświetleniem przedziału medycznego |  |  |
| - sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego |  |  |
| - zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury |  |  |
| - Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
| - Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy. |  |  |
| XII. CENTRALNA INSTALACJA TLENOWA I PRÓŻNIOWA |  |  |
| - Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej |  |  |
| - Butla tlenowa o pojemności 1500 l (2 x 10 l pod ciśnieniem 150 atm. ,) – 2 szt., |  |  |
| - Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych |  |  |
| - Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym |  |  |
| XIII. OŚWIETLENIE SPECJALNE |  |  |
| - Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego |  |  |
| XIV. SYGNALIZACJA DŹWIĘKOWA |  |  |
| - Sygnał dźwiękowy modulowany |  |  |
| - Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów |  |  |
| XV. ŁĄCZNOŚĆ RADIOWA |  |  |
| - Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego |  |  |
| - Wyprowadzenie instalacji do podłączenia radiotelefonu |  |  |
| - Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach: |  |  |
| - zakres częstotliwości 168-170 MHz |  |  |
| - impedancja wejścia 50 Ohm |  |  |
| - współczynnik fali stojącej 1,6 |  |  |
| - charakterystyka promieniowania dookólna |  |  |
| - zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie |  |  |
| XVI. WYPOSAŻENIE POJAZDU |  |  |
| - Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki |  |  |
| - Urządzenie do wybijania szyb |  |  |
| - Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym |  |  |
| - Kosz na śmieci min. 2 szt. |  |  |
| - Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa |  |  |
| - Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący: |  |  |
| - informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych |  |  |
| - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu podłączeniu ambulansu do sieci 230 V |  |  |
| - informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy |  |  |
| - informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| - ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego |  |  |
| - sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych |  |  |
| - wyświetlacz w technologii LCD |  |  |
| - Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego |  |  |
| XVII. PRZEDZIAŁ MEDYCZNY |  |  |
| - Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| - Szerokość przedziału medycznego ; min. 170 cm (podać szerokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| - Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm) |  |  |
| - Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę , model, załączyć protokół z badań wytrzymałościowych). Nie dopuszcza się foteli innych niż wymienione w badaniach homologacyjnych. (potwierdzić). |  | . |
| - Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym |  |  |
| - Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne |  |  |
| - Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian |  |  |
| - Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym |  |  |
| - Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami). W świetle przejścia próg o wys. Min. 10 cm. |  |  |
| - Ampulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek |  |  |
| - Miejsce mocowania defibrylatora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania respiratora umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania pompy infuzyjnej umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Miejsce mocowania ssaka akumulatorowgo (uchwyt zamawiającego) |  |  |
| - Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem |  |  |
| - Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Załączyć świadectwo homologacji typu pojazdu WE na pojazd skompletowany jako – M1 (bez załączników) |  |  |
| - Pojazd fabrycznie nowy, nie eksploatowany, z roku produkcji min. 2016 , bez limitu kilometrów. |  |  |
| - Termin dostawy max. 90 dni od daty podpisania umowy |  |  |
| - Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji ambulansu i wyposażenia medycznego . |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| - Zamontowanie przez użytkownika dodatkowego sprzętu i urządzeń nie skutkuje utratą gwarancji na zabudowę przedziału medycznego. |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Bezpłatne przeglądy wyposażenia przedziału medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy |  |  |
| - Naprawy gwarancyjne zabudowy medycznej, wyposażenia i sprzętu medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających wizyty w warsztacie Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
| - Serwis pojazdu realizowany w najbliższym ASO dla siedziby Zamawiającego: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Serwis zabudowy realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |
| - Pełne ubezpieczenie samochodu OC, NW, AC na okres 12 miesięcy |  |  |

ZESTAWIENIE OCENIANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

|  | Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AMBULANS TYPU C |  |  |  |
| 1 | Rok produkcji 2017 r. | TAK -20 pkt NIE – 0 pkt. |  |  |
| 2 | Moc silnika powyżej 160 KM | TAK- 20 pkt. NIE-0 pkt. |  |  |
| 3 | Fabryczny zbiornika paliwa o pojemności min. 100 litrów pozwalający na duży zasięg ambulansu. Fabryczny tzn. montowany przez producenta samochodu bazowego. Powyżej 100 litrów (podać …………………..) | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |  |
| 4 | Zużycie energii max. 2,6 MJ/km (podać zużycie paliwa w cyklu łączonym, według Świadectwa Zgodności WE dla pojazdu kompletnego N1). Poniżej 2,6 MJ/km (podać………….) | TAK-30 pkt NIE-0pkt |  |  |
| 5 | Radioodtwarzacz fabryczny z możliwością podłączenia telefonu bezprzewodowo (Bluetooth), MP3, AUX, | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |  |
| 6 | Fabryczne reflektory przednie z funkcją doświetlania zakrętów zintegrowane z reflektorami przednimi. Fabryczne tzn. montowane przez producenta samochodu bazowego. Doświetlanie zakrętów niezależne od świateł przeciwmgielnych | TAK-10pkt NIE-0pkt |  |  |
|  | Razem maksymalnie | 100 pkt. |  |  |

*wypełnia Wykonawca

..........................., dnia .............2016 r.		...................................................

miejscowość, data				                     podpis, pieczątka osoby upoważnionej

do podpisania oferty

4.Gwarancja

Gwarancja – parametry oceniane :

| L.p. | Wyszczególnienie | Oferowany ambulans* | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia musi mieć zapewnioną minimum: |  |  |
| 1.1. | Gwarancję na pojazd bazowy min. 24 miesiące, bez limitu km |  | 24 miesiące-0 pkt. 36miesięcy-5pkt. 48 miesięcy i powyżej- 10pkt |
| 1.2. | Gwarancję na zabudowę przedziału medycznego min. 36 miesiące |  | 36 miesięcy – 0pkt. 42 miesięcy – 3pkt. 48 miesięcy i powyżej – 10 pkt |
| 1.3. | Gwarancję na lakier min. 24 miesiące |  | 24 miesiące-0 pkt. 30miesięcy-2pkt. 36 miesięcy i powyżej- 10 pkt |
| 1.5. | Gwarancję na perforację blach nadwozia min. 72 miesiące |  | 72 miesiące-0 pkt. 84miesięcy-1pkt. 96 miesięcy i powyżej- 10 pkt |
|  | Razem maksymalnie |  | 50 pkt |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry/warunki” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................

Formularz wymogów technicznych,

Załącznik nr 2 B do oferty

Znak Sprawy: SPZOZEPII/23/27/16

....................................................................

pieczęć firmowa Oferenta

FORMULARZ WYMAGANYCH WARUNKÓW TECHNICZNYCH I UŻYTKOWYCH

(opis przedmiotu zamówienia)

(Pełna nazwa Oferenta)

..........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

Składając ofertę do Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Kościanie  w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dwuetapową dostawę ambulansu sanitarnego typu C z wyposażeniem medycznym w podziale na zadania charakteryzuje się następującymi parametrami:

Zadanie II: Wyposażenie medyczne.

| - Nosze główne – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji; |  |  |
| - z materacem konturowym, profilowanym, stabilizującym; |  |  |
| - nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha; |  |  |
| - z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni; |  |  |
| - rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak; |  |  |
| - z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy; |  |  |
| - Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model, załączyć folder, potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności noszy z zaoferowanym zestawem zabezpieczającym dzieci w trakcie transportu. Możliwość transportu dzieci o wadze min. 5-18 kg 5-punktowe pasy z możliwością regulacji długości. Mocowanie systemu do ramy noszy w trzech punktach za pomocą pasów |  |  |
| - nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą; |  |  |
| - ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami o regulowanej długości do przenoszenia, z dodatkowym zestawem składanych rączek bocznych do przenoszenia noszy w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych; |  |  |
| - z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy; |  |  |
| - nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| - z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych; |  |  |
| - wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy |  |  |
| - dopuszczalne obciążenie noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg) |  |  |
| - waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg); |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |

| - Transporter noszy głównych – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| --- | --- | --- |
| - System automatycznego składania / rozkładnia podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.; |  |  |
| - z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami; |  |  |
| - regulacja wysokości w min sześciu poziomach; |  |  |
| - możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia); |  |  |
| - wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm); |  |  |
| - min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce |  |  |
| - system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789 |  |  |
| - dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie; |  |  |
| - obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg); |  |  |
| - waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg); |  |  |
| - transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , Licznik wskazujący konieczność wykonania przeglądu serwisowego tzn. pokazujący ilość cykli: złożone /rozłożone podwozie transportera noszy |  |  |
| - transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi; |  |  |
| - deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty; |  |  |
| - Krzesełko transportowe – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć folder) |  |  |
| - Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl 3 pasów bezpieczeństwa |  |  |
| - Elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiający szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji |  |  |
| - 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i wyposażone w hamulce |  |  |
| - Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości |  |  |
| - Waga max. 10 kg |  |  |
| - Obciążenie dopuszczalne min 155 kg |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych –z dnia 20.05.2010 r. załączyć do oferty |  |  |
| - Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych lub monitor funkcji życiowych i defibrylator z funkcją kardiowersji, stymulacji, pulsoksymetrii, kapnometrii, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| Parametry ogólne |  |  |
| - Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów |  |  |
| - Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 |  |  |
| Zasilanie |  |  |
| - Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu |  |  |
| - Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią |  |  |
| DEFIBRYLACJA |  |  |
| - Dwufazowa fala defibrylacji |  |  |
| - w trybie AED - w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej |  |  |
| - Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku |  |  |
| MONITOROWANIE I REJESTRACJA |  |  |
| - Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu |  |  |
| - Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie |  |  |
| - Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych |  |  |
| - Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. |  |  |
| - Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). |  |  |
| EKG |  |  |
| - Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem |  |  |
| - Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min |  |  |
| - Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV |  |  |
| STYMULACJA ZEWNĘTRZNA |  |  |
| - Tryb asynchroniczny i „na żądanie |  |  |
| - Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA |  |  |
| PULSOKSYMETRIA |  |  |
| - Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy |  |  |
| NIBP |  |  |
| - Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg |  |  |
| MONITOROWANIE RKO |  |  |
| - Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu |  |  |
| - Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |  |  |
| - Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC |  |  |
| - Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej |  |  |
| KAPNOMETRIA |  |  |
| - Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 099 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę |  |  |
| KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH |  |  |
| - Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych. w kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej. |  |  |
| WYPOSAŻENIE |  |  |
| - Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. |  |  |
| - Kabel do stymulacji |  |  |
| - Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt., |  |  |
| - Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl. i dla dzieci min. 1 kpl.. |  |  |
| - Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt. |  |  |
| - Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl. |  |  |
| - Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu |  |  |
| POZOSTAŁE |  |  |
| - Okres gwarancji min. 24 miesiące |  |  |
| - Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. załączyć do oferty |  |  |
| - PŁACHTA RATOWNICZA – 1 kpl Marka i typ:………………………………………………………………………………. Rok produkcji:…………………………………………………………………………… (załączyć foldery) |  |  |
| - Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach |  |  |
| - Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych |  |  |
| - Wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych |  |  |
| - Udźwig min. 220 kg |  |  |
| - Minimalne wymiary: szerokość min. 70 cm, długość min. 185 cm |  |  |
| - Folder , Deklaracja zgodności CE , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty |  |  |
| Wymagania dodatkowe |  |  |
| - Termin dostawy 45 dni od daty podpisania umowy |  |  |
| - Przeszkolenie personelu w zakresie eksploatacji wyposażenia medycznego . |  |  |
| Warunki gwarancji i serwisu gwarancyjnego |  |  |
| - Gwarancja na wyposażenie medyczne min. 24 miesiące |  |  |
| - Czas reakcji serwisu od zgłoszenia usterki max. 48 h, , natomiast w czasie np. ustawowo wolnym od pracy, czas oczekiwania na reakcję serwisu nie będzie przekraczał 72h |  |  |
| - Naprawy gwarancyjne wyposażenia medycznego wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego, za wyjątkiem zakresów wymagających warsztatu Serwisanta. Zgłoszenie awarii bądź usterki nastąpi telefoniczne, e-mail, lub faksem |  |  |
| - Bezpłatne przeglądy wyposażenia medycznego w okresie gwarancji potwierdzone wpisem w paszporcie, co 12- m-cy |  |  |
| - Przy przedłużającej się naprawie dostarczamy sprzęt zastępczy |  |  |
| - Serwis sprzętu medycznego realizowany przez: nazwa firmy, adres, telefony, e-mail (podać) |  |  |

|  | Parametry punktowane | Punktacja | Tak/Nie* | Parametr oferowany* |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | AMBULANS TYPU C |  |  |  |
| 1 | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | TAK- 10 pkt. NIE-0 pkt. |  |  |
| 2 | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt. |  |  |
| 3 | System automatycznego składania i rozkładania podwozia transportera przy załadunku i rozładunku noszy do karetki tzn. bez konieczności przyciskania jakichkolwiek dźwigni czy przycisków zwalniających mechanizm składania podwozia- dotyczy transportera noszy | TAK- 10 pkt. NIE- 0 pkt |  |  |
|  | Razem maksymalnie | 30 pkt. |  |  |

Gwarancja – parametry oceniane :

| L.p. | Wyszczególnienie | Oferowane | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Przedmiot zamówienia musi mieć zapewnioną minimum: |  |  |
| 1.1. | Gwarancję na wyposażenie min. 24 miesiące, - Nosze główne – 1 kpl - Transporter noszy głównych – 1 kpl - Krzesełko transportowe – 1 kpl - Defibrylator z kardiowersją, - PŁACHTA RATOWNICZA – 1 kpl |  | 24 miesiące-0 pkt. 36miesięcy-5pkt. 48 miesięcy i powyżej- 10pkt |

Oświadczam, że oferowany w przetargu asortyment jest fabrycznie nowy, kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez konieczności jakichkolwiek dodatkowych zakupów i inwestycji.

Niespełnienie warunku wymaganego, brak wpisu w kolumnie „Oferowane parametry/warunki” będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

podpis osoby upoważnionej (Oferenta)  ....................................