SPZOZ.EPII.23.07.04.17

 Kościan 28.03.2017 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**dotyczy : sprzedaży z dostawą ultrasonografu z 3 głowicami**

1. Dot. Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta posiadający monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach i przekątnej ekranu 21,5 cali?

Odp. Tak.

1. Dot. Pkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, którego regulacja głębokości pola obrazowania wynosi 2 - 38 cm?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 12 map?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 74

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą typu Convex, szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy, której kąt skanowania wynosi 58 st.?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 82 i 84

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z głowicą Endovaginalną, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, której zakres częstotliwości pracy wynosi 5,0-9,0MHz, a kąt skanowania 150 st.?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 93

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex ale z możliwością rozbudowy o głowicę Endovaginalną wolumetryczną?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta, którego liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) wynosi 14 000 obrazów?

Odp. Nie.

1. Dot. Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny renomowanego producenta z automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni?

Odp. Nie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z poź. Zm.)

 **ZAMAWIAJĄCY**

**………………………………**