SPZOZ.EPII.23.07.04.17

Kościan 28.03.2017 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

dotyczy : sprzedaży z dostawą ultrasonografu  z 3 głowicami

- Dot. Pkt 11

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta posiadający monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu z możliwością regulacja w 3 płaszczyznach i przekątnej ekranu 21,5 cali?

Odp. Tak.

- Dot. Pkt 19

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta, którego regulacja głębokości pola obrazowania wynosi 2 - 38 cm?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 37

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z dwóch niezależnych bramek dopplerowskich?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 48

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze  min. 12 map?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 54

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez możliwości jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 74

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z głowicą typu Convex, szerokopasmową, ze zmianą częstotliwości pracy, której kąt skanowania wynosi 58 st.?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 82 i 84

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z głowicą Endovaginalną, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy, której zakres częstotliwości pracy wynosi 5,0-9,0MHz, a kąt skanowania 150 st.?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 93

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta bez możliwości rozbudowy systemu o głowicę Rectalną dwupłaszczyznową w układzie Convex/Convex ale z możliwością rozbudowy o głowicę Endovaginalną wolumetryczną?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 15

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta, którego liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) wynosi 14 000 obrazów?

Odp. Nie.

- Dot. Pkt 36

Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat ultrasonograficzny  renomowanego producenta z automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej za pomocą jednego przycisku w zakresie min. +/- 60 stopni?

Odp. Nie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz. U. z 2015 r.  poz. 2164 z poź. Zm.)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………