Stół operacyjny ortopedyczny

| Pełna nazwa urządzenia, typ lub model |  |
| --- | --- |
| Producent, podać pełną nazwę i adres |  |
| Kraj produkcji |  |
| Dystrybutor |  |

| Lp. | Parametry wymagane | Warunek graniczny | Wartość oferowana ( nazwa dokumentu i nr strony gdzie to jest potwierdzone) | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rok produkcji: min 2016 | TAK |  |  |
|  | Stół operacyjny przeznaczony do operacji chirurgicznych i ortopedycznych, blat stołu wykonany z materiałów przeziernych na całej długości stołu, umożliwiająca wykonanie zdjęcia aparatem Rtg typu ramię C bez nieprzeziernych elementów poprzecznych | TAK |  |  |
|  | Stół wykonany z materiałów nierdzewnych odpornych na działanie środków dezynfekcyjnych | TAK |  |  |
|  | Stół z napędem elektrohydraulicznym lub hybrydowym – elektrohydraulicznym i elektromechanicznym | TAK |  |  |
|  | Stół mobilny, umożliwiający łatwe przemieszczanie w obrębie bloku operacyjnego | TAK |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne stołu – z panelu sterującego umieszczonego na kolumnie stołu | TAK |  |  |
|  | Blat stołu min. sześciosegmentowy | TAK |  |  |
|  | Łatwy i szybki sposób mocowań segmentów blatu bez użycia narzędzi za pomocą szybkozłączy z zatrzaskiem automatycznym | TAK |  |  |
|  | Długość stołu min. 210 cm | TAK |  |  |
|  | Możliwość pracy podczas ładowania akumulatorów | TAK |  |  |
|  | Całkowita szerokość blatu bez szyn akcesoryjnych 55 cm (+/-1cm) | TAK |  |  |
|  | Regulacja wysokości w zakresie : 60 cm do 115 cm (+/-5cm) | TAK |  |  |
|  | Przechyły boczne w obie strony od poziomu: min. 250 | TAK |  |  |
|  | Przechył Trendelenburga: min 350 | TAK |  |  |
|  | Przechył anty – Trendelenburga : min. 350 | TAK |  |  |
|  | Przesuw wzdłużny blatu min. 40 cm | TAK |  |  |
|  | Obsługa funkcji stołu za pomocą pilota: - regulacja kąta nachylenia segmentu pleców, - regulacja segmentu nożnego - wysokości blatu, - przechyłów bocznych blatu, - przechyłów wzdłużnych anty i Trendelenburga, - blokada stołu - wypiętrzenie nerkowe realizowane za pomocą pozycji „Flex” i „anty FLEX” uzyskiwana jednym przyciskiem - Pozycja „Beach Chair” uzyskiwana jednym przyciskiem - ustawienie pozycji standardowej „0” - ustawienie kierunku jazdy stołu - przesuw wzdłużny blatu | TAK |  |  |
|  | Regulacja segmentu plecowego min. + 80° / - 40° | TAK |  |  |
|  | Regulacja funkcji FLEX do min. 220° lub więcej | TAK |  |  |
|  | Regulacja funkcji REFLEX do min. 100° lub więcej | TAK |  |  |
|  | Obsługa stołu z dodatkowego panelu sterującego umieszczonego z boku na kolumnie stołu | TAK |  |  |
|  | Regulacja pochylenia dzielonego segmentu nożnego min. + 60° / -90° | TAK |  | Regulacja segmentu nożnego w zakresie + 60° / -90° - 0 pkt Regulacja segmentu nożnego w zakresie + 61° / -91° - + 65°/ -100° - 10 pkt Regulacja segmentu nożnego w zakresie większym niż + 65°/ -100° - 20 pkt |
|  | Możliwość regulacji pochylenia dzielonej części nożnej prawej i lewej niezależnie oraz obu jednocześnie | TAK |  |  |
|  | Możliwość odchylenia każdej części nożnej na bok o min 90° względem osi wzdłużnej stołu | TAK |  |  |
|  | Regulacja kąta ustawienia podgłówka +50° / - 50° (+/- 5°) oraz płynne wypiętrzenie podgłówka względem blatu min 10cm | TAK |  |  |
|  | Regulacje podgłówka wspomagane sprężynami gazowymi | TAK |  |  |
|  | Napęd koła jezdnego umożliwiający łatwe przemieszczanie stołu uruchamiany przyciskiem na pilocie lub dźwignią lub przyciskiem umieszczonym przy blacie | TAK |  |  |
|  | Wizualny system kontroli orientacji blatu na kolumnie stołu | TAK |  |  |
|  | Informacja o stanie naładowania akumulatora na pilocie | TAK |  |  |
|  | Blokowanie/ odblokowywanie stołu do podłoża za pomocą elektrohydraulicznie lub elektromechanicznie wysuwanych stopek uruchamianych przyciskiem. Przyciski do sterowania blokadą dostępne na pilocie i na panelu sterującym | TAK |  |  |
|  | Wyposażenie: - Ramka ekranu anestezjologicznego giętka z zaciskami uniwersalnymi do mocowania na bocznej szynie akcesoryjnej stołu , 1 kpl. - Anestezjologiczna podpórka ręki z regulacją kąta ustawienia względem osi wzdłużnej stołu z zaciskiem automatycznym pozwalającym na szybkie mocowanie bez mechanizmów śrubowych do bocznej szyny akcesoryjnej stołu wraz z materacem, 2 kpl. - Podpory do ułożenia pacjenta w pozycji bocznej mocowane do szyn akcesoryjnych bocznych posiadające minimum dwa przeguby kulowe dające szeroki zakres ustawień w każdym kierunku oraz poduszki z miękką wyściółką łatwe do utrzymania w czystości, wraz z zaciskami mocującymi, 3kpl. - Podpora pod rękę wielofunkcyjna na wysięgniku osadzona na przegubie kulowym, z możliwością przesuwania blatu podpory wzdłuż osi wzdłużnej, materac , zacisk uniwersalny z regulacją kąta, ustawienia , z szybkim automatycznym mocowaniem na szynie akcesoryjnej bocznej stołu, 1 kpl. - Pas do mocowania pacjenta – 1 kpl - Stolik do operacji ręki w kształcie litery „T” dołączany do bocznej szyny akcesoryjnej stołu, lekki o wadze nie większej niż 4,5 kg, prześwietlny dla promieni RTG wykonany z włókna węglowego o wymiarach: długość 85 cm (+/-1cm), szerokość od strony stołu operacyjnego 42 cm (+/-1cm), szerokość w szczycie 65cm (+/-1) wyposażony w składaną podporę stabilizującą o zmiennej wysokości i materac łatwy do utrzymania w czystości, materac oraz zaciski mocujące, 1 kpl Wyciąg ortopedyczny z jedną centralną belką wyciągową regulowaną płynnie w pionie i w poziomie wspomagana sprężynami gazowymi . Dodatkowa belka wyciągowa do założenia kontrwyciągu montowana z prawej lub lewej strony z zakresem regulacji w poziomie min. 0 – 90 stopni. Buty wyciągowe z tworzywa sztucznego z możliwością dostosowania do każdego rozmiaru stopy przesuwany wzdłuż belki wyciągowej, z mechanizmem naciągowym. Podpora podlędźwiowa przezierna dla RTG – 1 kpl Uchwyt do artroskopii kolana mocowany do szyny akcesoryjnej stołu z zaciskiem. Uchwyt obejmujący udo pacjenta z możliwością dostosowania szerokości obejmy do każdego rozmiaru pacjenta oraz z precyzyjną regulacją zacisku za pomocą paska zębatego – 1 kpl Podpora kolana w kształcie litery „U” z zaciskiem mocującym do szyny akcesoryjnej – 1 kpl Podpora nogi w kształcie wałka poziomego z zaciskiem mocującym do szyny akcesoryjnej – 1 kpl Segment do operacji barku wykonany z włókna węglowego mocowany na szyny akcesoryjne stołu, regulacja pochylenia wspomagana sprężyną gazową, części podbarkowe łatwo odejmowane, blokowane bez użycia mechanizmów śrubowych, podgłówek typu”chełm” pewnie trzymający głowę pacjenta i swobodnie przemieszczający się po prowadnicach w czasie zmian pochylenia części plecowej, pas mocujący pacjenta z bezstopniową regulacją, podpora pod rękę, wielofunkcyjna na wysięgniku osadzona na przegubie kulowym z materacem, z zaciskiem uniwersalnym z regulacją kąta ustawienia, z szybkim mocowaniem na szynie akcesoryjnej bocznej stołu, 1 kpl | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe stołu 220 – 240V | TAK |  |  |
|  | Materace segmentów blatu antystatyczne, odejmowane, odporne na środki dezynfekcyjne | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalne maksymalne obciążenie stołu min.470 kg | TAK |  | Dopuszczalne obciążenie 470 kg – 0pkt Dopuszczalne obciążenie 471 – 480 kg - 10pkt Dopuszczalne obciążenie 481 kg lub większe – 20 pkt |
|  | Dopuszczalna waga pacjenta min. 270kg | TAK |  |  |
|  | Gwarancja min 12 miesięcy | TAK |  |  |
|  |  |  | Max ilość punktów 40 pkt. |  |

UWAGA: W kolumnie warunek graniczny wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia produktu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany produkt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

.................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy