| Pakiet 2.2LA Odczynniki oraz asortyment do immunohematologii i hematologii (24 miesiące) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| l.p | NAZWA ODCZYNNIKA /ASORTYMENTU | Wielkość opakowania* | Zamówienie |  | Nr katalog./producent | Ilość opakowań | Jednostkowa cena brutto opakowania (zł) | Wartość brutto (zł) | Producent / kraj |  |
|  |  |  | Ilość | j. miary |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Zestaw próbek kontrolnych do codziennej kontroli odczynników diagnostycznych i krwinek wzorcowych (A1 i B) przy oznaczaniu grup układu AB0 Zestaw Próbek Kontrolnych stanowią dwie probówki typu „próbka pacjenta” składające się z krwinek i osocza grupy krwi A1 i grupy B, jednej z nich RhD+, drugiej RhD- lub próbek krwi grupy O i grupy AB, z których jedna jest RhD+, druga RhD- | Zestaw 2 probówki x 5 ml | 26 | Zest. |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon I Odczynnik płynny, gotowy do użycia o niebieskim zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: -100% swoistości dla oznaczeń A1,A2,A1B, A2B, -wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z probki macierzystej także przy anemiach. | 1 but x 10ml | 24 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Odczynnik monoklonalny anty-A klon II Odczynnik płynny, gotowy do użycia o niebieskim zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: -100% swoistości dla oznaczeń A1,A2,A1B, A2B, -wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z probki macierzystej także przy anemiach. | 1 but x 10ml | 24 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon I Odczynnik płynny, gotowy do użycia o żołtym zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: - 100% swoistości dla oznaczeń B i AB, - wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej także przy anemiach. | 1 but x 10 ml | 24 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Odczynnik monoklonalny anty-B klon II Odczynnik płynny, gotowy do użycia o żołtym zabarwieniu. Wymagana aktywność i swoistość: - 100% swoistości dla oznaczeń B i AB, - wyraźne reakcje z antygenami o osłabionej ekspresji , brak reakcji fałszywych. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3 minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. Miano minimalne 256. Odczynnik do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej także przy anemiach. | 1 but x 10 ml | 24 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM+IgG odczynnik płynny, gotowy do użycia, dający szybkie 100% swoiste reakcje. Powinien aglutynować krwinki 0Rh D dodatnie na 3+ do 4+,wykrywać krwinki z antygenem D słabe oraz z antygenem D kategorii DVI, nie wykazywać reakcji z krwinkami Rh D ujemnymi. Do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz dostosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej, także przy anemiach. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. | 1 but x 10 ml | 52 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Odczynnik monoklonalny anty-D RUM IgM Odczynnik płynny, gotowy do użycia, dający szybkie 100% swoiste reakcje. Powinien aglutynować krwinki 0Rh D dodatnie na 3+ do 4+,wykrywać krwinki z antygenem D słabe, nie wykazywać reakcji z krwinkami Rh D ujemnymi, nie powinien rozpoznawać antygenu D kategorii DVI. Do stosowania w teście szkiełkowym i probowkowym. Możliwość stosowania odczynnika do badań na krwinkach zawieszonych w PBS oraz do stosowania bez konieczności zawieszania i płukania krwinek badanych bezpośrednio z próbki macierzystej, także przy anemiach. Aglutynacja powinna pojawić się po 10 sekundach, a po 3minutach osiągnąć nasilenie od +3 do +4. | 1 but x 10 ml | 20 | amp |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Standard anty-D do mikrometody Odczynnik płynny, gotowy do użycia, przeznaczony do prawidłowej interpretacji wyników badań, wyeliminowania błędów technicznych przy wykonywaniu testu antyglobulinowego (PTA) oraz testu enzymatycznego (LEN) oraz ujednolicenia warunków wirowania. Odczynnik powinien zawierać wystandaryzowaną ilość przeciwciał anty D w 1ml,zgodnie z zaleceniami Instytutu Hematologii iTransfuzjologii. | 1 amp x 2 ml | 12 | ml |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia, pH 6.9 | 1000 ml | 40 | op |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Roztwór soli buforowanej gotowy do użycia, pH 6.9 | 5000 ml | 240 | op |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Jednorazowe płyty do oznaczania grup krwi na 35 testów (5x7 celek), białe | szt. | 1000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Probówki z PS o pojemności 4ml, średnica 12 mm, długość 75 mm, okrągłodenne | Szt. | 30000 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Pojemnik z przykryciem do jednorazowych płyt kompatybilny z płytami (p. 10) Pojemnik i przykrycie wykonane z giętego pleksiglasu. Pojemnik posiada adapter umożliwiający wykonanie oznaczeń na wszystkich formatach płyt (25-60 celek. W dnie pojemnika znajduje się otwór umożliwiający bezpieczne usunięcie płyty po zakończonym oznaczeniu | szt. | 1 | szt |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Statyw na 14 fiolek serologicznych, przezroczysty Średnica otworów w statywie gwarantuje stabilne przechowywanie fiolek z odczynnikami, z p. 1-12 | szt | 1` | szt |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Rapid Hem zestaw do szybkiego barwienia rozmazów krwi | 1000 ml | 24 | ml |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Barwnik do retikulocytów | 100 ml | 2 | ml |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Syntetyczny olejek imersyjny do mikroskopii Olejek w butelce z zakraplaczem | 100 ml | 4 | ml |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Chlorek wapnia | 40 ml | 1440 | ml |  |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  | * |  |  |

*przenieść do formularza ofertowego

Warunki dodatkowe bezwzględnie wymagane:

- Maksymalne wielkości opakowań jednostkowych określone są w rubryce „cecha dodatkowa towaru”.

Odczynniki posiadają certyfikat  CE poświadczone numerem jednostki notyfikowanej dla poz. 1-8, pozostałe certyfikat CE

Termin ważności odczynników min 3 miesiące od  daty dostarczenia, dla poz. 1: 5 tygodni

Do każdej serii odczynnika powinno zostać dołączone świadectwo kontroli jakości w języku polskim

Załączono ulotki w języku polskim, opisujące szczegółowo właściwości oferowanych zestawów odczynnikowych oraz kopii

Załączono aplikacje metod manualnych w języku polskim

Dostarczyć karty charakterystyk substancji niebezpiecznych w wersji papierowej wraz z pierwsza dostawą odczynników.

- Pakiet jest niepodzielny i stanowi jedną całość.

- Zamawiający nie dopuszcza  oferowania odczynników  w opakowaniach zbiorczych np. 5X10 ml

Termin dostawy w dniach ( 2-7 dni)  oferowany : ………………………..dni kalendarzowych

Realizacja reklamacji w dniach od uzyskania informacji do zakończenia wymianą lub dostawą uzupełniającą reklamowanego asortymentu  (3- 10 dni ):

……………………… dni kalendarzowych

Oświadczam, że dostawy odbywać się transportem  z wydrukiem monitoringu temperatury. Na potwierdzenie do razem z  ofertą dołączam przykładowy wydruk z dnia przygotowywania oferty.

Kryteria oceny ofert  w pakiecie 2.2LAB

| Kryterium oceny | Oznaczenie | Waga |
| --- | --- | --- |
| Cena brutto | CB | 60% |
| Termin Dostawy | TD | 10% |
| Transport monitorowany | TM | 20% |
| Realizacja reklamacji | RREK | 10% |

Wzory na podstawie których zostanie dokonana ocena ofert:

Cena brutto:

CB= (   CB min / CB ofer ) X 60 % X 100 pkt

Termin dostawy :

TD = ( TD min / TD ofer ) x 10 % x 100 pkt.

TM = maks. 20 pkt.

RREK = (RREK min / RREK ofer  ) x 10 % x100 pkt.

Oświadczam, że wymaganymi dokumentami i próbkami  dysponuję i zobowiązuję się na wezwanie zamawiającego w terminie wskazanym je dostarczyć.  Dokumenty te będą aktualne na dzień wezwania.

Data i podpis wykonawcy

……………………………….