Wymagania i Parametry Techniczne

| Dane ogólne |
| --- |
| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| Producent | Podać |  |
| Kraj | Podać |  |
| Dystrybutor / Oferent | Podać |  |

| Lp | Parametry wymagane aparatu | Parametr wymagany | Punktacja | Wartość oferowana | Nr strony dokumentu potwierdzającego oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wysokiej klasy, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |  |
| 2. | Wymagany rok produkcji | Min. 2016 |  |  |  |
| 3. | Przetwornik cyfrowy | Min. 12 bit |  |  |  |
| 4. | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania | Min. 80 000 |  |  |  |
| 5. | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych | Min. 3 |  |  |  |
| 6. | Dynamika systemu. | Min. 230 dB. |  |  |  |
| 7. | Monitor LCD o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu. | Przekątna minimum 17” |  |  |  |
| 8. | Pulpit sterowniczy z regulacją wysokości położenia | TAK |  |  |  |
| 9. | Ekran dotykowy min. 10” z przyciskami funkcyjnymi oraz możliwością programowania położenia poszczególnych funkcji | TAK |  |  |  |
| 10. | Zakres częstotliwości pracy USG | Min. 2 – 18 MHz | 2-18 MHz – 0 pkt Większy zakres – 10 pkt |  |  |
| 11 | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop) | Min. 16 000 klatek |  |  |  |
| 12. | Możliwość uzyskania sekwencji Cineloop w trybie 4B tj. 4 niezależnych sekwencji Cineloop jednocześnie na jednym obrazie | TAK |  |  |  |
| 13. | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode | Min. 50 sek. |  |  |  |
| 14. | Głębokość penetracji od czoła głowicy | Min. 0,5 - 30 cm |  |  |  |
| 15. | Ilość ustawień wstępnych (tzw. Presetów) programowanych przez użytkownika | Minimum 40 |  |  |  |
| 16. | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |  |
| 17. | Kombinacje prezentowanych jednocześnie obrazów. Min. B, B + B 4 B M B + M D B + D B + D + M B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) 4 B (Color Doppler) 4 B (Power Doppler) B + Color + M | TAK |  |  |  |
| 18. | FRAME RATE dla trybu B | Min. 850 obrazów/s |  |  |  |
| 19. | FRAME RATE dla trybu B + kolor | Min. 280 20.obrazów/s |  |  |  |
| 20. | Zaawansowane obrazowanie harmoniczne. Minimum dwie różne techniki obrazowania harmonicznego. | TAK |  |  |  |
| 21. | Minimum 6 pasm obrazowania harmonicznego | TAK |  |  |  |
| 22. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) , HPRF PWD ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
| 23. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Pulsacyjnego | Min.0,5 do 30 kHz |  |  |  |
| 24. | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 7,5 m/s |  |  |  |
| 25. | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
| 26. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Kolorowego | Min.1,5 do 40 kHz |  |  |  |
| 27. | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) | Min.: +/- 3,9 m/s |  |  |  |
| 28. | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy ze wszystkich głowic. | TAK |  |  |  |
| 29. | Obrazowanie w trybie Spektralny Doppler Ciągły (CWD) | TAK |  |  |  |
| 30. | Zakres prędkości Dopplera Ciągłego (CWD) (przy zerowym kącie bramki) | Min.: +/- 15 m/s |  |  |  |
| 31. | Zakres częstotliwość PRF dla Dopplera Ciągłego | Min.1,5 do 40 kHz |  |  |  |
| 32. | Obrazowanie w rozszerzonym trybie Color Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów w małych naczyniach | TAK |  |  |  |
| 33. | Obrazowanie w trybie M-mode anatomiczny w czasie rzeczywistym i z pamięci Cineloop | Min. 2 niezależne kursory | 2 kursory – 0 pkt >2 kursory – 10 pkt |  |  |
| 34. | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) na wszystkich głowicach. | TAK |  |  |  |
| 35. | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |  |
| 36. | Obrazowanie wyostrzające kontury i redukujące artefakty szumowe dostępne na wszystkich oferowanych głowicach | TAK |  |  |  |
| 37. | Obrazowanie typu Compound Imaging lub równoważne | TAK |  |  |  |
| 38. | Automatyczna optymalizacja obrazu B za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |  |
| 39. | Zakres bramki dopplerowskiej: | Min. od 0,5 mm do 20 mm |  |  |  |
| 40. | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej | Min. +/- 15 stopni |  |  |  |
| 41. | Korekcja kąta bramki dopplerowskiej | Max. +/- 80 stopni |  |  |  |
| 42. | Automatyczna korekcja kąta bramki dopplerowskiej w zakresie +/- 80 stopni za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |  |
| 43. | Możliwość regulacji wzmocnienia GAIN w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |  |
| 44. | Archiwizacja | TAK |  |  |  |
| 45. | Wewnętrzny system archiwizacji z zapisem obrazów na dysku twardym (min. 200 GB) i bazą pacjentów. Opisać | TAK |  |  |  |
| 46. | Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych z standardem DICOM 3 (Dicom Storage, Dicom Print, Worklist) | TAK |  |  |  |
| 47. | Zapis obrazów w formatach DICOM, JPG, BMP i TIF oraz pętli obrazowych (AVI, MPEG-4) w systemie aparatu i bezpośrednio z niego na nośnikach typu PenDrvie oraz płytach CD-R/RW | TAK |  |  |  |
| 48. | Możliwość jednoczesnego zapisu obrazu na wewnętrznym dysku HDD i nośniku typu PenDrive oraz wydruku obrazu na printerze. Wszystkie 3 akcje dostępne po naciśnięciu jednego przycisku | TAK |  |  |  |
| 49. | Videoprinter czarno-biały. | TAK |  |  |  |
| 50. | Wbudowane wyjście USB 2.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |  |
| 51. | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |  |
| 52. | Funkcje użytkowe |  |  |  |  |
| 53. | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Min. x18 |  |  |  |
| 54. | Powiększenie obrazu po zamrożeniu | Min. x18 |  |  |  |
| 55. | Ilość pomiarów obrazowanych jednocześnie na ekranie | Minimum 10 |  |  |  |
| 56. | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięci linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej - dostępne w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu | TAK |  |  |  |
| 57. | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |  |
| 58. | Pełne oprogramowanie do badań: Brzusznych Małych narządów Naczyniowych Mięśniowo-szkieletowych Położniczych Ginekologicznych Urologicznych Pediatrycznych Kardiologicznych | TAK |  |  |  |
| 59. | Głowice ultradźwiękowe – (matrycowe lub klasyczne zapewniające ogniskowanie wiązki w dwóch płaszczyznach) | TAK |  |  |  |
| 60. | Głowica elektroniczna, kardiologiczna Phased Array szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |  |
| 61. | Zakres częstotliwości pracy | Min 1,0 – 5,0 MHz. |  |  |  |
| 62. | Liczba elementów | Min. 64 |  |  |  |
| 63. | Kąt obrazowania | Min. 90 stopni |  |  |  |
| 64. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  |
| 65. | Głowica elektroniczna Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ i producenta | TAK |  |  |  |
| 66. | Zakres częstotliwości pracy | Min 2,0 – 6,0 MHz. |  |  |  |
| 67. | Liczba elementów | Min. 190 |  |  |  |
| 68. | Kąt skanowania | Min. 60 st. |  |  |  |
| 69. | Obrazowanie harmoniczne | Min. 6 pasm częstotliwości |  |  |  |
| 76. | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) | TAK |  |  |  |
| 77. | Możliwość rozbudowy systemu o elektroniczną głowicę laparoskopową min. 4,0-10,0 MHz | TAK |  |  |  |
| 78. | Możliwość rozbudowy systemu o wbudowany w aparat moduł Stress Echo + moduł EKG | TAK |  |  |  |
| 79. | Gwarancja obejmująca cały system (aparat, głowice, printer) | Min. 24 miesiące |  |  |  |
| 80. | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenia Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |  |

UWAGA: W kolumnie  „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do
 reprezentowania Wykonawcy