Załącznik nr 2

Wymagane Parametry Techniczne

Ultrasonograf przenośny z 2 głowicami: Convex, Linia,

| Pełna nazwa ultrasonografu | Podać |  |
| --- | --- | --- |
| Producent | Podać |  |
| Dystrybutor - Oferent | Podać |  |

| Lp. | Parametry / Warunek | Parametr wymagany | Wartość oferowana | Nazwa dokumentu i nr strony potwierdzającej wymagania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Aparat fabrycznie nowy (wyklucza się aparaty demonstracyjne i rekondycjonowane) | TAK |  |  |
|  | Rok produkcji aparatu – wymagany 2017 | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja |  |  |  |
|  | Konstrukcja i oprogramowanie oferowanej wersji aparatu – wprowadzone do produkcji i eksploatacji w 2016 lub później | TAK |  |  |
|  | Wysokiej klasy, przenośny, cyfrowy, aparat ultrasonograficzny z kolorowym Dopplerem. | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |  |
|  | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 25 000 | TAK |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe oraz bateryjne | TAK |  |  |
|  | Ilość aktywnych gniazd głowic obrazowych: min. 2 | TAK |  |  |
|  | Możliwość przełączania dodatkowych sond bez konieczności wyłączania systemu | TAK |  |  |
|  | Dynamika systemu min. 180 dB | TAK |  |  |
|  | Monitor LED o wysokiej rozdzielczości bez przeplotu . Przekątna ekranu min. 15 cali | TAK |  |  |
|  | Rozdzielczość monitora min. 1024x768 | TAK |  |  |
|  | Podświetlana klawiatura alfanumeryczna | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy: min. od 1 MHz do 20 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (tzw. Cineloop): min. 40 000 obrazów | TAK |  |  |
|  | Pamięć dynamiczna dla trybu M-mode lub D-mode min. 200 sek. | TAK |  |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania min. 1,0 - 30 cm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Kombinacje prezentowanych obrazów Min: B, B + B, 4 B M B + M D B + D B + C (Color Doppler) B + PD (Power Doppler) | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) dla trybu B: min. 400 obrazów/sek. | TAK |  |  |
|  | Odświeżanie obrazu (Frame Rate) B + kolor (CD): min. 100 obrazów/sek. | TAK |  |  |
|  | Szerokopasmowe obrazowanie harmoniczne min. 2 zakresy częstotliwości | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min.: 4,0 m/sek. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Power Doppler (PD) i Power Doppler Kierunkowy | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Dopplera Pulsacyjnego PWD oraz HPRF PWD (o wysokiej częstotliwości powtarzania) | TAK |  |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera pulsacyjnego (PWD) min.: 9,0 m/sek (przy zerowym kącie bramki) | TAK |  |  |
|  | Regulacja bramki dopplerowskiej w trybie Dopplera Pulsacyjnego w zakresie: min. od 0,5 mm do 30 mm | TAK |  |  |
|  | Możliwość odchylenia wiązki Dopplerowskiej dla głowic liniowych w zakresie: min. +/- 30 stopni z możliwością zmiany odchylenia ze skokiem co 1 stopień | TAK |  |  |
|  | Możliwość korekcji kąta bramki dopplerowskiej w zakresie: min. +/- 89 stopni | TAK |  |  |
|  | Możliwość jednoczesnego (w czasie rzeczywistym) uzyskania spectrum przepływu z trzech niezależnych bramek dopplerowskich w kombinacji z kolorowym Dopplerem | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) | TAK |  |  |
|  | Liczba wiązek tworzących obraz w obrazowaniu typu „Compound” min. 5 | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie w trybie Triplex – (B+CD/PD +PWD) | TAK |  |  |
|  | Jednoczesne obrazowanie B + B/CD (Color/Power Doppler) w czasie rzeczywistym | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe i rombowe na głowicach liniowych | TAK |  |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B i spektrum dopplerowskiego za pomocą jednego przycisku | TAK |  |  |
|  | Zasięgowa regulacja wzmocnienia (TGC lub STC) min. w 8 strefach | TAK |  |  |
|  | Możliwość zmian map koloru w Color Dopplerze min. 8 map | TAK |  |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  |  |  |
|  | Wewnętrzny system archiwizacji danych (dane pacjenta, obrazy, sekwencje) na dysku SSD o pojemności min. 200 GB | TAK |  |  |
|  | Zainstalowany moduł DICOM 3.0 umożliwiający zapis i przesyłanie obrazów w standardzie DICOM | TAK |  |  |
|  | Zapis obrazów w formatach: min. DICOM, JPG, BMP oraz pętli obrazowych (AVI) w systemie aparatu z możliwością eksportu na zewnętrzne nośniki typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały | TAK |  |  |
|  | Wbudowane min. jedno wyjście USB 3.0 do podłączenia nośników typu PenDrive | TAK |  |  |
|  | Wbudowana karta sieciowa Ethernet 10/100 Mbps | TAK |  |  |
|  | Wbudowany moduł WIFI umożliwiający przesyłanie obrazów do chmury | TAK |  |  |
|  | Funkcje użytkowe |  |  |  |
|  | Powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym: min. x10 | TAK |  |  |
|  | Powiększenie obrazu po zamrożeniu: min. x10 | TAK |  |  |
|  | Możliwość szybkiego (przy użyciu jednego przycisku) powiększenia pola obrazowego na cały ekran monitora | TAK |  |  |
|  | Pomiar odległości, obwodu, pola powierzchni, objętości | TAK |  |  |
|  | Przełączanie głowic z klawiatury. Przypisanie głowic do poszczególnych presetów | TAK |  |  |
|  | Podświetlany pulpit sterowniczy | TAK |  |  |
|  | Automatyczny obrys spektrum Dopplera oraz przesunięcie linii bazowej i korekcja kąta bramki Dopplerowskiej | TAK |  |  |
|  | Raporty z badań z możliwością zapamiętywania raportów w systemie | TAK |  |  |
|  | Pełne oprogramowanie do badań: Kardiologicznych Naczyniowych Brzusznych Małych narządów Mięśniowo-szkieletowych Ortopedycznych Transkranialnych Pediatrycznych Anestezjologicznych Medycyny ratunkowej Ginekologiczno-położniczych | TAK |  |  |
|  | Czas pracy przy korzystaniu z trybu B na wbudowanej baterii min.1 godzina | TAK |  |  |
|  | Szybki start systemu max. 30 sekund | TAK |  |  |
|  | Tryb uśpienia/ czuwania | TAK |  |  |
|  | Czas startu z trybu czuwania max.10 sekund | TAK |  |  |
|  | Ciężar jednostki głównej max. 5 kg | TAK |  |  |
|  | Dedykowany wózek transportowy o regulowanej wysokości wyposażony w uchwyty na sondy | TAK |  |  |
|  | Podstawa jezdna wózka z czterema obrotowymi kołami z możliwością blokowania min. 2 kół | TAK |  |  |
|  | Maksymalna szerokość wózka 55 cm. | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie poprawiające wizualizację igły biopsyjnej | TAK |  |  |
|  | Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
|  | Głowice wyposażone w bezpinowe złącza nowej generacji | TAK |  |  |
|  | Głowica Liniowa szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 4 – 13 MHz | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów: min. 190 | TAK |  |  |
|  | Szerokość pola skanowania max. 40 mm | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie trapezowe | TAK |  |  |
|  | Głowica Convex, szerokopasmowa, ze zmianą częstotliwości pracy. Podać typ. | TAK |  |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy min. 1,5– 5,5 MHz. | TAK |  |  |
|  | Liczba elementów: min. 128 | TAK |  |  |
|  | Kąt skanowania min. 60 st. | TAK |  |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Możliwości rozbudowy – opcje (dostępne w dniu składania oferty) |  |  |  |
|  | Możliwość rozbudowy systemu o głowicę Microconvex Endocavitarną, min. 3,5-8,5 MHz, min. 128 elementów, kąt skanowania min. 150 stopni, obrazowanie harmoniczne | TAK |  |  |
|  | Inne |  |  |  |
|  | Gwarancja na cały system (aparat, głowice, printer) min. 24 miesiące | TAK |  |  |
|  | Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć wraz z aparatem) | TAK |  |  |
|  | Certyfikat CE na aparat i głowice (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |
|  | Autoryzacja producenta na serwis i sprzedaż zaoferowanego aparatu USG na terenie Polski (dokumenty załączyć) | TAK |  |  |

UWAGA: W kolumnie  „Opis parametrów wymaganych” wpisano minimalne wymagane parametry. Nie spełnienie jednego z parametrów minimalnych będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Oświadczenie  Wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

..................................................................................

Podpis osoby uprawnionej do
                                                                                      reprezentowania Wykonawcy