**SPZOZ.EPII.23.08.2018**

Kościan 16.02.2018 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Tel / fax 65525 0317 / 655120707

**Do**

**zainteresowanych przetargiem**

znak sprawy SPZOZ.EPII.23.08.2018

Dotyczy**: Sukcesywna dostawa materiałów opatrunkowych i opatrunków specjalistycznych**

**Dotyczy SIWZ**zgodnie z punktem VII 2. 1) SIWZ Zamawiający na wezwanie wymaga przedłożenia próbek. Zwracamy się z prośbą o określenie czy próbki dotyczą wszystkich pakietów oraz czy należy złożyć po 1 (2) sztuki próbek do każdej pozycji w pakiecie, czy tylko do pozycji wskazanych przez Zamawiającego.

**Odp.** Tylko do pozycji wskazanych przez Zamawiającego po wyborze, a przed podpisaniem umowy, Zamawiający zastrzega taką możliwość.

**Pakiet nr 13**

1. Czy w pakiecie nr 13 w przypadku poz. 1 nie nastąpiła pomyłka pisarska w opisie przedmiotu zamówienia? Zamawiający wymaga wchłaniania 7-14 dni, pH<3 oraz bakteriobójczości na szczepy MRSA, MRSE, VRE, PRSP. Wskazane parametry charakteryzują gazę hemostatyczną, a nie gąbki hemostatyczne.

**Odp**. Zamawiający podtrzymuje zapis.

1. Czy w trosce o dobro i zdrowie pacjenta Zamawiający wymaga, aby gąbki hemostatyczne posiadały w instrukcji użytkowania wskazanie do stosowania w neurochirurgii?

**Odp.** Dopuszcza nie wymaga.

1. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą instrukcji użytkowania produktu w celu potwierdzenia, że zaoferowany asortyment spełnia wymogi Zamawiającego?

**Odp.** Zgodnie z punktem VII 2. 2) SIWZ-Wykonawca składa oświadczenie . Katalogi, foldery,opisy i materiały informacyjne na wezwanie po wyborze oferty.

1. Czy Zamawiający dopuści gazę hemostatyczną z utlenionej celulozy, które posiada następujące właściwości:

- w całości pochodzenia roślinnego,

- sterylizowane promieniami gamma,

- nie strzępi się, nie rozrywa się i nie przykleja się do narzędzi

- nie ulega dezintegracji w miejscu zabiegu

- działanie bakteriobójcze przeciwko 40 typom bakterii gram (+) i gram (-) , potwierdzone w instrukcji użytkowania oraz w badaniach;

- działanie bakteriobójcze na MSRA, MRSE, VRE, PRSP,

- działanie bakteriobójcze na Klebsiella pneumonie, która jest przyczyną około 8% zakażeń szpitalnych oraz Listeria monocytogenes, która wywołuje [m.in](http://m.in). sepsę oraz zapalenie mózgu,

- hemostaza w czasie 3-4 minut  po kontakcie z miejscem krwawienia;

- okres wchłaniania – od 7 do 14 dni;

- zawartość grupy karboksylowej 16-24%,

- posiadający niskie pH 2,5 – 3,5, kwaśny odczyn gazy hemostatycznej powoduje, że ma ona działanie bakteriobójcze w stosunku do szerokiego spektrum bakterii

- warunki przechowywania do 25 stopni ?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza , nie wymaga.

**Pakiet 10 opatrunki specjalne - na oparzenia**

Pytanie nr 1 Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek sterylny na oparzenia- schładzający hydrożelowy o rozmiarze 25mm x 0,5m?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2 Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek sterylny na oparzenia- schładzający hydrożelowy o rozmiarze 20cm x 20cm?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 3 Dot. pkt. 5

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek sterylny na oparzenia- schładzający hydrożelowy na twarz - o rozmiarze 20cm x 45cm?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 4 Dot. pkt. 6

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek sterylny na oparzenia- schładzający hydrożelowy - „duży koc” o rozmiarze 100cm x 100cm?

**Odp**. Zamawiający dopuszcza.

**Pakiet 17 Opatrunki piankowe**

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek piankowy o rozmiarze 25 mm x 0,5 m?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 2

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek piankowy o rozmiarze 50mm x 1 m?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

Dot. pkt. 3

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności opatrunek piankowy o rozmiarze 20cm x 45

cm?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet nr 2 poz.4**

Czy Zamawiający w pakiecie nr 2 w poz.4 wyrazi zgodę na zaoferowanie przylepca hypoalergicznego z rozciągliwej włókniny poliestrowej perforowanej co 5 cm, w rozmiarze 10,1 cm x 9,1 cm? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę.

**Pakiet 4**

**Pozycje 4-5. (powinno być 4-6)–** czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 4**

**Pozycje 4-5. (powinno być 4-6)–** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opasek gipsowych o czasie wiązania 4-6 minut?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 5**

**Pozycje 5-11. (powinno być 6-12)–** czy Zamawiający dopuści możliwość wyłączenia tych pozycji z całości zadania i utworzenia z nich odrębnego przedmiotu zamówienia, pozwoli to na złożenie konkurencyjnej oferty większej liczbie Wykonawców.

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 15**

**Pozycje 1-3 -** czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania opatrunku na ranę zawierającym srebro metaliczne?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 8**

Czy Zamawiający, w zakresie pakietu nr 8, dopuści złożenie oferty z foliami operacyjnymi o wymiarach powierzchni klejącej nieznacznie odbiegającymi od wymaganych w SIWZ tj. 40x53cm dla poz. 1, 24x27cm dla poz. 2, 40x34cm dla poz. 3 oraz 16x24cm dla poz. 4, spełniającymi pozostałe wymagania z SIWZ?

**Odp**. Zgodnie z SIWZ.

**Pakiet 1**

**Poz.2-5**

Czy zamawiający dopuści produkt równoważny, ponieważ w wymaganiach SIWZ w załączniku asortymentowo-cenowym została podana nazwa handlowa? Podczas przygotowywania postępowanie zamawiający nie może zawrzeć konkretnych producentów ( lub nazw handlowych), gdyż zabrania tego przepis art. 29 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie produktów równoważnych. Jeżeli specyfika przedmiotu zamówienia wymaga konkretnego produktu , to zamawiający ma obowiązek dopuścić możliwość zaoferowania materiałów równoważnych, co wiąże się ze wskazaniem jakie cechy lub parametry będą traktowane jako równoważne.

**Odp.** Zamawiający dopuszcza produkt równoważny zgodnie z SIWZ roz. III,pkt.4.

**Pakiet 1**

**Poz. Opaska elast.tk. z zapinką 5m x 8 cm x 1 szt. (pozycja bez numeru), poz.6,poz.7**

Czy zamawiający dopuści opaska dziana elastyczna z zapinką , która jest wyrobem włókienniczym wykonanym techniką dziewiarską, klasyfikowana zgodnie z dyrektywą 93/42 EEC o wyrobach jako wyrób nie jałowy klasy I ?

Czy zamawiający dopuści opaskę dzianą elastyczną wykonaną z 100% włókien syntetycznych tj: poliestrowych i poliamidowych, z jedną zapinką?

**Odp.** Zamawiający dopuszcza nie wymaga.

**Pakiet 5**

Poz. 1-25

Czy zamawiający dopuści sterylizację tlenkiem etylenu? **Odp.** Zamawiający nie dopuszcza.

Poz.5-7

Czy zamawiający wymaga kompresy z niestrzępiącymi się brzegami? **Odp**. Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga kompresy z podwijanymi brzegami? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga kompresy sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych kompresów gazowych oraz 23 g/m2 dla kompresów 17 nitkowych? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga kompresy gazowe produkowane zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Poz.8-9

Czy zamawiający dopuści kompresy 17 nitkowe 8 warstwowe? **Odp**. – Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści kompresy sterylizowane tlenkiem etylenu? **Odp**. – Nie dopuszcza.

Czy zamawiający dopuści wycenę za opakowanie 25 szt. x 1xa’3, z przeliczeniem? **Odp.** – Dopuszcza.

Poz.9

Czy zamawiający dopuści kompresy o wymiarze 7,5 cm x 7,5 cm? **Odp.** – Zgodnie z SIWZ

Poz.18

Czy zamawiający dopuści serwetę 4 warstwową, 17 nitkową, z nitką RTG i tasiemką, o wymiarach 45 cm x 45 cm, pakowaną indywidualnie , sterylną? **Odp**. -– Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści wycenę za 1 sztukę? **Odp**. -– Zgodnie z SIWZ

Czy zamawiający dopuści serwetę sterylizowaną tlenkiem etylenu? **Odp.** -– Nie dopuszcza.

Poz.23-25

Czy zamawiający wymaga gazę z niestrzępiącymi się brzegami? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga gazę z podwijanymi brzegami? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga gazę sklasyfikowaną w klasie II a reguła 7? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga gazę dla których masa powierzchniowa produktów z gazy zgodna jest z normą EN 14079 : 17 g/m2 dla 13 nitkowych oraz 23 g/m2 dla 17 nitkowych? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Czy zamawiający wymaga gazę produkowaną zgodnie z wytycznym dyrektywy 93/42/EWG wykonane z przędzy 15 TEX? **Odp.** Zamawiający wymaga.

Poz.24-25

Czy zamawiający dopuści gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? **Odp**.- Nie dopuszcza.

Czy zamawiający wymaga gazę sterylizowaną tlenkiem etylenu? **Odp**. -– Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 1 poz. 13 – 14:**

Czy Zamawiający wymaga, aby lignina była pakowana w opakowanie odporne na wilgoć?

**Odp**. Zamawiający wymaga.

**Pakiet 1:**

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania podkładów ginekologicznych wykonanych z materiałów nadających się do sterylizacji w parze wodnej?

**Odp.** Zamawiający wymaga

**Pakiet 4 poz. 1-5:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie opasek pakowanych w opakowanie a`2 sztuki?

**Odp.** Zamawiający wyraża zgodę

**Pakiet 5, dot. kompresów wysokochłonnych jałowych**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów wysokochłonnych jałowych pakowanych w opakowania a`20x1 szt z odpowiednim przeliczeniem ilości?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5 poz. 8-9:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kompresów sterylizowanych w tlenku etylenu? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Pakiet 5 poz. 16:**

Czy Zamawiający dopuści serwety z nitką RTG i tasiemką?

**Odp.** Zgodnie z SIWZ

**Dot. SIWZ:**

Czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty raportu walidacji w celu potwierdzenia, iż kompresy jałowe, tupfery, setony, a także pakiety zabiegowe są sterylizowane za pomocą pary wodnej?

**Odp.** Zamawiający wymaga

**Pytanie dot. projektu umowy:**

1. Czy za dni robocze w rozumieniu wzoru umowy będą uważane dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy?

**Odp.** Tak.

1. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen brutto wynikającej z przekraczającej 3% zmiany średniego kursu NBP walut EUR lub USD w stosunku do kursu z dnia zawarcia umowy lub w przypadku gdy suma miesięcznych lub kwartalnych wskaźników cen i usług konsumpcyjnych opublikowanych przez Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3% - pod warunkiem uzgodnienia zmiany cen w aneksie do umowy i przy zachowaniu dotychczasowych cen netto?

**Odp.** Nie

1. Czy Zamawiający przed naliczeniem kary umownej, w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy?

**Odp.** Nie

Zamawiający

……………………………………………..