SPZOZ.EPII.23.12.2018

 Kościan 30.03.2018 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : sprzedaż z dostawą aparatu RTG wyposażonego w ramię C.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie punktacji i przyzna punkty od wartości 66 cm, aby umożliwić konkurencyjność ofert?**

**Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający oczekuje parametru lepszego niż 70 cm i dlatego będzie lepiej punktował oferty przedstawiające wyższy parametr.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do użytkowania aparat RTG z zakresem ruchu 44,5 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym przez nas aparatem wynosi zaledwie 0,5 cm, co nie wypływa w żaden sposób na ergonomię pracy.**

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego ruch orbitalny wynosi 120°. Różnica między wymaganym, a o oferowanym jest niewielka i nie wpływa na komfort oraz ergonomię pracy.**

**Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga parametru min 130 stopni, parametr ten ma znaczenie przy pozycjonowaniu ramienia względem stołu i parametr ten ma znaczenie , zamawiający oczekuje lepszego parametru a 130 stopni jest parametrem granicznym.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada klawiaturę membranową do sterowania funkcjami generatora i aparatu? Rozwiązanie to umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji przy pomocy 1 klawisza, jest również najczęściej stosowanym rozwiązaniem wśród topowych producentów aparatów RTG.**

**Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga nowoczesnej technologii jakim jest panel sterowania poprzez ekran dotykowy, który jest powszechnie stosowany w najnowszych rozwiązaniach tego typu przyciski membranowe są rozwiązaniem starego typu.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego moc generatora wynosi 2,2 kW? I czy wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji od wartości 2,2kW? Oferowana moc generatora, przy zastosowaniu innych doskonałych parametrów aparatu, zapewnia uzyskanie najwyższej jakości obrazu, przy ograniczeniu dawki promieniowania do minimum.**

**Odp. Zgodne z SIWZ, Zamawiający oczekuje lepszego generatora niż 3,0 kW.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada skopię pulsacyjną do 8 pps ale który posiada skopię ciągłą?**

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga minimum 15 ppss, większość aparatów na rynku osiąga parametry do 30 pps. Zamawiający wymaga także opcji skopii ciągłej aparacie.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada prąd dla radiografii 20mA? Radiografia jest trybem, który nie jest już stosowany podczas procedur medycznych. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z punktacji w tym zakresie, gdyż jest to parametr nieistotny z punku widzenia procedur medycznych.**

**Odp. Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego wymiar mniejszego ogniska wynosi 0,6 mm?**

**Odp. Zamawiający dopuszcza.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 900 kHU?**

**Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający oczekuje lepszego parametru.**

1. **Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego prędkość chłodzenia anody wynosi 37 kHU/min? Jest to wystarczający parametr przy dużej pojemności cieplnej anody oraz generatorze 2,2 kW?**

**Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga generatora jak w SIWZ i podtrzymuje zapis odnośnie szybkości chłodzenia, wartość ta ma bardzo istotne znaczenie odnośnie wydajności systemu.**

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji za parametr liczba zapamiętanych obrazów w pełnej matrycy Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie**

**Odp. Zgodnie z SIWZ.**

1. **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwis autoryzowanego przedstawiciela producenta?**

**Odp. Zamawiający, zgodnie z SIWZ oczekuje serwisu autoryzowanego przez producenta, co wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wypełniając formularz „ parametry techniczne”**

1. **Czy Zamawiający przez dostawę w terminie 30 dni , rozumie 30 dni roboczych, licząc od poniedziałku do piątku ? A jeżeli  nie, to czy wyrazi zgodę na dostawę w terminie 30 dni roboczych?**

**Odp. Zamawiający przez dostawę w terminie 30 dni , rozumie 30 dni roboczych, licząc od poniedziałku do piątku.**

**Pytania do Załącznika nr 4**

1. **Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopasowanie treści Załącznika nr 4 do wymogów zawartych w SIWZ poprzez zmianę zapisu:**

**Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:**

**…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Na:**

**Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:**

**…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………**

**Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopasowanie treści Załącznika nr 4 do wymogów zawartych w SIWZ i załącznik pod modyfikacji zawiesza na stronie.**

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

 ZAMAWIAJĄCY

 ………………………………