SPZOZ.EPII.23.12.2018

Kościan 30.03.2018 r.

Zamawiający :

Samodzielny Publiczny Zespół

Opieki Zdrowotnej

w Kościanie

64-000 Kościan

Ul. Szpitalna 7

Fax : 0-65 512 -07 -07

Do zainteresowanych

Dotyczy : sprzedaż  z dostawą aparatu RTG  wyposażonego w ramię C.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego głębokość ramienia wynosi 66 cm? Czy Zamawiający zgodzi się na obniżenie punktacji i przyzna punkty od wartości 66 cm, aby umożliwić konkurencyjność ofert?

Odp. Zamawiający podtrzymuje zapis SIWZ. Zamawiający oczekuje parametru lepszego niż 70 cm i dlatego będzie lepiej punktował oferty przedstawiające wyższy parametr.

- Czy Zamawiający dopuści do użytkowania aparat RTG z zakresem ruchu 44,5 cm? Różnica między wymaganym, a ofertowanym przez nas aparatem wynosi zaledwie 0,5 cm, co nie wypływa w żaden sposób na ergonomię pracy.

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego ruch orbitalny wynosi 120°. Różnica między wymaganym, a o oferowanym jest niewielka i nie wpływa na komfort oraz ergonomię pracy.

Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga parametru min 130 stopni, parametr ten ma znaczenie przy pozycjonowaniu ramienia względem stołu i parametr ten ma znaczenie , zamawiający oczekuje lepszego parametru a 130 stopni jest parametrem granicznym.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada klawiaturę membranową do sterowania funkcjami generatora i aparatu? Rozwiązanie to umożliwia szybki dostęp do najważniejszych funkcji przy pomocy 1 klawisza, jest również najczęściej stosowanym rozwiązaniem wśród topowych producentów aparatów RTG.

Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający wymaga nowoczesnej technologii jakim jest panel sterowania poprzez ekran dotykowy, który jest powszechnie stosowany w najnowszych rozwiązaniach tego typu przyciski membranowe są rozwiązaniem starego typu.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego moc generatora wynosi 2,2 kW? I czy wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji od wartości 2,2kW? Oferowana moc generatora, przy zastosowaniu innych doskonałych parametrów aparatu, zapewnia uzyskanie najwyższej jakości obrazu, przy ograniczeniu dawki promieniowania do minimum.

Odp. Zgodne z SIWZ, Zamawiający oczekuje lepszego generatora niż 3,0 kW.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada skopię pulsacyjną do 8 pps ale który posiada skopię ciągłą?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga minimum 15 ppss, większość aparatów na rynku osiąga parametry do 30 pps. Zamawiający wymaga także opcji skopii ciągłej aparacie.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, który posiada prąd dla radiografii 20mA? Radiografia jest trybem, który nie jest już stosowany podczas procedur medycznych. Prosimy aby Zamawiający zrezygnował z punktacji w tym zakresie, gdyż jest to parametr nieistotny z punku widzenia procedur medycznych.

Odp. Zamawiający dopuszcza, punktacja bez zmian.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego wymiar mniejszego ogniska wynosi 0,6 mm?

Odp. Zamawiający dopuszcza.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego pojemność cieplna kołpaka wynosi 900 kHU?

Odp. Zgodnie z SIWZ, zamawiający oczekuje lepszego parametru.

- Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania aparat RTG, którego prędkość chłodzenia anody wynosi 37 kHU/min? Jest to wystarczający parametr przy dużej pojemności cieplnej anody oraz generatorze 2,2 kW?

Odp. Zgodnie z SIWZ. Zamawiający wymaga generatora jak w SIWZ i podtrzymuje zapis odnośnie szybkości chłodzenia, wartość ta ma bardzo istotne znaczenie odnośnie wydajności systemu.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie punktacji za parametr liczba zapamiętanych obrazów w pełnej matrycy Wartość graniczna – 0 pkt, Max – 10 pkt., pozostałe- proporcjonalnie

Odp. Zgodnie z SIWZ.

- Czy Zamawiający wyrazi zgodę na serwis autoryzowanego przedstawiciela producenta?

Odp. Zamawiający, zgodnie  z SIWZ oczekuje serwisu autoryzowanego przez producenta, co wykonawca jest zobowiązany potwierdzić wypełniając formularz  „ parametry techniczne”

- Czy Zamawiający przez dostawę w terminie 30 dni , rozumie 30 dni roboczych, licząc od poniedziałku do piątku ? A jeżeli  nie, to czy wyrazi zgodę na dostawę w terminie 30 dni roboczych?

Odp. Zamawiający przez dostawę w terminie 30 dni , rozumie 30 dni roboczych, licząc od poniedziałku do piątku.

Pytania do Załącznika nr 4

- Zwracamy się do Zamawiającego z wnioskiem o dopasowanie treści Załącznika nr 4 do wymogów zawartych w SIWZ poprzez zmianę zapisu:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Na:

Oświadczam, że zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjąłem następujące środki naprawcze:

…………………………………………………………………………………………..…………………...........………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na dopasowanie treści Załącznika nr 4 do wymogów zawartych w SIWZ i załącznik pod modyfikacji zawiesza na stronie.

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r.  poz. 1579)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………