SPZOZ.EPII.23.12.2018

Kościan 04.04.2018 r.

Zamawiający :

**Samodzielny Publiczny Zespół**

**Opieki Zdrowotnej**

**w Kościanie**

**64-000 Kościan**

**Ul. Szpitalna 7**

Fax : 0-65 512 -07 -07

**Do zainteresowanych**

**Dotyczy : sprzedaż z dostawą aparatu RTG wyposażonego w ramię C.**

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 4**

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z zakresem ruchu pionowego ramienia C wynoszącym 43 cm?

Jest to tylko 2 cm różnicy nie wpływające na ergonomię pracy oraz wartość diagnostyczną urządzenia. Jest to wartość zbliżona do wymaganej obecnie i nie powoduje utrudnień w codziennej pracy podczas ustawiania ramienia C do dowolnej projekcji.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 7**

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową dla parametrów dotyczących ramienia C tj. dla zakresu rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) zgodnie z poniższym:

*„Zakres rotacji ramienia C (ruch wokół osi wzdłużnej) ≥ ±190°*

*Wartość graniczna – 0 pkt,*

*Max – 10 pkt., pozostałe - proporcjonalnie”*

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 16**

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z szerokością wózka ramienia C 80,5 cm?

Różnica zaledwie 0,5 cm zupełnie nie ma znaczenia podczas użytkowania aparatu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 18**

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z panelem do sterowania funkcjami aparatu w postaci klawiatury membranowej na wózku z ramieniem C z ikonami pogrupowanymi zgodnie z ich przeznaczeniem?

Jest to bardzo praktyczne i proste w obsłudze rozwiązanie, w którym większość funkcji jest dostępna pod konkretnym przyciskiem i nie wymaga wchodzenia w menu aparatu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, punkty 19, 20, 25**

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z generatorem o mocy 2,3 kW ze zmienną częstotliwością pracy w zakresie od 15 do 30 kHz i maksymalnym prądem dla radiografii cyfrowej 25 mA?

W nowoczesnych generatorach wysokiego napięcia nie ma konieczności stosowania bardzo wysokich częstotliwości, ponieważ nowoczesna konstrukcja generatorów dzięki zastosowaniu specjalnych układów inwerterowych i filtrów, zapewnia bardzo niskie tętnienia i stabilność parametrów ekspozycji. Ponadto nasz aparat oferuje maksymalny prąd fluoroskopii 25 mA, a więc znacznie więcej od wymaganego w pkt. 24 min. 6 mA. Chcielibyśmy zaznaczyć, że ma to istotne znaczenie, gdyż fluoroskopia jest podstawowym trybem pracy aparatu.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 24**

Czy Zamawiający zgodzi się wprowadzić ocenę punktową dla parametrów prądowych generatora również w przypadku wartości prądu w trybie fluoroskopii, zgodnie z poniższym:

*„Maksymalny prąd dla fluoroskopii ≥ 6 mA*

*Wartość graniczna – 0 pkt,*

*Max – 10 pkt., pozostałe - proporcjonalnie”*

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, punkty 28, 29, 30, 37**

Czy Zamawiający dopuści aparat rtg z ramieniem C, który posiada nowoczesną jednoogniskową lampę rtg o ognisku 0.6, zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii, z szybkością chłodzenia anody wynoszącą 37,3 kHU/min?

Jest to nowoczesna lampa rtg umożliwiająca wykonywanie długotrwałych procedur, zapewniając doskonałą jakość obrazu przy minimalnej dawce promieniowania. W systemach z dwoma ogniskami jedynie duże ognisko przenosi pełną moc generatora, a małe najczęściej 1/3 pełnej mocy generatora. Skutkuje to tym, iż ostre obrazy można uzyskać pracując jedynie na małych mocach. Chcąc pracować z pacjentami otyłymi trzeba użyć pełnej mocy generatora, co zmusza aparat do użycia dużego ogniska i w konsekwencji mało ostrych obrazów (większy obszar półcienia). Zatem lampa stacjonarna z jednym ogniskiem o wielkości 0,6 mm pozwala na przeniesieni pełnej mocy generatora, zarówno dla radiografii jak i fluoroskopii.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy: Ramię C, pkt. 55**

Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w dwa monitory na oddzielnym wózku, o jasności (luminancji) 650 cd/m² każdy?

Powyższy parametr spełnia wymagania szczegółowe, dotyczące stosowanych monitorów na stanowiskach opisowych porównywalnych zastosowań, czyli angiografii (minimalna jasność 200 cd/m2) określone w RMZ z dnia 18 lutego 2011 roku, w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej, Załącznik 1 (Dz.U. Nr 51).

Ponadto monitory w jakie jest wyposażony aparat są monitorami wysokiej jasności i optymalnie dobrane do procedur, w jakich będzie wykorzystywany aparat.

Odp. Zamawiający wyraża zgody.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 1**

Czy Zamawiający celem doprecyzowania wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„W ramach umowy* ***Wykonawca udziela ……… miesięcznej*** *gwarancji na Przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego. Okres rękojmi równa się długości okresu gwarancji. Zasady usuwania wad fizycznych w ramach rękojmi (w tym uprawnienia Kupującego z tego tytułu i obowiązki Sprzedającego w tym zakresie) są takie same jak w przypadku usuwania wad fizycznych w ramach gwarancji.”*?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„W okresie trwania gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do dokonania w ramach ceny przeglądów technicznych zgodnie z zaleceniami producenta, przy czym ostatni przegląd zostanie wykonany bezpośrednio przed wygaśnięciem gwarancji, niezależnie od zaleceń producenta.”*?

Pozwalamy sobie przypomnieć, że z istoty zamówień publicznych wynika odpłatność za świadczenia Wykonawcy na rzecz Zamawiającego. Zgodnie z art.2 pkt 13) ustawy Prawo zamówień publicznych, ilekroć w ww. ustawie jest mowa o "**zamówieniach publicznych"** - należy przez to rozumieć umowy **odpłatne** zawierane między zamawiającym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane.

Brak odpłatności za świadczenia Wykonawcy oznaczałby automatycznie, ze dane świadczenie nie wchodzi w zakres zamówienia publicznego, a to oznacza, że że nie może być częścią umowy zawieranej przez Zamawiającego z Wykonawcą wybieranym w trybie ww. ustawy Prawo zamówień publicznych.

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i wprowadza zmianę do projektu umowy.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 9**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„W przypadku dwóch napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu, podzespół ten – w przypadku każdej kolejnej awarii – zostanie wymieniony na nowy, a pełny* ***okres gwarancji dla wymienionego podzespołu(……. miesięcy)*** *liczony będzie od dnia wymiany podzespołu na nowy.”*?

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i wprowadza zmianę do projektu umowy.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 9**

Wykonawca udzieli gwarancji na wymienione podczas naprawy przedmiotu umowy podzespoły zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta albo do upływu terminu gwarancji na całe urządzenie, w zależności który termin upłynie później.

Odp. Zgodnie z SIWZ

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 10**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w/w zapisu na: *„Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych oraz serwisu w okresie nie krótszym niż 10 lat od momentu odbioru Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem, ze dla sprzętu IT oraz oprogramowania okres ten wynosi lat 5.”*?

Przedmiotowa prośba ma na celu doprecyzowanie obowiązków Wykonawcy. Zwracamy uwagę, że żadne przepisy prawa ani krajowego (ustawa z dnia 20 maja 2010 roku o wyrobach medycznych) ani unijnego (dyrektywa Rady 93/42/EEC z 14.06.1993 roku dotycząca wyrobów medycznych) nie regulują kwestii dostępności części zamiennych i nie wskazują wprost jakiegokolwiek okresu ich gwarantowanej dostępności. Z uwagi na postęp technologiczny wyroby IT tj. komputery i oprogramowanie do nich, podlegają ciągłym zmianom i standardem jest ich wymiana na nowsze modele wcześniej, niż po 10 latach. Istotnym jest również fakt, że producenci komputerów i oprogramowania m.in. z uwagi na tak szybki postęp technologiczny, zazwyczaj nie utrzymują ich na stanie magazynowym w tak długim okresie. Z uwagi na powyższe, zobowiązanie do zapewnienia 10 letniej dostępności komputerów, części zamiennych do nich oraz oprogramowania w wersjach tożsamych z dostarczonymi przez Wykonawcę w wykonaniu niniejszej umowy, jest zobowiązaniem praktycznie niemożliwym do wykonania.

Mając powyższe na uwadze uprzejmie prosimy o zmianę zapisu umownego zgodnie z powyższa propozycją.

Odp. Zamawiający uwzględnia uwagę i wprowadza zmianę do projektu umowy.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §4 ust. 13**

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu gwarancji na dostarczone urządzenie obejmuje tylko wady / awarie powstałe z przyczyn tkwiących w dostarczonym urządzeniu, w szczególności wady konstrukcyjne, produkcyjne lub materiałowe. Gwarancją nie są objęte w szczególności:*

*a. uszkodzenia i wady dostarczanego sprzętu wynikłe na skutek:*

*- eksploatacji sprzętu przez Zamawiającego niezgodnej z jego przeznaczeniem, niestosowania się Zamawiającego do instrukcji obsługi sprzętu, mechanicznego uszkodzenia powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady,*

*- samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);*

*b. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami losowymi tzw. siła wyższa (pożar, powódź, zalanie itp.)*

*c. materiały eksploatacyjne,”*?

Odp. Zgodnie z SIWZ

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §5 ust. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„W przypadku nie wykonania zamówienia w terminie określonym w § 3 ust. 2, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości niedostarczonego urządzenia, określonej w formularzu oferty, za każdy dzień zwłoki łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.”*?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §5 ust. 3**

Czy Zamawiający, celem doprecyzowania, wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„W przypadku nie usunięcia wady uniemożliwiającej eksploatację Przedmiotu umowy, zgłoszonej w okresie gwarancji, w terminie 7 dni roboczych (tj. dni od pn – pt z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) od daty zgłoszenia wady, oraz nie dostarczenia przed upływem tych 7 dni sprzętu zastępczego, o którym mowa w § 4 ust. 7 umowy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,3 % wartości niesprawnego urządzenia, określonej w formularzu oferty, za każdy dzień braku możliwości eksploatacji urządzenia ponad termin 7 dni roboczych łącznie nie więcej niż 10% w/w kwoty.”*?

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„**Wykonawca ponosi bez ograniczeń umownych odpowiedzialność w zakresie, w jakim bezwzględne przepisy prawa nie pozwalają na zmianę lub ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej. W pozostałym zakresie łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z umowy lub pozostająca z nią w związku, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych) ograniczona jest do wartości umowy netto. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści, utratę przychodów, utracone dane, utratę zysków, utratę możliwości eksploatacji, przerwy w pracy, koszty kapitałowe, odszkodowania i kary umowne płacone przez Zamawiającego swoim* kontrahentom*”*?

Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem „motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy.

Odp. Zgodnie z SIWZ.

1. **Dotyczy załącznika nr 5 do SIWZ, §6 ust. 6**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie do projektu umowy zapisu o treści: *„W przypadku opóźnienia w płatnościach należności , o których mowa w ust.3 Wykonawcy przysługiwać będą odsetki ustawowe.”*?

Jednocześnie Zamawiający informuje że w formularzu ofertowym zał. 1 wkradła się omyłka. Winno być „**aparatu RTG wyposażonego w ramię C”. Obowiązujący wzór formularza zostanie dołączony na stronie Zamawiającego.**

Niniejsza odpowiedź została udzielona na mocy art.38 ust.1-6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579)

ZAMAWIAJĄCY

………………………………