SPZOZ.EPII.23.25.2018                                                                                                                                                                                  Załącznik 1A   

	Parametry wymagane


	TAK/NIE*
	Parametry oferowane*
 

	A. WYMAGANIA DOTYCZĄCE POJAZDU BAZOWEGO I W ZAKRESIE ADAPTACJI NA AMBULANS



	
1. NADWOZIE

	1. Typu  „furgon”  o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t częściowo przeszklony rok produkcji 2018
	
	

	2. Przystosowany do przewozu min. 4 osób personelu medycznego wraz z kierowcą  w pozycji siedzącej oraz 1 osoby w pozycji leżącej na noszach (podać ilość osób)
	
	

	3. Drzwi tylne wysokie, przeszklone, otwierane na boki , wyposażone w ograniczniki oraz blokady położenia skrzydeł  kąt otwarcia min 270 stopni( podać kąt)
	
	

	4. Zewnętrzny schowek (tj. podświetlony, odizolowany od przedziału medycznego i dostępny z zewnątrz pojazdu) o wymiarach umożliwiających montaż w nim co najmniej dwóch butli tlenowych o poj. 10 l z reduktorami tlenowymi, krzesełka kardiologicznego, deski ortopedycznej dla dorosłych, noszy podbierakowych , materaca próżniowego oraz dwóch kasków, miejsce na plecak, torby medyczne
	
	

	5. Drzwi boczne prawe przesuwane do tyłu z dodatkowym wewnętrznym uchwytem, z otwieraną szybą, Przy prawych drzwiach przesuwnych do przedziału medycznego stopień automatycznie chowany (obrotowy) przy zamykaniu drzwi. Kąt obrotu stopnia min. 90°. Możliwość ręcznego włączania i wyłączania stopnia przyciskiem umieszczonym na słupku przy drzwiach prawych przesuwnych do przedziału medycznego.
	
	

	6. Dywaniki gumowe dla kierowcy i pasażera w kabinie kierowcy zapobiegające zbieraniu się wody na podłodze
	
	

	7. Stopień tylny antypoślizgowy stanowiący zderzak tylny ochronny pokryty blachą ryflowaną
	
	

	8. Chlapacze kół przednich i tylnych
	
	

	9. Kolor nadwozia biały zgodnie z PN EN 1789
	
	

	10. Centralny zamek wszystkich drzwi (łącznie  z  drzwiami zewnętrznego schowka) sterowany pilotem
	
	

	11. Autoalarm
	
	

	12. Immobilizer
	
	

	13. Okna w kabinie sanitarnej pokryte w 2/3 wysokości folią półprzeźroczystą
	
	

	14. Izolacja termiczna i akustyczna ścian
	
	

	15. Wizualna lub dźwiękowa sygnalizacja niedomkniętych  drzwi w kabinie kierowcy oraz przedziale medycznym widoczna dla kierowcy
	
	

	16. Fotel kierowcy  regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem
	
	

	17. Fotel pasażera regulowany w min 3 płaszczyznach z regulacją oparcia oraz z podłokietnikiem
	
	

	18. Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera
	
	

	19. Elektrycznie podnoszone szyby w kabinie kierowcy
	
	

	20. Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne z wbudowanym kierunkowskazem
	
	

	21. Światła przeciwmgielne przednie
	
	

	22. Fabryczna klimatyzacja kabiny kierowcy z filtrem przeciw pyłkowym
	
	

	23. Czujnik deszczu dostosowujący szybkość pracy wycieraczek przedniej szyby do intensywności opadów
	
	

	24. Minimum dwa fabryczne gniazda USB w kabinie kierowcy
	
	

	25. Czujnik światła
	
	

	26. Tempomat i elektroniczny ogranicznik prędkości umożliwiający utrzymanie stałej prędkości pojazdu lub jej ograniczenie.
	
	

	27. Drzwi przednie ze schowkami min. 4
	
	

	28. Maksymalna długość całkowita pojazdu do 5550 cm
	
	

	29. Drzwi boczne lewe przesuwane do tyłu z otwieraną szybą
	
	

	
II. Silnik

	1. Turbodiesel o pojemności min. 2100 cm³ max 2500 cm3
	 
	 

	2. Spełniający wymagania normy  Euro 5b+
	
	

	3. Moc silnika min. 120 kW(podać moc w KM oferowanego silnika oraz moment obrotowy w Nm)
	
	

	4. Skrzynia biegów min  manualna synchronizowana min. 6 przełożeń (podać ilość biegów)
	
	

	5. Napęd wałka rozrządu za pomocą łańcucha ( nie dopuszcza się napędu za pomocą paska ze względu na dużą usterkowość)
	
	

	6. Napęd na koła przednie
	
	

	7. System zapobiegający poślizgowi kół napędowych ASR lub równoważny
	
	

	
III. UKŁAD HAMULCOWY

	

	1. Z systemem  ABS zapobiegającym blokadzie kół podczas hamowania wraz z elektronicznym korektorem siły hamowania np. EBV
	
	 

	2. Wspomaganie układu hamulcowego
	
	

	3. System wspomagania nagłego hamowania
	
	

	4. System rozdziału siły hamowania
	
	

	
IV.  UKŁAD KIEROWNICZY

	1. Ze wspomaganiem
	
	 

	2. Regulowana kolumna kierownicy
	
	

	
V.  ZAWIESZENIE

	1. System elektronicznej stabilizacji toru jazdy ESP lub równoważny
	 
	 

	2. Zawieszenie zapewniające stabilną, bezpieczną i komfortową jazdę
	
	

	
VI. KOŁA I OGUMIENIE

	1. Komplet kół ( 4 szt.)  z oponami zimowymi.
	
	 

	2. Rozmiar felg  min. 16 cali
	
	

	3. Dodatkowy komplet opon letnich ( 4 szt.) 
	
	

	
VII.  OGRZEWANIE I WENTYLCJA PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1. Nagrzewnica w przedziale medycznym wykorzystująca ciecz chłodzącą silnik, umożliwiająca wykorzystanie niezależnego od pracy silnika ogrzewania postojowego do ogrzewania przedziału medycznego; ogrzewanie przedziału medycznego możliwe zarówno przy włączonym jak i wyłączonym silniku pojazdu, ogrzewanie przedziału medycznego z możliwością ustawienia temperatury i termostatem
	
	 

	2. Ogrzewanie postojowe przedziału medycznego- grzejnik elektryczny z sieci 230V z możliwością ustawienia temperatury i termostatem o mocy min. 2,1 kW (podać  markę i model oraz moc oferowanego urządzenia)
	
	

	3. Niezależny od pracy silnika system ogrzewania przedziału medycznego o mocy min. 5,0 kW, z możliwością ustawienia temperatury i termostatem (podać markę i model urządzenia)
	
	

	4. Mechaniczna wentylacja nawiewno- wywiewna zapewniająca min. 20-krotną wymianę powietrza na godzinę (podać wydajność w m3/godzinę)
	
	

	5. Dwuparownikowa klimatyzacja przedziału sanitarnego i kabiny kierowcy, z niezależną regulacją siły nawiewu zimnego powietrza dla kabiny kierowcy i przedziału medycznego;
	
	

	
VIII.  INSTALACJA  ELEKTRYCZNA

	1. Wzmocniony alternator min 185 A (podać wydajność w A)
	
	 

	2. Dwa akumulatory Pojemność pojedynczego akumulatora min.. 80 Ah -jeden do rozruchu silnika ,drugi do zasilania przedziału medycznego -   połączone tak , aby były doładowywane zarówno z alternatora w czasie pracy silnika jak i z prostownika na postoju po podłączeniu zasilania z  sieci 230 V - widoczna dla kierowcy sygnalizacja stanu naładowania akumulatorów, z ostrzeganiem o nie doładowaniu któregokolwiek( podać pojemność akumulatorów)
	
	

	3. Zasilanie zewn. 230 V z zabezpieczeniem przeciwporażeniowym różnicowo-prądowym oraz zabezpieczeniem przed uruchomieniem silnika przy podłączonym zasilaniu zewnętrznym ;układ automatycznej ładowarki sterowanej procesorem zapewniający zasilanie instalacji 12 V oraz skuteczne ładowanie akumulatorów z automatycznym zabezpieczeniem przed awarią oraz przeładowaniem akumulatorów- widoczna sygnalizacja właściwego działania prostownika ładującego akumulatory na postoju
	
	

	4. Minimum 3 gniazda 230 V w przedziale medycznym z bezpiecznikami zabezpieczającymi
	
	

	5. Gniazda zasilające 12V  w przedziale medycznym, do podłączenia urządzeń medycznych, zabezpieczone przed zabrudzeniem , wyposażone we wtyki ; min 4 gniazda zasilające  12V,  ( podać ilość )
	
	

	
IX. OZNAKOWANIE POJAZDU

	1. W przedniej części pojazdu belka świetlna typu LED wyposażona w dwa reflektory typu LED do doświetlania przedpola pojazdu oraz podświetlanym z napisem AMBULANS.
	
	 

	2. 2 niebieskie lampy pulsacyjne, zamontowane na wysokości pasa przedniego barwy niebieskiej
	
	

	3. W tylnej części pojazdu lampa świetlna typu LED koloru niebieskiego
	
	

	4. Światła awaryjne zamontowane na drzwiach tylnych włączające się po ich otwarciu
	
	

	5. Dodatkowe lampy obrysowe zamontowane w tylnych, górnych częściach nadwozia
	
	

	6. Pas odblaskowy barwy niebieskiej dookoła pojazdu na wysokości linii podziału nadwozia, pas mikropryzmatyczny barwy czerwonej pod niebieskim
	
	

	7. Napis lustrzany AMBULANS z przodu pojazdu
	
	

	8. Oznakowanie symbolem ratownictwa medycznego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r. 
	
	

	9. Logotyp/nazwa Zamawiającego  po uzgodnieniu
	
	

	10. Pas odblaskowy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia  z dnia 18.10.2010 r.
	
	

	               X. OŚWIETLENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1. Światło rozproszone (energooszczędne oświetlenie LED) umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego
	
	

	2. Oświetlenie punktowe (regulowane, halogenowe punkty świetlne nad noszami w suficie)
	
	

	3. Włączenie /wyłączenie oświetlenia (min jednej lampy) po otwarciu /zamknięciu drzwi przedziału medycznego
	
	

	4. Dodatkowe oświetlenie punktowe LED zainstalowane nad blatem roboczym
	
	

	5. Oświetlenie nocne LED – transportowe z oddzielnym włącznikiem
	
	

	
XI. WYPOSAŻENIE PRZEDZIAŁU MEDYCZNEGO

	1. Na ścianach bocznych zestawy szafek i półek wykonanych z tworzywa sztucznego, zabezpieczonych przed niekontrolowanym wypadnięciem umieszczonych tam przedmiotów(w zabudowie meblowej należy uwzględnić zamykany na zamek szyfrowy schowek oraz szafkę z wyjmowanymi przezroczystymi pojemnikami), zamykane i podświetlone półki górne na prawej i lewej ścianie, zamykane przeźroczystymi drzwiczkami. Nie dopuszcza się montowania szufladek w górnym ciągu szafek.
	
	

	2. Na ścianie działowej zespół szafek z miejscem do zamocowania plecaka ratowniczego lub torby medycznej z blatem roboczym wykończonym blachą nierdzewną
	
	

	3. Uchwyty do kroplówek mocowane w suficie ; (min. 4 sztuki) podać ile szt.
	
	

	4. Zabezpieczenia urządzeń oraz elementów wyposażenia przed przemieszczaniem w czasie jazdy gwarantujące jednocześnie łatwość dostępu i użycia
	
	

	5. Podstawa noszy głównych z przesuwem bocznym, z wysuwem na zewnątrz umożliwiającym łatwe wprowadzanie noszy oraz z możliwością przechyłu do pozycji Trendelenburga ( o min. 10 stopni) w trakcie jazdy ambulansu  ( podać markę i model podstawy oraz załączyć folder wraz z opisem). Nie dopuszcza się sterowania elektrycznego z uwagi na możliwość usterki związanej z brakiem zasilania.
	
	

	6. Na ścianie lewej - panele montażowe do sprzętu medycznego wykonane z blachy, regulowane


	
	

	7. Panel sterujący:
	
	

	· informujący o temperaturze w przedziale medycznym oraz na zewnątrz pojazdu
	
	

	· z funkcją zegara (aktualny czas) i kalendarza (dzień, data)
	
	

	· informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu
	
	

	· sterujący oświetleniem przedziału medycznego
	
	

	· sterujący systemem wentylacji przedziału medycznego
	
	

	· zarządzający system ogrzewania przedziału medycznego i klimatyzacji przedziału medycznego z funkcją automatycznego utrzymania zadanej temperatury
	
	

	· Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego
	
	

	· Szczegóły dotyczące zabudowy przedziału medycznego (szafki, rozmieszczenie sprzętu, dodatkowe uchwyty) zostaną ustalone po podpisaniu umowy.
	
	

	
XII. CENTRALNA   INSTALACJA   TLENOWA  I  PRÓŻNIOWA

	1. Min. 2 punkty poboru typu AGA na ścianie lewej – gniazdo o budowie monoblokowej panelowej
	
	

	2. Butla tlenowa o pojemności 1500 l (2 x 10 l pod ciśnieniem 150 atm. ,) – 2 szt.,
	
	

	3. Punkt poboru na suficie typu AGA z wtykiem do podłączeń zewnętrznych
	
	

	4. Miejsce na dwie butle tlenowe o pojemności 10 l w schowku zewnętrznym
	
	

	
XIII. OŚWIETLENIE   SPECJALNE

	1. Oświetlenie zewnętrzne LED z trzech stron pojazdu (tył i boki) ze światłem rozproszonym do oświetlenia miejsca akcji, po 2 z każdej strony z możliwością włączania/wyłączania zarówno z kabiny kierowcy jak i przedziału medycznego
	
	

	
XIV. SYGNALIZACJA     DŹWIĘKOWA 

	1. Sygnał dźwiękowy modulowany
	
	

	2. Sygnały pneumatyczne przeznaczone do pracy ciągłej ( podać markę i model) z dodatkowym włącznikiem przy dźwigni zmiany biegów
	
	

	
XV. ŁĄCZNOŚĆ   RADIOWA

	1. Kabina kierowcy przystosowana do zainstalowania radiotelefonu przewoźnego
	
	

	2. Wyprowadzenie instalacji do podłączenia       radiotelefonu
	
	

	3. Wmontowana dachowa antena do podłączenia radiotelefonu o parametrach:
	
	

	3.1. zakres częstotliwości 168-170  MHz
	
	

	3.2. impedancja wejścia 50 Ohm


	
	

	3.3. współczynnik fali stojącej 1,6


	
	

	3.4. charakterystyka promieniowania dookólna
	
	

	3.5. zamontowana w sposób umożliwiający serwisowanie
	
	

	
XVI. WYPOSAŻENIE   POJAZDU

	1. Wszystkie miejsca siedzące wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki
	
	

	2. Urządzenie do wybijania szyb
	
	

	3. Dodatkowa gaśnica w przedziale medycznym
	
	

	4. Kosz na śmieci min. 2 szt.
	
	

	5. Nóż do przecięcia pasów bezpieczeństwa
	
	

	6. Kabina kierowcy wyposażona w panel sterujący:
	
	

	· informujący kierowcę o działaniu reflektorów zewnętrznych
	
	

	· informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu  podłączeniu ambulansu do sieci 230 V
	
	

	· informujący kierowcę o braku możliwości uruchomienia pojazdu z powodu otwartych drzwi między przedziałem medycznym a kabiną kierowcy
	
	

	· informujący kierowcę o poziomie naładowania akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
	
	

	· ostrzegający kierowcę (sygnalizacja dźwiękowa) o niedoładowaniu akumulatora samochodu bazowego i akumulatora dodatkowego
	
	

	· sterujący pracą dodatkowych sygnałów dźwiękowych pneumatycznych
	
	

	· wyświetlacz w technologii LCD
	
	

	· Zamawiający nie dopuszcza sterowania panelem za pomocą wyświetlacza dotykowego
	
	

	           XVII.  PRZEDZIAŁ  MEDYCZNY

	1. Długość przedziału medycznego min. 300 cm (podać długość przedziału medycznego w cm)
	
	

	2. Szerokość przedziału medycznego ; min. 170 cm   (podać szerokość przedziału medycznego w cm)
	
	

	3. Wysokość przedziału medycznego min.182 cm (podać wysokość przedziału medycznego w cm)
	 
	 

	4. Jedno obrotowe o kąt min. 90o miejsce siedzące na prawej ścianie wyposażone w bezwładnościowe, trzypunktowe pasy bezpieczeństwa i zagłówki, ze składanymi do pionu siedziskami i regulowanym kątem oparcia fotela klasy M1 (podać markę ,  model, załączyć protokół z badań wytrzymałościowych).  Nie dopuszcza się foteli innych niż wymienione w badaniach homologacyjnych. (potwierdzić).
	
	.

	5. Fotel u wezgłowia noszy, usytuowany tyłem do kierunku jazdy, obrotowy, ze składanym do pionu siedziskiem z pasem trzypunktowym bezwładnościowym
	
	

	6. Wzmocniona podłoga umożliwiająca mocowanie ruchomej podstawy pod nosze główne
	
	 

	7. Podłoga o powierzchni przeciwpoślizgowej, łatwo zmywalnej, połączonej szczelnie z zabudową ścian
	
	

	8. Ściany boczne, sufit pokryte płytami z tworzywa sztucznego, łatwo zmywalne, w kolorze białym
	
	

	9. Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego przegrodą z możliwością przejścia z przedziału medycznego do kabiny kierowcy a równocześnie zapewniającą możliwość oddzielenia obu przedziałów (przegroda z drzwiami). W świetle przejścia próg o wys. Min. 10 cm.   
	
	

	10. Ampulatorium pleksowe zamontowane na zewnątrz szafek lub półek
	
	

	11. Miejsce mocowania defibrylatora  umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt  zamawiającego)
	
	

	12. Miejsce mocowania respiratora  umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt  zamawiającego)
	
	

	13. Miejsce  mocowania pompy infuzyjnej umożliwiające korzystanie w czasie jazdy (uchwyt  zamawiającego)
	
	

	14. Miejsce mocowania ssaka akumulatorowego (uchwyt  zamawiającego)
	
	

	15. Ogrzewacz płynów infuzyjnych ze wskaźnikiem temperatury wewnątrz urządzenia o pojemności min. 3 litry z termoregulatorem zabezpieczającym płyny przed przegrzaniem
	
	

	16. Uchwyty ścienne i sufitowe dla personelu
	
	

	
	
	


WYPOSAŻENIE MEDYCZNE

	I. Nosze główne – 1 kpl

Marka i typ:……………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………

(załączyć folder)
	

	1. przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twardą płytę na całej długości pod materacem umożliwiającą ustawienie wszystkich dostępnych funkcji;
	

	2. z materacem konturowym, profilowanym, stabilizującym;
	

	3. nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha;
	

	4. z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni;
	

	5. rama noszy pod głową pacjenta umożliwiająca odgięcie głowy do tyłu, przygięcie głowy do klatki piersiowej, ułożenie na wznak;
	

	6. z zestawem pasów szelkowych i poprzecznych zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy;
	

	7. Z dodatkowym zestawem pasów lub uprzęży służącej do transportu małych dzieci na noszach w pozycji siedzącej lub leżącej – podać markę i model, załączyć folder, potwierdzenie producenta noszy o kompatybilności noszy z zaoferowanym zestawem zabezpieczającym dzieci w trakcie transportu.

Możliwość transportu dzieci o wadze min. 5-18 kg

5-punktowe pasy z możliwością regulacji długości. Mocowanie systemu do ramy noszy w trzech punktach za pomocą pasów
	

	8. nosze muszą posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą;   
	

	9. ze składanymi poręczami bocznymi, z rączkami o regulowanej długości do przenoszenia, z dodatkowym zestawem składanych rączek bocznych do przenoszenia noszy w przypadku transportu pacjentów bariatrycznych;
	

	10. z możliwością wprowadzania noszy na transporter przodem lub tyłem do kierunku jazdy;
	

	11. nosze muszą być zabezpieczone przed korozją poprzez wykonanie ich z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie ich środkami antykorozyjnymi;
	

	12. z cienkim nie sprężynującym materacem z tworzywa sztucznego nie przyjmującym krwi, brudu , przystosowanym do dezynfekcji , umożliwiającym ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych;
	

	13. wyposażone w prześcieradło jednorazowe do noszy z wycięciami na pasy
	

	14. dopuszczalne obciążenie noszy powyżej 200 kg (podać obciążenie dopuszczalne w kg)
	

	15. waga oferowanych noszy max. 23 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865 (podać wagę noszy w kg);
	

	16. Folder ,  dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty
	


	II. Transporter noszy głównych – 1 kpl

Marka i typ:……………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………

(załączyć folder)
	

	1. System automatycznego składania / rozkładnia podwozia  przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków itp.;
	

	2. z systemem szybkiego i bezpiecznego połączenia z noszami;
	

	3. regulacja wysokości w min sześciu poziomach;
	

	4. możliwość ustawienia pozycji drenażowych (Trendelenburga i Fowlera na min 3 poziomach pochylenia);
	

	5. wszystkie kółka jezdne o średnicy min. 150mm, skrętne w zakresie 360 stopni, umożliwiające prowadzenia noszy bokiem do kierunku jazdy przez 1 osobę z dowolnej strony transportera, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost; kółka umożliwiające jazdę zarówno w pomieszczeniach zamkniętych jak i poza nimi na utwardzonych nawierzchniach (na otwartych przestrzeniach). Podać średnicę kółek w mm);
	

	6. min. dwa kółka tylne wyposażone w hamulce
	

	7. system mocowania transportera na podstawie musi być zgodny z wymogami PN EN 1789
	

	8. dodatkowy system zabezpieczający przed złożeniem podwozia w trakcie załadunku transportera do ambulansu, w przypadku gdy kółka najazdowe transportera nie opierają się na podstawie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie;
	

	9. dodatkowy system zabezpieczający przed wyjazdem transportera z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i zablokowania do jazdy podwozia transportera;
	

	10. obciążenie dopuszczalne transportera powyżej 230 kg (podać dopuszczalne obciążenie w kg);
	

	11. waga transportera max. 28 kg (podać wagę transportera w kg);
	

	12. transporter musi posiadać trwale oznakowane najlepiej graficznie elementy związane z ich obsługą , Licznik  wskazujący konieczność wykonania przeglądu serwisowego tzn. pokazujący  ilość cykli:  złożone /rozłożone podwozie  transportera noszy
	

	13. transporter musi być zabezpieczony przed korozją poprzez wykonanie z odpowiedniego materiału lub poprzez zabezpieczenie środkami antykorozyjnymi;
	

	14. deklaracje zgodności oraz certyfikat zgodności z normą PN EN 1789 oraz PN EN 1865 wystawiony przez niezależną jednostkę notyfikowaną na oferowany system transportowy (nosze i transporter) – załączyć do oferty;
	

	III.  Krzesełko transportowe – 1 kpl

Marka i typ:……………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………

(załączyć folder)
	

	1. Składane, z blokadą zabezpieczającą przed przypadkowym złożeniem w trakcie transportu , z kpl 3 pasów bezpieczeństwa
	

	2. Elastyczne pokrycie z miękkiego tworzywa sztucznego, umożliwiający szybki demontaż/montaż do mycia i dezynfekcji
	

	3. 4 kółka jezdne z czego min. dwa skrętne w zakresie 360 stopni i  wyposażone w hamulce
	

	4. Teleskopowo wydłużane rączki przednie z regulacją ustawienia wysokości do znoszenia po schodach na min. 2 poziomach (podać ilość ustawień wysokości), min 2 pary składanych rączek tylnych umieszczone na 2 poziomach wysokości
	

	5. Waga max. 10 kg
	

	6.  Obciążenie dopuszczalne min  155 kg
	

	7. Folder ,  dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych –z dnia 20.05.2010 r. załączyć do oferty


	

	
	

	IV.  Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych  lub monitor funkcji życiowych i defibrylator z funkcją kardiowersji, stymulacji, pulsoksymetrii, kapnometrii, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji – 1 kpl 

Marka i typ:……………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………

(załączyć foldery)
	

	Parametry ogólne
	

	1. Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów
	

	2. Aparat odporny na kurz i zalanie wodą -  min. klasa IP55
	

	Zasilanie

	1. Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego podłączonego do instalacji elektrycznej ambulansu
	

	2. Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią
	

	DEFIBRYLACJA
	

	1. Dwufazowa fala defibrylacji
	

	· w trybie AED

· w trybie ręcznym, regulacja energii w  zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej


	

	2. Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii /  monitorowania i wydruku
	

	MONITOROWANIE I REJESTRACJA

	1. Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu
	

	2. Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie
	

	3. Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych
	

	4. Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek.
	

	5. Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne).
	

	EKG
	

	1. Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem
	

	2. Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min
	

	3. Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV
	

	STYMULACJA ZEWNĘTRZNA

	1. Tryb asynchroniczny i „na żądanie
	

	2. Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA
	

	PULSOKSYMETRIA

	3. Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy
	

	NIBP

	1. Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg
	

	2. 
	

	MONITOROWANIE RKO
	

	1. Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu
	

	2. Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC
	

	3. Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC
	

	4. Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej
	

	KAPNOMETRIA

	1. Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 099 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę
	

	KOMUNIKACJA/ TRANSMISJA DANYCH

	1. Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych. w kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej.  
	

	WYPOSAŻENIE
	

	1. Kabel EKG 12-odprow., 1 szt.
	

	2. Kabel do stymulacji
	

	3. Czujnik SpO2 – klips palcowy 1 szt.,
	

	4. Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl. i dla dzieci min. 1 kpl..
	

	5. Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 1 szt.
	

	6. Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl.   
	

	7. Torba na akcesoria i uchwyt ścienny do montażu defibrylatora w ambulansie  z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu
	

	POZOSTAŁE
	

	1. Okres gwarancji min. 24 miesiące
	

	2. 
	

	3. Folder , dokumenty dopuszczające do obrotu w jednostkach medycznych na terenie Polski, zgodnie Ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. załączyć do oferty
	

	V. PŁACHTA RATOWNICZA – 1 kpl

Marka i typ:……………………………………………………………………………….

Rok produkcji:……………………………………………………………………………

(załączyć foldery)
	

	1. Płachta ewakuacyjna przeznaczona do transportu i ewakuacji osób w pozycji leżącej, w ciasnych, wąskich przestrzeniach
	

	2. Wykonana z wytrzymałego, łatwo zmywalnego tworzywa, nie przyjmującego krwi, brudu ani materiałów ropopochodnych
	

	3. Wyposażona w min. 8 uchwytów transportowych
	

	4. Udźwig min. 220 kg
	

	5. Minimalne wymiary: szerokość min. 70 cm, długość min. 185 cm
	

	6. Folder ,  Deklaracja zgodności CE , dokumenty dopuszczające do obrotu zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych - załączyć do oferty
	


20

