[image: image1.emf] 



SP.ZOZ.EPII.23.2018                                                                                                                                                    

                                                                                                                            Załącznik nr 3

Pakiet nr 1-1
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3 odprowadzeń
  - 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………
	Lp.
	PARAMETRY
	Wymogi graniczne
	Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego

	1. 
	Urządzenie fabrycznie nowe
	Tak
	

	2. 
	Urządzenie przenośne -waga max 8kg (z łyżkami dla dzieci i dorosłych i kompletem akumulatorów) ,wbudowany uchwyt do przenoszenia
	Tak
	 

	3. 
	Aparat odporny na kurz i zalanie wodą

( klasa minimum IP22wgIEC529)
	Tak
	

	4. 
	Automatyczny codzienny test gotowości niewymagający włączania defibrylatora – na panelu wskaźnik/kontrolka informująca o stanie aparatu (sprawny/niesprawny) oraz automatyczny wydruk wyników autotestu. 
	Tak
	

	Zasilanie
	 
	

	5. 
	Zasilanie sieciowe 230 V 50Hz
	Tak.  
	

	6. 
	Zasilanie akumulatorowe, akumulator litowo-jonowy lub równoważny:
-min.4godz.ciągłego monitorowania EKGlub

-min.100 defibrylacji z maksymalną energią
Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na monitorze ,panelu czołowym lub na akumulatorze
	Tak
	

	Defibrylacja
	 
	

	7. 
	Dwufazowy impuls defibrylacyjny, regulacja energii w zakresie min. 2 –max. 200J
	Tak
	

	8. 
	Defibrylacja  ręczna
	Tak
	

	9. 
	Kardiowersja elektryczna – synchronizacja zapisem EKG z łyżek ,elektrod ,kabla EKG, znacznik synchronizacji widoczny nad załamkiem R elektrokardiogramu
	Tak
	

	10. 
	Czas ładowania do energii maksymalnej ≤.10sekund
	 podać 

do 7 sekund – 10 pkt.

Powyżej 7 sekund – 0 pkt.

	

	11. 
	Minimum 19 dostępnych poziomów energii  defibrylacji zewnętrznej
	Tak
	

	12. 
	Możliwość defibrylacji dzieci i dorosłych – łyżki dla dzieci i dorosłych  zintegrowane.
	Tak
	

	13. 
	Pełne sterowanie za pomocą przycisków lub pokręteł na łyżkach defibrylacyjnych (wybór poziomu energii, ładowanie, wyzwolenie wstrząsu, wewnętrzne rozładowanie, start/stop wydruku)
	Tak
	

	EKG
	 
	

	14. 
	Monitorowanie EKG z min.3 odprowadzeń
	TAK
	

	15. 
	Zakres pomiaru częstości akcji serca min.30-300/min.
	TAK
	

	16. 
	Wzmocnienie sygnału EKG min.0,5-3,0cm/mV
	TAK
	

	17. 
	Wykrywanie i wyświetlanie impulsów stymulatora 

implantowanego
	TAK
	

	18. 
	Analiza arytmii u dzieci (dedykowany algorytm pediatryczny)
	Podać

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	.

	19. 
	Monitorowanie RKO z informacją zwrotną w czasie rzeczywistym o prawidłowości uciśnięć klatkipiersiowej-sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć, zgodnie z Wytycznymi Resuscytacji 2015.
	TAK
	

	20. 
	Podczas resuscytacji z zastosowaniem elektrod dla dorosłych :pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości(cm) i częstości(1/min.) uciśnięć oraz graficzny wskaźnik relaksacji klatki piersiowej
	TAK, opisać
	

	21. 
	Podczas resuscytacji dzieci, z zastosowaniem elektrod pediatrycznych: pomiary i wyświetlanie na ekranie w formie liczbowej rzeczywistej głębokości(cm) i częstości(1/min.) uciśnięć oraz upływu czasu od ostatniego uciśnięcia 
	Podać

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt
	.

	22. 
	Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej
	Tak
	

	23. 
	Wyświetlanie na ekranie krzywej uciśnięć klatki piersiowej z wyraźnym znacznikiem zalecanej głębokości uciśnięć
	Podać

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	24. 
	Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie nie zakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej i wstępną ocenę rytmu serca bez przerywania uciśnięć
	TAK, 

opisać
	

	Stymulacja zewnętrzna
	 
	

	25. 
	Możliwość stymulacji dzieci i dorosłych w trybach asynchronicznym i „na żądanie”
	Tak
	

	26. 
	Częstość stymulacji regulowana wzakresiemin.30-180imp/min
	Tak
	

	27. 
	Prąd stymulacji regulowany wzakresiemin.10-140mA
	Tak
	

	Pulsoksymetria
	 
	

	28.
	Pomiar SpO2 w technologii odpornej na zakłócenia 
	Tak
	

	29.
	Zakres pomiaru SpO2min.1-100%
	Tak
	

	30.
	Zakres pomiaru pulsumin.25-240 /min
	Tak
	

	31.
	Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej na ekranie
	Tak
	

	32.
	Czujnik wielorazowego użytku typu „klips na palec”                dla dorosłych (1 szt.) i dla dzieci (1 szt.)
	Tak
	

	NBP
	 
	

	33.
	Zakres pomiarowy ciśnienia średniego                      min.30 – 220 mm Hg
	Tak 
	

	34.
	Zakres pomiarowy częstości akcji serca                           min. 40‑200 / min.
	Tak
	

	35.
	Programowany interwał automatycznych pomiarów NIBP w zakresie min.3 – 120 minut
	Tak
	

	36.
	W komplecie standardowy mankiet wielorazowy dla pacjentów dorosłych (1 szt.) i dla dzieci (2 szt.)
	Tak
	

	Kapnometria
	 
	

	37.
	Monitorowanie etCO2, zakres pomiaru min. 0-150 mmHg
	Tak 
	

	38.
	Zakres częstości oddechowej min. 2-150 /minutę
	Tak
	

	39.
	Automatyczna kompensacja ciśnienia atmosferycznego, kompensacja O2/ N2O
	Tak
	

	Wyświetlanie/rejestracja
	
	

	40.
	Ekran kolorowy LCD/TFT o przekątnej min. 5,5”
	TAK, podać
	

	41.
	Prezentacja na ekranie min.3 kanałów dynamicznych
	TAK
	

	42.
	Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min.80mm
	TAK
	

	43.
	Pamięć wewnętrzna min.300 zdarzeń z fragmentami zapisu EKG
	TAK
	

	44.
	Zapis w pamięci wewnętrznej wyników autotestów, z podaniem daty i godziny testu
	TAK
	

	45
	Możliwość zapisu danych na zewnętrznych kartach pamięci z możliwością transferu danych do komputera
	TAK
	

	Inne wymagania
	 
	

	46.
	możliwość archiwizacji przebiegu pracy aparatu, stanu

pacjenta, odcinków krzywej EKG wykonanych czynności i wydarzeń w pamięci oraz wydruk tych informacji
	TAK
	

	47
	możliwość transmitowania badań ekg i innych danych medycznych z defibrylatora  do stacji odbiorczych  powszechnie używanych w Polsce –  Lifenet System; RescueNet; Medigate
	TAK / NIE
	

	48.
	Odporny na wstrząsy (upadki) i drgania
	TAK
	

	49.
	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą.
	TAK
	

	50.
	Wraz z dostawą należy dostarczyć

- instrukcję obsługi w języku polskim

- kartę gwarancyjną

- paszport techniczny
	TAK
	

	51.
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	TAK
	

	52. 
	Gwarancja: min. 24 m-ce
	
	


Ilość możliwych punktów do zdobycia - 40
Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

            gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. 

................................................................................   

            miejscowość i data                                                                                                                                                                                

                                                                                                            .......................................................   

 





                                  podpis i pieczątka osoby uprawnionej    

3 | Strona

[image: image1.emf]