SP.ZOZ.EPII.23.27.2018

Załącznik nr 3

Pakiet nr 1-2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: Defibrylator z kardiowersją, stymulacją, pulsoksymetrią, kapnometrią, NIBP i monitorowaniem EKG z 3/12 odprowadzeń, z funkcją transmisji danych.

- 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 	……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY | Wymogi graniczne | Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |
|  | Defibrylator przenośny z wbudowanym uchwytem transportowym o wadze do 8 kg z kpl akumulatorów | Podać < 6 kg – 10 pkt. ≥ 6 kg - 0 |  |
|  | Aparat odporny na kurz i zalanie wodą - min. klasa IP55 | TAK |  |
| Zasilanie |  |  |
|  | Zasilanie defibrylatora akumulatorowo/ sieciowe, akumulatory ładowane automatycznie po wpięciu aparatu do uchwytu ściennego dostarczonego wraz z defibrylatorem | TAK. |  |
|  | Czas pracy na akumulatorze/ach min. 5 godzin ciągłego monitorowania EKG lub min. 100 defibrylacji z maksymalną energią | TAK |  |
| Defibrylacja |  |  |
|  | Defibrylacja dwufazowa w trybie AED w trybie ręcznym, regulacja energii w zakresie min. 2-200J , dostępne 20 min. poziomów energii zewn., funkcja kardiowersji elektrycznej | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o moduł łyżek zewnętrznych dla dorosłych i dla dzieci z funkcją defibrylacji / regulacji poziomu energii / monitorowania i wydruku | TAK |  |
| Monitorowanie i rejestracja |  |  |
|  | Prekonfigurowany tryb dorosły / dziecko/ noworodek do wyboru z poziomu głównego menu, z automatycznym ustawieniem parametrów defibrylacji i monitorowania (poziomy energii defibrylacji, granice alarmów, parametry NIBP) odpowiednich dla wybranego trybu | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
|  | Ekran kolorowy LCD o przekątnej min. 6,5'' , Możliwość wyświetlenia min. 4 krzywych dynamicznych jednocześnie | TAK |  |
|  | Wyświetlanie na ekranie pełnego zapisu 12 odprowadzeń EKG, interpretacji słownej wyników analizy oraz wyników pomiarów amplitudowo-czasowych | TAK |  |
|  | Wbudowany rejestrator termiczny EKG na papier o szerokości min. 80 mm, szybkość wydruku programowana: 25 mm/sek. i 50 mm/sek. | TAK |  |
|  | Pamięć wewnętrzna min. 400 zdarzeń (monitorowanie, defibrylacja, stymulacja, procedury terapeutyczne). | TAK |  |
| EKG / respiracja |  |  |
|  | Monitorowanie 12 odprowadzeń EKG z analizą, interpretacją słowną i funkcją transmisji przez telefon komórkowy lub modem | TAK |  |
|  | Zakres pomiaru częstości akcji serca min. 30-300 /min | TAK |  |
|  | Wzmocnienie zapisu EKG regulowane w zakresie pomiędzy 0,25 do 4,0 cm/mV | TAK |  |
| Symulacja zewnętrzna |  |  |
| 15. | Tryb asynchroniczny i „na żądanie” | TAK |  |
| 16. | Częstość stymulacji w zakresie min. 40-170 imp/min., prąd stymulacji w zakresie pomiędzy 10-140 mA | TAK |  |
| Pulsoksymetria |  |  |
| 17. | Monitorowanie SpO2 w technologii Masimo SET, pomiar SpO2 i pulsu, w kpl. czujnik klips palcowy dla dorosłych i dla dzieci | TAK |  |
| NBP |  |  |
| 18. | Pomiary ręczne i automatyczne w odstępach czasowych 1-60 minut, zakres pomiaru ciśnienia średniego min. 15-220 mmHg | TAK |  |
| 19. | Pomiar ciśnienia w trakcie napełniania mankietu, synchronizowany załamkiem R elektrokardiogramu (z kabla EKG) w celu eliminacji artefaktów | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Monitorowanie RKO |  |  |
| 20. | Informacja zwrotna o prawidłowości uciśnięć klatki piersiowej - sygnalizacja akustyczna i optyczna właściwego tempa oraz prawidłowej głębokości uciśnięć. Prezentacja graficzna wykresu głębokości uciśnięć z wyraźnym zaznaczeniem docelowego zakresu 5-6 cm, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej jako zintegrowana funkcja aparatu | TAK |  |
| 21. | Wyświetlanie na ekranie defibrylatora w formie numerycznej rzeczywistej głębokości (cm) i częstości (1/min.) uciśnięć klatki piersiowej, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | Podać Tak – 10 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| 22. | Funkcja metronomu umożliwiająca prowadzenie uciśnięć klatki piersiowej z zalecaną częstością, zgodnie z Wytycznymi 2015 Resuscytacji Krążeniowo-Oddechowej ERC | TAK |  |
| 23. | Filtr cyfrowy umożliwiający prezentację na ekranie niezakłóconego przebiegu EKG w trakcie uciskania klatki piersiowej | Podać Tak – 5 pkt. Nie – 0 pkt. |  |
| Kapnometria |
| 24. | Monitorowanie etCO2 i respiracji u pacjentów zaintubowanych i niezaintubowanych, zakres pomiarów etCO2 min. 0-99 mmHg, zakres częstości oddechów min. 0-99 /minutę | TAK |  |
| Komunikacja / transport danych |
| 25. | Bezpłatna, nielimitowana czasem dla nadawcy i odbiorcy transmisja danych i 12-odprowadzeniowego zapisu EKG przez dedykowany modem do wskazanych przez Zamawiającego podmiotów szpitalnych. w kpl. modem do transmisji danych (jeśli wymagany) współpracujący z dowolnym operatorem sieci GSM bez karty sim operatora sieci komórkowej. | TAK |  |
| Wyposażenie |
| 26. | Kabel EKG 12-odprow., 1 szt. | TAK |  |
| 27. | Kabel do stymulacji | TAK |  |
| 28. | Czujnik SpO2 – klips palcowy dla dorosłych 1 szt., dla dzieci 1 szt. | TAK |  |
| 29. | Przy dostawie elektrody defibrylacyjne samoprzylepne dla dorosłych min 1 kpl. i dla dzieci min. 1 kpl.. | TAK |  |
| 30. | Mankiet NIBP wielorazowego użytku z możliwością dezynfekcji : standardowy dla dorosłych 2 szt. , dla dzieci 2 szt. Mankiety w różnych rozmiarach | TAK |  |
| 31. | Zestaw akcesoriów do pomiaru kapnometrii dla dorosłych i dla dzieci min. 1 kpl. | TAK |  |
| 32. | Torba na akcesoria i uchwyt ścienny z funkcją ładowania akumulatora/ów i zasilania po wpięciu aparatu do uchwytu | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |
| 35. | Odporność aparatu na upadek z wysokości min 1,5m potwierdzone w materiałach firmowych producenta | Podać Tak – 5 pkt Nie – 0 pkt |  |
| 36. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą. | TAK |  |
| 37. | Wraz z dostawą należy dostarczyć - instrukcję obsługi w języku polskim - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |
| 38. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 39. | Gwarancja: min. 24 m-ce | TAK |  |

Ilość możliwych punktów do zdobycia - 50

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

................................................................................

miejscowość i data

.......................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej