[image: image1.emf] 



SPZOZ.EPII.23.27.2018                                                                                                                                                    

                                                                                                                            Załącznik nr 3

Pakiet nr 2-1
ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: aparat do znieczulenia
  - 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 
……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………
	Lp.
	PARAMETRY
	Wymogi graniczne
	Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego

	Parametry ogólne
	  
	

	1. 
	Aparat na podstawie jezdnej, blokada kół
	TAK
	

	2. 
	Blat do pisania wysuwany, 
	TAK
	 

	3. 
	Lampka na elastycznym ramieniu, umożliwiająca  oświetlenie wybranego miejsca na blacie i poza nim
	TAK
	

	4. 
	Uchwyty fabryczne do minimum dwóch 10L butli mocowanych z tyłu aparatu
	TAK
	

	5. 
	Reduktory do butli O2 i N2O, nakręcane (połączenie gwintowe), wyposażone w przyłącza do aparatu
	TAK
	

	6. 
	Zasilanie gazami: N2O, O2, Powietrze, z sieci centralnej, w zestawie węże wysokociśnieniowe, wtyk AGA lub DIN
	TAK
	

	7. 
	Awaryjne zasilanie elektryczne całego systemu z wbudowanego akumulatora przez minimum 45 minut
	TAK
	

	8. 
	Ssak inżektorowy napędzany powietrzem z sieci centralnej, zasilanie ssaka z przyłączy w aparacie, regulacja siły ssania, dwa zbiorniki na wydzielinę o łącznej objętości minimum 1200 ml.
	TAK
	

	System dystrybucji gazów
	 
	

	9. 
	Elektroniczne przepływomierze dla O2, N2O, Powietrza, możliwa precyzyjna prezentacja przepływu ze skokiem 10 ml/min
	TAK
	

	10. 
	Mechaniczny sumaryczny przepływomierz świeżych gazów
	TAK
	

	11. 
	System automatycznego utrzymywania minimalnego stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej z N2O, na poziomie, co najmniej 23%
	TAK, podać
	

	System oddechowy
	 
	

	12. 
	Elementy systemu oddechowego mające styczność z mieszaniną oddechową pacjenta, w tym czujniki przepływu, nadają się do sterylizacji parowej (nie dotyczy jednorazowych układów rur, linii próbkujących)
	TAK
	

	13. 
	Jeden dodatkowy/zapasowy czujnik przepływu
	TAK
	

	14. 
	Pochłaniacz dwutlenku węgla, wielorazowego użytku, objętość zbiornika minimum 1200 ml
	TAK, podać
	

	15. 
	Ewakuacja bierna zużytych gazów, w dostawie rura do ewakuacji (jeden mankiet ze specjalnymi otworami) o długości 5 m i wtyk do gniazda odciągu typu DIN
	TAK
	

	Respirator anestetyczny
	 
	

	16. 
	Respirator anestetyczny wbudowany
	TAK
	

	17. 
	Wentylacja pacjentów ze wszystkich grup wiekowych nie wymaga użycia odmiennych elementów systemu oddechowego  i czujników z wyłączeniem rur oddechowych i worka do wentylacji ręcznej
	TAK
	

	18. 
	Ekran LCD, wbudowany w ścianę przednią aparatu, przekątna minimum 6 cali
	TAK, podać
	

	19. 
	Obsługa respiratora za pomocą pokrętła funkcyjnego i/lub przycisków wyboru
	TAK
	

	20. 
	Tryby wentylacji
	 
	

	21. 
	Tryb ręczny
	TAK
	

	22. 
	Oddech spontaniczny
	TAK
	

	23. 
	Wentylacja kontrolowana objętościowo (VCV)
	TAK
	

	24. 
	Wentylacja synchronizowana kontrolowana objętościowo ze wspomaganiem ciśnieniowym (SIMV/PS)
	TAK
	


	25. 
	Wentylacja kontrolowana ciśnieniowo (typu PCV)
	TAK
	

	26. 
	Bezpieczny, dwueatpowy (typu: wybierz - potwierdź), sposób przełączania pomiędzy ręcznym i mechanicznym trybem wentylacji 
	TAK
	

	27. 
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja ręczna po zaniku napięcia zasilającego i rozładowaniu się akumulatora
	TAK, opisać
	

	Regulacje
	 
	

	28. 
	Regulacja stosunku wdechu do wydechu, co najmniej w zakresie 1:4 do 4:1
	TAK, podać
	

	29. 
	Regulacja częstości oddechów minimum od 4 do 60 odd/min
	TAK, podać
	

	30. 
	Regulacja objętości oddechowej minimum od 20 do 1100 ml
	TAK, podać
	

	31. 
	Regulacja PEEP - dodatnie ciśnienie końcowo wydechowe, w zakresie minimum od 2 do 20 cmH2O (hPa)
	TAK, podać
	

	32. 
	Regulacja ciśnienia wdechowego przy PCV w zakresie minimum od 10 do 60 cmH2O (hPa)
	TAK, podać
	

	Alarmy
	 
	

	33.
	Niskiej i wysokiej objętości minutowej lub niskiej i wysokiej objętości oddechowej
	TAK
	

	34.
	Alarm minimalnego i maksymalnego ciśnienia wdechowego
	TAK
	

	35.
	Alarm braku zasilania w energię elektryczna
	TAK
	

	36.
	Alarm braku dopływu lub spadku ciśnienia tlenu
	TAK
	

	37.
	Alarm Apnea
	TAK
	

	Prezentacje i pomiary
	 
	

	38.
	Pomiar stężenia O2 w aparacie lub monitorze
	TAK
	

	39.
	Prezentacja wartości liczbowych na ekranie respiratora, minimum: objętości (Vt, MV) ciśnienia (szczytowe, plateau, średnie,  PEEP), częstotliwości oddechowej
	TAK
	

	Cechy i funkcje dodatkowo punktowane
	 
	

	40.
	System oddechowy na ramieniu obrotowym ułatwiającym odpowiednie ustawienie
	TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	41.
	Zawór APL z funkcją natychmiastowego zwolnienia ciśnienia w układzie bez konieczności skręcania do minimum, opisać
	TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	42.
	Respirator ekonomiczny, napędzany elektrycznie, niezużywający gazów do napędu, 
	TAK - 5 pkt
NIE - 0 pkt
	

	43.
	Możliwość rozbudowy w przyszłości o wentylację wspomaganą ciśnieniowo (PSV)
	TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	44.
	Awaryjny tryb wentylacji – możliwa wentylacja mechaniczna przy braku dopływu świeżych gazów medycznych (z sieci centralnej i z butli rezerwowych), opisać
	TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	45.
	Regulacja Plateau od 0%
	TAK - 2 pkt
NIE - 0 pkt
	

	Akcesoria dodatkowe
	
	

	46.
	Dodatkowy, niezależny, zintegrowany przepływomierz do podaży O2 przez maskę lub kaniulę
	TAK
	

	47.
	W dostawie jednorazowe układy oddechowe z workiem (długość rur do pacjenta, co najmniej 170 cm, objętość bezlateksowego worka do wentylacji ręcznej 2.0L) – 25 szt.
	TAK
	

	48.
	W dostawie jednorazowe wkłady na wydzielinę – 25 szt.
	TAK
	

	Monitor pacjenta
	 
	

	Parametry ogólne
	
	

	49.
	Monitor kompaktowo-modułowy Wymienne moduły pomiarowe przenoszone między monitorami w sposób zapewniający automatyczną zmianę konfiguracji ekranu, uwzględniającą pojawienie się odpowiednich parametrów bez zakłócania pracy monitora. Moduły obsługiwane poprzez monitor w pełnym zakresie funkcji. 
	TAK
	

	50.
	Monitor kompatybilny z monitorami serii Infinity posiadanymi przez szpital na bloku operacyjnym oraz na oddziałach. Kompatybilność przewodów, czujników, modułów, stacji dokujących, możliwość spięcia w jedną sieć z centralą pielęgniarską.
	TAK
	

	51.
	System monitorowania zapewniający nieprzerwane i pełne monitorowanie wszystkich wymaganych parametrów (zapisy dynamiczne i trendy) pacjenta na stanowisku i w czasie transportu (z wyjątkiem gazów anestetycznych, CO 2 i N 2 O)
	TAK
	

	52.
	System zapewniający przenoszenie danych pacjenta z monitora do monitora przez sieć przesyłu danych oraz kartę pamięci lub odpowiedni moduł. 
	TAK
	

	53.
	Bezpieczne i wygodne mocowanie zestawu monitorującego do aparatu, umożliwiające łatwe dopasowanie położenia ekranu. Dołączone odpowiednie uchwyty i akcesoria do zamocowania monitora. 

W komplecie stacja dokująca do monitora pacjenta z możliwością szybkiego przyłączenia/odłączenia monitora bez odłączania przewodu zasilania.
	TAK
	

	54.
	Monitor z wbudowanym ekranem min. 10”  
	TAK
	

	55.
	Typ ekranu kolorowy LCD TFT
	TAK
	

	56.
	Opisy i komunikaty ekranowe w języku polskim
	TAK
	

	57.
	Zasilanie monitora 230/50Hz oraz akumulatorowe na minimum 3 godziny pracy
	TAK
	

	58.
	EKG
	TAK
	

	59.
	Monitorowanie minimum 7 odprowadzeń rzeczywistych (kabel minimum 5 – żyłowy) 
	TAK
	

	60.
	Filtr zakłóceń elektrochirurgicznych
	TAK
	

	61.
	Analiza częstości akcji serca i arytmii.
	TAK
	

	62.
	Odprowadzenie do analizy dowolnie wybierana przez użytkownika
	TAK
	

	63.
	W komplecie przewód EKG do podłączenia 3 elektrod oraz przewód do podłączenia 5 elektrod
	TAK
	

	64.
	Pojedynczy przewód EKG do podłączenia trzech elektrod z szeregowo umieszczonymi klipsami do mocowania elektrod
	TAK
	

	65.
	ODDECH
	TAK
	

	66.
	Pomiar metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fale oddechu
	TAK
	

	67.
	SATURACJA (SPO2)
	TAK
	

	68.
	W komplecie przewód interfejsowy i standardowy czujnik na palec , Nellcor
	TAK
	

	69.
	NIEINWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	TAK
	

	70.
	W komplecie przewód i trzy mankiety dla dorosłych
	TAK
	

	71.
	POMIAR TEMPERATURY 
	TAK
	

	72.
	Pomiar wartości temperatury
	TAK
	

	73.
	Czujniki temperatury: powierzchniowy 
	TAK
	

	74.
	Dokładność pomiaru temperatury ± 0,1  ° C lub lepsza
	TAK
	

	75.
	INWAZYJNY POMIAR CIŚNIENIA
	TAK
	

	76.
	Przynajmniej dwa tory pomiarowe z możliwością rozbudowy o kolejne tory pomiarowe
	TAK
	

	77.
	Możliwość pomiaru i wpisania nazw różnych ciśnień
	TAK
	

	78.
	POMIAR GŁĘBOKOŚCI UŚPIENIA – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	79.
	Możliwość rozbudowy o pomiar głębokości uśpienia BIS podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie. 
	TAK
	

	80.
	POMIAR CO - możliwość rozbudowy
	TAK
	

	81.
	Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru rzutu minutowego serca metodą termodylucji bez użycia cewnika Swana-Ganza podłączany bezpośrednio do monitora i z niego sterowany w pełnym zakresie funkcji  z prezentacją objętości pozanaczyniowego płynu płucnego.
	TAK
	

	82.
	ALARMY
	TAK
	

	83.
	Alarmy min. na 3 poziomach ważności
	TAK
	

	84.
	TRENDY
	TAK
	

	85.
	24 – godzinne trendy wszystkich mierzonych parametrów, w postaci tabel i wykresów
	TAK
	

	86.
	Rozdzielczość trendów graficznych i tabelarycznych 1 minuta lub lepsza 
	TAK
	

	87.
	KALKULATOR DAWEK LEKÓW
	TAK
	

	88.
	WSPÓŁPRACA Z APARATEM – możliwość rozbudowy
	TAK
	

	89.
	Możliwość rozbudowy o połączenie monitora pacjenta  z aparatem do znieczulania. Prezentacja danych z aparatu minimum dotyczących przepływów na monitorze pacjenta wraz ze zbieraniem danych z aparatu do znieczulania. Możliwość wysyłania tych danych do centrali (po rozbudowie o centralę monitorującą) i zewnętrznych systemów informatycznych.
	TAK
	

	90.
	Monitor pacjenta i aparat do znieczulania jednego producenta
	TAK
	

	91.
	Monitor wyposażony w oprogramowanie i elementy niezbędne do połączenia z siecią przesyłania danych
	TAK
	

	92.
	Monitor przystosowany do „podglądu” innych monitorów i sygnalizacji alarmów występujących w innych monitorach
	TAK
	

	93.
	Powyższa współpraca wykorzystuje sieci zgodne ze standardem komputerowym Ethernet (IEEE802.3), bez konieczności stosowania dodatkowych elementów: komputerów, specjalizowanych serwerów itp.
	TAK
	

	94.
	System monitorowania umożliwiający współpracę przewodową i bezprzewodową z centralą pielęgniarską 
	TAK
	

	95.
	System umożliwiający rozbudowę o podgląd danych życiowych pacjenta z monitorów i centrali na komputerach PC podłączonych do sieci szpitala 
	TAK
	

	
	Inne
	
	

	97.
	Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą.
	Tak
	

	98.
	Wraz z dostawą należy dostarczyć

- instrukcję obsługi w języku polskim

- kartę gwarancyjną

- paszport techniczny
	Tak
	

	99.
	Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego.
	Tak
	

	100. 
	Gwarancja: min. 24 m-ce
	Tak
	


Ilość możliwych punktów do zdobycia - 15
Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

            gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi. 

................................................................................   

            miejscowość i data                                                                                                                                                                                

                                                                                                            .......................................................   

 





                                  podpis i pieczątka osoby uprawnionej    

1 | Strona

[image: image1.emf]