SP.ZOZ.EPII.23.27.2018

Załącznik nr 3

Pakiet nr 2-2

ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH

Oferowany sprzęt/wyposażenie medyczne: kardiomonitor

- 1 szt.

Nazwa i typ oferowanego urządzenia: ……………………………..…………………………

Nazwa producenta: 	……………..…………………………………………

Kraj produkcji: …………………………………..……………………

Rok produkcji: …..……………………………………………………

| Lp. | PARAMETRY | Wymogi graniczne | Opisać/podać nazwę i nr strony dostarczonego wraz z ofertą dokumentu potwierdzającego |
| --- | --- | --- | --- |
| Wymagania dotyczące kardiomonitora |  |  |
|  | Urządzenie fabrycznie nowe | Tak |  |
|  | KARDIOMONITOR, z kolorowym ekranem w postaci płaskiego panela LCD TFT wysokiej jakości. Przekątna ekranu min.12” Rozdzielczość min.800 x 600 | TAK |  |
|  | Składany uchwyt służący do przenoszenia monitora. i zawieszenia go na poręczy łóżka, szynie itp. | TAK |  |
|  | Waga w standardowej konfiguracji (EKG 3/5 odpr., Resp., NIBP, SpO2, Temp.) max. do 5,5 kg. Wymiary monitora nie większe niż: 310 x295x175mm (D×S×W) | TAK |  |
|  | Podstawa jezdna z koszykiem na akcesoria lub zawieszenie ścienne z koszykiem na akcesoria | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe 100-240 V, 50 Hz / 60Hz oraz akumulatorowe, zapewniające przy braku zasilania sieciowego, podtrzymanie monitorowania na minimum 5 godzin. Akumulator litowo – jonowy. Akumulator wymienialny przez użytkownika bez rozkręcania obudowy urządzenia. Czas ładowania akumulatora do ponad 90% max 6 godzin (przy włączonym urządzeniu) do ponad 90% max 3,5 godziny (przy wyłączonym urządzeniu) Wskaźnik stanu naładowania akumulatora na ekranie monitora. | TAK |  |
|  | Parametry środowiskowe: Temperatura podczas pracy: +5° C do +40° C temperatura podczas przechowywania: -20° C do +40° C Wilgotność względna: Podczas pracy: ≤80% podczas przechowywania: <80%, Zabezpieczenie przed wniknięciem wody: IPX1 | TAK |  |
|  | Obsługa kardiomonitora poprzez pokrętło nawigacyjne, przyciski funkcyjne I ekran dotykowy. | TAK |  |
|  | Dostosowany do monitorowania wszystkich kategorii wiekowych pacjentów: noworodka, dziecka, dorosłego (z wyborem odpowiedniego oprogramowania, nastawami, alarmami itp.) | TAK |  |
|  | Funkcja przyjęcia pacjenta tj. wpisania danych pacjenta: imię, nazwisko, data urodzenia, data przyjęcia do szpitala, waga, wzrost, płeć, stymulowany/niestymulowany, typ pacjenta (dorosły, dziecko, noworodek), grupa krwi. | TAK |  |
|  | Przy odpowiedniej konfiguracji modułów pomiarowych, możliwość jednoczesnego wyświetlania min. 8 krzywych dynamicznych różnych parametrów | TAK |  |
|  | Możliwość wyboru koloru krzywych i wartości numerycznych przez użytkownika, bez udziału serwisu | TAK |  |
|  | Alarmy wizualne i akustyczne, 3 -stopniowe o rożnych poziomach ważności. 3 kategorie alarmów wszystkich parametrów z podaniem przyczyny alarmu. Możliwość ustawienia pauzy alarmu na 1min., 2min., 3min., 4min., 5min., 10min., 15min., lub na stałe. Min. 10-cio stopniowa regulacja głośności alarmu | TAK |  |
|  | Przyciski skrótu na ekranie monitora, umożliwiające szybki dostęp do poszczególnych funkcji. | TAK |  |
|  | Wbudowana pamięć (bez użycia zewnętrznych, odłączalnych nośników pamięci, kart pamięci itp.) - zapis i przegląd: min. 200 zdarzeń alarmowych (zapis wartości liczbowej, odpowiedniej krzywej dynamicznej, daty i godziny wystąpienia alarmu), min.1000 wyników pomiarów NIBP. Trendygraficzne i tabelaryczne. Długie trendy z ostatnich minimum 120 godzin, rozdzielczość minimum 1 minuta i krótkie trendy z ostatniej godziny, rozdzielczość minimum 1 sekunda. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie zawierające arkusz obliczeń hemodynamicznych oraz kalkulator do obliczeń dawki leków z możliwością indywidualnego zdefiniowania listy leków przez użytkownika Obliczenia wentylacyjne, nerkowe, natlenowania. | TAK |  |
|  | dostępne gniazda i porty: - min. 2 złącza USB, - gniazdo sygnałowe wejścia i wyjścia - gniazdo VGA do podłączenia dowolnej wielkości dodatkowego, zewnętrznego ekranu. - gniazdo sieciowe RJ-45 | TAK |  |
|  | Oprogramowanie i dokumentacja użytkowania w języku polskim | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o drukarkę termiczną. Wydruk min. 3 dowolnie wybranych kanałów. Min. 3 prędkości wydruku: 12,5mm/sek., 25mm/sek, 50mm/sek. Szerokość papieru: 50mm | TAK |  |
|  | Kardiomonitor przystosowany do pracy w sieci.Interfejs i oprogramowanie sieciowe, umożliwiające pracę kardiomonitora w sieci z centralną zbiorczą stacją nadzorowania | TAK |  |
|  | Kable, czujniki , akcesoria pomiarowe do monitorowania dorosłych. | TAK |  |
| Moduły pomiarowe |  |  |
| Pomiar EKG – w każdym monitorze |  |  |
|  | Pomiar częstości akcji serca w zakresie: Dorosły: 15 - 300/min Dziecko/ Noworodek: 15 - 350/min. Dokładność pomiaru nie gorsza niż 1 % | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania EKG, z 3 i 7 odprowadzeń, w zależności od użytego kabla (odpowiednio 3 lub 5 żyłowego). Możliwość wyświetlania na ekranie 1 krzywej lub jednocześnie 7 krzywych EKG na całym lub połowie ekranu, bez użycia funkcji 12-o odprowadzeniowego EKG. | TAK |  |
|  | Prędkość kreślenia krzywej: 6,25mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s | TAK |  |
|  | Wzmocnienie: x0,125, x0,25, x0,5, x1, x2, x4, wzmocn. AUTO | TAK |  |
|  | Analiza odcinka ST ze wszystkich 7 dostępnych odprowadzeń Zakres: min. -2mV do +2mV . Ustawianie progów alarmowych przekroczenia ustalonego zakresu wartości zmian ST, indywidualnie dla każdego odprowadzenia | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy o monitorowanie 12 odprowadzeń EKG - wyświetlanie do 12 odprowadzeń jednocześnie. | TAK |  |
| 28. | Analiza arytmii z alarmami – klasyfikacja min. 18 rodzajów zaburzeń rytmu: | TAK |  |
| 29. | W komplecie przewód EKG 3 żyłowy. | TAK |  |
| Pomiar oddechu – w każdym monitorze |  |  |
| 30. | Pomiar częstości oddechu metodą impedancyjną, wyświetlane wartości cyfrowe i fala oddechu . | TAK |  |
| 31. | Minimalny zakres 0-150 odd/min. Alarm bezdechu z regulacją w zakresie min. 10-40 sek. skokowo co 5 sek. | TAK |  |
| 32. | Zmiana wzmocnienia krzywej oddechowej: x 0,25; x 0,5; x1; x2; x3, x4, x5 | TAK |  |
| 33. | Szybkość kreślenia krzywej: 6,25 mm/s, 12,5 mm/s, 25 mm/s | TAK |  |
| Pomiar saturacji – w każdym monitorze |  |  |
| 34. | Wyświetlane wartości cyfrowe saturacji, tętna i krzywa pletyzmograficzna. | TAK |  |
| 35. | wybór trybu Krzywa lub Wypełnienie | TAK |  |
| 36. | Zakres pomiarowy i alarmowy SpO2 0-100 %. Rozdzielczość: 1% Dokładność: Dorosły: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Dziecko: +/- 2 % (70% - 100% SpO2) Noworodek: +/- 3 % (70% - 100% SpO2) | TAK |  |
| 37. | Zakres pomiaru tętna min. 15-350bpm Odświeżanie: 1s | TAK |  |
| 38. | Modulacja dźwięku – wysokość tonu zależna od poziomu SpO2 | TAK |  |
| 39. | Możliwość wyposażenia kardiomonitora w moduł SpO2 Masimo i SpO2 Nellcor | TAK |  |
| 40. | W komplecie wielorazowy czujnik na palec dla dorosłych.. | TAK |  |
| Pomiar nieinwazyjny ciśnienia – w każdym monitorze |  |  |
| 41. | Pomiar metodą oscylometryczną. | TAK |  |
| 42 | Tryb pracy: pomiar na żądanie, automatycznie w wybranych odstępach czasowych. Czas repetycji pomiarów automatycznych min. 1-480 min. | TAK |  |
| 43. | Zakres pomiaru : Dorosły: skurczowe: 40 – 270 mmHg rozkurczowe: 10 – 210 mmHg średnie: 20 – 230 mmHg Dziecko: skurczowe: 40 – 230 mmHg rozkurczowe: 10 – 145 mmHg średnie: 20 – 165 mmHg Noworodek: skurczowe: 40 – 135 mmHg rozkurczowe: 10 – 95mmHg średnie: 20 – 105 mmHg | TAK |  |
| 44 | Wyświetlanie wartości skurczowej, rozkurczowej, średniej, cały czas do kolejnego pomiaru. Alarmy dla każdej z tych wartości. | TAK |  |
| 45. | Typowy okres pomiaru 20-40 sek. | TAK |  |
| 46. | W komplecie przewód i mankiet dla dorosłych | TAK |  |
| Pomiar temperatury – w każdym monitorze |  |  |
| 47. | pomiar w min. 2 kanałach |  |  |
| 48. | Zakres pomiarowy min. 0– 50° C Rozdzielczość nie gorsza niż 0,1°C Dokładność pomiaru nie gorsza niż 0,1°C | TAK |  |
| 49. | Wyświetlanie na ekranie monitora, jednocześnie wartości temperatur T1, T2 oraz różnicy temperatur ΔT | TAK |  |
| 50. | W komplecie do każdego monitora 1 czujnik temperatury, powierzchniowy, wielorazowy | TAK |  |
| 51. | Możliwość rozbudowy o pomiar inwazyjny ciśnienia– w każdym monitorze Możliwość rozbudowy do min. 2 kanałów. Pomiar ciśnienia Skurczowego, Rozkurczowego, Średniego. Zakres pomiaru: -50~300mmHg Rozdzielczość: 1mmHg Dokładność +/- 2% Czułość przetwornika min. 5 µV/V/mmHg Impedancja wejściowa 300 Ω do 3000 Ω Zero zakres: +/- 200 mmHg, dokładność: 1mmHg PR zakres pomiaru: 30-280 bpm | TAK |  |
| 52. | Możliwość rozbudowy o pomiar CO2 (kapnografii) – w każdym monitorze Metoda absorpcji podczerwieni. Możliwość pomiaru w strumieniu bocznym i głównym. Pomiar częstości oddechowej na podstawie pomiaru fali kapnograficznej, zakres: minimum 3 – 150 rpm Dokładność 1% lub +/-1 rpm | TAK |  |
| 53. | Możliwość rozbudowy o pomiar rzutu minutowego serca Pomiar metodą termodylucji. Zakresy: pomiaru CO 0,2 - 20 l/min. temp. krwi: min. 23 do 45° C, temp. iniektatu: -1 do 27° C dokładność (TB, TI): +/- 0,5 ° C Obliczenia hemodynamiczne: Wskaźnik sercowy (CI) Objętość wyrzutowa (SV) Wskaźnik objętości wyrzutowej (SVI) Systemowy opór naczyniowy (SVR/SVRI) Płucny opór naczyniowy (PVR/PVRI) Praca lewego serca (LCW/LCWI) Praca wyrzutowa lewej komory serca (LVSW/LVSWI) Praca prawego serca (RCW/ RCWI) Praca wyrzutowa prawej komory (RVSW/ RVSWI) Frakcja wyrzutowa (EF) | TAK |  |
| 54. | Możliwość rozbudowy o moduł gazów anestetycznych Możliwość pomiaru gazów anestetycznych w strumieni głównym i bocznym Parametry pomiaru: CO2, N2O, halotan, izofluran, enfluran, sevofluran, desfluran, z automatycznym rozpoznawaniem środka anestetycznego Czas nagrzewania<20sek Czas identyfikacji środka<20sek Pomiar częstości oddechowej min. 1-150 rpm Opóźnienie alarmu bezdechu: 20 ̴ 60 sek. | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o moduł BIS | TAK |  |
| 56. | Możliwość rozbudowy o moduł NMT | TAK |  |
| 57. | Możliwość podłączenia do centralnego systemu monitorowania | TAK |  |
| 59. | Deklaracja zgodności, CE oraz wpis do rejestru wyrobów medycznych wraz z ofertą. | TAK |  |
| 60. | Wraz z dostawą należy dostarczyć - instrukcję obsługi w języku polskim - kartę gwarancyjną - paszport techniczny | TAK |  |
| 61. | Bezpłatne szkolenie personelu medycznego w zakresie obsługi aparatu przeprowadzone w siedzibie Zamawiającego. | TAK |  |
| 62. | Gwarancja: min. 24 m-ce | TAK |  |

Oświadczamy, że oferowane urządzenie/sprzęt/wyposażenie  jest kompletne i będzie po zainstalowaniu

gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów poza materiałami eksploatacyjnymi.

................................................................................

miejscowość i data

.......................................................

podpis i pieczątka osoby uprawnionej